ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia:  Diatermia mono i bipolarna –   1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………..........................

Oferowany model …………………………………………………………....................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………..............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2019 (nie powystawowe). | TAK |  |
| 2. | Diatermia chirurgiczna - zestaw z wyposażeniem – 1 szt. | TAK |  |
| 3. | Czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry pracy urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik w tym regulacji parametrów pracy aparatu, bezpieczny i łatwy do utrzymania w czystości, wielkość wyświetlacza minimum 9 cali. | TAK |  |
| 4 | System kontroli ze wskaźnikiem poprawnego przylegania elektrody biernej | TAK |  |
| 5 | Automatyczna kontrola działania urządzenia po załączeniu do sieci i podczas zabiegu | TAK |  |
| 6 | Sygnalizacja z wizualną i akustyczną sygnalizację nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia w języku polskim. Archiwizowana historia błędów – podać | TAK |  |
| 7. | Pamięć nastaw – minimum 90 niezależnych programów pracy możliwych do zapisania pod nazwą procedury lub nazwiskiem w języku polskim | TAK |  |
| 8. | Regulacją mocy co 1W w podstawowych trybach cięcia i koagulacji monopolarych i bipolarnych, tj. w tych w których w których możliwa jest regulacja mocy maksymalnej oraz z minimum ośmiostopniową regulacją efektu w trybach specjalistycznych i automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej | TAK |  |
| 9 | Maksymalna moc cięcia monopolarnego do 200[W] lub z maksymalną mocą prądu cięcia monopolarnego do 400 W i możliwością ograniczenia mocy maksymalnej oraz automatycznym doborem mocy wyjściowej oraz dziewięciostopniową regulacją efektu – podać | TAK |  |
| 10 | Minimum trzy rodzaje cięcia monopolarnego – podać | TAK |  |
| 11 | Minimum 8 efektów (głębokości) koagulacji możliwe dla każdego rodzaju cięcia monopolarnego – podać | TAK |  |
| 12 | Minimum 3 rodzaje koagulacji monopolarnej: - podać | TAK |  |
| 13 | Moc koagulacji monopolarnej do 250W±5% – podać | TAK |  |
| 14 | Moc koagulacji bezkontaktowej typu spray do min 80 W – podać | TAK |  |
| 15 | Aparat, w którym moc standardowej koagulacji bipolarnej ma możliwość regulacji do 120W – podać | TAK |  |
| 16 | Koagulacja bipolarna z funkcją automatycznego przerwania pracy po skoagulowaniu tkanki | TAK |  |
| 17 | Aktywacja funkcji bipolarnej: włącznik nożny lub funkcja auto-start | TAK |  |
| 18 | Możliwość samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co najmniej 0,1 sekundy – podać | TAK |  |
| 19 | Moduł lub urządzenie do zamykania naczyń o średnicy do 5 mm dł. 340 mm, kabel min – 4 m | TAK |  |
| 20 | Gniazda z możliwością bezpośredniego podłączenia okrągłych przewodów jednobolkowych: monopolarne – minimum 1, bipolarne - 1, neutralne – 1, wielofunkcyjne-1 – podać lub - dwa gniazda monopolarne - dwa gniazda bipolarne uniwersalne także do podłączenia narzędzi do zamykania naczyń i narzędzi do resekcji bipolarnej. Gniazda monopolarne i bipolarne przystosowane do systemu rozpoznawania podłączonych narzędzi, system gniazd umożliwiający jednoczesne podłączenie 5 narzędzi ( 2 monopolarnych i 3 bipolarnych)- jedno gniazdo neutralne - podać | TAK |  |
| 21 | Gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie kabli jednobolcowych o średnicy 4mm, 5mm oraz kabli 3 – bolcowych bez użycia dodatkowych adapterów – podać | TAK |  |
| 22 | Możliwość podłączenia, zintegrowania przystawki argonowej oraz ewakuatora dymu z pola operacyjnego oraz sterowanie nimi z modułu głównego lub z możliwością uruchomienia wewnętrznego modułu argonowego z możliwością integracji z odsysaczem dymu z pola operacyjnego w jeden system obsługiwany z panelu sterującego diatermii – podać lub możliwość podłączenia, zintegrowania przystawki argonowej z pola operacyjnego oraz sterowanie modułu argonowego z modułu głównego diatermii, ewakuator dymu z możliwością automatycznej aktywacji odsysacza dymu z pola operacyjnego po uruchomieniu cięcia lub koagulacji – podać | TAK |  |
| 23 | WYPOSAŻENIE: |  |  |
| 24 | Włącznik nożny, podwójny z funkcją do zmiany programów – 1 szt. | TAK |  |
| 25 | Włącznik nożny pojedynczy – 1 szt. | TAK |  |
| 26 | Wielorazowy uchwyt monopolarny z funkcją cięcia i koagulacji oraz kablem dł. 4m – 5 m – 2 szt. | TAK |  |
| 27 | Elektroda monopolarna nożowa, prosta, dł. 24 - 25mm – 2 szt. | TAK |  |
| 28 | Elektroda monopolarna kulkowa śr.4mm – 2 szt. | TAK |  |
| 29 | Elektroda neutralna silikonowa o powierzchni od 300 - 500cm2 z kablem – 1 st. | TAK |  |
| 30 | Jednorazowa elektroda bierna dwudzielna z pierścieniem ekwipotencjalnym 22-23cm2 o łącznej powierzchni 83-90 cm2 – 50 szt. | TAK |  |
| 31 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, długość minimum 4m – 5m – 1 szt. | TAK |  |
| 32 | Wielorazowy instrument do zamykania naczyń , około dł.360 mm ±5% , końcówka robocza żebrowana na końcach, zakrzywiona z kablem dł. min 4m, śr. 5 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 33 | Wielorazowy instrument do zamykania naczyń o średnicy do 7mm,dł. 150 mm z kablem lub wielorazowy instrument do zamykania naczyń o średnicy do 7mm, dł. 16 cm, z kablem – 1 szt. | TAK |  |
| 34 | Wielorazowy instrument do zamykania naczyń o średnicy do 7mm,dł. 270 mm z kablem lub wielorazowy instrument do zamykania naczyń o średnicy do 7mm, dł. 23cm, z kablem – 1 szt. | TAK |  |
| 35 | Wielorazowy instrument do zamykania naczyń o średnicy do 7mm,dł. 280 mm z kablem – 1 szt. | TAK |  |
| 36 | Penseta bipolarna, końcówki 1mm, długość 190mm lub pęseta bipolarna, końcówki 1mm, dł.195mm – 1 szt. | TAK |  |
| 37 | Kabel pensety bipolarnej, dł. 4m – 5 m – 1 szt. | TAK |  |
| 38 | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych – 1 szt. | TAK |  |
| 49 | Diatermia chirurgiczna stanowiąca wyrób medyczny (potwierdzone deklaracją zgodności i wpisem do rejestru wyrobów medycznych - dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz 679 z późn. Zm.) | TAK |  |
| II | Gwarancja i serwis |  |  |
| 51 | Warunki gwarancji: okres gwarancji min. 24 miesiące | 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 0,5 pkt. 48 miesięcy – 1 pkt. |  |
| 52 | Bezpłatne obowiązkowe przeglądy w okresie gwarancyjnym wymagane dla dobrej pracy sprzętu wraz z zestawami serwisowymi – przynajmniej 1 przegląd w roku. | TAK |  |
| 53 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 3 dni |  |
| 54 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | do 14 dni |  |
| 55 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 56 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 57 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | min. 10 lat licząc od dnia dostawy podać |  |
| 58 | Instrukcja w języku polskim . | TAK |  |
| 59 | Paszport techniczny użytkownika | TAK |  |
| 60 | Szkolenie personelu. – szkolenie stanowiskowe dla personelu bloku operacyjnego. | TAK |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Nie spełnienie  wymaganych parametrów i warunków spowoduje  odrzuceniem oferty.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |