## Pakiet 1
ZESTAWY DO WPROWADZANIA ELEKTROD
Nazwa produktu:
Symbol/nr katalogowy:
Producent/kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Opis parametru | Wymagane wartości parametru | Potwierdzenie Wykonawcy
1 | Koszulki teflonowe rozrywane lub o średnicy od 7 F do powyżej 10 F | TAK
2 | wymagana igła do punkcji, prowadnik jedna końcówka miękka, druga J, strzykawka, dilatator | TAK
3 | blokowanie rozszerzacza w koszulce | TAK
4 | dostęp do rozrywalnej koszulki z zastawką hemostatyczną | TAK
5 | oryginalne materiały informacyjne producenta wraz z tłumaczeniem na język polski | TAK
II. | Parametry oceniane
| Parametr | Punktacja | Ocena Komisji
1 | dostępne średnice introduktorów | 0-10

## Pakiet 2
WSZCZEPIALNY STYMULATOR SERCA JEDNOJAMOWY Typ SSI(R) z możliwoscią wykonywania badań MRI
Nazwa produktu:
Symbol/nr katalogowy:
Producent/kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Opis parametru | Wymagane wartości parametru | Potwierdzenie Wykonawcy
1 | Tryby stymulacji | AAI(R), AOO, VVI(R), VOO
2 | Min.czas pracy przy nastawach nominalnych (w miesiącach) | 120
3 | Waga stymulatora - poniżej (g) | 30
4 | Zakres częstości stymulacji (ppm) | 30 – 160
5 | Zakres czułości (mV) | 0,5 – 4,0
6 | Zakres amplitudy impulsu (V) | 1,0 – 7,5V
7 | Szerokość impulsu (ms) | 0,2 - 1,5
8 | Okres refrakcji (ms) | 250-400
9 | Łącze IS-1 | TAK
10 | Stymulacja i wyczuwanie uni- i bipolarne | TAK
11 | Histereza (ppm) | TAK 0 – 20
12 | Możliwość wykonania badania MRI skanerem o pol 1,5 T | TAK
II. | Parametry oceniane
| Opis parametru | Oferowany parametr (wypełnia Wykonawca) | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Wymiary, objętość stymulatora i waga stymulatora w mm i cm3 i g |  | 0-10
2 | Tryby stymulacji (podać) i opis zakresu ustawień częstości |  | 0-5
3 | Histereza – rodzaje i zakres regulacji (podać) |  | 0-5
4 | Program nocny (Tak/Nie) |  | 0-5
5 | Czułość dla wyczuwania bipolarnego-podać zakres dostępnych ustawień dla trybu przedsionkowego i komorowego |  | 0-10
6 | automatyczne monitorowanie impedancji oraz przełączanie polarności elektrod przy autoinicjalizacji |  | 0-5
7 | średnica introducera potrzebnego do wprowadzenia elektrody - podać |  | 0-5
8 | żywotność urządzenia dla ustawień nominalnych (podać) |  | 0-10
9 | automatyczny pomiar progu stymulacji w prawej komorze lub w prawym przedsionku z automatycznym dostosowywaniem amplitudy do zmierzonego progu |  | 0-10
10 | możliwość wykonywania badań MRI skanerem 1,5T i 3 T – opisać warunki, strefy wykluczenia |  | 0-10

## Pakiet 3
WSZCZEPIALNY STYMULATOR SERCA JEDNOJAMOWY z możliwością automatycznego wykrywania środowiska MRI Typ SSI(R)
Nazwa produktu:
Symbol/nr katalogowy:
Producent/kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Opis parametru | Wymagane wartości parametru | Potwierdzenie Wykonawcy
1 | Tryby stymulacji | AAI(R), AOO, VVI(R), VOO
2 | Min.czas pracy przy nastawach nominalnych (w miesiącach) | 120
3 | Waga stymulatora - poniżej (g) | 30
4 | Zakres częstości stymulacji (ppm) | 30 – 160
5 | Zakres czułości (mV) | 0,5 – 4,0
6 | Zakres amplitudy impulsu (V) | 1,0 – 7,5V
7 | Szerokość impulsu (ms) | 0,2 - 1,5
8 | Okres refrakcji (ms) | 250-400
9 | Łącze IS-1 | TAK
10 | Stymulacja i wyczuwanie uni- i bipolarne | TAK
11 | Histereza (ppm) | TAK 0 – 20
12 | Możliwość automatycznego wykrywania środowiska MRI i przełączania trybu | TAK
II. | Parametry oceniane
| Opis parametru | Oferowany parametr (wypełnia Wykonawca) | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Wymiary, objętość i waga stymulatora w mm, cm3 i g |  | 0-10
2 | Tryby stymulacji (podać) i opis zakresu ustawień częstości |  | 0-5
3 | Histereza – rodzaje i zakres regulacji (podać) |  | 0-5
4 | Program nocny oparty o aktywność pacjenta (bez zegara) (Tak/Nie) |  | 0-5
5 | Czułość dla wyczuwania bipolarnego-podać zakres dostępnych ustawień |  | 0-5
6 | automatyczne monitorowanie impedancji oraz przełączanie polarności elektrod przy autoinicjalizacji |  | 0-5
7 | średnica introducera potrzebnego do wprowadzenia elektrody - podać |  | 0-5
8 | możliwość wykonywania badań MRI skanerem 1,5T i 3 T – opisać warunki, strefy wykluczenia |  | 0-10
9 | żywotność urządzenia dla ustawień nominalnych (podać) |  | 0-10
10 | automatyczny pomiar progu stymulacji w prawej komorze lub w prawym przedsionku z automatycznym dostosowywaniem amplitudy do zmierzonego progu |  | 0-10

## Pakiet 4
WSZCZEPIALNY STYMULATOR SERCA - DWUJAMOWY Typ DDD(R) z możliwością wykonywania badań MRI
Nazwa produktu:
Symbol/nr katalogowy:
Producent/kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Opis parametru | Wymagane wartości parametru | Potwierdzenie Wykonawcy
1 | Tryby stymulacji | DDD(R); DDI(R); VDD(R), AAI (R), VVI (R)
2 | Min.czas pracy przy nastawach nominalnych (w miesiącach) | 110
3 | Waga stymulatora - max (g) | 30
4 | Zakres częstości stymulacji (ppm) | 30 – 160
5 | Zakres czułości (mV) | 0,5 – 4,0
6 | Zakres amplitudy impulsu (V) | 1,0 – 7,5
7 | Szerokość impulsu (ms) | 0,2 - 1,5
8 | Okres refrakcji (ms) | 250-400
9 | Opóźnienie przedsionkowo-komorowe (ms) | 50-280
10 | Reakcja na arytmie przedsionkowe | zmiana trybu stymulacji
11 | Łącza IS-1 | TAK
12 | Stymulacja i wyczuwanie uni- i bipolarne | TAK
13 | Histereza (ppm) | TAK 0 – 20
14 | Program nocny | TAK
15 | Komorowa stymulacja bezpieczeństwa | TAK
II.
| Parametry oceniane | Oferowany parametr (wypełnia Wykonawca) | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Opis parametru
2 | Wymiary stymulatora, waga stymulatora i objętość symulatora w mm |  | 0-10
3 | Tryby stymulacji (podać) |  | 0-5
4 | Histereza -rodzaje (podać) |  | 0-5
5 | Histereza przedsionkowo-komorowa (opisać) |  | 0-5
6 | Algorytmy do unikania stymulacji komorowej (podać i opisać) |  | 0-10
7 | automatyczny pomiar progu stymulacji w prawej komorze oraz w prawym przedsionku z automatycznym dostosowywaniem amplitudy do zmierzonego progu |  | 0-10
8 | Możliwość ustawienia częstości stymulacji wtrybie AMS |  | 0-10
9 | automatyczne monitorowanie impedancji oraz przełączanie polarności elektrod przy autoinicjalizacji |  | 0-5
10 | możliwość telemetrii na sali zabiegowej |  | 0-10
11 | możliwość wykonania EPS wszczepionym stymulatorem |  | 0-10
12 | średnica introducera do wprowadzenia elektrody |  | 0-5
13 | automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV (tak/nie) |  | 0-10
14 | żywotność baterii oraz spodziewany czas serwisu dla ustawień nominalnych (podać) |  | 0-10

## Pakiet 5
WSZCZEPIALNY STYMULATOR SERCA - DWUJAMOWY Typ DDD(R) z możliwością automatycznego wykonywania środowiska MRI
Nazwa produktu:
Symbol/nr katalogowy:
Producent/kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Opis parametru | Wymagane wartości parametru | Potwierdzenie Wykonawcy
1 | Tryby stymulacji | DDD(R); DDI(R); VDD(R), AAI (R), VVI (R)
2 | Min.czas pracy przy nastawach nominalnych (w miesiącach) | 110
3 | Waga stymulatora - max (g) | 30
4 | Zakres częstości stymulacji (ppm) | 30 – 160
5 | Zakres czułości (mV) | 0,5 – 4,0
6 | Zakres amplitudy impulsu (V) | 1,0 – 7,5
7 | Szerokość impulsu (ms) | 0,2 - 1,5
8 | Okres refrakcji (ms) | 250-400
9 | Opóźnienie przedsionkowo-komorowe (ms) | 50-280
10 | Reakcja na arytmie przedsionkowe | zmiana trybu stymulacji
11 | Łącza IS-1 | TAK
12 | Stymulacja i wyczuwanie uni- i bipolarne | TAK
13 | Histereza (ppm) | TAK 0 – 20
14 | Możliwość automatycznego wykrywania środowiska MRI i przełączania trybu | TAK
15 | Program nocny (Tak) | TAK
16 | Komorowa stymulacja bezpieczeństwa (Tak/Nie) | TAK
II. | Parametry oceniane
| Opis parametru | Oferowany parametr (wypełnia Wykonawca) | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Wymiary, waga i objętość stymulatora w mm, g i cm3 |  | 0-10
2 | Tryby stymulacji (podać) |  | 0-5
3 | Histereza -rodzaje (podać) |  | 0-5
4 | Histereza przedsionkowo-komorowa (opisać) |  | 0-5
5 | Algorytmy do unikania stymulacji komorowej (podać i opisać) |  | 0-10
6 | automatyczny pomiar progu stymulacji w prawej komorze oraz w prawym przedsionku z automatycznym dostosowywaniem amplitudy do zmierzonego progu |  | 0-10
7 | Możliwość ustawienia częstości stymulacji w trybie AMS |  | 0-10
8 | automatyczne monitorowanie impedancji oraz przełączanie polarności elektrod przy autoinicjalizacji |  | 0-5
9 | możliwość telemetrii na sali zabiegowej |  | 0-10
10 | możliwość wykonania EPS wszczepionym stymulatorem |  | 0-10
11 | średnica introducera do wprowadzenia elektrody stymulacyjnej |  | 0-5
12 | interwencja na nagły spadek rytmu komorowego |  | 0-5
13 | automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV (tak/nie) |  | 0-5
14 | Żywotność baterii oraz spodziewany czas serwisu dla ustawień nominalnych (podać) |  | 0-10
15 | możliwość wykonywania badań MRI skanerem 1,5T i 3 T – opisać i podać ograniczenia oraz strefy wykluczenia |  | 0-10

## Pakiet 6
WSZCZEPIALNY STYMULATOR DO RESYNCHRONIZACJI PRAWEJ I LEWEJ KOMORY SERCA
Nazwa produktu:
Symbol/Nr katalogowy:
Producent / Kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Opis parametru | Wymagane wartości parametru |  | Potwierdzenie Wykonawcy
1. | Tryby stymulacji | AAI(R); VVI(R); VDD(R); DDD(R)
2. | Min.czas pracy przy nastawach nominalnych (w miesiącach) | 100
3. | Waga stymulatora - poniżej (g) | 30
4. | Częstość stymulacji (ppm) | 30 – 150
5. | Czułość (mV) | 0,5 - 6,0
6. | Amplituda impulsu (V) | 1,0 - 7,5
7. | Szerokość impulsu (ms) | 0,2 - 1,5
8. | Okres refrakcji (ms) | 250-400
9. | Histereza (ppm) | 0 - 30
10 | Reakcja na arytmie przedsionkowe | zmiana trybu stymulacji
11 | Elektroda lewokomorowa dostępna z łączem IS-1 | TAK
II. | Parametry oceniane
Lp. | Parametr | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Wymiary, waga i objętość stymulatora w mm, g i cm3 |  | 0-10
2 | Tryby stymulacji (podać) |  | 0-10
3 | Zakres czułości kanału przedsionkowego |  | 0-5
4 | Zakres czułości kanału RV |  | 0-5
5 | Czas trwania impulsu dla każdego kanału |  | 0-5
6 | Amplituda impulsu dla każdego kanału |  | 0-5
7 | Algorytm zapewniający stymulację resynchronizującą podczas AT/AF (tak/nie) |  | 0-5
8 | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV (tak/nie) |  | 0-5
9 | Liczba możliwych konfiguracji stymulacji LV (podać) |  | 0-20
10 | Zakres progamowania opóżnienia V-V (ms) |  | 0-10
11 | Liczba rodzajów elektrod LV typu OTW |  | 0-10
12 | Minimalna grubość elektrody LV bipolarnej |  | 0-10
13 | Liczba kształtów cewników do zatoki wieńcowej |  | 0-10
14 | Monitorowanie epizodów VT |  | 0-5
15 | automatyczny pomiar progu stymulacji w prawej i lewej komorze oraz w prawym przedsionku z automatycznym dostosowywaniem amplitudy do zmierzonego progu |  | 0-5
16 | Możliwość ustawienia częstości stymulacji wtrybie AMS |  | 0-10
17 | Możliwość telemetrii bezprzewodowej na sali zabiegowej |  | 0-10
18 | możliwość wykonywania badań MRI skanerem 1,5T i 3 T – opisać i podać ograniczenia oraz strefy wykluczenia |  | 0-10
19 | Monitorowanie i zapisywanie epizodów AHRE - opisać |  | 0-5
20 | Automatyczna optymalizacja opóźnień A-V i V-V na podstawie zapisów potencjałów wewnątrzsercowych (tak/ nie) |  | 0-5

## Pakiet 7
ROZRUSZNIKI RESYNCHRONIZUJĄCE UMOŻLIWIAJĄCE STYMULACJĘ WIELOBIEGUNOWĄ LEWEJ KOMORY
Nazwa produktu:
Symbol/Nr katalogowy:
Producent / Kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Opis parametru | Wymagane wartości parametru |  | Potwierdzenie Wykonawcy
1. | Tryby stymulacji | AAI(R); VVI(R); VDD(R); DDD(R)
2. | Min.czas pracy przy nastawach nominalnych (w miesiącach) | 100
3. | Waga stymulatora - poniżej (g) | 30
4. | Częstość stymulacji (ppm) | 30 – 150
5. | Czułość (mV) | 0,5 - 6,0
6. | Amplituda impulsu (V) | 1,0 - 7,5
7. | Szerokość impulsu (ms) | 0,2 - 1,5
8. | Okres refrakcji (ms) | 250-400
9. | Histereza (ppm) | 0 - 30
10 | elektroda LV kompatybilna z łączem IS-4 | TAK
11 | Reakcja na arytmie przedsionkowe | zmiana trybu stymulacji
II. | Parametry oceniane
Lp. | Parametr | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Wymiary, waga i objętość stymulatora w mm, g i cm3 |  | 0-10
2 | Tryby stymulacji (podać) |  | 0-10
3 | Zakres czułości kanału przedsionkowego |  | 0-5
4 | Zakres czułości kanału RV |  | 0-5
5 | Czas trwania impulsu dla każdego kanału |  | 0-5
6 | Amplituda impulsu dla każdego kanału |  | 0-5
7 | Algorytm zapewniający stymulację resynchronizującą podczas AT/AF (tak/nie) |  | 0-5
8 | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV (tak/nie) |  | 0-5
9 | Liczba możliwych konfiguracji stymulacji LV (podać) |  | 0-20
10 | Zakres progamowania opóżnienia V-V (ms) |  | 0-5
11 | Liczba rodzajów elektrod LV typu OTW |  | 0-10
12 | Minimalna grubość elektrody LV bipolarnej |  | 0-10
13 | Liczba kształtów cewników do zatoki wieńcowej |  | 0-10
14 | Monitorowanie epizodów VT |  | 0-5
15 | automatyczny pomiar progu stymulacji w prawej i lewej komorze oraz w prawym przedsionku z automatycznym dostosowywaniem amplitudy do zmierzonego progu |  | 0-5
16 | Możliwość ustawienia częstości stymulacji wtrybie AMS |  | 0-10
17 | Możliwość telemetrii bezprzewodowej na sali zabiegowej |  | 0-10
18 | możliwość wykonywania badań MRI skanerem 1,5T i 3 T – opisać i podać ograniczenia oraz strefy wykluczenia |  | 0-10
19 | Monitorowanie i zapisywanie epizodów AHRE - opisać |  | 0-5
20 | algorytm automatycznego testowania i doboru optymalnej konfiguracji impulsu stymulującego w kanale lewokomorowym bazujący na czasie depolaryzacji pomiędzy elektrodą RV a poszczególnymi biegunami elektrody LV |  | 0-5
21 | Automatyczna optymalizacja opóźnień A-V i V-V na podstawie zapisów potencjałów wewnątrzsercowych (tak/ nie) |  | 0-5

## Pakiet 8
WSZCZEPIALNY STYMULATOR DO RESYNCHRONIZACJI PRAWEJ I LEWEJ KOMORY SERCA UMOŻLIWIAJĄCY WIELOBIEGUNOWĄ STYMULACJĘ W JEDNYM CYKLU
Nazwa produktu:
Symbol/Nr katalogowy:
Producent / Kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Opis parametru | Wymagane wartości parametru |  | Potwierdzenie Wykonawcy
1. | Tryby stymulacji | AAI(R); VVI(R); VDD(R); DDD(R)
2. | Min.czas pracy przy nastawach nominalnych (w miesiącach) | 100
3. | Waga stymulatora - poniżej (g) | 30
4. | Częstość stymulacji (ppm) | 30 – 150
5. | Czułość (mV) | 0,5 - 6,0
6. | Amplituda impulsu (V) | 1,0 - 7,5
7. | Szerokość impulsu (ms) | 0,2 - 1,5
8. | Okres refrakcji (ms) | 250-400
9. | Histereza (ppm) | 0 - 30
10 | Mozliwość zaprogramowania dwóch różnych wektorów stymulacji lewokomorowej w jednym cyklu | TAK
11 | elektroda LV kompatybilna z łączem IS-4 oraz możliwość terapii | TAK
12 | Reakcja na arytmie przedsionkowe | zmiana trybu stymulacji
II. | Parametry oceniane
Lp. | Parametr | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Wymiary, waga i objętość stymulatora w mm, g i cm3 |  | 0-10
2 | Tryby stymulacji (podać) |  | 0-10
3 | Zakres czułości kanału przedsionkowego |  | 0-5
4 | Zakres czułości kanału RV |  | 0-5
5 | Czas trwania impulsu dla każdego kanału |  | 0-5
6 | Amplituda impulsu dla każdego kanału |  | 0-5
7 | Algorytm zapewniający stymulację resynchronizującą podczas AT/AF (tak/nie) |  | 0-5
8 | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV (tak/nie) |  | 0-5
9 | Liczba możliwych konfiguracji stymulacji LV (podać) |  | 0-10
10 | Zakres progamowania opóżnienia V-V (ms) |  | 0-5
11 | Liczba rodzajów elektrod LV typu OTW |  | 0-10
12 | Minimalna grubość elektrody LV bipolarnej |  | 0-10
13 | Liczba kształtów cewników do zatoki wieńcowej |  | 0-10
14 | Monitorowanie epizodów VT |  | 0-5
15 | automatyczny pomiar progu stymulacji w prawej i lewej komorze oraz w prawym przedsionku z automatycznym dostosowywaniem amplitudy do zmierzonego progu |  | 0-5
16 | Możliwość ustawienia częstości stymulacji wtrybie AMS |  | 0-10
17 | Możliwość telemetrii bezprzewodowej na sali zabiegowej |  | 0-10
18 | możliwość wykonywania badań MRI skanerem 1,5T i 3 T – opisać i podać ograniczenia oraz strefy wykluczenia |  | 0-10
19 | Monitorowanie i zapisywanie epizodów AHRE - opisać |  | 0-5
20 | algorytm automatycznego testowania i doboru optymalnej konfiguracji impulsu stymulującego w kanale lewokomorowym bazujący na czasie depolaryzacji pomiędzy elektrodą RV a poszczególnymi biegunami elektrody LV |  | 0-5
21 | Automatyczna optymalizacja opóźnień A-V i V-V na podstawie zapisów potencjałów wewnątrzsercowych (tak/ nie) |  | 0-5
22 | Dostępność elektrod wielobiegunowych o różnych odstępach pomiędzy pierścieniami - opisać |  | 0-10

## Pakiet 9
WSZCZEPIALNY KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY
Nazwa produktu:
Symbol/Nr katalogowy:
Producent / Kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Opis parametru | Wymagane wartości parametru |  | Potwierdzenie Wykonawcy
1. | Waga urządzenia | < 90g
2. | Czas sterylizacji min.12 miesięcy (tak/nie) | TAK
3. | Maksymalna energia defibrylacji | ˃ 35 J
4. | możliwość wykonywania badan MRI | TAK
5. | Elektrody defibrylujące sterydowe, aktywne i pasywne, jedno- i dwukoilowe do wyboru, | TAK
6. | Mozliwość dostarczenia ATP podczas ładowania kondensatorów w strefie VF lub bezpośrednio przed ładowaniem | TAK
7. | Możliwość bezprzewodowej komunikacji wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK
8 | Dostępność urządzeń i elektrod defibrylujących z łączami DF1 i DF4 | TAK
9 | minimalna ilość wyładowań do wyczerpania baterii | 150x
10 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody sygnałem dźwiękowym lub wibracją informującym pacjenta, generowanym przez wszczepione urządzenie (tak/nie) | TAK
11 | Automatyczna sygnalizacja ERI sygnałem dźwiękowym lub wibracją informującym pacjenta, generowanym przez wszczepione urządzenie (tak/nie) | TAK
II. | Parametry oceniane
Lp. | Parametr | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Wymiary urządzenia w mm |  | 0-10
2 | Waga urządzenia w g |  | 0-10
3 | Objętość urządzenia w cm3 |  | 0-10
4 | Detekcja VF/VT i FVT – typ i zakres |  | 0-10
7 | Dyskryminatory arytmii nadkomorowych – typy |  | 0-10
8 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody (tak/nie) |  | 0-5
9 | Potwierdzanie obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją (tak/nie) |  | 0-5
10 | automatyczne zapisywanie danych z kontroli ICD w pamięci programatora (tak/nie) |  | 0-10
11 | Algorytm dyskryminujący arytmię na podstawie morfologii zespołów QRS |  | 0-10
12 | rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody defibrylującej |  | 0-10
13 | maksymalny czas zapisu EGM |  | 0-10
14 | metody indukcji VF (wymienić) |  | 0-10
15 | opisać ilość i wartości w J dostępnych terapii wysokoenergetycznych, |  | 0-10
16 | Algorytm zapobiegający oversensingowi załamka T - (wymienić i opisać) |  | 0-10

## Pakiet 10
WSZCZEPIALNY KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE BADANIA MRI ORAZ MONITOROWANIE IMPEDANCJI PŁUCNEJ
Nazwa produktu:
Symbol/Nr katalogowy:
Producent / Kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Opis parametru | Wymagane wartości parametru |  | Potwierdzenie Wykonawcy
1. | Waga urządzenia | < 90g
2. | Czas sterylizacji min.12 miesięcy (tak/nie) | TAK
3. | Maksymalna energia defibrylacji | ˃ 35 J
4. | możliwość wykonywania badan MRI w skanerze minimum 1,5 T | TAK
5. | Elektrody defibrylujące sterydowe, aktywne i pasywne, jedno- i dwukoilowe do wyboru, | TAK
6. | Mozliwość dostarczenia ATP podczas ładowania kondensatorów w strefie VF lub bezpośrednio przed ładowaniem | TAK
7. | Możliwość bezprzewodowej komunikacji wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK
8 | Dostępność urządzeń i elektrod defibrylujących z łączami DF1 i DF4 | TAK
9 | funkcja monitorowania impedancji tkanki płucnej | TAK
10 | automatyczny pomiar progu stymulacji w prawej komorze z automatycznym dostosowywaniem amplitudy do zmierzonego progu | TAK
11 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody sygnałem dźwiękowym lub wibracją informującym pacjenta, generowanym przez wszczepione urządzenie (tak/nie) | TAK
12 | Automatyczna sygnalizacja ERI sygnałem dźwiękowym lub wibracją informującym pacjenta, generowanym przez wszczepione urządzenie (tak/nie) | TAK
13 | minimalna ilość wyładowań do wyczerpania baterii | 150x
II. | Parametry oceniane
Lp. | Parametr | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Wymiary urządzenia w mm |  | 0-10
2 | Waga urządzenia w g |  | 0-10
3 | Objętość urządzenia w cm3 |  | 0-10
4 | Kształt urządzenia zmniejszajacy napiecie tkanek |  | 0-10
5 | Detekcja VF/VT i FVT – typ i zakres (opis) |  | 0-10
6 | Dyskryminatory arytmii nadkomorowych – typy |  | 0-5
7 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody (tak/nie) |  | 0-5
8 | Funkcja monitorowania odcinka ST |  | 0-5
9 | Automatyczna sygnalizacja zastoju krwi sygnałem dźwiękowym lub wibracją, generowanym przez wszczepione urządzenie (tak/nie) |  | 0-5
10 | Potwierdzanie obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją (tak/nie) |  | 0-5
11 | Automatyczne zapisywanie danych z kontroli ICD w pamięci programatora (tak/nie) |  | 0-10
12 | Algorytm dyskryminujący arytmię na podstawie morfologii zespołów QRS |  | 0-5
13 | rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody defibrylującej |  | 0-10
14 | maksymalny czas zapisu EGM |  | 0-10
15 | pokrycie powierzchni urządzenia i coila zapobiegające przyrastaniu elektrod |  | 0-5
16 | metody indukcji VF (wymienić) |  | 0-5
17 | opisać ilość i wartości w J dostępnych terapii wysokoenergetycznych |  | 0-10
18 | Algorytm zapobiegający oversensingowi załamka T - wymienić |  | 0-5
19 | możliwość wykonywania badań MRI skanerem 1,5T i 3 T – opisać i podać ograniczenia oraz strefy wykluczenia |  | 0-10

## Pakiet 11
WSZCZEPIALNY KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ DETEKCJI SYGNAŁU W PRZEDSIONKU
Nazwa produktu:
Symbol/Nr katalogowy:
Producent / Kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Opis parametru | Wymagane wartości parametru |  | Potwierdzenie Wykonawcy
1. | Waga urządzenia | < 85g
2. | Czas sterylizacji min.12 miesięcy (tak/nie) | TAK
3. | Maksymalna energia defibrylacji | ˃ 35 J
4. | możliwość wykonywania badan MRI skanerem co najmnie 1,5 T i automaycnego wykrywania środowiska MRI | TAK
5. | Elektrody defibrylujące sterydowe, aktywne i pasywne, jedno- i dwukoilowe do wyboru, typu "true bipolar" | TAK
6. | Mozliwość dostarczenia ATP podczas ładowania kondensatorów w strefie VF lub bezpośrednio przed ładowaniem | TAK
7. | Możliwość bezprzewodowej komunikacji wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK
8 | Dostępność urządzeń i elektrod defibrylujących z łączem DF1 | TAK
9 | Możliwość odbioru jedną elektrodą sygnałów z komory i przedsionka oraz symulacji w trybie VDD | TAK
10 | minimalna ilość wyładowań do wyczerpania baterii | 150x
II. | Parametry oceniane
Lp. | Parametr | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Wymiary urządzenia w mm |  | 0-10
2 | Waga urządzenia w g |  | 0-10
3 | Objętość urządzenia w cm3 |  | 0-10
4 | Kształt urządzenia zmniejszajacy napiecie tkanek |  | 0-10
5 | Detekcja VF – typ i zakres |  | 0-10
6 | Detekcja VT – typ i zakres |  | 0-10
7 | Detekcja FVT – typy i zakresy |  | 0-10
8 | Dyskryminatory arytmii nadkomorowych – typy |  | 0-10
9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody (tak/nie) |  | 0-5
10 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody sygnałem dźwiękowym lub wibracją informującym pacjenta, generowanym przez wszczepione urządzenie (tak/nie) |  | 0-5
11 | Automatyczna sygnalizacja ERI sygnałem dźwiękowym lub wibracją informującym pacjenta, generowanym przez wszczepione urządzenie (tak/nie) |  | 0-5
12 | automatyczna sygnalizacja zastoju krwi sygnałem dźwiękowym lub wibracją, generowanym przez wszczepione urządzenie (tak/nie) |  | 0-5
13 | Potwierdzanie obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją (tak/nie) |  | 0-5
14 | automatyczne zapisywanie danych z kontroli ICD w pamięci programatora (tak/nie) |  | 0-10
15 | Algorytm dyskryminujący arytmię na podstawie morfologii zespołów QRS |  | 0-5
16 | rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody defibrylującej |  | 0-10
17 | maksymalny czas zapisu EGM |  | 0-10
19 | metody indukcji VF (wymienić) |  | 0-10
20 | opisać ilość i wartości w J dostępnych terapii wysokoenergetycznych |  | 0-10
21 | Algorytm zapobiegający oversensingowi załamka T - wymienić |  | 0-5

## Pakiet 12
WSZCZEPIALNY KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY UMOŻLIWIAJĄCY WIELOBIEGUNOWĄ STYMULACJĘ LEWEJ KOMORY I AUTOMOTYCZNE ROZPOZNAWANIE ŚRODOWISKA MRI
Nazwa produktu:
Symbol/Nr katalogowy:
Producent / Kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Opis parametru | Wymagane wartości parametru |  | Potwierdzenie Wykonawcy
1. | Waga urządzenia | < 90g
2. | Czas sterylizacji min.12 miesięcy (tak/nie) | TAK
3. | Maksymalna energia defibrylacji | Powyżej 35 J
4. | Możliwość wykonywania badan MRI w skanerze minimum 1,5 T oraz automatycznego wykrywania środowiska MRI | TAK
5. | Elektrody defibrylujące sterydowe, aktywne i pasywne, jedno- i dwukoilowe do wyboru, | TAK
6. | Mozliwość dostarczenia ATP w strefie VF | TAK
7. | Możliwość bezprzewodowej komunikacji wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK
8 | Dostępność urządzeń i elektrod defibrylujących z łączami DF4 i DF-1 | TAK
9 | minimalna ilość wyładowań do wyczerpania baterii | 150x
10 | Możliwość współpracy z elektrodą typu DX – bez dodatkowej elektrod przedsionkowej | TAK
11 | Dostępne urządzenia z elektrodami lewokomorowymi wielobiegunowymi over the wire wg standardu IS-4 | TAK
12 | Automatyczny pomiar progu stymulacji w prawej i w lewej komorze oraz w prawym przedsionku z automatycznym dostosowywaniem amplitudy do zmierzonego progu | TAK
II. | Parametry oceniane
Lp. | Parametr | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Wymiary urządzenia w mm |  | 0-10
2 | Waga urządzenia w g |  | 0-10
3 | Objętość urządzenia w cm3 |  | 0-10
5 | Detekcja VF/VT i FVT – typ i zakres |  | 0-10
6 | Dyskryminatory arytmii nadkomorowych – typy |  | 0-5
7 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody (tak/nie) |  | 0-5
8 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody sygnałem dźwiękowym lub wibracją informującym pacjenta, generowanym przez wszczepione urządzenie (tak/nie) |  | 0-5
9 | Automatyczna sygnalizacja ERI sygnałem dźwiękowym lub wibracją informującym pacjenta, generowanym przez wszczepione urządzenie (tak/nie) |  | 0-5
10 | Automatyczna sygnalizacja zastoju krwi sygnałem dźwiękowym lub wibracją, generowanym przez wszczepione urządzenie (tak/nie) |  | 0-5
11 | Potwierdzanie obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją (tak/nie) |  | 0-5
12 | Automatyczne zapisywanie danych z kontroli ICD w pamięci programatora (tak/nie) |  | 0-5
13 | Algorytm dyskryminujący arytmię na podstawie morfologii zespołów QRS |  | 0-5
14 | rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody defibrylującej oraz przedsionkowej (podać osobno) |  | 0-10
15 | maksymalny czas zapisu EGM |  | 0-10
16 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej (tak/nie) |  | 0-5
17 | metody indukcji VF (wymienić) |  | 0-10
18 | opisać ilość i wartości w J dostępnych terapii wysokoenergetycznych |  | 0-10
19 | Algorytm zapobiegający oversensingowi załamka T - wymienić |  | 0-5
20 | możliwość wykonywania badań MRI skanerem 1,5T i 3 T – opisać i podać ograniczenia oraz strefy wykluczenia |  | 0-10
21 | Żywotność urządzenia dla ustawień nominalnych – podac |  | 0-10
22 | Możliwość zaprogramowania oddzielnej częstości stymulacji dla komór w algorytmie Mode Switch |  | 0-10
23 | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV (tak/nie) |  | 0-5
24 | Liczba rodzajów oferowanych elektrod LV typu OTW, podać srednicę elektrody i jej tipa |  | 0-10
25 | Liczba rodzajów oferowanych cewników do kaniulacji zatoki wieńcowej oraz cewników typu subselect - podać |  | 0-10
26 | ilość możliwych wektorów stymulacji |  | 0-10
27 | Algorytm automatycznego testowania i doboru optymalnej konfiguracji impulsu stymulującego w kanale lewokomorowym bazujący na czasie depolaryzacji pomiędzy elektrodą RV a poszczególnymi biegunami elektrody LV |  | 0-10
28 | Automatyczna optymalizacja opóźnień A-V i V-V na podstawie zapisów potencjałów wewnątrzsercowych (tak/ nie) |  | 0-20
29 | Zakres progamowania opóżnienia V-V (ms) |  | 0-5
30 | Możliwość nieinwazyjnego odłączenia koila SVC elektrody defibrylującej (tak/ nie) |  | 0-5

## Pakiet 13
WSZCZEPIALNY KARDIOWERTERODEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY O WYDŁUŻONEJ ŻYWOTNOŚCI BATERII
Nazwa produktu:
Symbol/Nr katalogowy:
Producent / Kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Opis parametru | Wymagane wartości parametru |  | Potwierdzenie Wykonawcy
1. | Waga urządzenia | < 90g
2. | Czas sterylizacji min.12 miesięcy (tak/nie) | TAK
3. | Maksymalna energia defibrylacji | > 35 J
4. | możliwość wykonywania badan MRI w skanerze minimum 1,5 T | TAK
5. | Elektrody defibrylujące sterydowe, aktywne i pasywne, jedno- i dwukoilowe do wyboru, o konstrukcji integrated bipolar | TAK
6. | Mozliwość dostarczenia ATP w strefie VF | TAK
7. | Możliwość bezprzewodowej komunikacji wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK
8 | Dostępność urządzeń i elektrod defibrylujących z łączami DF4 | TAK
9 | algorytm detekcji uszkodzenia elektrody HV | TAK
10 | minimalna ilość wyładowań do wyczerpania baterii | 150x
11 | Prognozowana żywotność powyżej 11 lat | TAK
II. | Parametry oceniane
Lp. | Parametr | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Wymiary urządzenia w mm |  | 0-10
2 | Waga urządzenia w g |  | 0-10
3 | Objętość urządzenia w cm3 |  | 0-10
4 | Kształt urządzenia zmniejszajacy napiecie tkanek |  | 0-10
5 | Detekcja VF – typ i zakres |  | 0-5
6 | Detekcja VT – typ i zakres |  | 0-5
7 | Detekcja FVT – typy i zakresy |  | 0-5
8 | Dyskryminatory arytmii nadkomorowych – typy |  | 0-5
9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody (tak/nie) |  | 0-5
10 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody sygnałem dźwiękowym lub wibracją informującym pacjenta, generowanym przez wszczepione urządzenie (tak/nie) |  | 0-5
11 | Automatyczna sygnalizacja ERI sygnałem dźwiękowym lub wibracją informującym pacjenta, generowanym przez wszczepione urządzenie (tak/nie) |  | 0-5
12 | Automatyczna sygnalizacja zastoju krwi sygnałem dźwiękowym lub wibracją, generowanym przez wszczepione urządzenie (tak/nie) |  | 0-5
13 | Potwierdzanie obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją (tak/nie) |  | 0-5
14 | Automatyczne zapisywanie danych z kontroli ICD w pamięci programatora (tak/nie) |  | 0-5
15 | Algorytm dyskryminujący arytmię na podstawie morfologii zespołów QRS |  | 0-5
16 | Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody defibrylującej |  | 0-10
17 | maksymalny czas zapisu EGM |  | 0-10
18 | pokrycie powierzchni urządzenia i coila zapobiegające przyrastaniu elektrod |  | 0-5
19 | metody indukcji VF (wymienić) |  | 0-10
20 | opisać ilość i wartości w J dostępnych terapii wysokoenergetycznych |  | 0-20
21 | Algorytm zapobiegający oversensingowi załamka T - wymienić |  | 0-5
22 | możliwość wykonywania badań MRI skanerem 1,5T i 3 T – opisać i podać ograniczenia oraz strefy wykluczenia |  | 0-10

## Pakiet 14
WSZCZEPIALNY KARDIOWERTERODEFIBRYLATOR DWUJAMOWY
Nazwa produktu:
Symbol/Nr katalogowy:
Producent / Kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Opis parametru | Wymagane wartości parametru |  | Potwierdzenie Wykonawcy
1. | Waga urządzenia | Poniżej 90 g
2. | Czas sterylizacji min.12 miesięcy (tak/nie) | TAK
3. | Maksymalna energia defibrylacji | ˃ 35 J
4. | możliwość badan MRI skanerem 1,5 T | NIE
5. | Elektrody defibrylujące sterydowe, aktywne i pasywne, jedno- i dwukoilowe do wyboru, | TAK
6. | Mozliwość dostarczenia ATP podczas ładowania kondensatorów w strefie VF lub bezpośrednio przed ładowaniem | TAK
7. | Możliwość bezprzewodowej komunikacji wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK
8 | Dostępne urządzenie i elektrody defibrylujące z łączem DF-4 i DF-1 | TAK
9 | minimalna ilość wyładowań do wyczerpania baterii | 150x
II. | Parametry oceniane
Lp. | Parametr | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Wymiary urządzenia w mm |  | 0-10
2 | Waga urządzenia w g |  | 0-10
3 | Objętość urządzenia w cm3 |  | 0-10
4 | Detekcja VF, VT i FVT – typ i zakres |  | 0-10
5 | Dyskryminatory arytmii nadkomorowych – typy |  | 0-10
6 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody (tak/nie) |  | 0-5
7 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody sygnałem dźwiękowym lub wibracją informującym pacjenta, generowanym przez wszczepione urządzenie (tak/nie) |  | 0-5
8 | Automatyczna sygnalizacja ERI sygnałem dźwiękowym lub wibracją informującym pacjenta, generowanym przez wszczepione urządzenie (tak/nie) |  | 0-5
9 | Automatyczna sygnalizacja zastoju krwi sygnałem dźwiękowym lub wibracją informującym pacjenta, generowanym przez wszczepione urządzenie (tak/nie) |  | 0-5
10 | Potwierdzanie obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją (tak/nie) |  | 0-5
11 | Średnica introducera do wprowadzenie elektrody przedsionkowej i defibrylującej |  | 0-10
12 | Algorytm różnicujący arytmie przedsionkowe od komorowych programowalny w zakresie rozpoznawania tachykardii zatokowej (tak/nie) |  | 0-5
13 | Algorytm różnicujący arytmie przedsionkowe od komorowych programowalny w zakresie rozpoznawania trzepotania / migotania przedsionków (tak/nie) |  | 0-5
14 | Algorytm różnicujący arytmie przedsionkowe od komorowych programowalny w zakresie rozpoznawania arytmii z przewodzeniem A-V innym niż 1:1 (tak/nie) |  | 0-5
15 | Algorytm dyskryminujący arytmię na podstawie morfologii zespołów QRS |  | 0-10
16 | Automatyczne zapisywanie danych z kontroli ICD w pamięci programatora (tak/nie) |  | 0-10
17 | Metody indukcji VF (wymienić) |  | 0-10
18 | Maksymalny czas zapisu EGM |  | 0-10
19 | Tryby stymulacji wymienić |  | 0-10
20 | Algorytmy do unikania stymulacji komorowej (podać i opisać) |  | 0-10
21 | Opisać ilość i wartości w J dostępnych terapii wysokoenergetycznych |  | 0-10
22 | Algorytm zapobiegający oversensingowi załamka T - wymienić |  | 0-5

## Pakiet 15
WSZCZEPIALNY KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE BADAŃ MRI ORAZ MONITOROWANIE IMPEDACJI PŁUCNEJ
Nazwa produktu:
Symbol/Nr katalogowy:
Producent / Kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Opis parametru | Wymagane wartości parametru |  | Potwierdzenie Wykonawcy
1. | Waga urządzenia | Poniżej 85 g
2. | Czas sterylizacji min.12 miesięcy (tak/nie) | TAK
3. | Maksymalna energia defibrylacji | ˃ 35 J
4. | możliwość badan MRI skanerem 1,5 T | TAK
5. | Elektrody defibrylujące sterydowe, aktywne i pasywne, jedno- i dwukoilowe do wyboru, | TAK
6. | Mozliwość dostarczenia ATP podczas ładowania kondensatorów w strefie VF lub bezpśrednio przed ładowaniem | TAK
7. | Możliwość bezprzewodowej komunikacji wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK
8 | Dostępne urządzenie i elektrody defibrylujące z łączem DF-4 i DF-1 | TAK
9 | funkcja monitorowania impedancji tkanki płucnej | TAK
10 | automatyczny pomiar progu stymulacji w prawej komorze i w prawym przedsionku z automatycznym dostosowywaniem amplitudy do zmierzonego progu | TAK
11 | minimalna ilość wyładowań do wyczerpania baterii | 150x
12 | algorytm detekcji uszkodzenia elektrody HV | TAK
II. | Parametry oceniane
Lp. | Parametr | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Wymiary urządzenia w mm |  | 0-10
2 | Waga urządzenia w g |  | 0-10
3 | Objętość urządzenia w cm3 |  | 0-10
4 | Kształt urządzenia zmniejszajacy napiecie tkanek |  | 0-10
5 | Detekcja VF/VT i FVT – typ i zakres |  | 0-10
6 | Dyskryminatory arytmii nadkomorowych – typy |  | 0-10
7 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody (tak/nie) |  | 0-5
8 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody sygnałem dźwiękowym lub wibracją informującym pacjenta, generowanym przez wszczepione urządzenie (tak/nie) |  | 0-5
9 | Automatyczna sygnalizacja ERI sygnałem dźwiękowym lub wibracją informującym pacjenta, generowanym przez wszczepione urządzenie (tak/nie) |  | 0-5
10 | Automatyczna sygnalizacja zastoju krwi sygnałem dźwiękowym lub wibracją informującym pacjenta, generowanym przez wszczepione urządzenie (tak/nie) |  | 0-5
11 | Potwierdzanie obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją (tak/nie) |  | 0-5
12 | Średnica introducera do wprowadzenie elektrody przedsionkowej i defibrylującej – podać osobno |  | 0-10
13 | Algorytm różnicujący arytmie przedsionkowe od komorowych programowalny w zakresie rozpoznawania tachykardii zatokowej (tak/nie) |  | 0-5
14 | Algorytm różnicujący arytmie przedsionkowe od komorowych programowalny w zakresie rozpoznawania trzepotania / migotania przedsionków (tak/nie) |  | 0-5
15 | Algorytm różnicujący arytmie przedsionkowe od komorowych programowalny w zakresie rozpoznawania arytmii z przewodzeniem A-V innym niż 1:1 (tak/nie) |  | 0-5
16 | Algorytm dyskryminujący arytmię na podstawie morfologii zespołów QRS |  | 0-10
17 | Automatyczne zapisywanie danych z kontroli ICD w pamięci programatora (tak/nie) |  | 0-10
18 | Metody indukcji VF (wymienić) |  | 0-10
19 | Maksymalny czas zapisu EGM |  | 0-10
20 | Tryby stymulacji (wymienić) |  | 0-10
21 | Algorytmy do unikania stymulacji komorowej (podać i opisać) |  | 0-10
22 | Pokrycie powierzchni urządzenia zapobiegające przyrastaniu elektrod |  | 0-5
23 | Algorytm zapobiegający oversensingowi załamka T - wymienić |  | 0-5
24 | Możliwość wykonywania badań MRI skanerem 1,5T i 3 T – opisać i podać ograniczenia oraz strefy wykluczenia |  | 0-10
25 | Funkcja monitorowania odcinka ST |  | 0-5

## Pakiet 16
WSZCZEPIALNY KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY
Nazwa produktu:
Symbol/Nr katalogowy:
Producent / Kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Opis parametru | Wymagane wartości parametru |  | Potwierdzenie Wykonawcy
1. | Waga urządzenia | Poniżej 90 g
2. | Czas sterylizacji min.12 miesięcy (tak/nie) | TAK
3. | Maksymalna energia defibrylacji | ˃ 35 J
4 | Minimalna liczba wyladowań do wyczerpania baterii | 150
5 | Elektrody defibrylujące sterydowe, aktywne i pasywne, jedno- i dwukoilowe do wyboru, | TAK
6 | Mozliwość dostarczenia ATP podczas ładowania kondensatorów w strefie VF | TAK
7 | Możliwość bezprzewodowej komunikacji wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK
8 | Dostępne urządzenie i elektrody defibrylujące z łączem DF-4 oraz łączem DF-1 | TAK
9 | Dostępne urządzenia z elektrodami lewokomorowymi over the wire wg standardu IS-1 | TAK
II. | Parametry oceniane
Lp. | Parametr | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Wymiary urządzenia w mm |  | 0-10
2 | Waga urządzenia w g |  | 0-10
3 | Objętość urządzenia w cm3 |  | 0-10
4 | Detekcja VF/VT i FVT – typ i zakres |  | 0-10
5 | Dyskryminatory arytmii nadkomorowych – podac liczbę i rodzaje |  | 0-10
6 | Dyskryminatory oparte o analizę morfologii zespołu QRS (tak/nie) |  | 0-10
7 | Swoiste algorytmy zapobiegające zliczaniu załamka T oraz utracie resynchronizacji (opisać) |  | 0-10
8 | Możliwość zaprogramowania oddzielnej częstości stymulacji dla komór w algorytmie Mode Switch |  | 0-10
9 | Średnica introducera potrzebnego do wprowadzenia elektrody defibrylującej (F) i przedsionkowej (podać osobno) |  | 0-10
10 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody (tak/nie) |  | 0-5
11 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody sygnałem dźwiękowym lub wibracją informującym pacjenta, generowanym przez wszczepione urządzenie (tak/nie) |  | 0-5
12 | Automatyczna sygnalizacja ERI sygnałem dźwiękowym lub wibracją informującym pacjenta, generowanym przez wszczepione urządzenie (tak/nie) |  | 0-5
13 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej (tak/nie) |  | 0-5
14 | automatyczna sygnalizacja zastoju krwi sygnałem dźwiękowym lub wibracją informującym pacjenta, generowanym przez wszczepione urządzenie (tak/nie) |  | 0-5
15 | Potwierdzanie obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją (tak/nie) |  | 0-5
16 | Algorytm zapewniający stymulację resynchronizującą podczas AT/AF, możliwość regulacji częstości stymulacji w trybie AMS, opisać |  | 0-15
17 | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV (tak/nie) |  | 0-5
18 | Liczba rodzajów oferowanych elektrod LV typu OTW |  | 0-5
19 | Liczba rodzajów oferowanych cewników do kaniulacji zatoki wieńcowej oraz cewników typu subselect |  | 0-10
20 | Możliwość nieinwazyjnego odłączenia koila SVC elektrody defibrylującej (tak/ nie) |  | 0-5
21 | Zakres progamowania opóżnienia V-V (ms) |  | 0-5
22 | Automatyczna optymalizacja opóźnień A-V i V-V na podstawie zapisów potencjałów wewnątrzsercowych (tak/ nie) |  | 0-20
23 | Pomiar impedancji tkanek klatki piersiowej (tak/nie) |  | 0-5
24 | metody indukcji VF (wymienić) |  | 0-5
25 | Maksymalna dostarczana energia defibrylacji |  | 0-10
26 | żywotność urządzenia dla ustawień nominalnych – podac |  | 0-20
27 | maksymalny czas zapisu EGM |  | 0-10

## Pakiet 17
WSZCZEPIALNY KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY UMOŻLIWIAJĄCY WIELOBIEGUNOWĄ STYMULACJĘ LEWEJ KOMORY
Nazwa produktu:
Symbol/Nr katalogowy:
Producent / Kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Opis parametru | Wymagane wartości parametru |  | Potwierdzenie Wykonawcy
1. | Waga urządzenia | Poniżej 85 g
2. | Czas sterylizacji min.12 miesięcy (tak/nie) | TAK
3. | Maksymalna energia defibrylacji | Powyżej 35 J
4 | Minimalna liczba wyladowań do wyczerpania baterii | 150
5 | Elektrody defibrylujące sterydowe, aktywne i pasywne, jedno- i dwukoilowe do wyboru, | TAK
6 | Mozliwość dostarczenia ATP podczas ładowania kondensatorów w strefie VF | TAK
7 | Możliwość bezprzewodowej komunikacji wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK
8 | Dostępne urządzenie i elektrody defibrylujące z łączem DF-4 oraz łączem DF-1 | TAK
9 | Automatyczny pomiar progu stymulacji w prawej i w lewej komorze oraz w prawym przedsionku z automatycznym dostosowywaniem amplitudy do zmierzonego progu | TAK
10 | Dostępne urządzenia z elektrodami lewokomorowymi wielobiegunowymi over the wire wg standardu IS-4 | TAK
11 | Możliwość wykonywania badań MRI skanerem min. 1,5T dla wszystkich konfiguracji łączy | TAK
12 | Dostarczenie 1 kompletu odzieży radiologicznej ochronnej | TAK
II. | Parametry oceniane
Lp. | Parametr | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Wymiary urządzenia w mm |  | 0-10
2 | Waga urządzenia w g |  | 0-10
3 | Objętość urządzenia w cm3 |  | 0-10
4 | Detekcja VF/VT i FVT – typ i zakres |  | 0-10
5 | Dyskryminatory arytmii nadkomorowych – podac liczbę i rodzaje |  | 0-10
6 | Dyskryminatory oparte o analizę morfologii zespołu QRS (tak/nie) |  | 0-10
7 | Swoiste algorytmy zapobiegające zliczaniu załamka T oraz utracie resynchronizacji (opisać) |  | 0-10
8 | Możliwość zaprogramowania oddzielnej częstości stymulacji dla komór w algorytmie Mode Switch |  | 0-10
9 | Średnica introducera potrzebnego do wprowadzenia elektrody defibrylującej (F) oraz przedsionkowej (podać osobno) |  | 0-10
10 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody (tak/nie) |  | 0-5
11 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody sygnałem dźwiękowym lub wibracją informującym pacjenta, generowanym przez wszczepione urządzenie oraz sygnalizacja ERI |  | 0-5
12 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej (tak/nie) |  | 0-5
13 | Automatyczna sygnalizacja zastoju krwi sygnałem dźwiękowym lub wibracją informującym pacjenta, generowanym przez wszczepione urządzenie (tak/nie) |  | 0-5
14 | Potwierdzanie obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją (tak/nie) |  | 0-5
15 | Algorytm zapewniający stymulację resynchronizującą podczas AT/AF, możliwość regulacji częstości stymulacji w trybie AMS, opisać |  | 0-15
16 | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV (tak/nie) |  | 0-5
17 | Liczba rodzajów oferowanych elektrod LV typu OTW, podać srednicę elektrody i jej tipa |  | 0-10
18 | Liczba rodzajów oferowanych cewników do kaniulacji zatoki wieńcowej oraz cewników typu subselect - podać |  | 0-10
19 | Dostępność elektrod wielobiegunowych o różnych odstępach pomiędzy pierścieniami - opisać |  | 0-20
20 | ilość możliwych wektorów stymulacji |  | 0-10
21 | Algorytm automatycznego testowania i doboru optymalnej konfiguracji impulsu stymulującego w kanale lewokomorowym bazujący na czasie depolaryzacji pomiędzy elektrodą RV a poszczególnymi biegunami elektrody LV |  | 0-10
22 | Automatyczna optymalizacja opóźnień A-V i V-V na podstawie zapisów potencjałów wewnątrzsercowych (tak/ nie) |  | 0-20
23 | Zakres progamowania opóżnienia V-V (ms) |  | 0-5
24 | Możliwość nieinwazyjnego odłączenia koila SVC elektrody defibrylującej (tak/ nie) |  | 0-5
25 | Metody indukcji VF (wymienić) |  | 0-10
26 | Pomiar impedancji tkanek klatki piersiowej (tak/nie) |  | 0-5
27 | Maksymalna dostarczana energia defibrylacji |  | 0-10
28 | Żywotność urządzenia dla ustawień nominalnych – podac |  | 0-20
29 | Maksymalny czas zapisu EGM |  | 0-10
30 | Możliwość wykonywania badań MRI skanerem 1,5T i 3 T – opisać i podać ograniczenia oraz strefy wykluczenia |  | 0-10

## Pakiet 18
WSZCZEPIALNY KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY UMOŻLIWIAJĄCY WIELOBIEGUNOWĄ STYMULACJĘ LEWEJ KOMORY W JEDNYM CYKLU
Nazwa produktu:
Symbol/Nr katalogowy:
Producent / Kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Opis parametru | Wymagane wartości parametru |  | Potwierdzenie Wykonawcy
1. | Waga urządzenia | Poniżej 85 g
2. | Czas sterylizacji min.12 miesięcy (tak/nie) | TAK
3. | Maksymalna energia defibrylacji | 40 J
4. | automatyczny pomiar progu stymulacji w prawej i w lewej komorze oraz w prawym przedsionku z automatycznym dostosowywaniem amplitudy do zmierzonego progu | TAK
5. | elektrody defibrylujące typu "true bipolar" | TAK
6 | Mozliwość dostarczenia ATP podczas ładowania kondensatorów w strefie VF | TAK
7 | Dostępne urządzenie i elektrody defibrylujące z łączem DF-4 | TAK
8 | automatyczny pomiar progu stymulacji w prawej i w lewej komorze oraz w prawym przedsionku z automatycznym dostosowywaniem amplitudy do zmierzonego progu | TAK
9 | funkcja monitorowania impedancji tkanki płucnej | TAK
10 | Mozliwość zaprogramowania dwóch różnych wektorów stymulacji lewokomorowej w jednym cyklu | TAK
II. | Parametry oceniane
Lp. | Parametr | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Punktacja | Ocena Komisji
1 | Wymiary urządzenia w mm, waga urządzenia w g, objętość w cm3 |  | 0-10
2 | Detekcja VF – typ i zakres |  | 0-5
3 | Detekcja VT – typ i zakres |  | 0-5
4 | Detekcja FVT – typy i zakresy |  | 0-5
5 | Dyskryminatory arytmii nadkomorowych – podac liczbę i rodzaje |  | 0-10
6 | Dyskryminatory oparte o analizę morfologii zespołu QRS (tak/nie) |  | 0-10
7 | Swoiste algorytmy zapobiegające zliczaniu załamka T oraz utracie resynchronizacji (opisać) |  | 0-10
8 | Średnica introducera potrzebnego do wprowadzenia elektrody defibrylującej (F) oraz przedsionkowej (podać osobno) |  | 0-10
9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody (tak/nie) |  | 0-5
10 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody sygnałem dźwiękowym lub wibracją informującym pacjenta, generowanym przez wszczepione urządzenie oraz sygnalizacja ERI |  | 0-5
11 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej (tak/nie) |  | 0-5
12 | Automatyczna sygnalizacja zastoju krwi sygnałem dźwiękowym lub wibracją informującym pacjenta, generowanym przez wszczepione urządzenie (tak/nie) |  | 0-5
13 | Potwierdzanie obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją (tak/nie) |  | 0-5
14 | Algorytm zapewniający stymulację resynchronizującą podczas AT/AF, możliwość regulacji częstości stymulacji w trybie AMS, opisać |  | 0-15
15 | Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV (tak/nie) |  | 0-5
16 | Liczba rodzajów oferowanych elektrod LV typu OTW, podać srednicę elektrody i jej tipa |  | 0-10
17 | Liczba rodzajów oferowanych cewników do kaniulacji zatoki wieńcowej oraz cewników typu subselect - podać |  | 0-10
18 | Dostępność elektrod wielobiegunowych o różnych odstępach pomiędzy pierścieniami - opisać |  | 0-20
19 | Ilość możliwych wektorów stymulacji |  | 0-10
20 | algorytm automatycznego testowania i doboru optymalnej konfiguracji impulsu stymulującego w kanale lewokomorowym bazujący na czasie depolaryzacji pomiędzy elektrodą RV a poszczególnymi biegunami elektrody LV |  | 0-10
21 | Automatyczna optymalizacja opóźnień A-V i V-V na podstawie zapisów potencjałów wewnątrzsercowych (tak/ nie) |  | 0-20
22 | Zakres progamowania opóżnienia V-V (ms) |  | 0-5
23 | Możliwość nieinwazyjnego odłączenia koila SVC elektrody defibrylującej (tak/ nie) |  | 0-5
24 | metody indukcji VF (wymienić) |  | 0-10
25 | Pomiar impedancji tkanek klatki piersiowej (tak/nie) |  | 0-5
26 | Maksymalna dostarczana energia defibrylacji |  | 0-10
27 | Żywotność urządzenia dla ustawień nominalnych – podac |  | 0-20
28 | Maksymalny czas zapisu EGM |  | 0-10
29 | Możliwość wykonania badania MRI - opisać warunki |  | 0-10

## Pakiet 19
SPRZĘT DO USUWANIA ELEKTROD
Nazwa produktu:
Symbol/Nr katalogowy:
Producent / Kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Parametr | Wymagane wartości parametru | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE)
1. | Mandryny lokujące uniwersalne czyli pasujące do wszystkich typów elektrod | TAK
2. | Koszulki teleskopowe teflonowe i polipropylenowe o zakresie średnicy wewnętrznej conajmniej 7-12F | TAK
II. | Parametry oceniane
| Parametr | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Punktacja | Ocena Komisji
1. | Zakresy długości i grubości koszulek teleskopowych |  | 0-10

## Pakiet 20
Wszczepialny podskórny kardiowerter-defibrylator
Nazwa produktu:
Symbol/Nr katalogowy:
Producent / Kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Parametr | Wymagane wartości parametru | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE)
1. | kardiowerter defibrylator podskórny umożliwiający terapię komorowych zaburzeń rytmu serca | TAK
2 | elektroda defibrylująca podskórna umożliwiająca detekcję komorowych zaburzeń rytmu serca | TAK
3 | zestaw do tunelowania podskórnego | TAK
4 | dostępość programatora do urządzenia z osprzętem (drukarka) | TAK
II. | Parametry oceniane
| Parametr | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Punktacja | Ocena Komisji
1. | Wymiar, objętość i masa urządzenia (podać w mm, g, cm3) |  | 0-10

## Pakiet 21
Elektrody i ceniki do stymulacji pęczka Hisa
Nazwa produktu:
Symbol/Nr katalogowy:
Producent / Kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Parametr | Wymagane wartości parametru | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE)
1. | elektroda bipolarna, bezmadrynowa o średnicy 4,1 F z mocowaniem aktywnym | TAK
2 | cewnik sterowalny o średnicy 9F z dokręcalną zastawką hemostatyczną | TAK
3 | cewnik niesterowalny o średnicy 6,5 F z krzywiną przegrodową do uzyskania stymulacji pęczka Hisa | TAK
II. | Parametry oceniane
| Parametr | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Punktacja | Ocena Komisji
1. | zakres kształtów, długość, manewowalność koszulkami |  | 0-10

## Pakiet 22
Koperta antybakteryjna do implantacji urzadzeń przy podwyższonym ryzyku infekcji
Nazwa produktu:
Symbol/Nr katalogowy:
Producent / Kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Opis parametru | Wymagane wartości parametru |  | Potwierdzenie Wykonawcy
1. | w pełni absorbowalna koperta uwalniająca rifampicynę i minocyklinę | TAK
2. | Czas sterylizacji min.3 miesięcy (tak/nie) | TAK
II. | Parametry oceniane
| Parametr | Punktacja | Ocena Komisji
1 | zakres rozmiarów | 0-10
2 | co najmniej 2 rozmiary koperty | 0-10

## Pakiet 23
ELEKTRODA LEWOKOMOROWA DO KANIULACJI MAŁYCH ŻYŁ
Nazwa produktu:
Symbol/Nr katalogowy:
Producent / Kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Parametr | Wymagane wartości parametru | Oświadczenie spełnienia parametru (TAK/NIE)
1. | Elektroda lewokomorowa kompatybilna z łączem IS-1 | TAK
2. | Konstrukcja elektrody typu „over the wire”, długość od 75 do 92 cm, niski profil o trzonie 4,3 F i końcówce 4F do kaniulacji małych żył, pacing pierścieni 20 mm | TAK
II. | Parametry oceniane
| Parametr | Punktacja | Ocena Komisji
1. | Manewrowalność | 0-10

## Pakiet 24
Elektroda epikardialna
Nazwa produktu:
Symbol/Nr katalogowy:
Producent / Kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Opis parametru | Wymagane wartości parametru | Potwierdzenie Wykonawcy
1. | elektroda epikardialna unipolarna mocowana poprzez wkręcanie kompatybilna z łączem IS-1 | TAK
2 | elektroda epikardialna uni bądź bipolarna naszywana kompatybilna z łączem IS-1 | TAK
3 | narzędzie do małoinwazyjnej fiksacji elektrody | TAK
4 | Czas sterylizacji min.12 miesięcy (tak/nie) | TAK

## Pakiet 25
Akcesoria do usuwania elektrod
Nazwa produktu:
Symbol/Nr katalogowy:
Producent / Kraj pochodzenia:
I. | Parametry wymagane
| Opis parametru | Wymagane wartości parametru |  | Potwierdzenie Wykonawcy
1. | Torquer do koszulek wazodylatacyjnych – d 10 F do 22,5 F | TAK
2 | Mandryn lokujący do elektrod, z blokadą na całej długości i możliwością odblokowywania | TAK
3 | Zestaw koszulek dylatacyjnych propylenowych znakowanych markerem | TAK
4 | Czas sterylizacji min.12 miesięcy (tak/nie) | TAK
II. | Parametry oceniane
| Parametr | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Punktacja | Ocena Komisji
1. | dostępne rozmiary koszulek |  | 0-10