Formularz parametrów technicznych

ANALIZATOR  PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

(nazwa, model aparatu, producent, rok produkcji)  ...........................................................................................................................

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości analizatora | Warunek wymagany (graniczny) | Oferowane parametry i właściwości analizatora |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie awaryjne urządzenia z wbudowanego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego. | Tak |  |
| 2. | Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++ (zakres pomiarowy cCa++ od 0,1 mmol/L), cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl). | Tak |  |
| 3. | Analizator pracujący w oparciu o maksymalnie dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory. | Tak |  |
| 4. | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary | Tak |  |
| 5. | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości: - maksymalnie 45 µl – z kapilary - maksymalnie 65 µl – ze strzykawki | Tak |  |
| 6. | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów | Tak |  |
| 7. | Automatyczne mieszanie próbki | Tak |  |
| 8. | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach | Tak |  |
| 9. | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym | Tak |  |
| 10. | Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni | Tak |  |
| 11. | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną | Tak |  |
| 12. | Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów | Tak |  |
| 13. | Wbudowana drukarka oraz czytnik kodów kreskowych | Tak |  |
| 14. | Możliwość przechowywania kaset odczynnikowych w temperaturze pokojowej | Tak |  |
| 15. | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu | Tak |  |
| 16. | Możliwość podania materiałów kontrolnych z zewnątrz | Tak |  |
| 17. | Możliwość korekty wyniku do temperatury pacjenta | Tak |  |
| 18. | Okres gwarancji: pełen okres trwania umowy dzierżawy | Tak |  |
| 19. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem) | Tak |  |
| 20. | Oprogramowanie i komunikaty analizatora w języku polskim | Tak |  |
| 21. | Szkolenie z obsługi analizatora | Tak |  |
| 22. | Maksymalny czas dobowy kalibracji do 30 min (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu/wymianie nowej kasety) | Tak |  |
| 23. | Zdalny nadzór serwisowy on - line nad aparatem, poprzez łącze teleinformatyczne. Zdalny dostęp umożliwiający diagnozowanie, usunięcie awarii aparatu i aktualizacje oprogramowania. | Tak/Nie |  |
| 24. | Możliwość zdalnego nadzoru analizatora będącego w tej samej podsieci szpitalnej z poziomu laboratorium przy użyciu dostarczonego przez firmę oprogramowania. System dający możliwość podglądu na żywo statusu analizatora, kontroli jakości, kalibracji, zgodnie z wytycznymi dla POCT. System dający możliwość sterowania analizatorem. | Tak |  |
| 25. | Integracja analizatora z systemem informatycznym Zamawiającego. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt i oprzyrządowanie do instalacji systemu integracyjnego. | Tak |  |
| 26. | Wykonawca zapewni indywidualne kody kreskowe dostępu dla operatorów analizatora. | Tak |  |
| 27. | Wózek umożliwiający integrację z analizatorem służący do przemieszczania urządzenia. | Tak |  |
| 28. | Analizator wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r. po pełnym przeglądzie technicznym | Tak |  |

| Lp. | Parametr oceny jakości | Oferowany parametr TAK / NIE | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczne kalibracje bez użycia butli gazowych |  | TAK– 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 2. | Możliwość wyłączania aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorów testów |  | Tak – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 3. | Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych |  | Tak – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 4. | Zdalny nadzór serwisowy on - line nad aparatem, poprzez łącze teleinformatyczne. Zdalny dostęp umożliwiający diagnozowanie, usunięcie awarii aparatu i aktualizacje oprogramowania. |  | Tak – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |