Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 2

Modyfikacja z dnia 08.11.2019

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I | Spektrofotometr UV-VIS (II) – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Dwuwiązkowy | TAK |  |  |
|  | Źródło światła – lampa ksenonowa lub lampy: deuterowa i wolframowa | TAK/Podać |  |  |
|  | Długość fali: Nastawna w zakresie co najmniej 190-1100nm Dokładność nie gorsza niż ±2nm Powtarzalność nie gorsza niż ±1nm | TAK/Podać TAK/Podać TAK/Podać |  |  |
|  | Szerokość szczeliny: maksimum 5nm | TAK/Podać |  |  |
|  | Pomiary: DNA RNA Białek Kinetyki reakcji | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Zakres pomiarowy dla DNA: Czułość nie gorsza niż: 1 ng/µl Maksymalne stężenie (dsDNA):2500 ng/µl | TAK/Podać TAK/Podać |  |  |
|  | Objętości pomiarowe W kropli W kuwecie Minimalna pojemność badanej próbki – maksimum 0,5µl | TAK TAK TAK/Podać |  |  |
|  | Pomiar absorbancji: Zakres pomiarowy minimum : 0,3-2,5 A Dokładność nie gorsza niż ±0,005A Powtarzalność nie gorsza niż ±0,003A | TAK/Podać TAK/Podać TAK/Podać |  |  |
|  | Poziom szumów – maksimum 0,005A | TAK/Podać |  | ≤0,001A – 5 pkt. |
|  | Czas pomiaru próbki: maksimum 5s | TAK/Podać |  | <5s – 3 pkt |
|  | Cyfrowy wyświetlacz parametrów pracy | TAK |  |  |
|  | Sterowanie: Za pomocą ekranu dotykowego urządzenia lub klawiatury membranowej Za pomocą komputera Zamawiającego | TAK TAK |  |  |
|  | Brak konieczności kalibracji | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie wewnętrzne, umożliwiające: Pomiar Analizę danych Eksport danych | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do archiwizacji i analizy danych zainstalowane na komputerze Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Port USB | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230V 50 Hz | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |
|  | Okres gwarancji urządzenia min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać | Podać w miesiącach ………………… |
|  | Serwis gwarancyjny | Podać nazwę i adres firmy |  |
|  | Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie | podać |  |
| III | Termin realizacji rozumiany jako dostawa i przeszkolenie. Dostawa w terminie 56 dni kalendarzowych - Termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdz. XIII SIWZ. | TAK | Podać w dniach …………………………. |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |