## Pakiet I
ZP/12-2023/TP | [6 empty] | Załącznik nr 2.1
Nazwa Wykonawcy:…………………………
Pakiet nr 1: Wózek inwalidzki
Tabela A- Cena sprzętu
lp | Sprzęt | Ilość (szt.) | Cena netto | Wartość netto | pod. Vat % | Wartość Vat w zł | Wartość brutto
1 | Wózek inwalidzki | 6 |  | 0 |  |  | 0
Tabela B- Parametry techniczne
L.p | Parametry Wymagane |  | Warunek |  | Opis
A. | PARAMETRY OGÓLNE
1 | model |  | podać
| rok produkcji |  | podać
| producent |  | podać
2 | szerokość całkowita do 81 cm |  | Tak, podać
3 | Składana, aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak) |  | Tak
4 | szerokość siedziska 60 cm |  | Tak, podać
5 | poduszka siedziska |  | Tak
6 | podłokietniki uchylne i wyciągane |  | Tak
7 | łamane oparcie, |  | Tak
8 | tapicerka zapewniająca odpowiednia wentylację, |  | Tak
9 | hamulec dla osoby towarzyszącej, |  | Tak
10 | koła napędowe i skrętne, bezdentkowe, |  | Tak
11 | kółko przeciw wywrotne |  | Tak
12 | pas brzuszny z klamrą autoclick |  | Tak
13 | regulowany na wysokość podłokietnik |  | Tak
14 | regulacja wysokości płyty podnóżka |  | Tak
15 | wyposażone w podłokietniki |  | Tak
16 | obciążenie co najmniej do 170 kg, |  | Tak, podać
17 | waga do 21 kg, |  | Tak, podać
B | WYMAGANIA
18 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | Tak, podać
19 | Zapewnienie autoryzowanego serwisu na terenie Polski |  | Tak, podać
20 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze |  | Tak, podać
21 | Naprawa, usunięcie usterki nie dłuższym niż 3 dni robocze |  | Tak, podać
22 | obecności serwisanta w przypadku awarii lub innej sytuacji wymagającej usług serwisowych w terminie do 72 godzin w dni robocze |  | Tak, podać
24 | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty |  | Tak
25 | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  | Tak
26 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  | Tak
27 | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  | Tak
28 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  | Tak
29 | Instrukcja obsługi w języku polskim.wraz z dostawą |  | Tak
30 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi wózka |  | Tak
31 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych |  | Tak

## Pakiet II
ZP/12-2023/TP | [6 empty] | Załącznik nr 2.2
Nazwa Wykonawcy:
Pakiet 2: Lampa operacyjna bezcieniowa
Tabela A- Cena sprzętu
lp | Sprzęt | Ilość (szt.) | Cena netto | Wartość netto | pod. Vat % | Wartość Vat w zł | Wartość brutto
1 | Lampa operacyjna bezcieniowa | 3 |  | 0
Tabela B- Parametry techniczne
L.p | Parametry Wymagane |  | Warunek | Opisać
1 | model |  | podać
| producent |  | podać
| rok produkcji |  | podać
2 | -na statywie jezdnym (mobilna) |  | tak, opisać
3 | -światło bezcieniowe |  | tak, opisać
4 | -źródło światła diody LED |  | tak, opisać
5 | -z awaryjnym zasilaniem akumulatorowym |  | tak, opisać
6 | -natężenie światła z odległości 1m – 100 000 lux( regulacja natężenia ) |  | tak, opisać
7 | -regulowana średnica pola roboczego ( w zakresie 16 -30cm) |  | tak, opisać
8 | -żywotność diod LED pow. 50 000h |  | tak, opisać
9 | -przyrost temperatury w polu roboczym < 1° C |  | tak, opisać
10 | -głębokość oświetlenia pola operacyjnego operacyjnego L1+L2 > 1700mm |  | tak, opisać
11 | -temperatura barwowa 4300K |  | Tak, podać
12 | -napięcie zasilania 230V,50Hz |  | Tak, podać
13 | -odwzorowanie barw Ra R9 > 92% (95%) |  | Tak, podać
14 | -konstrukcja czasz bezszwowa – łatwa do utrzymania w czystości |  | Tak, podać
14 | -uchwyty zapewniające łatwe pozycjonowanie – wymienne z możliwością sterylizacji |  | Tak, podać
15 | Temperatura barwowa: 4.400 K |  | Tak
16 | Regulacja natężenia oświetlenia realizowana bezdotykowo w min. w trzech krokach lub poprzez uchwyt sterylny |  | Tak
17 | Pobór mocy – 20 W |  | Tak
18 | Waga do 35 kg |  | Tak
19 | Żywotność źródła światła min 40.000 godz. |  | tak, podać
20 | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I |  | Tak
Wymagania
21 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | Tak, podać
22 | Zapewnienie autoryzowanego serwisu na terenie Polski |  | Tak, podać
23 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze |  | Tak, podać
24 | Naprawa, usunięcie usterki nie dłuższym niż 3 dni robocze |  | Tak, podać
25 | Obecności serwisanta w przypadku awarii lub innej sytuacji wymagającej usług serwisowych w terminie do 72 godzin w dni robocze |  | Tak, podać
26 | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  | Tak
27 | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji |  | Tak
28 | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  | Tak
29 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  | Tak
30 | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  | Tak
31 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  | Tak
32 | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz dostawą. |  | Tak
33 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych |  | Tak

## Pakiet III
ZP/12-2023/TP | [6 empty] | Załącznik nr 2.3
Nazwa Wykonawcy:
Pakiet 3: Bilirubinometr
Tabela A- Cena sprzętu
lp | Sprzęt | Ilość (szt.) | Cena netto | Wartość netto | pod. Vat % | Wartość Vat w zł | Wartość brutto
1 | Bilirubinometr | 2 |  | 0
Tabela B- Parametry techniczne
L.p | Parametry Wymagane | Warunek | Podać konkretne wartości i opis
1 | model | Podać
| producent | Podać
| rok produkcji | Podać
2 | zakres pomiarowy 0.0 mg/dL - 30.0 mg/Dl, | podać
3 | dokładność: dokładność ±1.5 mg/Dl, | podać
4 | czas gotowości do 3s | podać
5 | czas pomiaru do 3 sekund | tak
6 | pamięć 20 ostatnich pomiarów | podać
7 | wyświetlacz LCD 3-segmentowy | tak
8 | ergonomiczny kształt | tak
Wymagania
9 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak, podać
10 | Zapewnienie autoryzowanego serwisu na terenie Polski | Tak, podać
11 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze | Tak, podać
12 | Naprawa, usunięcie usterki nie dłuższym niż 3 dni robocze | Tak, podać
13 | Obecności serwisanta w przypadku awarii lub innej sytuacji wymagającej usług serwisowych w terminie do 72 godzin w dni robocze | Tak, podać
14 | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) | Tak
15 | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty | Tak
16 | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji | Tak
17 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego | Tak
18 | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół | Tak
19 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak
20 | Instrukcja obsługi w języku polskim. Dostawa z aparatem. | Tak
21 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | Tak

## Pakiet IV
ZP/12-2023/TP | [6 empty] | Załącznik nr 2.4
Nazwa Wykonawcy:…………………………
Pakiet nr 4: Lupa elektroniczna z dotykowym monitorem
Tabela A- Cena sprzętu
lp | Sprzęt | Ilość (szt.) | Cena netto | Wartość netto | pod. Vat % | Wartość Vat w zł | Wartość brutto
1 | Lupa elektroniczna z dotykowym monitorem | 2 |  | 0
Tabela B- Parametry techniczne
L.p | Parametry Wymagane |  | Warunek |  | Opis
A. | PARAMETRY OGÓLNE
1 | model |  | podać
| rok produkcji |  | podać
| producent |  | podać
2 | Rozdzielczość HD: 720p |  | tak, podać
3 | Składana rączka. |  | tak, podać
4 | Powiększenie od 2x do 20x. |  | tak, podać
5 | Dotykowy wyświetlacz LCD. |  | tak, podać
6 | Przekątna LCD: 4,3 cale. |  | tak, podać
7 | Stopklatka: możliwość powiększania i przesuwania zatrzymanych obrazów. |  | tak, podać
8 | Długość ogniskowa: 5 cm do nieskończoności. |  | tak, podać
9 | Czas pracy na akumulatorach: min. 3 godzin. |  | tak, podać
10 | min. 2 tryby fotograficzne |  | tak, podać
11 | min.10 trybów wysoko-kontrastowych. |  | tak, podać
12 | Funkcja "Far View" - czytanie oddalonego tekstu |  | tak
13 | min.4,3-calowy ekran HD +dotykowy panel sterowania. |  | tak, podać
14 | Wymienialny akumulator. |  | tak
B | WYMAGANIA
15 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | Tak, podać
16 | Zapewnienie autoryzowanego serwisu na terenie Polski |  | Tak, podać
17 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze |  | Tak, podać
18 | Naprawa, usunięcie usterki nie dłuższym niż 3 dni robocze |  | Tak, podać
19 | obecności serwisanta w przypadku awarii lub innej sytuacji wymagającej usług serwisowych w terminie do 72 godzin w dni robocze |  | Tak, podać
20 | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  | Tak
21 | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty |  | Tak
22 | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  | Tak
23 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  | Tak
24 | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  | Tak
25 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  | Tak
26 | Instrukcja obsługi w języku polskim. Dostawa z aparatem. |  | Tak
27 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych |  | Tak

## Pakiet V
ZP/12-2023/TP | [6 empty] | Załącznik nr 2.5
Nazwa Wykonawcy:…………………………
Pakiet nr 5: Detektor tętna płodu
Tabela A- Cena sprzętu
lp | Sprzęt | Ilość (szt.) | Cena netto | Wartość netto | pod. Vat % | Wartość Vat w zł | Wartość brutto
1 | Detektor tętna płodu | 2 |  | 0
Tabela B- Parametry techniczne
L.p | Parametry Wymagane |  | Warunek |  | Opis
A. | PARAMETRY OGÓLNE
1 | model |  | podać
| rok produkcji |  | podać
| producent |  | podać
2 | Pomiar tętna płodu metodą ultradźwiękową |  | Tak
3 | Możliwość pracy urządzenia w trybie automatycznym i ręcznym |  | Tak
4 | Zakres pomiaru FHR: |  | Tak, podać
- w trybie automatycznym: 60÷210 BPM
- w trybie ręcznego zliczania: 30÷250 BPM
5 | Dokładność pomiaru FHR: ±1 BPM |  | Tak, podać
6 | Automatyczne kasowanie błędnych odczytów FHR |  | Tak, podać
7 | Natężenie emitowanej fali ultradźwiękowej: <5 mW/cm2 |  | Tak, podać
8 | Wodoszczelna głowica ultradźwiękowa |  | Tak, podać
9 | Częstotliwość pracy głowicy ultradźwiękowej: 2 MHz |  | Tak, podać
10 | Czytelny, kolorowy wyświetlacz LCD OLED min. 1,5” |  | Tak, podać
11 | Możliwość wykreślenia na wyświetlaczu krzywej FHR |  | Tak, podać
12 | Wskaźnik jakości sygnału |  | Tak, podać
13 | Możliwość zaprogramowania progów alarmów niskiego i wysokiego FHR, |  | Tak, podać
14 | Wbudowany głośnik z możliwością regulacji głośności |  | Tak, podać
15 | Wbudowane gniazdo słuchawkowe |  | Tak, podać
16 | Wbudowana pamięć |  | Tak, podać
17 | Możliwość odtworzenia ostatnich 30 minut badania |  | Tak, podać
18 | zasilanie akumulator litowo-jonowy |  | Tak, podać
19 | Wskaźnik rozładowania akumulatora/baterii |  | Tak, podać
20 | Automatyczne wyłączanie urządzenia przy bezczynności powyżej 2 min. |  | Tak, podać
21 | Akumulator i ładowarka w zestawie z detektorem |  | Tak, podać
22 | Wymiary: |  | podać
23 | Waga: |  | podać
B | WYMAGANIA
24 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | Tak, podać
25 | Zapewnienie autoryzowanego serwisu na terenie Polski |  | Tak, podać
26 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze |  | Tak, podać
27 | Naprawa, usunięcie usterki nie dłuższym niż 3 dni robocze |  | Tak, podać
28 | obecności serwisanta w przypadku awarii lub innej sytuacji wymagającej usług serwisowych w terminie do 72 godzin w dni robocze |  | Tak, podać
29 | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  | Tak
30 | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty |  | Tak
31 | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  | Tak
32 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  | Tak
33 | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  | Tak
34 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  | Tak
35 | Instrukcja obsługi w języku polskim. Wraz z dostawą |  | Tak
36 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych |  | Tak

## Pakiet VI
ZP/12-2023/TP | [6 empty] | Załącznik nr 2.6
Nazwa Wykonawcy:…………………………
Pakiet nr 6: Ciśnieniomierz
Tabela A- Cena sprzętu
lp | Sprzęt | Ilość (szt.) | Cena netto | Wartość netto | pod. Vat % | Wartość Vat w zł | Wartość brutto
1 | Ciśnieniomierz | 3 |  | 0
Tabela B- Parametry techniczne
L.p | Parametry Wymagane |  | Warunek |  | Opis
A. | PARAMETRY OGÓLNE
1 | model |  | podać
| rok produkcji |  | podać
| producent |  | podać
2 | Oscylometryczna metoda pomiaru |  | tak
3 | Pomiar automatyczny: ciśnienie krwi i puls |  | tak
4 | Mankiety w zestawie o rozmiarach: 22 – 32 cm. oraz 32 – 42 cm. |  | Tak, podać
5 | Zakres wskazań ciśnienia: systoliczne 50 - 250 mmHg (ciśnienie w rękawie) distastoliczne 40 – 180 mmHg |  | Tak, podać
6 | Zakres pomiaru tętna: 40-160/min |  | Tak, podać
7 | Dokładność: ciśnienie ± 3 mmHg, tętno ± 5% |  | Tak, podać
8 | Dwa źródła zasilania: bateria+zasilacz |  | Tak, podać
B | WYMAGANIA
9 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | Tak, podać
10 | Zapewnienie autoryzowanego serwisu na terenie Polski |  | Tak, podać
11 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze |  | Tak, podać
12 | Naprawa, usunięcie usterki nie dłuższym niż 3 dni robocze |  | Tak, podać
13 | obecności serwisanta w przypadku awarii lub innej sytuacji wymagającej usług serwisowych w terminie do 72 godzin w dni robocze |  | Tak, podać
14 | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  | Tak
15 | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty |  | Tak
16 | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  | Tak
17 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  | Tak
18 | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  | Tak
19 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  | Tak
20 | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą |  | Tak
21 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych |  | Tak

## Pakiet VII
ZP/12-2023/TP | [6 empty] | Załącznik nr 2.7
Nazwa Wykonawcy:…………………………
Pakiet nr 7: Mobilny ciśnieniomierz
Tabela A- Cena sprzętu
lp | Sprzęt | Ilość (szt.) | Cena netto | Wartość netto | pod. Vat % | Wartość Vat w zł | Wartość brutto
1 | Mobilny ciśnieniomierz | 2
Tabela B- Parametry techniczne
L.p | Parametry Wymagane |  | Warunek |  | Opis
A. | PARAMETRY OGÓLNE
1 | model |  | podać
| rok produkcji |  | podać
| producent |  | podać
2 | czarno-biała skala odczytowa o średnicy 130mm |  | tak, podać
3 | skala odczytowa obracana z zakresem 0-300 mmHg |  | tak, podać
4 | wykalibrowany wskaźnik |  | tak, podać
5 | spiralny wężyk min. 3 m |  | tak, podać
6 | opcji mocowania: do ściany, stołu, na szynie lub wózku. Regulowana wysokość |  | tak, podać
7 | możliwość mocowania do ściany, stołu, na szynie lub wózku. Regulowana wysokość |  | tak, podać
8 | zawór spustowy wyposażony w mikrofiltry zabezpieczające układ pomiarów |  | tak, podać
9 | Maksymalny błąd pomiaru +/- 3mmHg |  | tak, podać
10 | Stabilny stojak na 5-ciu kółkach (minimum jedno z blokadą), o regulowanej wysokości 80 – 125 cm |  | tak, podać
B | WYMAGANIA
11 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | Tak, podać
12 | Zapewnienie autoryzowanego serwisu na terenie Polski |  | Tak, podać
13 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze |  | Tak, podać
14 | Naprawa, usunięcie usterki nie dłuższym niż 3 dni robocze |  | Tak, podać
15 | obecności serwisanta w przypadku awarii lub innej sytuacji wymagającej usług serwisowych w terminie do 72 godzin w dni robocze |  | Tak, podać
16 | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  | Tak
16 | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty |  | Tak
17 | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  | Tak
18 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  | Tak
19 | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  | Tak
20 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  | Tak
21 | Instrukcja obsługi w języku polskim. Dostawa z aparatem. |  | Tak
22 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych |  | Tak

## Pakiet VIII
ZP/12-2023/TP | [6 empty] | Załącznik nr 2.8
Nazwa Wykonawcy:…………………………
Pakiet nr 8: Pulsoksymetr
Tabela A- Cena sprzętu
lp | Sprzęt | Ilość (szt.) | Cena netto | Wartość netto | pod. Vat % | Wartość Vat w zł | Wartość brutto
1 | Pulsoksymetr | 7 |  | 0
Tabela B- Parametry techniczne
L.p | Parametry Wymagane |  | Warunek |  | Opis
A. | PARAMETRY OGÓLNE
1 | model |  | podać
| rok produkcji |  | podać
| producent |  | podać
2 | Rozdzielczość wyswietlacza 0,01 |  | tak,podać
3 | Rząd błędu 70-100%, do ± 3%; |  | tak,podać
4 | Czas odświeżania danych BLT: < 13 s |  | tak,podać
5 | sygnał dźwięku pulsu |  | tak
6 | regulacja głośności dźwięku |  | tak
7 | Trzy sensory w zestawie: noworodkowy, pediatryczny i dla dorosłych. |  | tak
8 | Zakres pomiaru BLT: 25-250 BPM |  | Tak, podać
9 | pomiar saturacji - wysycenia krwi tlenem SpO2. |  | Tak, podać
10 | zakres pomiarowy PR: 25-250 bpm |  | Tak, podać
11 | czas pracy minimum12 godzin |  | Tak, podać
12 | wyświetlacz min. 2,4'' typu LED |  | Tak, podać
13 | klasa wodoszczelnosci IPX |  | tak
14 | komunikacja z komputerem za pomocą portu IrDa lub Modułem Bluetooth |  | tak
15 | pamięć min.30 000 pomiarów |  | podać
16 | stacja dokująca w zestawie |  | tak
B | WYMAGANIA
17 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | Tak, podać
18 | Zapewnienie autoryzowanego serwisu na terenie Polski |  | Tak, podać
19 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze |  | Tak, podać
20 | Naprawa, usunięcie usterki nie dłuższym niż 3 dni robocze |  | Tak, podać
21 | obecności serwisanta w przypadku awarii lub innej sytuacji wymagającej usług serwisowych w terminie do 72 godzin w dni robocze |  | Tak, podać
22 | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  | Tak
23 | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty |  | Tak
24 | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  | Tak
25 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  | Tak
26 | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  | Tak
27 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  | Tak
28 | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą |  | Tak
29 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych |  | Tak

## Pakiet IX
ZP/12-2023/TP | [6 empty] | Załącznik nr 2.9
Nazwa Wykonawcy:…………………………
Pakiet nr 9: Stolik do badania niemowląt
Tabela A- Cena sprzętu
lp | Sprzęt | Ilość (szt.) | Cena netto | Wartość netto | pod. Vat % | Wartość Vat w zł | Wartość brutto
1 | stolik do badania niemowląt z szafką | 2 |  | 0
2 | stolik do badania niemowląt | 2 |  | 0
Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Tabela B- Parametry techniczne stolika do badań niemowląt z szafką(poz nr 1)
L.p | Parametry Wymagane |  | Warunek |  | Opis
A. | PARAMETRY OGÓLNE
1 | model |  | podać
| rok produkcji |  | podać
| producent |  | podać
2 | Szerokość: 80 lub 100 cm |  | Tak, podać
3 | Głębokość całkowita: 65 lub 75 cm |  | Tak, podać
4 | Wysokość całkowita: 79 lub 89 cm |  | Tak, podać
5 | Maksymalne obciążenie: 50 kg |  | Tak, podać
6 | półka boczna z max obciążeniem od 25 kg |  | Tak, podać
7 | gładka i zmywalna tapicerka medyczna |  | Tak, podać
8 | szafka pod materacem |  | Tak, podać
9 | zdejmowany materac |  | Tak, podać
10 | półka boczna |  | Tak, podać
11 | kolor frmontu szafki oraz materacu w zbliżonym kolorze w jasnych odcieniach |  | Tak, podać
B | WYMAGANIA DODATKOWE
12 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | Tak, podać
13 | Zapewnienie autoryzowanego serwisu na terenie Polski |  | Tak, podać
14 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze |  | Tak, podać
15 | Naprawa, usunięcie usterki nie dłuższym niż 3 dni robocze |  | Tak, podać
16 | obecności serwisanta w przypadku awarii lub innej sytuacji wymagającej usług serwisowych w terminie do 72 godzin w dni robocze |  | Tak, podać
17 | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty |  | Tak
18 | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  | Tak
19 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  | Tak
20 | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  | Tak
21 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  | Tak
22 | Instrukcja obsługi w języku polskim. Dostawa z aparatem. |  | Tak
23 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. |  | Tak
24 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych |  | Tak
Tabela C- Parametry techniczne stolika do badań niemowląt (poz. nr 2)
L.p | Parametry Wymagane |  | Warunek |  | Opis
A. | PARAMETRY OGÓLNE
1 | model |  | podać
| rok produkcji |  | podać
| producent |  | podać
2 | Szerokość: 86cm(+- 5cm) |  | Tak, podać
3 | Głębokość całkowita: 68cm(+-5 cm) |  | Tak, podać
4 | Wysokość całkowita: 91 cm(+- 5 cm) |  | Tak, podać
5 | Wysokość leża 80 cm(+- 5 cm) |  | Tak, podać
6 | Maksymalne obciążenie: 50 kg |  | Tak, podać
7 | gładka i zmywalna tapicerka medyczna |  | Tak, podać
8 | zdejmowany materac |  | Tak, podać
9 | kolor materacu w jasnych odcieniach |  | Tak, podać
B | WYMAGANIA
10 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | Tak, podać
11 | Zapewnienie autoryzowanego serwisu na terenie Polski |  | Tak, podać
12 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze |  | Tak, podać
13 | Naprawa, usunięcie usterki nie dłuższym niż 3 dni robocze |  | Tak, podać
14 | obecności serwisanta w przypadku awarii lub innej sytuacji wymagającej usług serwisowych w terminie do 72 godzin w dni robocze |  | Tak, podać
15 | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty |  | Tak
16 | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  | Tak
17 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  | Tak
18 | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  | Tak
19 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  | Tak
20 | Instrukcja obsługi w języku polskim. Dostawa z aparatem. |  | Tak
22 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych |  | Tak

## Pakiet X
ZP/12-2023/TP | [6 empty] | Załącznik nr 2.10
Nazwa Wykonawcy:…………………………
Pakiet nr 10: Wagi niemowlęce
Tabela A- Cena sprzętu
lp | Sprzęt | Ilość (szt.) | Cena netto | Wartość netto | pod. Vat % | Wartość Vat w zł | Wartość brutto
1 | Wagi niemowlęce | 2 |  | 0
Tabela B- Parametry techniczne
L.p | Parametry Wymagane |  | Warunek |  | Opis
A. | PARAMETRY OGÓLNE
1 | model |  | podać
| rok produkcji |  | podać
| producent |  | podać
2 | nośność min 20 kg | nośność min 20 kg | Tak, podać
3 | podziałka 10g<10kg>20kg | podziałka 10g<10kg>20kg | Tak, podać
4 | wymiary powierzcni wagowej: min 525x80x250 ±10 mm(szer.x wysx gł.) | wymiary powierzcni wagowej: min 525x80x250 ±10 mm(szer.x wysx gł.) | Tak, podać
5 | zasilanie bateryjne | zasilanie bateryjne | Tak, podać
6 | zaaokraglone kształt szalki podwyzszone ścianki boczne | zaaokraglone kształt szalki podwyzszone ścianki boczne | Tak, podać
7 | możliwość łatwego demiontażu szalki z podstawy wagi, w celu uzyskania wagi płaskiej | możliwość łatwego demiontażu szalki z podstawy wagi, w celu uzyskania wagi płaskiej | Tak, podać
8 | funkcja HOLD | funkcja HOLD | Tak, podać
9 | funkcja TARA | funkcja TARA | Tak, podać
10 | funkcja Breast-Milk-Itake | funkcja Breast-Milk-Itake | Tak, podać
B | WYMAGANIA
11 | Okres gwarancji min. 24 miesiące na aparat i głowice |  | Tak, podać
12 | Zapewnienie autoryzowanego serwisu na terenie Polski |  | Tak, podać
13 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze |  | Tak, podać
14 | Naprawa, usunięcie usterki nie dłuższym niż 3 dni robocze |  | Tak, podać
15 | obecności serwisanta w przypadku awarii lub innej sytuacji wymagającej usług serwisowych w terminie do 72 godzin w dni robocze |  | Tak, podać
16 | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  | Tak
17 | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty |  | Tak
18 | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  | Tak
19 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  | Tak
20 | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  | Tak
21 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  | Tak
22 | Instrukcja obsługi w języku polskim. Wraz z dostawą |  | Tak
23 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. |  | Tak
24 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych |  | Tak

## Pakiet XI
ZP/12-2023/TP | [6 empty] | Załącznik nr 2.11
Nazwa Wykonawcy:…………………………
Pakiet nr 11: Elektroniczna waga kolumnowa
Tabela A- Cena sprzętu
lp | Sprzęt | Ilość (szt.) | Cena netto | Wartość netto | pod. Vat % | Wartość Vat w zł | Wartość brutto
1 | Elektroniczna waga kolumnowa | 1 |  | 0
Tabela B- Parametry techniczne
L.p | Parametry Wymagane |  | Warunek |  | Opis
A. | PARAMETRY OGÓLNE
1 | model |  | podać
| rok produkcji |  | podać
| producent |  | podać
2 | bezpieczna i stabilna konstrukcja, |  | Tak, podać
3 | wzrostomierz, |  | Tak, podać
4 | zasilanie ( zasilacz , akumulatory), |  | Tak, podać
5 | ciężar wagi do 28 kg ( z poręczą) i do 15 kg ( kolumnowa), |  | Tak, podać
6 | wskazania BMI, |  | Tak, podać
7 | nośność do 300 kg, |  | Tak, podać
8 | automatyczna zmiana zakresów ważenia, |  | Tak, podać
B | WYMAGANIA
9 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | Tak, podać
10 | Zapewnienie autoryzowanego serwisu na terenie Polski |  | Tak, podać
11 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze |  | Tak, podać
12 | Naprawa, usunięcie usterki nie dłuższym niż 3 dni robocze |  | Tak, podać
13 | obecności serwisanta w przypadku awarii lub innej sytuacji wymagającej usług serwisowych w terminie do 72 godzin w dni robocze |  | Tak, podać
14 | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  | Tak
15 | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty |  | Tak
16 | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  | Tak
17 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  | Tak
18 | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  | Tak
19 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  | Tak
20 | Instrukcja obsługi w języku polskim. Dostawa z aparatem. |  | Tak
21 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. |  | Tak
22 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych |  | Tak

## Pakiet XII
ZP/12-2023/TP | [6 empty] | Załącznik nr 2.12
Nazwa Wykonawcy:…………………………
Pakiet nr 12: Waga krzesełkowa
Tabela A- Cena sprzętu
lp | Sprzęt | Ilość (szt.) | Cena netto | Wartość netto | pod. Vat % | Wartość Vat w zł | Wartość brutto
1 | Waga krzesełkowa | 1 |  | 0
Tabela B- Parametry techniczne
L.p | Parametry Wymagane |  | Warunek |  | Opis
A. | PARAMETRY OGÓLNE
1 | model |  | podać
| rok produkcji |  | podać
| producent |  | podać
2 | dopuszczalne obciążenie do 300 kg |  | Tak,podać
3 | podziałka elementarna: 100g |  | Tak,podać
4 | wymiary(szerXwysX gł) 600x1100x800 mm±20mm |  | Tak,podać
5 | wysokość umieszczenia siedziska:490 mm±10mm |  | Tak,podać
6 | 4 szt kółek z hamulcem każde |  | Tak,podać
7 | dwa rodzaje zasilania bateryjne i sieciowe |  | Tak,podać
8 | funcka Tara, Hold, BMI |  | Tak,podać
9 | automatyczne wyłączanie |  | Tak,podać
10 | zasialcz w zestawie |  | Tak,podać
11 | świadectwo kompatybilności elketromagnetycznej- dołączyć do oferty |  | Tak,podać
12 | składane podłokietniki |  | Tak,podać
13 | siedzisko wykonane z materiału umożliwiającego łatwą dezynfekcję |  | Tak,podać
B | WYMAGANIA DODATKOWE
14 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | Tak, podać
15 | Zapewnienie autoryzowanego serwisu na terenie Polski |  | Tak, podać
16 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze |  | Tak, podać
17 | Naprawa, usunięcie usterki nie dłuższym niż 3 dni robocze |  | Tak, podać
18 | obecności serwisanta w przypadku awarii lub innej sytuacji wymagającej usług serwisowych w terminie do 72 godzin w dni robocze |  | Tak, podać
19 | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  | Tak
20 | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty |  | Tak
21 | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  | Tak
22 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  | Tak
23 | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  | Tak
24 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  | Tak
25 | Instrukcja obsługi w języku polskim. Dostawa z aparatem. |  | Tak
26 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. |  | Tak
27 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych |  | Tak

## Pakiet XIII
ZP/12-2023/TP | [6 empty] | Załącznik nr 2.13
Nazwa Wykonawcy:…………………………
Pakiet nr 13: Mobilny Elektrokardiograf
Tabela A- Cena sprzętu
lp | Sprzęt | Ilość (szt.) | Cena netto | Wartość netto | pod. Vat % | Wartość Vat w zł | Wartość brutto
1 | Mobilny Elektrokardiograf wraz z oprogramowaniem | 1 |  | 0
Tabela B- Parametry techniczne
L.p | Parametry Wymagane |  | Warunek |  | Opis
A. | PARAMETRY OGÓLNE
1 | model |  | podać
| rok produkcji |  | podać
| producent |  | podać
2 | Aparat 3,6,12 kanałowy |  | tak,podać
3 | Klawiatura alfanumeryczna |  | tak,podać
4 | Ciągły pomiar HR |  | tak,podać
5 | Wyświetlacz HD minimum 10” pojemnościowy panel dotykowy |  | tak,podać
6 | Detekcja stymulatora serca |  | tak,podać
7 | Zasilanie sieciowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu. |  | tak,podać
8 | Typ papieru: rolka, składka i A4 drukarka laserowa - za pomocą WiFi/LAN |  | tak,podać
9 | Szerokość papieru min. 210 mm |  | tak,podać
10 | Pamięć min. 100 000 badań |  | tak,podać
11 | Prędkość zapisu EKG (mm/s) 5;10;25;50;100 |  | tak,podać
12 | Czułość (mm/mV) 2,5; 5; 10; 20; |  | tak,podać
13 | Filtr sieciowy (Hz) 50-60 |  | tak,podać
14 | Filtr mięśniowy (Hz) 20; 25; 30; 35; 40 |  | tak,podać
15 | Filtr izolinii(Hz) 0,05 – 1,5 Hz |  | tak,podać
16 | Interfejs komunikacyjny: wbudowane min. 3 porty USB |  | tak,podać
17 | Długość zapisu EKG min. od 6 s do 40 minut |  | tak,podać
18 | Profil manualny |  | tak,podać
19 | Profil automatyczny |  | tak,podać
20 | Poziomy częstotliwości próbkowania:500/1000/2 000/4 000/8 000/16 000 Hz |  | tak,podać
21 | Możliwość podłączenia do aparatu drukarki laserowej |  | tak,podać
22 | Drukowane odprowadzenia min. 1x12, 2x6+1, 2x6, 4x3+1, 4x3 |  | tak,podać
23 | Przetwornik analogowo-cyfrowy min. 24 Bit |  | tak,podać
24 | Export/Import min. PDF, HL7, Cloud, |  | tak,podać
25 | Interfejs WI-FI/LAN, Bluetooth, HDMI FULL HD, USB, lub karta SD |  | tak,podać
26 | Wbudowany moduł do zdalnej diagnostyki aparatu i wsparcia technicznego |  | tak,podać
27 | Szyfrowanie komunikacji oraz danych przechowywanych na aparacie |  | tak,podać
28 | Waga max. 3,7 kg ( z baterią ) |  | tak,podać
29 | Wymiary min. 340 x 290 x 165 mm(+- 10%) |  | tak,podać
30 | Wyposażenie :1 kpl kabli, 1 kpl elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych 6 szt, 1 kpl elektrod kończynowych klipsowych 4 szt., wózek pod aparat |  | tak,podać
31 | oprogramowanie kompatybilne z zaoferowanym sprzętem |  | tak, podać
32 | mobilny wózek dedykowany do zaoferowanego sprzętu |  | tak, podać nazwę, model
B | WYMAGANIA
33 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | Tak, podać
34 | Zapewnienie autoryzowanego serwisu na terenie Polski |  | Tak, podać
35 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze |  | Tak, podać
36 | Naprawa, usunięcie usterki nie dłuższym niż 3 dni robocze |  | Tak, podać
37 | obecności serwisanta w przypadku awarii lub innej sytuacji wymagającej usług serwisowych w terminie do 72 godzin w dni robocze |  | Tak, podać
38 | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  | Tak
39 | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty |  | Tak
40 | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  | Tak
41 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  | Tak
42 | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  | Tak
43 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  | Tak
44 | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą |  | Tak
45 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. |  | Tak
46 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych |  | Tak

## Pakiet XIV
ZP/12-2023/TP | [6 empty] | Załącznik nr 2.14
Nazwa Wykonawcy:…………………………
Pakiet nr 14: Mobilny holter ciśnieiowy
Tabela A- Cena sprzętu
lp | Sprzęt | Ilość (szt.) | Cena netto | Wartość netto | pod. Vat % | Wartość Vat w zł | Wartość brutto
1 | Mobilny holter ciśnieiowy wraz z oprogramowaniem | 1 |  | 0
Tabela B- Parametry techniczne
L.p | Parametry Wymagane |  | Warunek |  | Opis
A. | PARAMETRY OGÓLNE
1 | model |  | podać
| rok produkcji |  | podać
| producent |  | podać
2 | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań |  | Tak, podać
3 | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) |  | Tak, podać
4 | Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN |  | Tak, podać
5 | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji |  | Tak, podać
6 | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania |  | Tak, podać
7 | Metoda pomiaru oscylometryczna, krokowe wypuszczanie |  | Tak, podać
8 | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego |  | Tak, podać
9 | Czas ciągłego zapisu min.51 godz. |  | Tak, podać
10 | Okres rejestracji ciśnienia krwi: 24, 27, 48, 51 godzin |  | Tak, podać
11 | Ilość pomiarów przy naładowanych akumulatorach: 250 pomiarów |  | Tak, podać
12 | Pojemność pamięci: min. 600 pomiarów |  | Tak, podać
13 | Czas trwania monitorowania: Poranek, dzień, noc, okresy specjalne |  | Tak, podać
14 | Możliwość dodania pomiaru na żądanie z uwzględnianiem daty i godziny z dokładnością co do minuty. |  | Tak, podać
15 | Możliwość ustawienia min. 4 okresów pomiaru tj. dzień, noc, poranek oraz okres specjalny z możliwością określenia początku i końca okresu pomiaru z dokładnością co do minuty. |  | Tak, podać
16 | Zakres pomiaru ciśnienia krwi 30 – 260 mmHg |  | Tak, podać
17 | Zakres pomiaru Pulsu 40 – 200 uderzeń/ min |  | Tak, podać
18 | Dokładność pomiaru ±3mmHg lub ±2% |  | Tak, podać
19 | Interwał pomiaru: 5 – 90 (5,10,15,20,25,30,40,60,90) |  | Tak, podać
20 | Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły : BHS i AAMI |  | Tak, podać
21 | Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg |  | Tak, podać
22 | Sensor ciśnienia -Piezo rezystywny |  | Tak, podać
23 | Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny (światłowodowy) USB |  | Tak, podać
24 | Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku. |  | Tak, podać
27 | Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą |  | Tak, podać
28 | Przycisk informacji o pobraniu leku |  | Tak, podać
29 | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta |  | Tak, podać
30 | Różne średnice rękawów min. 3 rodzaje (podać jakie) |  | Tak, podać
31 | Wyświetlacz LCD w rejestratorze |  | Tak, podać
32 | Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania w trakcie uruchamiania rejestratora |  | Tak, podać
34 | Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA |  | Tak, podać
35 | Waga bez akumulatorów max. 190g |  | Tak, podać
36 | Maksymalne rozmiary rejestratora: max. 72x 100 x 31 mm |  | Tak, podać
37 | Możliwość uruchomienia badania z poziomu rejestratora bez użycia komputera |  | Tak, podać
38 | Minimum 3 wbudowane programy pomiaru w rejestratorze z możliwością wyboru dowolnego z nich tj. |  | Tak, podać
39 | Minimum 3 wbudowane programy pomiaru w rejestratorze z możliwością wyboru dowolnego z nich tj. -pomiary co 20 min w dzień i co 40 min w nocy, -pomiary co 30 min niezaleznie od pory dnia |  | Tak, podać
42 | Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie |  | Tak, podać
43 | Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów |  | Tak, podać
44 | Możliwość stworzenia indywidualnego planu pomiarowego |  | Tak, podać
46 | Zabezpieczenie dostępu do oprogramowania hasłem |  | Tak, podać
47 | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów |  | Tak, podać
48 | Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów |  | Tak, podać
49 | Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu (tak, jak w edytorze tekstu) |  | Tak, podać
50 | Tabela pomiarów w raporcie z uwzględnieniem czasu wykonania pomiaru określeniem SYS, DIA, MAP, Tętna dla każdego pomiaru. |  | Tak, podać
51 | Możliwości wprowadzenia notatki do każdego pomiaru w tabeli. |  | Tak, podać
52 | Menu i raporty w języku polskim |  | Tak, podać
53 | Tryby pracy administratora i użytkowników systemu |  | Tak, podać
54 | Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu |  | Tak, podać
55 | Automatyczne podświetlanie wszystkich nieprawidłowych wartości pomiarowych |  | Tak, podać
56 | Możliwość ręcznego wykluczenia artefaktów pomiarowych |  | Tak, podać
58 | Otrzymanie informacji podsumowującej pomiary, m.in. całkowita liczba pomiarów (dla każdego przedziału i ogółem), procentowa liczba pomyślnie zakończonych pomiarów |  | Tak, podać
59 | Mozliwość eksportu danych do szpitalnego systemu informatycznego za pomocą HL7 lub DICOM |  | Tak, podać
60 | Eksportowanie do systemu plików: PDF, SVG lub JPEG (system plików FAT32) |  | Tak, podać
61 | Możliwość tworzenia automatycznych podpowiedzi przy generowaniu diagnozy w raporcie tj. możliwość zapamiętywania wybranych fraz (słów lub całych zdań) z opcją autouzupełniania |  | Tak, podać
62 | Konfigurowalny interfejs użytkownika |  | Tak, podać
63 | Możliwość wyboru parametrów pomiarowych umieszczonych w raporcie |  | Tak, podać
64 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta oraz wybrania norm przewidywanych: Nazwisko i imię, wzrost, waga, płeć, wiek, rasa oraz wyboru dedykowanych wartości wzorcowych. |  | Tak, podać
65 | Możliwość wyboru archiwalnego badania jako punktu odniesienia do aktualnie wykonanego pomiaru – automatyczne porównanie wyników |  | Tak, podać
66 | Min 10 wbudowanych norm wg których interpretowane są pomiary: AHA 2005, AHA 2008, ESH 2003, ESH 2016 pediatria - według wieku, AHA 2017, |  | Tak, podać
67 | ESH 2016 pediatria - według wzrostu, ESH/ESC 2018, Chaloupecky 2006, NHFA 2002, NICE 2011 |  | Tak, podać
68 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | Tak, podać
69 | Autoryzacja na sprzedaż i serwis oferowanego sprzętu |  | Tak, podać
70 | Rozmiary mankietu: duży: 33-44 cm, mały: 18-25 cm, sredni:25-34 cm |  | Tak, podać
71 | W zestawie z rejestratorem futerał z paskiem, mankiet standardowy, osiem akumulatorów, ładowarka, walizka |  | Tak, podać
72 | Automatyczne generowanie notatek do każdego pomiaru oraz kodu błędu. |  | Tak, podać
B | WYMAGANIA
1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | Tak, podać
2 | Zapewnienie autoryzowanego serwisu na terenie Polski |  | Tak, podać
3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze |  | Tak, podać
4 | Naprawa, usunięcie usterki nie dłuższym niż 3 dni robocze |  | Tak, podać
5 | obecności serwisanta w przypadku awarii lub innej sytuacji wymagającej usług serwisowych w terminie do 72 godzin w dni robocze |  | Tak, podać
6 | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  | Tak
7 | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty |  | Tak
8 | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  | Tak
9 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  | Tak
10 | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  | Tak
11 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  | Tak
12 | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą |  | Tak
13 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. |  | Tak
14 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych |  | Tak

## Pakiet XV
ZP/12-2023/TP | [6 empty] | Załącznik nr 2.15
Nazwa Wykonawcy:…………………………
Pakiet nr 15: Aparat USG
Tabela A- Cena sprzętu
lp | Sprzęt | Ilość (szt.) | Cena netto | Wartość netto | pod. Vat % | Wartość Vat w zł | Wartość brutto
1 | Aparat USG | 2 |  | 0
Tabela B- Parametry techniczne
L.p | Parametry Wymagane |  | Warunek |  | Opis
A. | PARAMETRY OGÓLNE
1 | model |  | podać
| rok produkcji |  | podać
| producent |  | podać
Konstrukcja
2 | System ultrasonograficzny w postaci głowicy współpracującej z tabletem lub telefonem typu smartphone z systemem operacyjnym android lub równoważnym |  | Tak, podać
3 | Wielkość głowicy max. Szerokość 65 mm, Długość 180 mm, Wysokość 29 mm |  | Tak, podać
4 | Waga samej głowicy max. 100 gramów |  | Tak, podać
5 | Klasa wodoodporności głowicy min. IPX7 |  | Tak, podać
6 | Przyciski funkcyjne dostępne bezpośrednio na głowicy min. zamrażanie/odmrażanie, zmiana głębokości |  | Tak, podać
7 | Dołączony w zestawie tablet współpracujący z głowicą min. 10 calowy |  | Tak, podać
8 | Głowica odporna na działanie środków do dezynfekcji |  | Tak, podać
9 | Dołączony w zestawie tablet współpracujący z głowicą min. 10 calowy |  | Tak, podać
10 | Etui na tablet umożliwiający postawienie aparatu |  | Tak, podać
11 | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  | Tak, podać
12 | Kombinacje prezentowanych obrazów Min: • B • B/M • Color Doppler • PW |  | Tak, podać
13 | Zasięgowe wzmocnienie obrazu (TGC) min. 8 stref |  | Tak, podać
14 | Maksymalna głębokość penetracji min. 19 cm |  | Tak, podać
15 | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne |  | Tak, podać
16 | Ilość ustawień skupienia wiązki ultrasonograficznej (Focus) min. 16 | Ilość ustawień skupienia wiązki ultrasonograficznej (Focus) min. 16 | Tak, podać
17 | Dostępne w czasie rzeczywistym powiększenie obrazu | Dostępne w czasie rzeczywistym powiększenie obrazu | Tak, podać
18 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | Tak, podać
19 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD | Tak, podać
20 | Ilość ustawień skupienia wiązki ultrasonograficznej (Focus) min. 16 | Ilość ustawień skupienia wiązki ultrasonograficznej (Focus) min. 16 | Tak, podać |  |  |  |  | Ilość ustawień skupienia wiązki ultrasonograficznej (Focus) min. 16
21 | Dostępne w czasie rzeczywistym powiększenie obrazu | Dostępne w czasie rzeczywistym powiększenie obrazu | Tak, podać |  |  |  |  | Dostępne w czasie rzeczywistym powiększenie obrazu
22 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | Tak, podać |  |  |  |  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)
23 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD | Tak, podać |  |  |  |  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD
24 | Regulacja bramki dopplerowskiej w trybie Dopplera Pulsacyjnego w zakresie: min. od 1 mm do 8 mm | Regulacja bramki dopplerowskiej w trybie Dopplera Pulsacyjnego w zakresie: min. od 1 mm do 8 mm | Tak, podać |  |  |  |  | Regulacja bramki dopplerowskiej w trybie Dopplera Pulsacyjnego w zakresie: min. od 1 mm do 8 mm
25 | Możliwość zapisania filmu w formacie min. MP4 |  | Tak, podać
26 | Możliwość zapisania zdjęcia w formacie min. PNG |  | Tak, podać
27 | Możliwość odtworzenia z archiwum zdjęć oraz filmów |  | Tak, podać
28 | Możliwość zapisu w formacie DICOM |  | Tak, podać
29 | Pomiary podstawowe min.: - odległość - pole powierzchni - objętość - automatyczny obrys spektrum w obrazowaniu Dopplera Pulsacyjnego |  | Tak, podać
30 | Pomiary kliniczne/aplikacyjne min.: - stenozy naczynia wyświetlający wynik w % - OB.: BPD, FL, AC, HC, CRL, GS, AFI - Kardio.: LVOT |  | Tak, podać
31 | Wstępne nastawy tzw. presety do badań: • Jamy Brzusznej • Nerki • OB • GYN • Płuc |  | Tak, podać
32 | Tryby wyświetlania min. - Duplex B+C - Duplex B+M |  | Tak, podać
33 | Oprogramowanie do diagnostyki płuc min. automatycznie zaznaczające i zliczające tzw. linie B i obrysowujące linię opłucnej |  | Tak, podać
34 | Bezpłatna licencja użytkownika na cały okres użytkowania aparatu |  | Tak, podać
35 | Głowica typu convex |  | Tak, podać
36 | Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3.0 – 5.0 MHz +/- 1MHz |  | Tak, podać
B | WYMAGANIA
1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | Tak, podać
2 | Zapewnienie autoryzowanego serwisu na terenie Polski |  | Tak, podać
3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze |  | Tak, podać
4 | Naprawa, usunięcie usterki nie dłuższym niż 3 dni robocze |  | Tak, podać
5 | obecności serwisanta w przypadku awarii lub innej sytuacji wymagającej usług serwisowych w terminie do 72 godzin w dni robocze |  | Tak, podać
6 | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  | Tak
7 | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty |  | Tak
8 | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  | Tak
9 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  | Tak
10 | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  | Tak
11 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  | Tak
12 | Instrukcja obsługi w języku polskim. Dostawa z aparatem. |  | Tak
13 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. |  | Tak
14 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych |  | Tak

## Pakiet XVI
ZP/12-2023/TP | [6 empty] | Załącznik nr 2.16
Nazwa Wykonawcy:…………………………
Pakiet nr 16: Mobilny holter EKG
Tabela A- Cena sprzętu
lp | Sprzęt | Ilość (szt.) | Cena netto | Wartość netto | pod. Vat % | Wartość Vat w zł | Wartość brutto
1 | Mobilny holter EKG | 3 |  | 0
Tabela B- Parametry techniczne
L.p | Parametry Wymagane |  | Warunek |  | Opis
A. | PARAMETRY OGÓLNE
1 | model aparatu |  | podać |  |  |  |  | Współpraca z rejestratorami 7-kanałowymi, 12-kanałowymi i 3 kanałowymi
| rok produkcji |  | podać |  |  |  |  | Możliwość stosowania u dorosłych lub pediatrycznych pacjentów bez ograniczenia ze względu na wiek, płeć, wagę, wzrost
| producent |  | podać |  |  |  |  | Możliwość stosowania u dzieci poniżej 10 kg wagi
Oprogramowanie
2 | Współpraca z rejestratorami 7-kanałowymi, 12-kanałowymi i 3 kanałowymi | [6 empty] | Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń
3 | Możliwość stosowania u dorosłych lub pediatrycznych pacjentów bez ograniczenia ze względu na wiek, płeć, wagę, wzrost | [6 empty] | - Analiza HRV w formie tabelarycznej
4 | Możliwość stosowania u dzieci poniżej 10 kg wagi | [6 empty] | - Analiza ST w formie tabelarycznej
5 | Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń | [6 empty] | Cyrkiel umożliwiający automatyczny i ręczny pomiar.
6 | - Analiza HRV w formie tabelarycznej | [6 empty] | Możliwość zmiany konfiguracji klasyfikacji dla m.in.: Bradykardii, Tachykardii, Rytmu zastępczego,RR, Rytmu nadkomorowego, Bigieminii/trigeminii/ quadrigeminii nadkomorowej, Bigieminii/trigeminii/quadrigeminii komorowej
7 | - Analiza ST w formie tabelarycznej | [6 empty] | Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg, stronicowym i kaskady
8 | Cyrkiel umożliwiający automatyczny i ręczny pomiar. | [6 empty] | Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta
9 | Możliwość zmiany konfiguracji klasyfikacji dla m.in.: Bradykardii, Tachykardii, Rytmu zastępczego,RR, Rytmu nadkomorowego, Bigieminii/trigeminii/ quadrigeminii nadkomorowej, Bigieminii/trigeminii/quadrigeminii komorowej | [6 empty] | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD
10 | Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg, stronicowym i kaskady | [6 empty] | Menu programu i raporty w języku polskim
11 | Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta | [6 empty] | Zabezpieczenie dostępu do programu kluczem sprzętowym i hasłem
12 | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD | [6 empty] | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu
13 | Menu programu i raporty w języku polskim | [6 empty] | Wyświetlanie trendów HR, histogramu RR oraz mierzonych wartości granicznych
14 | Zabezpieczenie dostępu do programu kluczem sprzętowym i hasłem | [6 empty] | Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność
15 | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu | [6 empty] | Możliwość zmiany szaty graficznej w programie
16 | Wyświetlanie trendów HR, histogramu RR oraz mierzonych wartości granicznych | [6 empty] | Możliwość scalania szablonów
17 | Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność | [6 empty] | Możliwość usunięcia szumów
18 | Możliwość zmiany szaty graficznej w programie | [6 empty] | Możliwość usunięcia wybranego pobudzenia lub grupy pobudzeń
19 | Możliwość scalania szablonów | [6 empty] | Możliwość wprowadzenia oraz usunięcia rozrusznika serca.
20 | Możliwość usunięcia szumów | [6 empty] | Tabela arytmii uporządkowana względem ważności
21 | Możliwość usunięcia wybranego pobudzenia lub grupy pobudzeń | [6 empty] | Możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe stanowisko pielęgniarskie pracujące w sieci lokalnej z ograniczonymi prawami analizy badania
22 | Możliwość wprowadzenia oraz usunięcia rozrusznika serca. | [6 empty] | Możliwość automatycznego wstawienia zdefiniowanego szablonu diagnozy lekarza
23 | Tabela arytmii uporządkowana względem ważności | [6 empty] | Możliwość pracy w środowisku lokalnym i sieciowym
24 | Możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe stanowisko pielęgniarskie pracujące w sieci lokalnej z ograniczonymi prawami analizy badania | [6 empty] | Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością usunięcia artefaktów.
25 | Możliwość automatycznego wstawienia zdefiniowanego szablonu diagnozy lekarza | [6 empty] | Trendy oraz podział czasowy wzorów arytmii
26 | Możliwość pracy w środowisku lokalnym i sieciowym | [6 empty] | Statystyka zmienności rytmu serca HRV
27 | Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością usunięcia artefaktów. | [6 empty] | Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta.
28 | Trendy oraz podział czasowy wzorów arytmii | [6 empty] | Podgląd wartości granicznych ST w formie tabelarycznej
29 | Statystyka zmienności rytmu serca HRV | [6 empty] | Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG
30 | Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. | [6 empty] | Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta
31 | Podgląd wartości granicznych ST w formie tabelarycznej | [6 empty] | Współpraca z ACTIVE DIRECTORY
32 | Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG
33 | Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta
34 | Współpraca z ACTIVE DIRECTORY
35 | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc.
36 | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię
37 | Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG | [6 empty] | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc.
Aparat holter EKG
1 | Rejestrator 3, 7, 12-kanałowy (stosownie od ustawień i rozmieszczenia elektrod)
2 | Zapis danych w trybie 3 i 7 kanałowym z 5 elektrod i 12-kanałowym z 10 elektrod
3 | Rejestrowane odprowadzenia: - 3 odprowadzenia: mV1, mV3, mV5 - 7 odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 - 12 odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
4 | Klawiatura: Mikroprzełączniki
5 | Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń
6 | Minimum dwa sposoby weryfikacji poprawności podłączenia elektrod na ekranie rejestratora- wykres słupkowy zakłóceń, prezentacja wstęgi EKG z każdego odprowadzenia
7 | Czas zapisu : 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin, 7 dni i nieograniczony
8 | Długość rejestracji: 200 – 900 MB przez 24h (zależny od sygnału I liczby odprowadzeń)
9 | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta
10 | Wyświetlacz LCD do 2,1” o rozdzielczości 128x64
11 | Waga rejestratora max. 110g
12 | Wymiary rejestratora: max. 105 x 65 x 24 mm
13 | Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: min. 40 max. 90 cm
14 | Transmisja danych za pomocą USB,z możliwością wyświetlania zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera, Karta SD
15 | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta
16 | Możliwość edycji parametrów badania z poziomu rejestratora
17 | Częstotliwość próbkowania 8 x 2000Hz
18 | Rozdzielczości przetwornika AD przy rejestracji 24 bity
19 | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz
20 | Zapis danych na karcie pamięci typu SD do 2 GB
21 | Detekcja pracy stymulatora
22 | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), długość nagrania 10 s
23 | Zakres częstotliwości (wyłączone filtry cyfrowe): 0,049 Hz – 220 Hz
24 | Rozdzielczość przetwornika AD przy rejestracji głosu: 10 bitów
25 | Impedancja wejściowa: > 20 MΩ
26 | Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu
27 | Współczynnik tłumienia CMR (z filtrem cyfrowym): > 100 dB (> 115 dB)-dla kabla 5 odprowadzeniowego
28 | Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy
29 | Zasilanie za pomocą 2 baterii lub akumulatorów AA
30 | Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów.
B | WYMAGANIA | [6 empty] | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię
1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | Tak, podać
2 | Zapewnienie autoryzowanego serwisu na terenie Polski |  | Tak, podać
3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze |  | Tak, podać
4 | Naprawa, usunięcie usterki nie dłuższym niż 3 dni robocze |  | Tak, podać
5 | obecności serwisanta w przypadku awarii lub innej sytuacji wymagającej usług serwisowych w terminie do 72 godzin w dni robocze |  | Tak, podać
6 | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  | Tak
7 | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty |  | Tak
8 | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  | Tak
9 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  | Tak
10 | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  | Tak
11 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  | Tak
12 | Instrukcja obsługi w języku polskim. Dostawa z aparatem. |  | Tak
13 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. |  | Tak
14 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych |  | Tak

## Pakiet XVII
ZP/12-2023/TP | [6 empty] | Załącznik nr 2.17
Nazwa Wykonawcy:…………………………
Pakiet nr 17: Termometry bezdotykowe
Tabela A- Cena sprzętu
lp | Sprzęt | Ilość (szt.) | Cena netto | Wartość netto | pod. Vat % | Wartość Vat w zł | Wartość brutto
1 | Termometry bezdotykowe | 12
Tabela B- Parametry techniczne
L.p | Parametry Wymagane |  | Warunek |  | Opis
A. | PARAMETRY OGÓLNE
1 | model |  | podać
| rok produkcji |  | podać
| producent |  | podać
2 | Czas pomiaru: ≤ 2 sekundy |  | Tak, podać
3 | Podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD |  | Tak, podać
4 | Wybór trybu pomiaru temperatury na czole w zakresie 34,0-42,9°C lub powierzchni przedmiotów w zakresie 0,0-100°C |  | Tak, podać
5 | Dwie jednostki temperatury: skala Fahrenheita i Celsjusza do wyboru |  | Tak, podać
6 | Funkcja pamięci z zachowaniem wartości co najmniej 50 ostatnich wyników pomiaru |  | Tak, podać
7 | Margines błędu pomiaru: w standardowych warunkach otoczenia: ±0,3°C |  | Tak, podać
8 | Odległość od miejsca dokonywania pomiaru na czole: 1–5 cm |  | Tak, podać
9 | Tryb oszczędzania energii automatyczne wyłączenie: po upływie 18 sekund |  | Tak, podać
10 | Funkcja alarmu w wypadku podwyższonej temperatury ciała |  | Tak, podać
11 | Zasilanie bateryjne |  | Tak, podać
B | WYMAGANIA
12 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | Tak, podać
13 | Zapewnienie autoryzowanego serwisu na terenie Polski |  | Tak, podać
14 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze |  | Tak, podać
15 | Naprawa, usunięcie usterki nie dłuższym niż 3 dni robocze |  | Tak, podać
16 | obecności serwisanta w przypadku awarii lub innej sytuacji wymagającej usług serwisowych w terminie do 72 godzin w dni robocze |  | Tak, podać
17 | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  | Tak
18 | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty |  | Tak
19 | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  | Tak
20 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  | Tak
21 | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  | Tak
22 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  | Tak
23 | Instrukcja obsługi w języku polskim. Dostawa z aparatem. |  | Tak
24 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych |  | Tak

## Pakiet XVIII
ZP/12-2023/TP | [6 empty] | Załącznik nr 2.18
Nazwa Wykonawcy:…………………………
Pakiet nr 18: Wózek zabiegowy
Tabela A- Cena sprzętu
lp | Sprzęt | Ilość (szt.) | Cena netto | Wartość netto | pod. Vat % | Wartość Vat w zł | Wartość brutto
1 | Wózek zabiegowy | 5 |  | 0
Tabela B- Parametry techniczne
L.p | Parametry Wymagane |  | Warunek |  | Opis
A. | PARAMETRY OGÓLNE
1 | model |  | podać
| rok produkcji |  | podać
| producent |  | podać
2 | regulowany wieszak na płyny infuzyjne |  | Tak, podać
3 | kosz uniwersalny |  | Tak, podać
4 | zamykany kosz na odpady |  | Tak, podać
5 | pojemnik odporny na przekłucia |  | Tak, podać
6 | koła przeciwpyłowe z blokadą |  | Tak, podać
7 | centralny zamek |  | Tak, podać
8 | uchwyt do prowadzenia |  | Tak, podać
9 | szuflady samoczynne domykane |  | Tak, podać
10 | Zabezpieczenie wszystkich szuflad za pomocą centralnego zamka na klucz. |  | Tak, podać
11 | wymiary wózka: (wys.x gł.x szer.) 970x542x698mm(+-50mm) |  | Tak, podać
12 | 5 lub 6 szuflad o wymiarach : 569mm x 398 mm x 76 mm ( 2 lub 3 szt) 569mm x 398 mm x 155 mm (2 szt) 569 mm x 398 mm x 234 mm (1 szt) (+-10%) |  | Tak, podać
13 | wykonany z blachy stalowej pokrytej powłokami proszkowymi bez toksyn |  | Tak, podać
B | WYMAGANIA
14 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | Tak, podać
15 | Zapewnienie autoryzowanego serwisu na terenie Polski |  | Tak, podać
16 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze |  | Tak, podać
17 | Naprawa, usunięcie usterki nie dłuższym niż 3 dni robocze |  | Tak, podać
18 | obecności serwisanta w przypadku awarii lub innej sytuacji wymagającej usług serwisowych w terminie do 72 godzin w dni robocze |  | Tak, podać
19 | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  | Tak
20 | Przegląd na 14 dni przed upływem okresu gwarancji wliczony w cenę oferty |  | Tak
21 | Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancji |  | Tak
22 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego |  | Tak
23 | Okres gwarancji na usługę naprawy i wymieniony podzespół |  | Tak
24 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  | Tak
25 | Instrukcja obsługi w języku polskim. Dostawa z aparatem. |  | Tak
26 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych |  | Tak

## Arkusz1
Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań
Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria)
Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN
Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji
Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania
Metoda pomiaru oscylometryczna, krokowe wypuszczanie
Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego
Czas ciągłego zapisu min.51 godz.
Okres rejestracji ciśnienia krwi: 24, 27, 48, 51 godzin
Ilość pomiarów przy naładowanych akumulatorach: 250 pomiarów
Pojemność pamięci: min. 600 pomiarów
Czas trwania monitorowania: Poranek, dzień, noc, okresy specjalne
Możliwość dodania pomiaru na żądanie z uwzględnianiem daty i godziny z dokładnością co do minuty.
Możliwość ustawienia min. 4 okresów pomiaru tj. dzień, noc, poranek oraz okres specjalny z możliwością określenia początku i końca okresu pomiaru z dokładnością co do minuty.
Zakres pomiaru ciśnienia krwi 30 – 260 mmHg
Zakres pomiaru Pulsu 40 – 200 uderzeń/ min
Dokładność pomiaru ±3mmHg lub ±2%
Interwał pomiaru: 5 – 90 (5,10,15,20,25,30,40,60,90)
Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły : BHS i AAMI
Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg
Sensor ciśnienia -Piezo rezystywny
Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny (światłowodowy) USB
Pomiar na żądanie wywołany z
poziomu rejestratora przy użyciu
dedykowanego przycisku.
Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą
Przycisk informacji o pobraniu leku
Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta
Różne średnice rękawów min. 3 rodzaje (podać jakie)
Wyświetlacz LCD w rejestratorze
Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania w trakcie
uruchamiania rejestratora
Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA
Waga bez akumulatorów max. 190g
Maksymalne rozmiary rejestratora: max. 72x 100 x 31 mm
Możliwość uruchomienia badania z poziomu rejestratora bez użycia komputera
Minimum 3 wbudowane programy pomiaru w rejestratorze z możliwością wyboru dowolnego z nich tj.
-Pomiary co 15 minut w dzień i co 30 minut w nocy
-Pomiary co 20 minut w dzień i co 40 minut w nocy
-Pomiary co 30 minut niezależnie od pory dnia
Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie
Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów
Możliwość stworzenia indywidualnego
plan pomiarowego
Zabezpieczenie dostępu do oprogramowania hasłem
Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów
Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów
Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu (tak, jak w edytorze tekstu)
Tabela pomiarów w raporcie z uwzględnieniem czasu wykonania pomiaru określeniem SYS, DIA, MAP, Tętna dla każdego pomiaru.
Możliwości wprowadzenia notatki do każdego pomiaru w tabeli.
Automatyczne generowanie notatek do każdego pomiaru oraz kodu błędu.
Menu i raporty w języku polskim
Tryby pracy administratora i użytkowników systemu
Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu
Automatyczne podświetlanie wszystkich nieprawidłowych wartości pomiarowych
Możliwość ręcznego wykluczenia
artefaktów pomiarowych
Otrzymanie informacji podsumowującej pomiary, m.in. całkowita liczba pomiarów (dla każdego przedziału i ogółem), procentowa liczba pomyślnie zakończonych pomiarów
Mozliwość eksportu danych do szpitalnego systemu informatycznego za pomocą HL7 lub DICOM
Eksportowanie do systemu plików: PDF, SVG lub JPEG (system plików FAT32)
Możliwość tworzenia automatycznych podpowiedzi przy generowaniu diagnozy w raporcie tj. możliwość zapamiętywania wybranych fraz (słów lub całych zdań) z opcją autouzupełniania
Konfigurowalny interfejs użytkownika
Możliwość wyboru parametrów pomiarowych umieszczonych w raporcie
Możliwość wprowadzenia danych pacjenta oraz wybrania norm przewidywanych: Nazwisko i imię, wzrost, waga, płeć, wiek, rasa oraz wyboru dedykowanych wartości wzorcowych.
Możliwość wyboru archiwalnego badania jako punktu odniesienia do aktualnie wykonanego pomiaru – automatyczne porównanie wyników
Min 10 wbudowanych norm wg których interpretowane są pomiary: AHA 2005, AHA 2008, ESH 2003, ESH 2016 pediatria - według wieku, AHA 2017,
ESH 2016 pediatria - według wzrostu, ESH/ESC 2018, Chaloupecky 2006, NHFA 2002, NICE 2011
Instrukcja obsługi w języku polskim
Autoryzacja na sprzedaż i serwis oferowanego sprzętu
Rozmiary mankietu:
Duży: 33-44 cm
Średni: 25-34 cm
Mały 18-25 cm
W zestawie z rejestratorem futerał z paskiem, mankiet standardowy, osiem akumulatorów, ładowarka, walizka