SPRAWA BZP.3810.46.2020.TP- Parametry techniczne sprawa nr ( zał. nr 2  do oferty)

PAKIET NR 1

Zestaw kardiomonitorów z oprzyrządowaniem  kompatybilne z mostami  ( panel  medyczny przyłóżkowy producent MZ Liberec)– 1 Zestaw ( 3 sztuki)

| urządzenia fabrycznie nowe , niepowystawowe)

Nazwa, model……………………………….

Producent: ……………………………………………………………………………………

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ……………………………………….

Rok produkcji: 2020

Klasa wyrobu……………………

| Lp. | Parametry urządzenia | Parametry graniczne ( tak)/ oceniane ( tak/nie) | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw kardiomonitorów z oprzyrządowaniem kompatybilne z mostami producenta MZ Liberec 3 szt | Tak |  |
| 2 | Monitor z kolorowym ekranem LCD o przekątnej minimum 13 cali, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania dorosłych | =13 cali – 0 pkt >13 cali – 10 pkt |  |
| 3 | Ustawianie za pomocą przycisków sprzętowych, pokrętła i menu ekranowego w języku polskim | Tak |  |
| 4 | Możliwość wykorzystania monitora do transportu | Tak- 10 pkt Nie -0 pkt |  |
| 4a | Masa kardiomonitora nie przekraczająca 8kg | Tak |  |
| 5 | Uchwyt do przenoszenia | Tak- 10 pkt Nie -0 pkt |  |
| 6 | Wewnętrzny akumulator, dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający na minimum 3 godzin pracy | Tak |  |
| 7 | System mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie do transportu | Tak- 10 pkt Nie -0 pkt |  |
| 8 | Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania minimum 2 własnych zestawów parametrów pracy monitora | =2 – 0 pkt >2 – 10 pkt |  |
| 9 | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów z minimum 4 dni, z rozdzielczością 1-minutową | Tak |  |
| 10 | Pamięć krzywych dynamicznych z minimum 90 godzin | Tak- 10 pkt Nie -0 pkt |  |
| 11 | Oprogramowanie realizujące funkcje kalkulatora: lekowego parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i utlenowania parametrów nerkowych | Tak |  |
| 12 | Wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący 3 krzywe dynamiczne | Tak |  |
| 13 | Pomiar EKG z minimum 3 i 5 elektrod, z możliwością wyświetlania jednocześnie 7 odprowadzeń | Tak |  |
| 14 | Pomiar SpO2 | Tak |  |
| 15 | Pomiar ciśnienia wyzwalany ręcznie i automatycznie z ustawianym czasem powtarzania do minimum 7 godzin | Tak |  |
| 16 | Możliwość automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP | Tak- 10 pkt Nie -0 pkt |  |
| 17 | Pomiar do 3 ciśnień metodą inwazyjną, z możliwością stosowania przetworników różnych producentów | Tak |  |
| 18 | Pomiar stężenia gazów anestetycznych, N2O, CO2, O2 | Tak |  |
| 19 | Wyposażenie dodatkowe: Przewód do pomiaru EKG z 3 elektrod Czujnik SpO2 na palec, dla dorosłych 3 szt. mankietów do pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną, standardowy dla dorosłych Czujnik temperatury skóry Mocowanie monitora do rury za pomocą ramienia ze sprężyną gazową ułatwiającą pozycjonowanie monitora w pionie | Tak |  |
| 20 | Oznaczenie CE wraz z deklaracją zgodności | TAK |  |
| 21 | Gwarancja min. 24 miesiące, od daty uruchomienia urządzenia. Wykonawca w okresie gwarancyjnym oraz rękojmi dokona w ramach ceny zamówienia wszystkich przeglądów gwarancyjnych i serwisowych w ilości wskazanej przez producenta sprzętu, nie mniej niż jeden rocznie (rok liczony jako 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy), chyba, że obowiązujące przepisy lub zalecenia producenta stanowią inaczej. Ostatni przegląd techniczny wykonany zostanie nie wcześniej niż w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się zapewnienia dokonania tych przeglądów przez podmiot do tego uprawniony. | TAK, podać ilość miesięcy gwarancji |  |
| 22 | Okres rękojmi równy okresowi gwarancji. | TAK |  |
| 23 | Bezpłatne całkowicie przeglądy techniczne oraz bezpłatny transport do serwisu w okresie gwarancji | TAK |  |
| 24 | Na wymienione podzespoły gwarancja min. 12 miesięcy. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | TAK |  |
| 25 | Dostępność części zamiennych - nie mniejsza niż 10 lat | TAK |  |
| 26 | Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., art. 90, ust. 3. | TAK |  |
| 27 | Wykaz serwisów lub serwisantów, którzy mogą serwisować zaoferowany sprzęt medyczny podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |
| 28 | Możliwość zgłoszeń 24 godz./dobę, 365 dni/rok | TAK |  |
| 29 | Strony ustalają czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii-na 24 godziny w dni robocze, licząc od daty telefonicznego wezwania potwierdzonego faxem, przy czym za czas reakcji uważa się czas od wezwania do momentu przyjazdu serwisanta. Jeżeli zgłoszenie usterki będzie miało miejsce w piątek, czas reakcji może zostać wydłużony do 72 godzin, po uzgodnieniu ze zgłaszającym. | TAK |  |
| 30 | Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż max. 5 dni roboczych, tj. od pn-pt (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) bez użycia części zamiennych lub z użyciem części zamiennych nie sprowadzanych z zagranicy, licząc od daty zgłoszenia awarii/usterki w siedzibie Zamawiającego. W przypadku sprowadzania części spoza Polski Wykonawca wykona naprawę max. do 10 dni roboczych, tj. od pn-pt (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) i max. do 15 dni roboczych, tj. od pn – pt (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE. | TAK |  |
| 31 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 32 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje tj. wielkości charakterystyczne urządzenia, spis dokumentacji technicznej (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |
| 33 | Szkolenie pracowników w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu z wydaniem certyfikatu | TAK |  |

POUCZENIE: W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” . Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Parametry  wymagane”.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów.

data , podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy