Przedmiot  zamówienia:  RESPIRATOR STACJONARNY – SZT. 5

Producent: …………………………………………………………………………………..

Nazwa-model/typ……………………………………………………………………………

Rok produkcji ( fabrycznie nowy z 2019r.)………………………………………………..

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany Należy opisać oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych przeznaczony do stosowania na oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową . Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, co najmniej dwa koła z blokadą. | TAK |  |
| 2 | Zakres wagowy pacjentów powyżej 4 kg | TAK |  |
| 3 | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. Od 2,6 do 5,5 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor | TAK |  |
| 4 | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz | TAK |  |
| 5 | Awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora na nie mniej niż 1 godzina pracy | TAK |  |
| 6 | Możliwość wymiany akumulatora (bez przerwy w pracy respiratora) przez obsługę w trakcie pracy respiratora przy zasilaniu akumulatorowym | TAK/NIE Tak -5 pkt Nie -0 pkt |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
| 7. | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/Assist-IPPV | TAK |  |
| 8. | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV | TAK |  |
| 9 | Wentylacja spontaniczna | TAK |  |
| 10 | Dodatnie ciśnienie końcowo-wdechowe/ ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | TAK |  |
| 11. | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV | TAK |  |
| 12. | Wentylacja nieinwazyjna NIV (wydzielony przycisk wyboru wentylacji nieinwazyjnej) | TAK |  |
| 13 | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i rodzaju oddechu VCV lub PCV | TAK |  |
| 14 | Wdech manualny | TAK |  |
| 15 | Oddech kontrolowany objętością VCV | TAK |  |
| 16 | Oddech kontrolowany ciśnienie PCV | TAK |  |
| 17 | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ | TAK |  |
| 18 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB | TAK |  |
| 19 | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej typu ATC,TC,TRC | TAK |  |
| 20 | Wentylacja Wspomagana Adaptacyjnie z automatycznym dostosowaniem poziomu PEEP i FiO2 oraz wentylacji minutowej zgodnie z algorytmem inteligentnej wentylacji w zależności od zmierzonych parametrów życiowych pacjenta synchronizująca wentylację poprzez analizę krzywych do każdego respiratora wraz z kalkulacją ciśnienia przezpłucnego lub Wentylacja NAVA z min 50 akcesoriami do każdego respiratora niezbędnymi do zastosowania trybu i modułem do każdego respiratora Lub Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PAV+ zgodne z algorytmem Younesa umożliwiające naturalną zmienność wzorca oddechowego z automatycznym dostosowaniem wspomagania do zmian mierzonych parametrów płuc - minimum podatności, elastancji i oporów oddechowych pacjenta – w każdym respiratorze lub Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PPS bez automatycznego dostosowywanie wspomagania ale z możliwością przełączenia na wentylację ze zmiennym wspomaganiem ciśnieniowym Variable Pressure Support w każdym respiratorze, generującą zmienne ciśnienie wspomagania, mechanicznie naśladujące zmienność naturalnego trybu oddechowego lub Moduł do każdego respiratora wraz z min 50 akcesoriami przeznaczeniem do pracy na oddziałach intensywnej terapii medycznej do prezentacji parametru VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, VO2- zużycia tlenu, FRC / EELV, EE- pomiar wydatku energetycznego, RQ- wskaźnika oddechowego | TAK |  |
|  | Parametry nastawialne |  |  |
| 22 | Częstość oddechów w zakresie nie mniejszych niż od 4 do 99 na minutę | TAK |  |
| 23. | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 30 do 2200ml | TAK |  |
| 24 | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo-kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 3 do 145l/min | TAK |  |
| 25 | Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie nie mniejszym niż od 1:8 do 3:1 | TAK |  |
| 26 | Czas wdechu Ti od 0.2 do 6.0s | TAK |  |
| 27 | Czas plateu w zakresie nie mniejszym niż od 0,0 do 2,0s | TAK |  |
| 28 | Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 85 cmH20 | TAK |  |
| 29 | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 65cm H20 | TAK |  |
| 30 | Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 35 cm H20 | TAK |  |
| 31 | Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB | TAK |  |
| 32 | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 70% | TAK/NIE =5%- 70%-0pkt, > 5%-70%-5 pkt |  |
| 33 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,3 do 15 l/min | TAK |  |
| 34 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,3 do 15 cmH2O | TAK/NIE Tak -5 pkt Nie -0 pkt |  |
| 35 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez mieszalnik elektroniczno -pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo w zakresie od 21 do 100% co 1%. | TAK |  |
| 36 | Pomiary parametrów | TAK |  |
| 37 | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
| 38 | Pomiar całkowitej częstości oddychania | TAK |  |
| 39 | Pomiar objętości pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 40 | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej | TAK |  |
| 41 | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej | TAK |  |
| 42 | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |
| 43 | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |
| 44 | Pomiar stosunku wdech/wydech I:E | TAK |  |
| 45 | Pomiar ciśnienia plateau | TAK |  |
| 46 | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP | TAK |  |
| 47 | Pomiar ciśnienia AutoPEEP | TAK |  |
| 48 | Pomiar podatności statycznej płuc pacjenta | TAK |  |
| 49 | Pomiar oporności wdechowej płuc pacjenta | TAK |  |
| 50 | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK |  |
| 51 | Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms. | TAK |  |
| 52 | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt) | TAK |  |
| 53 | Pomiar objętości przecieku w fazie wdechu przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | TAK/NIE Tak -5 pkt Nie -0 pkt |  |
| 54 | Pomiar przecieku w fazie wydechowej przy danym ciśnieniu PEEP przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | TAK |  |
|  | Monitor graficzny |  |  |
| 55 | Podstawowy dotykowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 14” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji | TAK/NIE =14”-0pkt >14”-5 pkt |  |
| 56 | Dodatkowy kolorowy monitor, wyświetlacz na którym prezentowane są podstawowe parametry respiratora, komunikaty alarmowe w przypadku uszkodzenia podstawowego ekranu | TAK/NIE Tak -5 pkt Nie -0 pkt |  |
| 57 | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora | TAK |  |
| 58 | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu Co najmniej 4 krzywe jednocześnie na ekranie | TAK |  |
| 59 | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość lub przepływ- objętość. | TAK |  |
|  | Alarmy/Sygnalizacja |  |  |
| 60 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |
| 61 | Alarm zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |
| 62 | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | TAK |  |
| 63 | Alarm niskiego ciśnienia tlenu | TAK |  |
| 64 | Alarm niskiego ciśnienia powietrza | TAK |  |
| 65 | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | TAK |  |
| 66 | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej | TAK |  |
| 67 | Alarm wysokiego ciśnienia | TAK |  |
| 68 | Alarm wysokiej częstości oddechów | TAK |  |
| 69 | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu | TAK |  |
| 70 | Pamięć alarmów z komentarzem | TAK |  |
| 71 | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji | TAK |  |
| 72 | Funkcja Stand-by. Respirator musi mieć możliwość świadomego odłączenia układu oddechowego od pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu oddechowego respirator powinien automatycznie rozpocząć wentylacje z parametrami z przed rozłączenia. | TAK |  |
| 73 | Wentylacja bezpieczeństwa. Zachowanie ciągłości wentylacji poprzez obejście elementów podejrzanych o uszkodzenie, gdy testy diagnostyczne prowadzone w tle normalnej pracy wykryją problem dotyczący elementów mieszania gazów, systemu wdechowego lub systemy wydechowego. Funkcja ta ma za zadanie dać operatorowi czas na wymianę respiratora na sprawny. | TAK/NIE Tak -5 pkt Nie -0 pkt |  |
| 74 | Szybki start wentylacji. Respirator posiada bezpieczną wentylację startową. Umożliwia podłączenie pacjenta i włączenie respiratora bez wybierania i ustawiania jakichkolwiek parametrów. Po rozpoczęciu wentylacji możliwa jest korekcja ustawień trybu wentylacji oraz wszystkich parametrów | TAK/NIE Tak -5 pkt Nie -0 pkt |  |
| 75 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |
| 76 | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu | TAK |  |
| 77 | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta oraz na podstawie wzrostu i płci pacjenta | TAK |  |
| 78 | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowy. 10 kompletnych układów | TAK |  |
| 79 | Nebulizator wielorazowy nie wymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę (MMAD < 4.0 µm). | TAK |  |
| 80 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 81 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 82 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format PDF) dostarczana na etapie dostawy urządzenia | Tak |  |
| 83 | Wykaz autoryzowanych serwisów urządzenia na terenie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu(Wskazać w materiałach , instrukcji obsługi kto jest upoważniony do wykonywania napraw serwisowych) dostarczany na etapie dostawy urządzenia | Tak |  |
| 84 | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie  traktowany jako brak parametru konfiguracji urządzenia. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data…………………………………

Podpis………………………………