|  |  |
| --- | --- |
| DZP.2910.86.542.2023 |  Zawiercie dnia 10.10.2023 r. |

**Wykonawcy biorący udział**

**w postępowaniu nr DZP/PN/86/2023**

OGŁOSZENIE

WYNIKU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PRZEWIDZIANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Dostawa pomp infuzyjnych**

Zamawiający – Szpital Powiatowy w Zawierciu informuje na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy:

1. **Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl**

Uzasadnienie

Oferta **Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl** *zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5,* bowiem jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

**- Wykonawca w poz. A pkt. 14** formularza asortymentowo-cenowego zaproponował: „Tak. Regulacja głośności w

Zakresie poziomów od 1 poziom 59 dBA do 9 poziomu 74Dba . Zamawiający wymagał, aby Regulacja głośności była w zakresie od 58dBA do 75 dBA na 5 poziomach, a co za tym idzie jest niezgodne z warunkami zamówienia.

**- Wykonawca w poz. A pkt. 15** formularza asortymentowo-cenowego zaproponował: „Tak. Regulacja jasności i

kontrastu ekranu od 1 do 9 poziomu”. Zamawiający wymagał, regulację jasności i kontrastu ekranu

na 5 poziomach, a co za tym idzie jest niezgodne z warunkami zamówienia.

**- Wykonawca w poz. A pkt. 23** formularza asortymentowo-cenowego zaproponował: „Tak. Biblioteka Leków

zawierająca 1 200 leków z możliwością podzielenia na 30 grup.”. Zamawiający wymagał bibliotekę Leków zawierająca 1 000 leków z możliwością podzielenia na min. 15 grup, a co za tym idzie jest niezgodne z warunkami zamówienia.

- **Wykonawca w poz. A pkt. 36** formularza asortymentowo-cenowego zaproponował: „Tak. Zakres ciśnienia

okluzji od 0,1-1,2 Bara (75 mmHg do 900mmHg),z wyborem na 9 poziomach.”. Zamawiający wymagał zakres ciśnienia okluzji od 0,1-1,2 Bara (75 mmHg do 900mmHg), z wyborem na 5 poziomach., a co za tym idzie jest niezgodne z warunkami zamówienia.

- **Wykonawca w poz. B pkt. 10** formularza asortymentowo-cenowego zaproponował: „Tak. Masa pompy ok. 1,4 kg”. Zamawiający wymagał zakres masy pompy ok. 1,5 kg +/- 5%, a co za tym idzie jest niezgodne z warunkami zamówienia.

- **Wykonawca w poz. B pkt. 14** formularza asortymentowo-cenowego zaproponował: „Tak. Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach”. Zamawiający wymagał podświetlany ekran i przyciski z

możliwością regulacji na 5 poziomach, a co za tym idzie jest niezgodne z warunkami zamówienia.

- **Wykonawca w poz. B pkt. 15** formularza asortymentowo-cenowego zaproponował: „Tak. Regulacja głośności w

Zakresie poziomów od 1 poziom 59 dBAdo 9 poziomu 74Dba . Zamawiający wymagał, aby regulacja głośności była w zakresie od 58dBA do 75 dBA na 5 poziomach, a co za tym idzie jest niezgodne z warunkami zamówienia.

- **Wykonawca w poz. B pkt. 16** formularza asortymentowo-cenowego zaproponował: „Tak. Regulacja jasności i

kontrastu ekranu od 1 do 9 poziomu”. Zamawiający wymagał, regulację jasności i kontrastu ekranu

na 5 poziomach, a co za tym idzie jest niezgodne z warunkami zamówienia.

**- Wykonawca w poz. B pkt. 23** formularza asortymentowo-cenowego zaproponował: „Tak. Biblioteka Leków

zawierająca 1 200 leków z możliwością podzielenia na 30 grup.”. Zamawiający wymagał bibliotekę Leków zawierająca 1 000 leków z możliwością podzielenia na min. 15 grup, a co za tym idzie jest niezgodne z warunkami zamówienia.

**- Wykonawca w poz. C pkt. 8** formularza asortymentowo-cenowego zaproponował: „Tak. Masa stacji dokującej

na 12 pomp: maks. 12,20 kg. Masa stacji dokującej wraz z 12 pompami: maks. 30,20 kg.”. Zamawiający wymagał masę stacji dokującej na 12 pomp: maks. 13,00 kg +/- 5%. Masa stacji dokującej wraz z 12 pompami: maks. 32 kg+/- 5%, a co za tym idzie jest niezgodne z warunkami zamówienia.

- **Wykonawca w poz. C pkt. 8** formularza asortymentowo-cenowego zaproponował: „Tak. Wymiary : wysokość

910 mm x szerokość x 285 mm x głębokość x 158 mm”. Zamawiający wymagał wymiary : wysokość 1200 mm x

szerokość x 300 mm x głębokość x 170 mm +/- 5%, a co za tym idzie jest niezgodne z warunkami zamówienia.

- **Wykonawca w poz. C pkt. 9** formularza asortymentowo-cenowego zaproponował: „Tak. Masa stacji dokującej

na 12 pomp: maks. 12,20 kg. Masa stacji dokującej wraz z 12 pompami: maks. 30,20 kg.”. Zamawiający wymagał masę stacji dokującej na 12 pomp: maks. 13,00 kg +/- 5%. Masa stacji dokującej wraz z 12 pompami: maks. 32 kg+/- 5%, a co za tym idzie jest niezgodne z warunkami zamówienia.

Z uwagi na fakt, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.

 Wykonano 1 egz.– materiały postępowania/Wykonawcy (przesłano za pośrednictwem Platformy Zakupowej).