Kolumna urologiczna wraz z diatermią elektrochirurgiczną do zamykania dużych naczyń i wyposażeniem

Producent …………………………………… model ……………………………………….

Rok produkcji ………………………………..

| L.p. | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor medyczny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Monitor medyczny 27 cali HD, specjalny płaski kompaktowy wyświetlacz. Rozdzielczość : min. 1920x1080 pixeli Format obrazu: 16:9 Kontrast : 1000:1 Montaż: Vesa 100 Jasność: 250cd/m2 Kąt widzenia 1780/1780 | TAK |  |
|  | System kamery endoskopowej |  |  |
|  | System kamery endoskopowej w rozdzielczosci Full HD 1920 x 1080 pixeli, czujnik obrazu 1/3” CMOS. Czestotliwość główna 50/60Hz. | TAK |  |
|  | Jednostka sterująca kamery – 1szt . Kamera endoskopowa (jednostka sterująca kamery), na panelu przednim urządzenia znajdują się: włącznik zasilania, przycisk pod którym znajdują się balans bieli (poprzez krótkie wciśnięcie) oraz funkcja balansu czerni (poprzez długie wciśnięcie ok.3 sekundy), przycisk pod którym znajduje się funkcja sterowania trybem pracy (ustawienia dla różnych użytkowników , poprzez krótkie wciśniecie) oraz funkcja menu (poprzez długie wciśniecie ok. 3 sekundy), gniazdo do podłączenia głowicy kamery, jeden port USB do nagrywania. | TAK (podać) |  |
|  | Na panelu tylnim urządzenia znajdują się wyjścia : 2 x DVI-D, 2x S-Video, 2 x kompozytowe wideo. 1x 3,5mm złącze typu jack stereo (wyjscie do sterowania akcesoriami, urządzeniami peryferyjnymi). | TAK |  |
|  | Funkcja przywrócenia ustawień fabrycznych dla wybranego trybu pracy, bezposrednio z jednostki sterującej kamery | Funkcja przywrócenia ustawień fabrycznych dla wybranego trybu pracy, bezpośrednio z jednostki sterującej kamery TAK -10 pkt NIE – 0 pkt. |  |
|  | System posiada funkcję wykonania automatycznego balansu bieli i automatycznego balansu czerni. | TAK |  |
|  | System posiada funkcję powiększenia zoom’u cyfrowego (pętla zoom) - 4 poziomy zoom’u cyfrowego: x1.0 , x1.2, x1.4 , x1.6. | TAK |  |
|  | Wbudowany port USB na panelu przednim jednostki sterującej kamery zapewnia funkcję bezpośredniego zapisu zdjecia (migawki) i nagarania filmu wideo na dysku zewnetrznym USB ( pamięci zewnętrznej USB) podłączonej do portu USB na panelu przednim. Kompatybilność z dyskami zewnętrznymi USB z wersją co najmniej USB 2.0 oraz wyższą . Format zapisywania plików : JPG, AVI. | TAK |  |
|  | System posiada funkcję wzmocnienia koloru , aby wzmocnić różnicę między nieprawidłową a zdrową tkanką | TAK |  |
|  | Głowica kamery -1 szt, obiektyw (łącznik kamery) f=18mm -1szt, obiektyw (łącznik kamery) f=20mm -1szt, obiektyw (łącznik kamery zagięty 900,kątowy) f=18mm -1szt Głowica kamery wyposażona w trzy łączniki kamery (wszystkie obiektywy z mocowaniem C-mount) o ogniskowej f= 18 mm i f=20mm , obiektyw kątowy o ogniskowej f=18mm z możliwością samodzielnego szybkiego montażu przez użytkownika w zależności od preferencji. Obiektyw kątowy (zagięty 900) zbudowany z śruby ustalającej, pokrętła ogniskowania do ustalenia ostrości obrazu, gwintu C-Mount, trzpienia blokującego, śruby ustalającej dla rotacji oraz przeciwnakrętki. Głowica kamery posiada min. 3 programowalne przyciski (klawisze) , pod każdym przyciskiem (klawiszem) można zaprogramować dwie funkcje poprzez krótkie i długie wciśnięcie. | TAK (podać) |  |
|  | Do każdego przycisku (klawisza) głowicy kamery można przypisac nastepujące funkcje : - Można wyłączyć funkcję na wybranym przycisku (klawiszu) -funkcja zwiększenia poziomu oświetlenia obrazu - funkcja zmniejszenia poziomu oświetlenia obrazu -funkcja sterowania urządzeniami peryferyjnymi -funkcja sterowania ręcznym wzmocnieniem -funkcja automatycznego balansu bieli -funkcja automatycznego balansu czerni -funkcja włączenia lub wyłączenia zatrzymania obrazu -zwiększenie wartości zoom’u cyfrowego , krok co 0,1 - zmniejszenie wartości zoom’u cyfrowego , krok co 0,1 - Funkcja powiększenia zoom’u cyfrowego (pętla zoom) - 4 poziomy zoom’u cyfrowego: x1.0 , x1.2, x1.4 , x1.6. -funkcja obrazu lustrzanego -funkcja odwrócenia obrazu w pionie -funkcja obrotu obrazu o 1800 -funkcja MENU - funkcja ustawienia użytkownika -funkcja przywrócenia ustawień fabrycznych -funkcja wykonania zdjecia migawkowego (i zapisanie go na dysku USB) -funkcja nagrania filmu (i zapisanie go na dysku USB) - funkcja wzmocnienia koloru do zmiany koloru odwzorowania obrazu, celem wzmocnienia różnicy między nieprawidłową a zdrową tkanką | TAK |  |
|  | Głowica kamery posiada możliwość samodzielnego zamontowania przez użytkownika obiektywu (łącznika kamery) z mocowaniem C-mount. Każdy oferowany obiektyw (łącznik kamery) wyposażony w pierścien do regulacji ostrości. | TAK |  |
|  | Możliwość (opcjonalnie) rozbudowy głowicy kamery o obiektyw (łącznik kamery) o ogniskowej f=22mm. Obiektyw (łącznik kamery) wyposażony w pierścień do regulacji ostrości. | Możliwość (opcjonalnie) rozbudowy głowicy kamery o obiektyw (łącznik kamery) o ogniskowej f=22mm. Obiektyw (łącznik kamery) wyposażony w pierścień do regulacji ostrości. TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wtyczka głowicy kamery posiada nasadkę ochronną. Wtyczka kamery i złącze na sterowniku kamery oznaczone kolorystycznie za pomocą kropki w celu ułatwienia użytkownikowi podłączenia. | TAK |  |
|  | Klasyfikacja głowicy kamery : BF, długość kabla głowicy kamery 3m. Masa głowicy kamery bez kabla i wtyczki maksymalnie do 110g. | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość sterowania menu ekranowym za pomocą przycisków na głowicy kamery. | TAK |  |
|  | Źródło światła – 1 szt. | TAK |  |
|  | Źródło światła LED przeznaczone do oświetlenia pola operacyjnego. | TAK (podać) |  |
|  | Płyta panelu przedniego zawiera podświetlane przyciski sterowania. Na panelu przednim znajdują się min. 3 przyciski sterowania oraz min. 2 wskazniki : wskaznik natężenia światła , wskażnik ,który się świeci ,gdy lampa jest włączona. | TAK (podać) |  |
|  | Ustawienie poziomu światła za pomocą przycisków sterujących znajdujących się na panelu przednim urządzenia . | TAK |  |
|  | Na panelu tylnym źródła światła znajduje się wejście zdalnego sterowania . | TAK |  |
|  | Funkcja optycznego wykrywania kabla światłowodowego. Moduł lampy LED zwiera czujnik wykrywający kabel światłowodowy , który umożliwia włączenie diody LED . W przypadku braku światłowodu dioda będzie wyłączona. Lampa nie będzie się świecić dopóki kabel światłowodowy nie zostanie całkowicie włożony do portu wyjściowego, celem zapewnienia bezpieczeństwa dla użytkownika | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa : min. 6000 K – 6020K. | TAK (podać) |  |
|  | Wózek pod aparaturę medyczną – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pompa płucząco-ssąca laparoskopowo-urologiczna – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pompa wielofunkcyjna (wielodziedzinowa) do zastosowania w laparoskopii i zabiegach urologicznych posiadająca funkcję płukania-odsysania w jednym urządzeniu Zestaw drenów do płukania, silikonowy, autoklawowalny, wielorazowy – 1 zestaw Zestaw drenów do odsysania ,silikonowy, autoklawowalny, wielorazowy – 1 zestaw Na panelu przednim urządzenia znajduje sie ekran dotykowy, przycisk włączania/wyłączenia, gniazdo do podłączenia ssania, pokrętło, uchwyt drenu z prowadnicą komory pomiarowej, czujnik ciśnienia. Obsługa pompy za pomocą kolorowego ekranu dotykowego 5,6 cala . Ekran dotykowy do sterowania funkcjami urządzenia. Pompa używana w zakresie laparoskopii może pracować w dwóch trybach kontroli przepływu : - w trybie pełnego przepływu, bez przełącznika nożnego, szybkość przepływu płynu irygacyjnego ustawiona na maksymalną. -w trybie regulowanego przepływu, tylko z połączeniem z przełącznikiem nożnym, szybkość przepływu płynu irygacyjnego można regulować w 10 stopniach za pomocą przełącznika nożnego. Podczas pracy urządzenia na ekranie wyświetlana jest w postaci słupka skala 10 stopniowej regulacji przepływu , a na niej widoczny jest aktualny stopień regulacji przepływu oznaczony kolorystycznie. Na potrzeby funkcji ssania urządzenie wytwarza podciśnienie w pojemniku na zasysany płyn. W laparoskopii zakres podciśnienia jest podzielony na 10 stopni. Przełączenie na stopień 0 wyłączy funkcję ssania. Na ekranie, przy funkcji ssania w zabiegu laparoskopowym wyświetlana jest w postaci słupka skala 10 stopniowa. Ustawienie konkretnego stopnia podciśnienia jest oznaczone kolorystycznie na skali. Zakres przepływu przy irygacji: Min. od 100 do 2200 ml/min (dot.trybu regulowanego przepływu) | TAK (podać) |  |
|  | Użytkownik ma możliwość regulacji jasności ekranu z przyrostem 25% i regulację głośności głośnika z przyrostem 25%. | TAK |  |
|  | Pompa wielofunkcyjna (wielodziedzinowa) posiada możliwość rozbudowy stosowania funkcji irygacji ( w przypadku aktywnych licencji) również w zabiegach histeroskopii, artroskopii i dotyczących kręgosłupa. | TAK |  |
|  | Dla każdego zabiegu dostępnych jest sześć niezależnych profili , gdzie można zapisywać poszczególne ustawienia parametrów. | Dla każdego zabiegu dostępnych jest sześć niezależnych profili , gdzie można zapisywać poszczególne ustawienia parametrów. TAK-10 pkt NIE-0 pkt |  |
|  | Pompa do zastosowania z zestawem drenów irygacyjnych wielorazowego użytku wyposażonych w komorę pomiaru ciśnienia z odcinkiem pompy. Pompa do zastosowania z zestawem drenów ssących wielorazowego użytku, zestaw drenów ssących jest trzyczęściowy : odcinek drenu po stronie pacjenta, odcinek drenu po stronie pojemnika na zasysany płyn oraz odcinek drenu po stronie pompy. Możliwość rozbudowy (opcjonalnie) zestawu o bezprzewodowy przełącznik nożny do sterowania dodatkowymi funkcjami. Pompa ma możliwość podglądu stanu połączenia , błędów wewnętrznych, stanu naładowania akumulatora przełącznika nożnego. Możliwość rozbudowy (opcjonalnie) zestawu o moduł bilansowania płynów. | TAK |  |
|  | Pompa używana do zabiegów urologicznych do wytwarzania i utrzymywania ciśnienia w dolnych i górnych drogach moczowych może pracować w dwóch trybach przepływu płynu irygacyjnego : -tryb ręczny -tryb automatyczny Na potrzeby funkcji ssania urządzenie wytwarza podciśnienie w pojemniku na zasysany płyn. Dostępnych jest min. 5 stopni podciśnienia, podciśnienie (ssanie) można wyłączyć. | TAK (podać) |  |
|  | Irygacja : Zakres ciśnień : od 10 do 150mHg , przyrost 5mmHg. Przepływ: od 100 do 1000 ml/min , przyrost 100ml/min | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji na ekranie pompy głównych parametrów zabiegu urologicznego (m.in. ustawionych wstępnie ciśnienia i przepływu ) oraz ich monitoring ( m.in. rzeczywiste ciśnienie w jamie operowanego narządu , rzeczywisty przepływ ). Niniejsze parametry jak ustawione wstępne ciśnienie i przepływ oraz rzeczywiste ciśnienie w jamie operowanego narządu i rzeczywisty przepływ widoczne są w postaci graficznej ( w postaci słupków) oraz numerycznej na ekranie pompy. | TAK |  |
|  | Akcesoria do oferowanej pompy : Zapasowa membrana do komory pomiarowej, odpowiednia do sterylizacji w autoklawie. W opakowaniu znajduje sie 10 membran. – 1op. | TAK |  |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna do zamykania dużych naczyń wraz z wyposażeniem – 1 szt. | TAK |  |
|  | Urządzenie do generowania prądu wysokiej częstotliwości (prąd HF) w celu cięcia i koagulacji tkanki oraz zamykania naczyń. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przystawkę argonowa obsługiwaną z poziomu diatermii, ewakuator dymów z pola operacyjnego Możliwość współpracy z preparatorem tkanek miękkich za pomocą strumienia cieczy z możliwością zamontowania diatermii na jednej platformie jezdnej | TAK |  |
|  | Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza minimum 10" | TAK (podać) |  |
|  | Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej z czytelną informacją dla użytkownika podawana w Ohm | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia min 10 grup programów, oraz min.200 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość utworzenia min. 3 podprogramów w każdym programie z różnymi nastawami cięcia, koagulacji mono oraz bipolarnej. Możliwość wchodzenia w podprogramy przez operatora z poziomu sterylnego uchwytu monopolarnego | TAK (podać) |  |
|  | Uniwersalne gniazdo bipolarne z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu - 2 Pin w rozstawie 22mm i 29 mm (+/- 1 mm) oraz kabli z wtykiem 1 Pin 8/4mm | TAK (podać) |  |
|  | Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi w dwóch średnicach oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów | TAK |  |
|  | Uniwersalne gniazdo do podłączenia instrumentów mono oraz bipolarnych umożliwiające podpięcie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek 3 pinowych oraz kabli z wtykiem typu- 2 Pin w rozstawie 22mm i 29mm (+/- 1 mm) | TAK (podać) |  |
|  | Uniwersalne gniazdo neutralne, które pozwala na podłączenie wtyczki Ø 6,35 mm i wtyczki z 2 bolcami | TAK |  |
|  | Diatermia z gniazdem wielofunkcyjnym obsługującym wyposażenie będące w posiadaniu Zamawiającego z wtyczkami MF | TAK |  |
|  | Aparat umożliwiający równoczesne podpięcie do 3 instrumentów bipolarnych | TAK |  |
|  | Aparat z wymiennymi gniazdami przyłączeniowymi - wymiana gniazd odbywa się bez otwierania obudowy aparatu | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego regulowana do min. 380 W | TAK (podać) |  |
|  | Moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana do min. 390 W | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu monopolarnego - co najmniej 3 rodzaje | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu bipolarnego - co najmniej 2 rodzaje | TAK (podać) |  |
|  | Oddzielne programy do polipektomii i sfinkterotomii polegające na automatycznym doborze parametrów mocy prądów | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa maksymalna do koagulacji bipolarnej i monopolarnej nie mniejsza niż 200 W | TAK (podać) |  |
|  | Możliwość wyboru koagulacji bipolarnej między: delikatną-niekarbonizującą i intensywną | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczasowej pracy w trybie koagulacji przy użyciu dwóch instrumentów monopolarnych | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką) dla koagulacji bipolarnej | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej | TAK |  |
|  | Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń do 7mm oparta na dostosowaniu prądu i czasu aktywacji do ilości tkanek i stosowanego instrumentu (funkcja zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop) | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru sposobu aktywacji bipolarnego zamykania dużych naczyń poprzez funkcję Auto Start po dotknięciu tkanki przez instrument do zabiegów otwartych praca rozpoczyna się automatycznie | TAK |  |
|  | Tryb cięcia w środowisku soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do min.400W | TAK (podać) |  |
|  | Tryb koagulacji w środowisku soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do 240W | TAK (podać) |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z aparatem - np. do celów serwisowych | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji : a) jasności b) natężenia dźwięku c) języka | TAK |  |
|  | System stałej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej (ukierunkowanie elektrody, kontakt ze skórą pacjenta, połączenie z diatermią) | TAK |  |
|  | Podwójny włącznik nożny wodoodporny, z możliwością przełączania programów (do dezynfekcji) – 1 szt. Wielorazowe kleszcze do zamykania dużych naczyń , zakrzywiony 18°, okładki gładkie, długość 270 mm z kablem przyłączeniowym o długości min. 4 m i wtyczką MF , – 1 szt. | TAK (podać) |  |
|  | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej z klipsem, dł. Min.4m - 1sz. | TAK (podać) |  |
|  | Elektrody dzielone neutralne – 50 szt. | TAK |  |