## pakiet nr 1
Pakiet nr 1
Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora
Lp. | Nazwa produktu | Liczba oznaczeń w okresie 24 miesięcy | Liczba opakowań | Zawartość opakowania | Cena netto – op. | VAT (%) | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto (wartość netto+VAT%) | Producent
1 | Parametr
2 | Albumina w surowicy | 760
3 | Alkohol etylowy | 790
4 | Alkaliczna fosfataza (ALP) | 1490
5 | Aminotransferaza alaninowa | 11750
6 | Amylaza w surowicy i w moczu | 3000
7 | Aminotransferaza asparaginianowa | 10700
8 | Bilirubina całkowita | 7120
9 | Bilirubina bezpośrednia | 800
10 | Białko całkowite | 1450
11 | Kinaza kreatynowa | 530
12 | CRP Latex (0.2-480 mg/l) | 13050
13 | Potas
14 | Fosforany nieorganiczne w surowicy i w moczu | 650
15 | Gamma-glutamylotransferaza | 3000
16 | Glukoza w surowicy i w moczu | 20500
17 | Magnez w surowicy | 1900
18 | Chlorki |  | Patrz: Materiały zużywalne, elektrolity
19 | Cholesterol | 7100
20 | Cholesterol HDL | 5800
21 | Cholesterol LDL | 5800
22 | Kreatynina w surowicy i w moczu | 23300
23 | Kwas moczowy w surowicy i w moczu | 7400
24 | HbA1c | 2900
25 | RF | 580
26 | LDH Dehydrogenaza mleczanowa | 1000
27 | Sód |  | Patrz: Materiały zużywalne, elektrolity
28 | Trójglicerydy | 7900
29 | Mocznik w surowicy i w moczu | 9000
30 | Wapń (Arsenazo III) w surowicy i w moczu | 2250
31 | DDimery | 1600
32 | Żelazo | 3600
33 | Materiały zużywalne, elektrolity (dostosowane do ilości oznaczeń)
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 | Kontrole (dostosowane do ilości oznaczeń)
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Razem
CZYNSZ DZIERŻAWNY
Analizator | Dzierżawa miesięcznie netto | Ilość miesięcy | VAT % | Dzierżawa miesięcznie brutto | Wartość brutto/ 24 miesięcy
1. |  | 24
RAZEM
Ogólna wartość zamówienia……………….zł brutto
Specyfikacja techniczna oferowanego analizatora biochemicznego
ANALIZATOR……………………...(TYP, NAZWA, WYPEŁNIA WYKONAWCA)
Lp. | Cechy graniczne | Wymagana wartość: TAK | Parametry oferowane (opisać)
1 | Analizator wolnostojący, pracujący w oparciu o metodę mokrej chemii, rok produkcji nie wcześniej niż 2021 | TAK
2 | Analizator z kompletnym wyposażeniem (komputer, drukarka, czytnik kodów, UPS, stacja uzdatniania wody). | TAK
3 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu i krwi pełnej lub hemolizacie krwi | TAK
4 | Maksymalna teoretyczna wydajność minimum 400 oznaczeń fotometrycznych na godzinę i minimum 400 oznaczeń ISE na godzinę. | TAK
5 | Moduł ISE – pomiar za pomocą elektrod jonoselektywnych Na, K, Cl metodą pośrednią w surowicy i moczu, możliwość wymiany pojedyńczych elektrod, stabilność kalibracji minimum 24 godziny | TAK
6 | Analizator wyposażony w dodatkową chłodzoną do temperatury lodówki karuzelę na kalibratory, kontrole i próbki CITO, izolowaną od dostępu światła i z możliwością identyfikacji materiałów za pomocą kodów kreskowych. | TAK
7 | Kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku. | TAK
8 | Kuwety pmiarowe termostatowane za pomocą łaźni wodnej lub powietrznej. | TAK
9 | Aparat wyposażony w automatyczny podajnik na minimu 80 próbek pierwotnych i wtórnych identyfikowanych kodem kreskowym umożliwiający wstawianie próbek w dedykowanych statywach w trakcie pracy analizatora | TAK
10 | Automatyczne wykrywanie skrzepu w materiale badanym | TAK
11 | Bieżące monitorowanie poziomu i zużycia odczynników | TAK
12 | Możliwość umieszczenia min 50 różnych rodzajów odczynników w chłodzonym przedziale | TAK
13 | Stacja uzdatniania wody dostosowana do potrzeb oferowanego sprzętu. | TAK
14 | Wbudowany zintegrowany z analizatorem czytnik barkodów dla próbek i odczynników. | TAK
15 | Analizator, odczynniki i kalibratory stanowiące spójny system analityczny i produkowane w co najmniej 95% przez tego samego producenta. | TAK
16 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. | TAK
17 | Zróżnicowane kolorystycznie statywy minimum dla próbek badanych, kalibratorów i kontroli. | TAK
18 | Niezależne systemy dozowania odczynników i próbek badanych. | TAK
19 | Igły wykrywające poziom cieczy oraz wyposażone w system wykrywania przeszkód pionowych | TAK
20 | Wbudowany program kontroli jakości (analizy Levey-Jeningsa, reguły Westgarda), zapisy kalibracji, przechowywanie danych | TAK
21 | Możliwość wykonania wszystkich testów z formularza asortymentowego na jednym aparacie | TAK
22 | Niezależna stacja robocza do wpięcia analizatora do LIS. | TAK
23 | Dwukierunkowa współpraca z siecią informatyczną. Włączenie analizatora w istniejącą sieć informatyczną Eskulap na koszt Wykonawcy. | TAK
24 | Koszty instalacji, obsługi i serwisu stacji uzdatniania wody ponosi Wykonawca. | TAK
25 | Serwis aparatu przeprowadzony przez autoryzowany serwis producenta aparatu. | TAK
26 | Potwierdzenie udziału w kontroli COBJ w DL minimum 30 uczestników pracujących na oferowanym analizatorze | TAK
27 | Współczynnik przeniesienia poniżej istotności kliniczne < 0.1 ppm | TAK
Parametry oceniane
Lp. | Parametr oceniany | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE podać, określić, opisać oferowane parametry | Ocena
1 | Odczynniki w opakowaniach dających możliwość porcjowania do wtórnych butelek, co umożliwia ich ekonomiczne wykorzystanie zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanych w analizatorze. |  | 10 pkt – Tak, 0 pkt - Nie
2 | Dostępne dla operatora w oprogramowaniu aparatu statystyki wykonywanych oznaczeń - oznaczeń – ilości wykonanych testów, ilości powtórek, testów na kalibrację i kontrolę. |  | 10 pkt – Tak, 0 pkt - Nie
3 | Kuwety szklane niewymagające okresowej wymiany |  | 10 pkt – Tak, 0 pkt - Nie
4 | Łaźnia reakcyjna termostatowana powietrzem |  | 10 pkt – Tak, 0 pkt - Nie

## pakiet nr 2
Pakiet nr 2
Odczynniki do immunodiagnostyki wraz z dzierżawą analizatora
Lp. | Nazwa produktu | Liczba oznaczeń w okresie 24 miesiące | Liczba opakowań | Zawartość opakowania | Cena netto -op | VAT (%) | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto (wartość netto+VAT%) | Producent
1 | Parametr
2 | TSH 3 generacji | 8500
3 | Free T4 | 1950
4 | Free T3 | 960
5 | PSA całkowity | 3650
6 | Wysokoczuła troponina I | 3730
7 | HBsAg | 2640
8 | CK-MB | 480
9 | anty-HCV | 2720
10 | BNP | 1200
11 | Beta HCG całkowite | 140
12 | Prokalcytonina | 2150
13 | Materiały zużywalne (dostosowane do ilości oznaczeń)
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 | Kalibratory (dostosowane do ilości oznaczeń)
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Razem
CZYNSZ DZIERŻAWNY
|  | Analizator | Dzierżawa miesięcznie netto | Ilość miesięcy | VAT | Dzierżawa miesięcznie brutto | Wartość netto/ 24 miesięcy | Wartość brutto/ 24 miesięcy
|  | 1. |  | 24
RAZEM
Ogólna wartość zamówienia……………….zł brutto
Specyfikacja techniczna oferowanego analizatora immunochemicznego
ANALIZATOR……………………...(TYP, NAZWA, WYPEŁNIA WYKONAWCA)
| Lp. | Cechy graniczne | Wymagana wartość: TAK | Parametry oferowane
| 1 | Analizator nastołowy – rok produkcji nie wcześniej niż 2021 | Tak
| 2 | Maksymalna teoretyczna wydajność aparatu minimum 100 oznaczeń na godzinę. | Tak
| 3 | Analizator wyposażony w UPS, komputer zewnętrzny, drukarkę. | Tak
| 4 | Analizator pracujący w trybie pacjent po pacjencie. | Tak
| 5 | Możliwość pracy ciągłej przez 24 godz. | Tak
| 6 | Analizator wieloparametrowy, z minimum 20 pozycjami na odczynniki. | Tak
| 7 | Ilość miejsc na próbki badane - minimum 60 wstawianych w dedykowanych statywach. | Tak
| 8 | Chłodzone miejsca odczynnikowe. | Tak
| 9 | Możliwość wstawienia na pokład oraz wykalibrowania co najmniej 2 zestawów tego samego odczynnika | Tak
| 10 | Możliwość skalibrowania i dostępność odczynnika o różnych numerach serii na pokładzie | Tak
| 11 | Czytnik kodów paskowych dla odczynników. | Tak
| 12 | Czytnik kodów paskowych dla próbek z badaniami. | Tak
| 13 | Automatyczne monitorowanie stanu oraz zużycia odczynników i materiałów zużywalnych. | Tak
| 14 | Detektor skrzepów i mikro skrzepów w badanej próbce. | Tak
| 15 | Oferowane odczynniki konfekcjonowane w sposób gwarantujący możliwość wstawienia na pokład analizatora opakowania zawierającego 50 testów lub mniej dla minimum testów wykonywanych w liczbie < 8000 / 24 miesięcy | Tak
| 16 | Wszystkie płyny systemowe w postaci płynnej bez konieczności ich przygotowywania. | Tak
| 17 | Możliwość wstawiania próbek CITO w każdym momencie pracy aparatu. | Tak
| 18 | Możliwość wydruku wyników ostatecznych dla danego pacjenta. | Tak
| 19 | Komputerowa archiwizacja danych dotyczących wyników badań, kontroli i kalibracji. | Tak
| 20 | Test Troponina wysokoczuła musi umożliwiać zastosowanie zwalidowanego dla danego testu szybkiego jednogodzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego. Czas oznaczania nie dłuższy niż 18 minut. | Tak
| 21 | Automatyczne prowadzenie bieżącej i skumulowanej kontroli jakości w oparciu o reguły Westgarda, wykresy Levy-Jenningsa. | Tak
| 22 | Dwukierunkowa współpraca z siecią informatyczną. Włączenie analizatora w istniejącą sieć informatyczną Eskulap na koszt Wykonawcy | Tak
| 23 | Niezależna stacja robocza do wpięcia analizatora do LIS. | Tak
| 24 | Odczynniki konfekcjonowane w opakowaniach umożliwiających ich bezpośrednie umieszczenie w aparacie bez konieczności ich rekonstytucji. Zamawiający dopuszcza mieszanie odczynników przed umieszczeniem na pokładzie, jeśli instrukcja obsługo tego wymaga. | Tak
| 25 | Analizator niewymagający podłączenia do stacji uzdatniania wody. | Tak
| 26 | Serwis aparatu przeprowadzony przez autoryzowany serwis producenta aparatu. | Tak
| 27 | Potwierdzenie udziału w kontroli COBJ w DL minimum 30 uczestników pracujących na oferowanym analizatorze. | Tak
Parametry oceniane
| Lp. | Parametr oceniany | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE podać, określić, opisać oferowane parametry | OCENA
| 1 | Chłodzenie odczynników do temperatury lodówki umożliwiające pracę na odczynnikach dostawionych bezpośrednio po wyjęciu z lodówki zewnętrznej. |  | 10 pkt – Tak, 0 pkt - Nie
| 2 | Doładowywanie / uzupełnianie odczynników w trakcie pracy analizatora bez konieczności przerywania jego pracy. |  | 10 pkt – Tak, 0 pkt - Nie
| 3 | Liczba miejsc odczynnikowych na pokładzie |  | 10 pkt – Największa, 0 pkt - Pozostałe
| 4 | Wartości 99 percentyla dla Troponiny wysokoczułej wyznaczone osobno dla populacji kobiet i mężczyzn zapisane w ulotce odczynnikowej. |  | 10 pkt – Tak, 0 pkt - Nie

## pakiet nr 3
PAKIET NR 3
Odczynniki do analityki ogólnej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn | Deklarowana ilość | ilość w | ilość | cena netto | wartość | stawka | wartość | wartość
|  | Miary |  | opakowaniu | opakowań | 1 opakow. | netto | VAT (%) | VAT | brutto (wartość netto+VAT%)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Bufor rozcieńczający barwnik Giemsy | ml | 9000
2 | Barwnik GIEMSY | ml | 1000
3 | Barwnik MAY GRUNWALDA | ml | 6000
4 | Barwnik do retykulocytów (roztwór) | ml | 200
5 | Płyn lugola | ml | 100
| Razem | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 0

## pakiet nr 4
PAKIET NR 4
Odczynniki do koagulometru – Aparaty: Coag Chrom 3003.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn | Deklarowana ilość | ilość w | ilość | cena netto | wartość | stawka | wartość | wartość
|  | Miary |  | opakowaniu | opakowań | 1 opakow. | netto | VAT (%) | VAT | brutto (wartość netto+VAT%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | PT optycznie czysty nie mętne, trwałość po rekonsytucji min. 30 dni | ilość oznaczeń | 11600
2 | APTT z chlorkiem wapnia optycznie czysty nie mętny po rekonstytucji min 30 dni | ilość oznaczeń | 6840
3 | Fibrynogen optycznie czysty nie mętny | ilość oznaczeń | 1000
4 | osocze kontrolne na 3 poziomach | Ml | 50
5 | osocze kalibracyjne | ml | 5
| Razem | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 0
Zamawiający wymaga aby wykonawca dokonał jednego przeglądu aparatu w ciągu roku – bezpłatnie.

## pakiet nr 5
Pakiet nr 5
Materiały eksploatacyjne w ilości dostosowanej do ilości oznaczeń na Aparat: Coag Chrom 3003.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn | Deklarowana ilość | ilość w | ilość | cena netto | wartość | stawka | wartość | wartość
|  | Miary | oznaczeń / Rok | opakowaniu | opakowań | 1 opakow. | netto | VAT (%) | VAT | brutto (wartość netto+VAT%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | kuwety pomiarowe CHROM kompatybilne z w/w aparatem | szt. | 35000
| Razem : | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 0

## pakiet nr 6
PAKIET NR 6
Odczynniki do analizatora hematologicznego wraz z dzierżawą aparatu
Szacunkowa ilość wykonywanych oznaczeń 54 500 (okres 36-miesięcy) – 5diff
ODCZYNNIKI I MATERIAŁY KONTROLNE
Lp. | Nazwa Asortymentu | Nr katalogowy | Ilość opakowań / 36 miesięcy | Cena jedn. opak. netto | VAT | Wartość netto/ 36 miesięcy | Wartość brutto/ 36 miesięcy
1.
2.
RAZEM
Należy podać i wyliczyć wszystkie niezbędne ilości odczynników,materiałów kontrolnych, eksploatacyjnych.
CZYNSZ DZIERŻAWNY
| Analizator | Dzierżawa miesięcznie netto | Ilość miesięcy | VAT | Dzierżawa miesięcznie brutto | Wartość netto/ 36 miesięcy | Wartość brutto/ 36 miesięcy
| 1. |  | 36
RAZEM
Ogólna wartość zamówienia……………….zł brutto
Parametry wymagalne dla analizatora hematologicznego 5 diff
Lp. | Wymagane parametry techniczne | [6 empty] | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać/opisać
1. | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2022 rok, typ aparatu | [6 empty] | TAK
2. | Wymagane posiadanie znaku zgodności – CE. | [6 empty] | TAK
3. | Różnicowanie automatyczne WBC na co najmniej 5 populacji w oparciu o technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem lasera półprzewodnikowego. | [6 empty] | TAK
4. | Analizator wyposażony w podajnik na min 20 pozycji , monitor, drukarkę zewnętrzną laserową, zewnętrzny oraz wewnętrzny czytnik kodów kreskowych,UPS. | [6 empty] | TAK
5. | Wydajność analizatorów min 60 próbek/h. | [6 empty] | TAK
6. | Automatyczne czyszczenie końcówki pobierającej krew. | [6 empty] | TAK
7. | Analiza minimum 28 diagnostycznych parametrów, raportowanych na wyniku pacjenta: wyniki WBC, Neut (%,#),Lymph (%,#),Mono(%,#),Eo, (%,#),Baso (%,#), IG (%,#), MicroR, MacroR, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW,MPV,P-LCR,PCT. | [6 empty] | TAK
8. | Analizator podaje histogramy WBC, RBC, PLT | [6 empty] | TAK
9. | Parametry mierzone a nie wyliczane: RBC, WBC, HGB, HCT, PLT | [6 empty] | TAK
10. | Niedojrzałe granulocyty oznaczane i prezentowane na wyniku jako wartości względne i bezwzględne. | [6 empty] | TAK
11. | Automatyczny proces analizy i wydruk wyników badania oraz flagowanie wyników. | [6 empty] | TAK
12. | Aspirowana objętość próbki krwi pełnej do badania nie więcej niż 30 ul. | [6 empty] | TAK
13. | Szeroki zakres liniowości oznaczania (bez wstępnego rozcieńczania próbki) WBC od 0 do co najmniej 400 tys/ul, HGB do min.25g/dl, PLT do min 4 mln/ul. | [6 empty] | TAK
14. | Możliwość zaprogramowania wartości referencyjnych dla ocenianych parametrów w zależności od płci i wieku. | [6 empty] | TAK
15. | Pamięć wewnętrzna analizatora umożliwiająca przechowywanie minimum 10000 wyników z pełna grafiką. | [6 empty] | TAK
16. | Parametry krwi kontrolnej w probówkach systemu próżniowego, wczytywane z nośnika. | [6 empty] | TAK
17. | Materiał kontrolny na trzech poziomach. Krew kontrolna oferowana zgodnie z datą przydatności na opakowaniu i dostarczana zgodnie z harmonogramem dostaw. | [6 empty] | TAK
18. | Archiwizacja min. 300 wyników kontroli jakości. | [6 empty] | TAK
19. | Moduł kontroli jakości zawierający liczbowe i graficzne (wykresy Levey-Jenningsa) opracowanie wyników materiału kontrolnego w oprogramowaniu własnym analizatora. | [6 empty] | TAK
20. | Oprogramowanie analizatora umożliwiające zarządzanie odczynnikami – szacowanie przez system zużycia odczynników wraz z podaniem w formie graficznej na monitorze informacji o poziomie ich zużycia | [6 empty] | TAK
21. | Automatyczne procedury konserwacji i kalibracji. | [6 empty] | TAK
22. | Analizator wyposażony w czujnik ścieków | [6 empty] | TAK
23. | Podłączenie on-line do serwisu technicznego Wykonawcy umożliwiające nadzór nad aparatem i zdalną pomoc techniczną i aplikacyjną. | [6 empty] | TAK
24. | Wydruki wyników z drukarki laserowej. | [6 empty] | TAK
25. | Gwarancja na analizator przez cały okres trwania dzierżawy. | [6 empty] | TAK
26. | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis aparatu w okresie trwania umowy, oraz niezbędne przeglądy techniczne, zgodne z instrukcją obsługi aparatu ( raz w roku). Wykonawca potwierdzi przeglądy techniczne aparatu certyfikatem jakości i bezpieczeństwa. | [6 empty] | TAK
27. | W czasie trwania umowy Wykonawca umożliwi bezpośredni kontakt telefoniczny z opiekunem serwisowym aparatu | [6 empty] | TAK
28. | Analizator oraz odczynniki robocze, materiały kontrolne i akcesoria pochodzące od jednego producenta. | [6 empty] | TAK
29. | Możliwość zgłaszania awarii 24 godz na dobę w dni robocze, czas reakcji na zgłoszenie nie dłużej niż 3 godziny. | [6 empty] | TAK
30. | Czas naprawy analizatora nie dłużej niż 48 godz. W przypadku naprawy powyżej 48 godz. wykonawca zapewni urządzenie zastępcze lub pokryje koszty wykonywania badań podczas przestoju dzierżawionego analizatora w najbliższym laboratorium. | [6 empty] | TAK
31. | Dostarczenie aparatu i instalacja, uruchomienie, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi na koszt dostawcy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia podpisania umowy | [6 empty] | TAK
32. | Analizator posiadający dwukierunkową komunikację. Wykonawca zapewni na własny koszt podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego szpitala | [6 empty] | TAK
| PARAMETRY OCENIANE - TABELA NR 2 | [6 empty] | Oferowane parametry techniczne (zaznaczyć prawidłową odpowiedź) | Punktacja
1 | Zapewnienie międzynarodowej kontroli jakości wyników badań uzyskanych, prowadzonej przez producenta dla użytkowników jego aparatów w trybie on-line, w oparciu o materiał do codziennej kontroli, przesyłany automatycznie bezpośrednio z aparatu zaraz po wykonaniu kontroli, bez konieczności zgrywania na zewnętrzny nośnik USB i przenoszenia oraz wgrywania na innym komputerze, z możliwością uzyskania raportów miesięcznych oraz certyfikaty uczestnictwa raz w roku. | [6 empty] | TAK/NIE | Tak- 20 pkt. Nie - 0 pkt
2 | Wbudowana w oprogramowanie własne analizatora instrukcja obsługi w języku polskim zapewniająca możliwość szybkiego przekierowania do działań naprawczych bez konieczności korzystania z instrukcji papierowej i ich zastosowanie w celu usunięcia błędu; nie dopuszcza się instrukcji w formacie PDF wgranej na zewnętrznym komputerze z oprogramowaniem obsługującym analizator. | [6 empty] | TAK/NIE | Tak- 20 pkt. Nie - 0 pkt

## pakiet nr 7
PAKIET NR 7
Szybkie testy,testy immunochemiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn | Deklarowana ilość | ilość w | ilość | cena netto | wartość | stawka | wartość | wartość
|  | Miary | oznaczeń / Rok | opakowaniu | opakowań | 1 opakow. | netto | VAT (%) | VAT | brutto (wartość netto+VAT%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2 | Panelowy test 10 parametrowy (MOPczułość min. 300/MDMA czułość min. 500/COC czułość min. 300/MTD czułość min. 300/BAR czułość min. 300/BZO czułość min. 300/MET czułość min. 500/TCA czułość min. 1000/THC czułość min. 50/AMP czułość min. 300) | ilość oznaczeń | 25
3 | Syphilis - kasetki | ilość oznaczeń | 500
4 | Test na krew utajoną w kale płytkowe czułość 10ng/ml | ilość oznaczeń | 240
5 | Helicobakter pylori w surowicy | ilość oznaczeń | 40
6 | Helicobakter pylori w kale | ilość oznaczeń | 40
7 | Rota i Adenowirusy – kasetki | ilość oznaczeń | 200
8 | Giardia lamblia, wykorz. p/ciała monoklonalne – paski lub kasetki | ilość oznaczeń | 100
9 | Kontrola zewnętrzna laboratoryjna do testów narkotykowych | szt | 1
10 | Kontrola zewnętrzna do testów Syphillis | szt | 1
11 | Kontrola zewnętrzna na przeciwciała H. Pyroli | szt | 1
12 | Kontrola zewnętrzna na krew w kale | szt | 1
13 | Kontrola zewnętrzna Rota/Adeno | szt | 1
14 | Kontrola zewnętrzna na H. Pyroli w kale | szt | 1
15 | Kontrola zewnętrzna na pasożyty w kale | szt | 1
23 | Razem
Zamawiający dopuszcza testy konfekcjonowane w innych opakowaniach (każdy test w opakowaniu zbiorczym zapakowany w indywidualną, szczelnie zamkniętą saszetkę) – po przeliczeniu testów na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę.
Wymaga się kontroli zewnętrznej do w/w testów 1xrok.
Zamawiający dopuszcza testy do wykrywania takich samych narkotyków jak wymienione powyżej, o parametrach przewyższających w stosunku do testów opisanych aktualnie (o wyższej czułości, tj. niższych wartościach cut-off dla poszczególnych narkotyków.

## pakiet nr 8
PAKIET NR 8
Paski do moczu na analizator DIRUI H-500
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn | Deklarowana ilość | ilość w | ilość | cena netto | wartość | stawka | wartość | wartość
|  | Miary | oznaczeń / Rok | opakowaniu | opakowań | 1 opakow. | netto | VAT (%) | VAT | brutto (wartość netto+VAT%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Paski - test do moczu 10parametrowe Dirui H10 | ilość oznaczeń | 10000
2 | Mocz kontrolny – poziom normalny – płyny – codziennie | ilość oznaczeń | 100
3 | Mocz kontrolny- poziom patologiczny- płyny-codziennie | ilość oznaczeń | 100
| Razem : | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 0
Zamawiający wymaga, aby wykonawca dokonał jednego przeglądu w ciągu roku – bezpłatnie.
Wymaga się kontroli zewnętrznej do poz. 1 (1x rok).

## pakiet nr 9
PAKIET NR 9
Szybkie testy,testy immunochemiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn | Deklarowana ilość | ilość w | ilość | cena netto | wartość | stawka | wartość | wartość
|  | Miary | oznaczeń / Rok | opakowaniu | opakowań | 1 opakow. | netto | VAT (%) | VAT | brutto (wartość netto+VAT%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Waaler Rose - latex | ilość oznaczeń | 600
2 | Mononukleoza zakaźna - latex | ilość oznaczeń | 200
3 | Latex FDP, op. 15 oznaczeń | ilość oznaczeń | 30
Razem

## pakiet 10
Pakiet nr 10
Odczynniki do analizatora RKZ RapidLab 348ex
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn | Zapotrzebowanie na 12 miesięcy | cena netto | cena brutto | wartość | stawka | wartość | wartość
|  | Miary |  | 1 szt | 1 szt | netto | VAT (%) | VAT | brutto (wartość netto+VAT%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zestaw buforów | szt | 4
2 | Zestaw płynów płucząco-kondycjonujących | szt | 4
3 | Butle z gazami kalibracyjnymi | szt | 4
4 | Elektroda P02 | szt | 1
5 | Elektroda PC02 | szt | 2
6 | Elektroda PH | szt | 1
7 | Elektroda HCT | szt | 1
8 | Elektroda referencyjna | szt | 1
9 | Elektroda Na | szt | 1
10 | Elektroda K | szt | 2
11 | Elektroda Ca2++ | szt | 3
12 | Zaślepka PH/NA+ | szt | 1
13 | Zaślepka K+/CA++/CL | szt | 1
14 | Kontrol poziom 1 | szt | 4
15 | Kontrol poziom 2 | szt | 4
16 | Kontrol poziom 3 | szt | 4
17 | Roztwór HCT M348 | szt | 3
18 | Płyn do napełniania elektrody referencyjnej | szt | 2
19 | Płyn do napełniania elektrody pH | szt | 2
20 | Płyn do napełniania elektrody Na/K/Ca/CI | szt | 2
21 | Płyn do odbiałczania | szt | 3
22 | Płyn do kondycjonowania próbki | szt | 6
23 | Zestaw wężyków pompki | szt | 4
24 | Zestaw wężyków butelek | szt | 1
Razem