Załącznik nr 1 do

Zapytania ofertowego nr DAG.261.11.2024

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przegląd aparatów KTG**

Przegląd aparatów KTG Philips Avalon FM20 wraz z telemetrią Avalon CL o nr. seryjnych:

1. DE45737430 / DE44802231
2. DE45737444 / DE44802244
3. DE45737416 / DE44802243
4. DE45737422 / DE44802232
5. DE45737410 / DE44802217
6. DE45737408 / DE44802245

zgodny z wymaganiami producenta obejmujący m. in.:

* wizualną kontrolę urządzenia (dopasowanie elementów zewnętrznych i wewnętrznych, sprawdzenie stanu obudowy, sprawdzenie, czy nie brakuje żadnych części itd.),
* konserwację zgodnie z zaleceniami producenta,
* aktualizację oprogramowania (jeżeli wymaga), w przypadku, gdy wiąże się to z dodatkowymi kosztami wymagana jest zgoda Zamawiającego,
* test audio i test alarmów,
* wykonanie autotestów,
* wykonanie testów funkcjonalnych,
* sprawdzenie poprawności pracy przetwornika ultradźwiękowego zgodnie z zaleceniami producenta,
* test głowicy toko zgodnie z zaleceniami producenta,
* kalibrację ekranu dotykowego,
* sprawdzenie poprawności działania drukarki,
* sprawdzenie logów systemowych/kodów błędów,
* sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta,
* wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego (zgodnych z PN-EN 62353 lub odpowiadającym im normami IEC),
* sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta,
* sprawdzenie poprawności działania telemetrii zgodnie z zaleceniami producenta.

Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu oraz pakiet serwisowy. Podana cena nie obejmuje akumulatora, w przypadku konieczności wymiany wymagana jest zgoda Zamawiającego i przeprowadzenie odrębnego postępowania. Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, obejmującym również wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego, oraz wpisem do paszportu technicznego. Przeglądy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca.

Wszystkie dodatkowe koszty wymagają akceptacji ze strony Zamawiającego.

**Wymagany imienny certyfikat serwisanta na wykonywanie przeglądów technicznych wydany przez producenta lub autoryzacja.**