## Arkusz1
	GRUPA 20

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	j.m.	ilość
1	Testy paskowe do oznaczania glukozy we krwi, posiadające samozasysanie krwi, nie potrzebujące kodowania ( bez kodowania ręcznego, chipowego ) objętość krwi max do 0,8ml dla pomiaru glikemii kalibrowane do osocza. Zakres pomiaru od min.20-max.600 mg/dl. Część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze. Wykorzystany enzym Oksydaza Glukozowa ( GOD ),Paski testowe powinny spełniać wymagania normy EN ISO 15197:2015.Opakowanie chroniące paski przed wpływem czynników zewnętrznych. Zamawiający wymaga do pasków płynów kontrolnych dostarczanych wg bieżących potrzeb dla 14 oddziałów szpitalnych. Na opakowaniach pasków i płynów kontrolnych podany termin przydatności po otwarciu opakowania. Opakowanie a' 50szt lub wielokrotność. Oferent dostarczy niezbędną ilość glukometrów ( ok.45szt.) kompatybilnych z zaoferowanymi paskami jako zestawy startowe współdziałające z paskami zaoferowanej marki oraz przeszkoli personel w zakresie obsługi glukometru. Oferent zobligowany jest do kontroli glukometru na płynie kontrolnym raz na kwartał.	op.	1800