|  | Sprawa Nr 21/D/2023 – część 1 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – 2 PO ZMIANIE

| CPV 42513000-5 |  |
| --- | --- |

Załącznik Nr 1 do Umowy

Załącznik nr 2/1 do SWZ

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chłodziarka do KKCz |  |  |  | kpl. | 6 |  |  |  |  |
| Posiada znak CE. Urządzenie jest fabrycznie nowe – rok produkcji 2024. Przystosowane do przechowywania KKCz w temperaturze chłodzenia od +2°C do +6°C. Dopuszczalne odchylenie temperatury +/- 1,50 C. Umożliwia przechowywanie pojemników z KKCz w pozycji pionowej, co najmniej 300 pojemników z krwią. Półki z perforacją umożliwiającą rotację powietrza między pojemnikami z krwią oraz zawieszenie pojemników na wieszakach w pozycji pionowej (haczyki do zawieszenia krwi w wyposażeniu). Dopuszcza się urządzenie z wysuwanymi szufladami z frontem wykonanym z pleksji pełniącego rolę drzwi wewnętrznych. Dopuszcza się urządzenie z 6 wysuwanymi szufladami ze stali nierdzewnej. Budowa szafowa z komorą chłodzenia o objętości 700 litrów. Dopuszcza się urządzenie o pojemności 622 litry, 617 litrów oraz 719 litrów. Możliwość przechowywania co najmniej 300 jednostek KKCz. Wymiary zewnętrzne nie mogą przekroczyć następujących wartości: (szer. x głęb. x wys.) 80 cm x 100 cm x 200 cm. Posiada drzwi zewnętrzne z możliwością zamykania na klucz, zaopatrzone w duże szklane okno obserwacyjne o co najmniej podwójnej warstwie szkła. Posiada system chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza. Wyposażone w sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem typu LED lub LCD oraz przyciskami membranowymi. Dopuszcza się zewnętrzny wyświetlacz typu LED z przyciskami dotykowymi. Dopuszcza się urządzenie z wyświetlaczem LCD i przyciskami dotykowymi. Posiada automatyczny system odszraniania, niepowodujący zmian temperatury w komorze chłodniczej. Wnętrze komory wykonane ze stali malowanej, stali nierdzewnej lub aluminium. Dopuszcza się urządzenie z komorą zewnętrzną i wewnętrzną wykonaną ze stali ocynkowanej na gorąco, zabezpieczonej antykorozyjnie i białej folii PCV. Urządzenie zaopatrzone w minimum 4 kółka samonastawne ułatwiające przemieszczanie. Urządzenie zapewnia możliwość podłączenia do centralnego monitoringu temperatury. Wyposażone w graficzny rejestrator temperatury na krążki papierowe lub zasilany bateryjnie niezależny, zewnętrzny, cyfrowy rejestrator temperatury. Wyposażone w sygnalizację alarmową wizualną i dźwiękową o stanach awaryjnych: przekroczenia dopuszczalnej temperatury, zaniku napięcia, niedomknięcia drzwi. System chłodzenia musi być wyposażony w ekologiczny czynnik chłodniczy wolny od CFC. Posiada cichy, niezawodny kompresor. Poziom hałasu nie większy niż 45 dB. (poziom hałasu udokumentowany w materiałach producenta). Dopuszcza się urządzenie emitujące hałas poniżej 49db. Zasilanie prądem zmiennym 230 V/50 Hz. Temperatura we wnętrzu monitorowana przez dwa czujniki temperatury zanurzone w wypełnionych cieczą pojemnikach referencyjnych, symulujących temperaturę w pojemniku z krwią lub urządzenie wyposażone w dwa czujniki mierzące temperaturę w powietrzu. Panel sterowania umożliwiający podgląd temperatury w górnym lub dolnym pojemniku referencyjnym lub temperatury uśrednionej. Posiada system automatycznej diagnostyki informujący o usterkach i błędach. Urządzenie będące wyrobem medycznym zgodnym z Rozporządzeniem 2017/745, posiadającym stosowną deklarację zgodności. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis oferowanych urządzeń na terenie Polski. Wykonawca tym samym, oświadcza, iż, zapewnia pełny serwis urządzeń na terenie Polski, posiada doświadczenie w serwisowaniu tego typu urządzeń, posiada dostęp do wszystkich części zamiennych oferowanych urządzeń, ma możliwość serwisu i naprawy na miejscu oraz posiada urządzenia zastępcze na czas awarii. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu zakończone podpisaniem protokołu, nie później niż 7 dni roboczych od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych (obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez zamawiającego. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin w dni robocze. Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni roboczych. Na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym. Wymaga się urządzenia wyposażonego w podtrzymanie bateryjne pracy sterownika w przypadku awarii zasilania (do 48h). Wymaga się urządzenia wyposażonego w filtr przeciwzakłóceniowy RFI. |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie | ……………..miesiące |
| Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 40 dni kalendarzowych | Tak, podać termin dostawy | ……………….dni kalendarzowych |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

………..........................................................

znak graficzny podpisu osoby (osób) upoważnionej (ych)

do reprezentowania podmiotu

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Lublinie | ul. Al. Racławickie 23 20-034 Lublin | 261-183-266 | 2 |
| 2 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Krakowie | ul. Wrocławska 1-3 30-006 Kraków | 261 138 289 | 1 |
| 3 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja we Wrocławiu | ul. Rudolfa Weigla 5 53-115 Wrocław | 261 660 426 | 1 |
| 4 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Ełku | ul. Kościuszki 30 19-300 Ełk | 261 332 918 | 1 |
| 5 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Szczecinie | Ul. Piotra Skargi 8 71-422 Szczecin | 261 455 642 | 1 |