Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

- Tor wizyjny do endoskopii (wideoprocesor, źródło światła, monitor HDTV 26”, ssak endoskopowy, pompa)  – 2 szt.

- Wideogastroskop zabiegowy  HDTV – 1 szt.

- Wideokolonoskop HDTV – 1 szt.

- Wideoduodenoskop – 1 szt.

- Endoskop ultrasonograficzny EUS liniowy – 2 szt.

- Diatermia chirurgiczno-endoskopowa – 3 szt.

- Pompa powietrzna i tester szczelności – 1 szt.

- Szafa do przechowywania endoskopów – 2 szt.

- Wózek do transportu endoskopów – 2 szt.

- Aparat USG z przewodem do współpracy z endoskopami – 1 szt.

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tor wizyjny do endoskopii (wideoprocesor, źródło światła, monitor HDTV 26”, ssak endoskopowy, pompa) – 2 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Tor wizyjny do endoskopii |  |  |  |
| WIDEOPROCESOR OBRAZU |
|  | Centrala dedykowana do pracy z endoskopami elastycznymi takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w świetle białym do standardowej diagnostyki | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie wąskopasmowe w celu wykrywania i oceny potencjalnych zmian chorobowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie auto-fluorescencyjne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie ze wzmocnieniem tekstury i koloru w celu poprawy możliwości diagnostycznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania naczyń krwionośnych i lokalizacji miejsc krwawienia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie z funkcją rozjaśniania ciemnych obszarów z jednoczesnym zachowaniem poprawnego kontrastu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Budowa gniazda umożliwiająca przyłączanie endoskopów jednym ruchem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Brak potrzeby regulacji balansu bieli dla wybranych endoskopów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dotykowy panel sterujący | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja jasności panelu sterującego min. 10. stopniowa | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt |
|  | Przycisk podglądu wykonanych zdjęć w celu przywołania zapisanych obrazów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Główne wyjście wideo min. 4K (12G-SDI) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Pomocnicze wyjścia wideo min. : 3G-SDI, Composite | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Główne wejścia wideo w celu podłączenia aparatu USG lub RTG min. : SDI | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Pomocnicze wejścia wideo min: SDI, Y/C | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja skalowania obrazu do rozdzielczości 4K | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zapisu ustawień dla min. 10 użytkowników | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość regulacji koloru, min. 8 poziomów. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Min. 2 stopniowa regulacja kontrastu | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna regulacja jasności obrazu z możliwością dodatkowej ręcznej regulacji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja jasności min 15 stopniowa | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Trzy tryby przesłony min.: auto, średni, szczytowy | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Elektroniczne powiększenie min do 3 x . | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja PIP, POP | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja zapisu czasu rozpoczęcia i zakończenia badania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja sterowania magnetycznym systemem pozycjonowania endoskopów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie danych pacjenta min.: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Format zapisu obrazów: TIFF, JPEG | TAK, podać |  | TIFF – 0 pkt. TIF + JPEG – 5 pkt. |
|  | Pamięć wewnętrzna | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gniazdo pamięci przenośnej na froncie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Źródło światła – zintegrowane z procesorem , 5 ledowe źródło światła | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowana pompa insuflacyjna | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komunikacja z insuflatorem CO2 z możliwością wyboru podawania gazu lub powietrza | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Min. 4 tryby insuflacji: wyłączona, niska, średnia, wysoka | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zdalne sterowanie pompą wody | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kompaktowa obudowa o wymiarach nie przekraczających: 400 x 250 x 600 mm (szer/ wys/ głęb.) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Waga max. 20 kg | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie : butelka do insuflacji 1 szt., dedykowana pamięć przenośna 1 szt., nasadka balansu bieli 1 szt., kabel wideo 12G-SDI 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie kompatybilny insuflator CO2 – 1 szt. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Współpraca z endoskopami EXERA posiadanymi przez pracownię. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przystosowane do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem dokumentacji badań, mycia i dezynfekcji ENDOALPHA firmy Olympus | TAK |  | Bez punktacji |
| MONITOR MEDYCZNY HDTV |
|  | Przekątna ekranu min. 26” | TAK, podać |  | ≤ 30” – 0 pkt. > 30” – 5 pkt. |
|  | Technologia panelu: LCD TFT z aktywną matrycą | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość min: 3840 × 2160 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Kontrast min. 1000:1 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wejścia sygnału 4K min.: 12G-SDI ×2, Display Port ×1, HDMI ×1 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyjścia sygnału 4K min.: 12G-SDI ×2 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wejścia sygnału 2K min.: 3G-SDI ×1, DVI-D ×1 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyjścia sygnału 2K min.: 3G-SDI ×1 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Kąt widzenia min. poziom / pion 178/178 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowe funkcje: wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja klonowanie zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja skalowania obrazu HD do rozdzielczości 4K | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany zasilacz monitora lub zewnętrzny | TAK, podać |  | Wbudowany – 10 pkt. Zewnętrzny – 0 pkt |
|  | Waga: max. 12 kg | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| SSAK ENDOSKOPOWY |
|  | Podciśnienie znamionowe min: 90 kPa | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja mocy ssania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przepływ powietrza min. do 60 l/min | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zaprogramowane trzy poziomy przepływu 60, 50 i 40 l/min, uruchamiane dedykowanymi przyciskami. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany miernik ciśnienia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa zbiorników wielorazowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa zbiorników do wkładów jednorazowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przystosowany do pracy ciągłej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary pozwalające na ustawienie ssaka na wózku endoskopowym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Waga max. 10 kg. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obudowa zewnętrzna przystosowana do dezynfekcji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zgodność z dyrektywą 93/42/EWG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie słój 2,5l do wkładów jednorazowych – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie wkład jednorazowy 2,5 litra – 30 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie dren jednorazowy ssak – endoskop – 50 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
| Pompa wody |
|  | Urządzenie klasy medycznej, sterowane przez mikroprocesor | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie przeznaczone do pracy z endoskopami giętkimi posiadającymi kanał irygacyjny lub roboczy takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie umożliwia spłukanie pola widzenia przez dedykowany kanał irygacyjny jak również przez kanał roboczy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wskaźnik LED wskazujący aktualną moc pompy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał Water Jet endoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość podłączenia do zasilacza separującego wózka endoskopowego | TAK/NIE |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Uruchamianie za pomocą przycisku na głowicy endoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja "trybu gotowości" , w celu wymiany rurki do podawania wody bez potrzeby wyłączania urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja zabezpieczająca przed nadmiernym podawaniem płynu podczas zabiegu - wyłączenie po około 20 s ciągłej pracy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja mocy przepływu min. – 8 stopni | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny przepływ .: 700-750 ml/min dla kanału roboczego, 200- 250 ml/min dla kanału pomocniczego | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Pojemnik na wodę min. 2 l, autoklawowalny z oznaczeniami wskazującymi poziom wody | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Koryto na zbiornik z wodą zintegrowane z pompą | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary umożliwiające ustawienie na wózku endoskopowym | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie komplet sterylnych drenów - 50 szt. z przyłączem luer-lock. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Waga max.- 4 kg z pustym zbiornikiem | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| INNE |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| Wideogastroskop zabiegowy HDTV – 1 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie wysokiej rozdzielczości HDTV wpływające na zwiększenie wykrywalności zmian chorobowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Grubość całej sondy endoskopowej max. 11,0 mm | TAK, podać |  | 11,0 mm – 0 pkt < 11,0 mm – 10 pkt |
|  | Grubość końcówki sondy endoskopowej max. 10,0 mm | TAK, podać |  | 10,0 mm – 0 pkt < 10,0 mm – 10 pkt |
|  | Kanał roboczy o średnicy min. 3,7 mm umożliwiający zastosowanie rutynowych narzędzi do zabiegów endoskopowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głębia ostrości min. od 2 mm do 100 mm dająca możliwość obserwacji tkanki w dużym powiększeniu bez utraty ostrości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Minimalna odległość widzenia narzędzia: max.3 mm od końcówki sondy endoskopowej | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min.: G: 210o, D:90o, L:100o, P:100o | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Blokada pokrętła lewo/prawo | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Blokada pokrętła góra/dół | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oznakowanie długości roboczej sondy endoskopowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pole widzenia min. 140o | TAK, podać |  | 140o – 0 pkt. >140o – 5 pkt |
|  | Min. 4 przycisków na głowicy endoskopu z możliwością zaprogramowania różnych funkcji, np. zdjęcie, uruchomienie pompy płuczącej, w celu skrócenia czasu badania poprzez łatwy i szybki sposób sterowania aparatem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Długość sondy roboczej 1030 – 1050 mm gwarantująca odpowiedni zasięg endoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Długość całkowita 1350 – 1400 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowana koszulka zapobiegająca zaginaniu się połączenia przewodu sondy endoskopowej z częścią sterującą endoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany układ RFID do identyfikacji endoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających w celu uniemożliwienia uszkodzenia aparatu poprzez przypadkowe zalanie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowy kanał pomocniczy służący do spłukiwania resztek treści pokarmowych oraz płynów ustrojowych w celu wykonania pełnej diagnostyki lub lokalizacji krwawień | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość kauteryzacji z użyciem prądu o wysokiej częstotliwości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja zatrzymania wstępnego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Elektroniczna funkcja zoom | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja migawki elektronicznej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie zawór woda-powietrze, ssący, biopsyjny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kompatybilny z torem wizyjnym evis exera III będącym na wyposażeniu pracowni | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przystosowanie aparatu do mycia i dezynfekcji w posiadanych przez Zamawiającego myjniach ETD-2,ETD-4 Mini, ETD-2 GA i ETD 4 GA produkcji Olympus | TAK |  | Bez punktacji |
| INNE |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
| GWARANCJA |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 36 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw – w tym naprawa uszkodzeń mechanicznych oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowani urządzeń nie zgodnie z instrukcja obsługi. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu, polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu max. 2 dni roboczych. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Czas naprawy liczony od dnia podjęcia czynności serwisowych lub przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia zakończenia naprawy lub odesłania naprawionego urządzenia do klienta – max. 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce i max. do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską lub sprowadzenia części z za granicy | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | W przypadku endoskopów sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 8 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| Wideokolonoskop HDTV – 1 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie wysokiej rozdzielczości HDTV wpływające na zwiększenie wykrywalności zmian chorobowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Grubość całej sondy endoskopowej równa max. 13,0 mm w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek wprowadzania endoskopu | TAK, podać |  | 13,0 mm – 0 pkt < 13 mm – 10 pkt |
|  | Grubość końcówki sondy endoskopowej max. 13,2 mm | TAK, podać |  | 13,2 mm – 0 pkt < 13,2 mm – 10 pkt |
|  | Kanał roboczy min. 3,7 mm umożliwiający zastosowanie rutynowych narzędzi do zabiegów endoskopowych | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Podstawowa głębia ostrości min. od 5 mm do 100 mm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Głębia ostrości od 2 mm do 6 mm dająca możliwość obserwacji tkanki w dużym powiększeniu bez utraty ostrości | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Minimalna odległość widzenia narzędzia: max. 4 mm od końcówki sondy endoskopowej | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min. : G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Blokada pokrętła lewo/prawo | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Blokada pokrętła góra/dół | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oznakowanie długości roboczej sondy endoskopowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pole widzenia min 160o w celu zwiększenia wykrywalności zmian nowotworowych usytułowanych za fałdami oraz w zagięciach jelita | TAK, podać |  | 160o – 0 pkt. >160o – 5 pkt |
|  | Min. 4 przycisków na głowicy endoskopu z możliwością zaprogramowania różnych funkcji, np. zdjęcie, uruchomienie pompy płuczącej, w celu skrócenia czasu badania poprzez łatwy i szybki sposób sterowania aparatem | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Długość sondy roboczej 1330 – 1400 mm gwarantująca odpowiedni zasięg endoskopu | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Długość całkowita 1650 – 1700 mm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja sondy z zastosowaniem wspomagania przełożenia siły popychania i obrotu wzdłuż endoskopu w celu zmniejszenia ilości niepełnych kolonoskopii, przerwanych z powodu trudnej anatomii jelita grubego powstałej na skutek, zrostów pooperacyjnych lub deformacji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pasywne zgięcie w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek nacisku końca endoskopu na ścianę jelita podczas przechodzenia przez zagięcia śledzionowe i wątrobowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość płynnej regulacji sztywności sondy za pomocą pierścienia zlokalizowanego przy głowicy w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek wprowadzania endoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowana koszulka zapobiegająca zaginaniu się połączenia przewodu sondy endoskopowej z częścią sterującą endoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowane cewki elektromagnetyczne do wirtualnego pozycjonowania endoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany układ RFID do identyfikacji endoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających w celu uniemożliwienia uszkodzenia aparatu poprzez przypadkowe zalanie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowy kanał pomocniczy służący do spłukiwania resztek treści pokarmowych oraz płynów ustrojowych w celu wykonania pełnej diagnostyki lub lokalizacji krwawień | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość kauteryzacji z użyciem prądu o wysokiej częstotliwości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja zatrzymania wstępnego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Elektroniczna funkcja zoom | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja migawki elektronicznej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie zawór woda-powietrze, ssący, biopsyjny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kompatybilny z torem wizyjnym evis exera III będącym na wyposażeniu pracowni | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przystosowanie aparatu do mycia i dezynfekcji w posiadanych przez Zamawiającego myjniach ETD-2,ETD-4 Mini, ETD-2 GA i ETD 4 GA produkcji Olympus | TAK |  | Bez punktacji |
| INNE |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
| GWARANCJA |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 36 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw – w tym naprawa uszkodzeń mechanicznych oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowani urządzeń nie zgodnie z instrukcja obsługi. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu, polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu max. 2 dni roboczych. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Czas naprawy liczony od dnia podjęcia czynności serwisowych lub przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia zakończenia naprawy lub odesłania naprawionego urządzenia do klienta – max. 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce i max. do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską lub sprowadzenia części z za granicy | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | W przypadku endoskopów sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 8 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| Wideoduodenoskop – 1 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności i CE | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Grubość całej sondy endoskopowej max. 11,5 mm | TAK |  | 11,5 mm – 0 pkt < 11,5 mm – 10 pkt |
|  | Grubość końcówki sondy endoskopowej max. 13,5 mm | TAK |  | 13,5 mm – 0 pkt < 13,5 mm – 10 pkt |
|  | Kanał roboczy min. 4,2 mm umożliwiający zastosowanie rutynowych narzędzi do zabiegów endoskopowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głębia ostrości min. od 5 mm do 60 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Minimalna odległość widzenia narzędzia: max. 10 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min.: G: 120o, D:90o, L:90o, P:110o | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Blokada pokrętła lewo/prawo | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Blokada pokrętła góra/dół | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oznakowanie długości roboczej sondy endoskopowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pole widzenia min. 90o | TAK |  | 90o – 0 pkt. >90o – 5 pkt |
|  | Kąt nachylenia optyki – 15o | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Min. 4 przyciski na głowicy endoskopu z możliwością zaprogramowania różnych funkcji, np. zdjęcie, stop klatka, w celu skrócenia czasu badania poprzez łatwy i szybki sposób sterowania aparatem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System podwójnego blokowania prowadnicy poprzez elewator w końcówce endoskopu, umożliwiający wymianę narzędzia bez konieczności zmiany położenia prowadnicy w drogach żółciowych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Długość sondy roboczej 1240 - 1300 mm gwarantująca odpowiedni zasięg endoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Długość całkowita 1550 – 1600 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowana koszulka zapobiegająca zaginaniu się połączenia przewodu sondy endoskopowej z częścią sterującą endoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany chip do identyfikacji endoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Elewator podnoszenia narzędzi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zdejmowana, jednorazowa osłona dystalna | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja sondy z zastosowaniem przełożenia siły popychania i obrotu 1:1 wzdłuż endoskopu na jego dystalny koniec | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających w celu uniemożliwienia uszkodzenia aparatu poprzez przypadkowe zalanie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie jednorazowa osłona dystalna – 100 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie adapter do płukania końca dystalnego – 5 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie zawór woda-powietrze, ssący, biopsyjny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kompatybilny z torem wizyjnym evis exera III będącym na wyposażeniu pracowni | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przystosowanie aparatu do mycia i dezynfekcji w posiadanych przez Zamawiającego myjniach ETD-2,ETD-4 Mini, ETD-2 GA i ETD 4 GA produkcji Olympus | TAK |  | Bez punktacji |
| INNE |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
| GWARANCJA |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 36 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw – w tym naprawa uszkodzeń mechanicznych oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowani urządzeń nie zgodnie z instrukcja obsługi. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu, polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu max. 2 dni roboczych. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Czas naprawy liczony od dnia podjęcia czynności serwisowych lub przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia zakończenia naprawy lub odesłania naprawionego urządzenia do klienta – max. 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce i max. do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską lub sprowadzenia części z za granicy | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | W przypadku endoskopów sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 8 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| Endoskop ultrasonograficzny EUS liniowy – 2 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Kierunek obserwacji : odchylony od osi 55o | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczno-cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle | TAK |  |  |
|  | Grubość całej sondy endoskopowej max. 12,6 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Grubość końcówki sondy endoskopowej max. 14,6 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Kanał roboczy min. 3,7 mm umożliwiający zastosowanie rutynowych narzędzi do zabiegów endoskopowych | TAK, podać |  |  |
|  | Głębia ostrości min. od 3 mm do 100 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Minimalna odległość widzenia: 6 mm od soczewki obiektywu | TAK, podać |  |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min. : G: 130o, D:90o, L:90o, P:90o | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Blokada pokrętła lewo/prawo | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Blokada pokrętła góra/dół | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oznakowanie długości roboczej sondy endoskopowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pole widzenia min. 100o | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Min. 4 przyciski na głowicy endoskopu z możliwością zaprogramowania różnych funkcji, np. zdjęcie, uruchomienie pompy płuczącej, w celu skrócenia czasu badania poprzez łatwy i szybki sposób sterowania aparatem | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Długość sondy roboczej 1250 - 1300mm gwarantująca odpowiedni zasięg endoskopu | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Długość całkowita 1550- 1600 mm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowana koszulka zapobiegająca zaginaniu się połączenia przewodu sondy endoskopowej z częścią sterującą endoskopu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość kauteryzacji z użyciem prądu o wysokiej częstotliwości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Metoda badania USG: elektroniczna zakrzywiona macierz liniowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kierunek skanowania usg: równoległy do kierunku wprowadzania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres skanowania min.: 180o | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Metoda kontaktu: balon, metoda kontaktu bezpośredniego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb pracy w zależności od wykorzystywanej centrali USG: Tryb B, tryb M, tryb D, tryb Power Flow, tryb Flow | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Częstotliwość transmisji (w zależności od podłączonej centrali USG: 4; 6,67; 10; 13,3 MHz lub 5; 6; 7,5; 10; 12 MHz | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna temperatura powierzchni przetwornika: <43oC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie nasadki wodoszczelne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie zawór woda-powietrze, ssący, biopsyjny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kompatybilny z torem wizyjnym evis exera III będącym na wyposażeniu pracowni | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przystosowanie aparatu do mycia i dezynfekcji w posiadanych przez Zamawiającego myjniach ETD-2,ETD-4 Mini, ETD-2 GA i ETD 4 GA produkcji Olympus | TAK |  | Bez punktacji |
| INNE |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zalece- niami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| Diatermia chirurgiczno-endoskopowa – 3 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Diatermia chirurgiczno-endoskopowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Generator elektrochirurgiczny do cięcia i koagulacji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Częstotliwość prądu roboczego: około 360 kHz | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Typ i klasa zabezpieczenia: CF. Klasa I | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie 230V | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary umożliwiające instalacje na wózku endoskopowym max. 300 x 400 x 150 mm (szer.xgłęb.xwys.) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Waga max. 7 kg | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| Tryb monopolarny |
|  | Wtyk Ø 4 mm standard Valleylab | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wtyk Ø 8 mm standard Bovie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wtyk Ø 4 mm zwykły | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wtyk neutralny, pojedyncza / rozdzielona płytka pacjenta: 2 –piny, 10 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb pracy PureCut , efekt 1-3, 120W 500 Ohm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb pracy PulsCut slow/fast, efekt 1-5, 120W 500 Ohm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb pracy SoftCoag , efekt 1-5, 120 W 500 Ohm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb pracy ForcedCoag, efekt 1-5, 120 W 500Ohm | TAK |  | Bez punktacji |
| Tryb bipolarny |
|  | Wtyk: 28.8mm 2-piny oraz Ø4/8mm współosiowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb pracy BipolarCut, efekt 1-3, 100W 500Ohm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb pracy BiSoftCoag, efekt 1-3, 120W 100Ohm | TAK |  | Bez punktacji |
| Dodatkowe wymagania |
|  | Dotykowy panel sterujący | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość programowania ustawień | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komunikaty w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie krótkich opisów dostępnych trybów pracy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie paska stanu rezystancji koagulowanej tkanki podczas aktywnego trybu koagulacji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Opcja wprowadzania i zapamiętania spersonalizowanych ustawień | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja pomiaru natężenia iskry podczas cięcia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar i kontrola prądu upływowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Min 5 wstępnie zdefiniowanych ustawień | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie kabel monopolarny – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie kabel neutralny – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie płytka pacjenta – 100 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie przewodowy włącznik nożny z odrębnym przyciskiem do cięcia i koagulacji – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
| INNE |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| Pompa powietrzna i tester szczelności – 1 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Elektryczna pompa powietrza z testerem szczelności kompatybilnym z oferowanymi endoskopami | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Elektryczna pompka z przewodem do wykonywania ręcznego testu szczelności | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowany do pracy w zanurzeniu pod wodą | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt do montażu na ścianie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie 230V | TAK |  | Bez punktacji |
| INNE |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| Szafa do przechowywania endoskopów – 2 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne suszenie i przechowywanie endoskopów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kontrola i monitorowanie procesu suszenia i przechowywania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Suszenie endoskopów powietrzem klasy medycznej bez konieczności podgrzewania powietrza w celu zminimalizowania ryzyka wtórnej kontaminacji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość programowania czasu suszenia i przechowywania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Raport z badań potwierdzających czystość mikrobiologiczną, przeprowadzonych dla minimum 10 dniowego okresu przechowywania endoskopów. | TAK, podać |  | 10 -12 dni – 0 pkt 13 - więcej dni – 10 pkt |
|  | Badania mikrobiologiczne skuteczności szafy wykonane z użyciem medycznych endoskopów giętkich | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary szafy max.: szerokość: 1300 mm, głębokość 500mm, wysokość : 2300mm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Waga max: 300 kg w celu możliwości łatwego przestawiania. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Głębokość komory suszenia, umożliwiająca łatwe ułożenie endoskopów, min.: 350 mm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność komory suszenia, umożliwiająca poprawne ułożenie endoskopów, min.: 0,65 m3 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Utrzymywanie nadciśnienie wewnątrz komory suszenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość miejsca na endoskop min. 80mm w celu łatwego zawieszania endoskopów | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Liczba miejsc na endoskopy min: 8 | TAK, podać |  | 8 – 10 miejsc – 0 pkt 11 miejsc lub więcej – 5 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkową komorę na 4 endoskopy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkową komorę na 8 endoskopów | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Przechowywanie endoskopów w pozycji pionowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitorowany przepływ powietrza przez każdy endoskop | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu suszenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość suszenia do min. 120 minut | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie 230 V | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Podłączenie do sieci jednofazowej L1, N, PE | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Podłączenie do sieci komputrowej LAN RJ45 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny pobór mocy 250 wat, w celu ograniczenia ciepła wydzielanego do pomieszczenia w którym znajduje się szafa | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Podłączenie do sprężonego powietrza klasy medycznej punkt rosy -43oC, ciśnienie 3-8 barów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Podłączenie do powietrza medycznego za pomocą szybkozłączki lub za pomocą zaworu z gwintem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne zapotrzebowanie na powietrze 100 l/min | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Filtr HEPA min. 0,3µ | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Klasa filtra min. H13 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja bez agregatu w celu ograniczenia hałasu oraz wydzielania ciepła do pracowni | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szafa bezobsługowa, nie wymaga od użytkownika czynności serwisowych np. opróżniania skroplin | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zaokrąglone naroża w celu zapewnienia skutecznego czyszczenia | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Czytnik RFID do identyfikacji osoby obsługującej i endoskopu w celu śledzenia drogi endoskopów w procesie przygotowania ich do ponownego użycia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czytnik RFID szafy kompatybilny z chipami RFID oferowanych endoskopów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przeszklone drzwi umożliwiające wgląd do szafy bez jej otwierania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oświetlenie wewnętrzne komory | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatycznie uruchamiane oświetlenie szafy po otwarciu drzwi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System podświetlania wiszących endoskopów różnymi kolorami w zależności od stanu endoskopu: endoskop w stanie suszenia (niebieski), endoskop w stanie przechowywania (zielony), endoskop z przekroczonym czasem przechowywania (czerwony) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Panel sterowania w postaci ekranu dotykowego LCD | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Panel sterowania pokazujący wykorzystany czas przechowywania oraz czas pozostały. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie wartości nadciśnienia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie wartości temperatury | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie wartości wilgotności względnej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie godziny i daty | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm otwartych drzwi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm braku nadciśnienia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm braku przepływu powietrza | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm awarii zasilania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm przekroczonego czasu przechowywania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm przekroczonej dopuszczalnej wilgotności | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm przekroczonej temperatury maksymalnej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostęp do szafy po sczytaniu personalnej karty chipowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostęp serwisowy do urządzeń monitorujących proces suszenia i przechowywania przez szufladę znajdującą się obok szafy, bez konieczności otwierania komory i narażania endoskopów na kontaminacje. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dokumentacja procesu w posiadanym przez Zamawiającego systemie dokumentacji badań z możliwością zaprogramowania adnotacji o zdezynfekowanym endoskopie na raporcie badania pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Integracja z systemem dokumentacji badań Zamawiającego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie adaptery do podłączenia oferowanych endoskopów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie dedykowane koszyczki na zaworki | TAK |  | Bez punktacji |
| INNE |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| Wózek do transportu endoskopów – 2 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wózek przeznaczony do szczelnego i bezpiecznego transportu 6 elastycznych endoskopów medycznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wózek wyposażony w cztery koła skrętne w tym dwa z blokadą | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary max. wózka 600 x 470 x 1050 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pojemnik na narzędzia : 520 x 520 x 100 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wózek odporny na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pojemniki przystosowane do dezynfekcji termicznej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyposażenie : - zestaw folii do zabezpieczania pojemników pojemników : 60 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
| Inne |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
| 10. APARAT USG Z PRZEWODEM DO WSPÓŁPRACY Z ENDOSKOPAMI - 1 SZT. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Aparat fabrycznie nowy z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
| Konstrukcja aparatu |
|  | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji w 2016 lub później | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem do współpracy z endoskopami. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat wyposażony w przewód ultrasonograficzny do współpracy z endoskopami. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przetwornik 12-bitowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 1 000 000 | TAK |  | 1 000 000 – 0 pkt 1 000 001 – 1 400 000 – 5 pkt powyżej 1 400 000 – 10 pkt |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min. 1 000 000 | TAK |  | 1 000 000 – 0 pkt 1 000 001 – 1 400 000 – 5 pkt powyżej 1 400 000 – 10 pkt |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 4 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ilość gniazd głowic tzw. parkingowych min. 1 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dynamika systemu min. 270 dB | TAK |  | 270 – 0 pkt. 271 – 280 – 5 pkt. Powyżej 280 – 10 pkt. |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Podświetlana klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod konsoli aparatu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę o wielkości min. 10 cali | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. Przekątna ekranu min. 21 cali | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości pracy: min. od 1 MHz do 18MHz | TAK |  | 1-18 MHz – 0 pkt 1-19 MHz – 5 pkt 1-20 MHz i więcej – 10 pkt |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 19 000 obrazów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 200 sek. | TAK |  | 200 sek. – 0 pkt. 201 – 250 sek. – 5 pkt. Powyżej 250 sek. – 10 pkt. |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 0,8 - 40 cm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: min 60 | TAK |  | 60 – 0 pkt. 61 – 100 – 5 pkt. Powyżej 100 – 10 pkt. |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  | Bez punktacji |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |
|  | Kombinacje prezentowanych obrazów Min: • B, B + B, 4 B • M • B + M • D • B + D • B + C (Color Doppler) • B + PD (Power Doppler) • 4 B (Color Doppler) • 4 B (Power Doppler) • B + Color + M | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 1 200 obrazów/sek. | TAK |  | 1 200 obr/sek. – 0 pkt 1 201-1 400 obr/sek. – 5 pkt Powyżej 1 400 obr/sek. – 10 pkt |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD): min. 300 obrazów/sek. | TAK |  | 300 obr/sek. – 0 pkt 301-350 obr/sek. – 5 pkt Powyżej 350 obr/sek. – 10 pkt |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 6 zakresów częstotliwości | TAK |  | 6 zakresów – 0 pkt 7 zakresów – 5 pkt 8 zakresów i więcej – 10 pkt |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 6,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie: min. od 0,5 mm do 20 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 30 stopni | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 80 stopni | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacjach min: PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/sek | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczne rozpoznanie rodzaju tkanki i dostosowanie prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK/NIE |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK/NIE |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | TAK |  | 15 map – 0 pkt. 16-20 – 5 pkt. Powyżej 20 – 10 pkt. |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do badań z kontrastem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie zapewniające współpracę z głowicami endoskopowymi i bronchoskopowymi (Ultrasonografia Endoskopowa tzw. EUS i EBUS) | TAK |  | Bez punktacji |
| Obrazowanie elastograficzne |
|  | Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki – dostępne na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa) z odświeżaniem min. 90 obrazów/sek. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar stosunku elastyczności tkanki analizowanej do tkanki referencyjnej | TAK |  | Bez punktacji |
| Archiwizacja obrazów |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym o pojemności min. 500 GB | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK/NIE |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  | Bez punktacji |
| Funkcje użytkowe |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Ginekologiczno-położniczych Brzusznych Małych narządów Naczyniowych Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych Kardiologicznych Transkranialnych Pediatrycznych Śródoperacyjnych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. 10 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x18 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x18 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  | Bez punktacji |
| Głowice ultrasonograficzne |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK, podać typ |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Liczba elementów min. 600 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Kąt skanowania min. 70 st. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm częstotliwości | TAK, podać |  | 8 pasm – 0 pkt. 9 pasm i powyżej – 10 pkt. |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK, podać typ |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 – 9,0 MHz | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Liczba elementów min. 190 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość pola skanowania max. 40 mm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm częstotliwości | TAK, podać |  | 8 pasm – 0 pkt. 9 pasm i powyżej – 10 pkt. |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica rektalna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK, podać typ |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 3,0 – 9,0 MHz | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Liczba elementów: min. 190 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Kąt skanowania min. 180 st. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK, podać |  | 4 pasma – 0 pkt. powyżej – 10 pkt |
| Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar prędkości rozchodzenia się fali poprzecznej (tzw. elastografia typu Shear Wave) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń | TAK/NIE |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie do oceny zwłóknienia wątroby | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję umożliwiającą porównanie (fuzję) dwóch sprzężonych obrazów w czasie rzeczywistym: USG / CT / MRI | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Transrektalną (proktologiczną) min. 4,0-9,0 MHz, kąt skanowania 360 st., min. 256 elementów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-9,0 MHz, min. 190 elementów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę laparoskopową Liniową | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę kardiologiczną dla dorosłych typu Phased Array min. 1,0-5,0 MHz, min. 128 elementów, kąt obrazowania min. 90 st., obrazowanie harmoniczne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o brązowanie w trybie Dopplera Ciągłego (CWD) o zakresie prędkości min. +/- 15 m/s | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł Stress Echo + moduł EKG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny z min. 3 kursorów w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na głowicach Liniowych | TAK/NIE |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy (podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania | TAK/NIE |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |
| Inne |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2.2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Wózek stół pacjenta do zabiegów endoskopowych (typ I ) – 4 szt.

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WÓZEK STÓŁ PACJENTA DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH ( TYP I ) - 4 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyrób fabrycznie nowy z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wózek stół pacjenta do zabiegów endoskopowych regulowany elektryczne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wózek dedykowany do zabiegów w pracowniach gastroskopii i kolonoskopii. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja wózka oparta na dwóch kolumnach. Rama stalowa malowana proszkowo. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pokrywa podstawy z tworzywa ABS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Trzy sekcyjne leże pacjenta o wymiarach 80 cm x 200 cm. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Długość całkowita: - pozycja fotelowa 155 cm - pozycja leżąca 215 cm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Demontowalny materac z wysokiej jakości sprężystej pianki (35kg/m3), grubość: min. 10 cm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zdejmowane pokrycie materaca z dzianiny typu jersey pokrytej PVC. Kolor: szary. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oparcie 2-częściowe pleców z demontowanym podgłówkiem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Unoszona sekcja nóg z podparciem pod kolana | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Elektryczna regulacja wysokości na 2 kolumnach : 55 - 95 cm. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Elektryczna regulacja do pozycji Trendelenburga (11°). | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Elektryczna regulacja oparcia pleców z ręcznym mechanizmem zwolnienia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Elektryczna regulacja sekcji nóg: 0 - 60°. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowo sterowane siłowniki umożliwiające ustawienie 5 zaprogramowanych pozycji: Startowa, Relaksacyjna, anty-Trendelenburg, Trendelenburg, pozycja CPR | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Podwójne koła jezdne średnicy min. Ø 150 mm z centralnym hamulcem oraz z piątym kołem kierunkowym. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Składane barierki boczne z pionowymi słupkami długości 100 cm i wysokości 25 cm ponad materac | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Odbojniki na 2 narożnikach po stronie nóg z uchwytem na akcesoria. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dwa uchwyty na stojaki infuzyjne w sekcji siedziska. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szyny boczne do montażu akcesoriów po obu stronach wózka. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stały składany 3-częściowy stojak infuzyjny z 4 hakami | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Składane uchwyty do prowadzenia wózka (2-częściowe) od strony nóg | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyposażenie: - Pionowy uchwyt na butlę z tlenem - Haki na worki na mocz po obu stronach wózka poniżej powierzchni leża - Uchwyt na ręcznik papierowy - Pilot sterowania ręcznego - Akumulator | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne obciążenie: 250 kg, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna waga pacjenta 185 kg | TAK |  | Bez punktacji |
| INNE |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych Napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zalece- niami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2.3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Wózek stół pacjenta do zabiegów endoskopowych (typ II ) – 2 szt.

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WÓZEK STÓŁ PACJENTA DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH ( TYP II ) - 2 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wyrób fabrycznie nowy z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wózek stół pacjenta do zabiegów endoskopowych regulowany elektryczne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wózek zabiegowy dedykowany do zabiegów w pracowni zabiegowej ECPW | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Mobilny stół jezdny do wykonywania zabiegów z wykorzystaniem aparatu rentgenowskiego z ramieniem C z regulowaną wysokością i przechylanym blatem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja wózka oparta na dwóch kolumnach | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Typ regulacji – elektro-mechaniczny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jednosegmentowa powierzchnia robocza | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Podstawa stołu malowana proszkowo, wyposażona w obudowę z tworzywa sztucznego u podstawy kolumn |  |  | Bez punktacji |
|  | Stół osadzony na dwóch elektromechanicznie regulowanych kolumnach | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość powierzchni roboczej stołu min. 750mm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Długość powierzchni roboczej stołu min. 2100mm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Powierzchnia do współpracy z ramieniem C : 690 x 1470mm + /-50mm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Elektromechaniczna regulacja wysokości kolumn w zakresie 560÷960mm +/-50mm – regulacja za pomocą kablowego pilota ręcznego | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Elektromechaniczna regulacja pozycji Trendelenburga 0/+12o – sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Elektromechaniczna regulacja pozycji anty-Trendelenburga 0/-12o – sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stół z kołami o średnicy min. 150mm wyposażonymi w hamulce | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aluminiowe osłony siłowników kolumn | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nośność stołu min. 200kg | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyposażenie: Para listew do montażu wyposażenia na odcinku piersiowym leża Zdejmowany łatwo zmywalny materac wyposażony w rzepy mocujące o grubości 50mm szt. 1 Pasy mocujące pacjenta z mocowaniem do listwy szt. 2 Poliuretanowa podpórka infuzyjna ręki z mocowaniem na listwę szt. 1 stojak kroplówki wykonany ze stali nierdzewnej wysuwany teleskopowo szt 1. Akumulator z możliwością ładowania Zestaw pozycjonerów : Zamknięty pierścień pod głowę 200x50 mm – 3 szt. Otwarty pierścień pod głowę 200x54 mm – 2 szt. Poduszka podpierająca głowę i kark 264x220x64 mm – 2 szt. Stabilizator ułożenia bocznego 650x400x230 mm – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
| INNE |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2.4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Aparat do znieczulania  – 2 szt.

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do znieczulania - 2 SZT. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Aparat fabrycznie nowy z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Aparat na podstawie jezdnej, hamulec centralny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Blat do pisania, wbudowane oświetlenie blatu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyty fabryczne do 10L butli tlenowej i podtlenku azotu, butle ustawiane z tyłu aparatu (bez butli) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie gazami: N2O, O2, Powietrze, z sieci centralnej, w zestawie węże wysokociśnieniowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora przez minimum 45 minut | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Reduktory do butli O2 i N2O, nakręcane (połączenie gwintowe) lub wbudowane, wyposażone w przyłącza do aparatu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, jeden lub dwa zbiorniki na wydzielinę o łącznej objętości minimum 1000 ml | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szyna z aktywnymi miejscami na 2 parowniki | TAK |  | Bez punktacji |
| System dystrybucji gazów |
|  | Elektroniczne przepływomierze dla O2, N2O, Powietrza, możliwa precyzyjna prezentacja przepływu ze skokiem 10 ml/min | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Mechaniczny sumaryczny przepływomierz świeżych gazów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O, na poziomie 23% (+/- 2%) | TAK |  | Bez punktacji |
| System oddechowy |
|  | Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jeden dodatkowy/zapasowy czujnik przepływu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla jednorazowego użytku, objętość min 1100 ml, podłączony do aparatu. W dostawie min. 6 jednorazowych zbiorników z wapnem sodowanym. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zamocowania pochłaniacza wielorazowego użytku, objętość zbiornika minimum 1200 ml | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ewakuacja bierna zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji (jeden mankiet ze specjalnymi otworami) o długości 5 m i wtyk do gniazda odciągu | TAK |  | Bez punktacji |
| Respirator anestetyczny |
|  | Respirator anestetyczny wbudowany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wentylacja pacjentów ze wszystkich grup wiekowych nie wymaga użycia odmiennych elementów systemu oddechowego i czujników z wyłączeniem rur oddechowych i worka do wentylacji ręcznej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kolorowy ekran LCD o przekątnej minimum 6 cali mocowany na ramieniu aparatu lub wbudowany w ścianę przednią aparatu, podać | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i/lub przycisków wyboru | TAK |  | Bez punktacji |
| Tryby wentylacji |
|  | Tryb ręczny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oddech spontaniczny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wentylacja kontrolowana objętościowo (VCV) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wentylacja synchronizowana kontrolowana objętościowo ze wspomaganiem ciśnieniowym (SIMV/PS) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo (typu PCV) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bezpieczny dwuetapowy (typu- wybierz i potwierdź), sposób przełączania pomiędzy ręcznym i mechanicznym trybem wentylacji lub sposób jednoetapowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja ręczna po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja mechaniczna przy braku dopływu świeżych gazów medycznych (z sieci centralnej i z butli rezerwowych) | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt NIE – 0 pkt |
| Regulacje |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu, co najmniej w zakresie 4:1 do 1:4 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja częstości oddechów minimum od 4 do 60 odd/min | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja objętości oddechowej minimum od 20 do 1100 ml | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja PEEP - dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe, w zakresie minimum od 2 do 20 cmH2O (hPa) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV w zakresie minimum od 10 do 60 cmH2O (hPa) Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV w zakresie minimum od 10 do 50 cmH2O (hPa) Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV w zakresie minimum od 5 do 65 cmH2O (hPa) | TAK |  | Bez punktacji |
| Alarmy |
|  | Niskiej i wysokiej objętości minutowej lub niskiej i wysokiej objętości oddechowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczna | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm brak u dopływu lub spadku ciśnienia tlenu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm Apnea | TAK |  | Bez punktacji |
| Prezentacje i pomiary |
|  | Pomiar stężenia O2 w aparacie lub monitorze | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja wartości liczbowych na ekranie respiratora, minimum: objętości (Vt, MV) ciśnienia (szczytowe, plateau,średnie, PEEP), częstotliwości oddechowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Respirator napędzany elektrycznie | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | System oddechowy na ramieniu obrotowym ułatwiającym odpowiednie ustawienie | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Zawór APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Możliwość rozbudowy w przyszłości o wentylację wspomaganą ciśnieniowo (PSV) | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Regulacja Plateau od 0% | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Regulacja Plateau wdechu w zakresie minimum od 5% do 60% czasu wdechu Regulacja Plateau wdechu w zakresie minimum od 5% do 50% czasu wdechu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Akcesoria dodatkowe |  |  |  |
|  | Dodatkowy, niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2 przez maskę lub kaniulę | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | W dostawie jednorazowe układy oddechowe z workiem (długość rur do pacjenta, co najmniej 170 cm, objętość bezlateksowego worka do wentylacji ręcznej 2.0L) – 25 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W dostawie jednorazowe wkłady na wydzielinę – 25 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W dostawie jednorazowe dreny do odsysania – 25 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W dostawie pułapki wodne do modułu gazowego 12 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W dostawie linie próbkujące 10 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
| Kardiomonitor do aparatu do znieczulania |
|  | Pojedynczy monitor pacjenta, stacjonarno-transportowy, umożliwia monitorowanie parametrów życiowych oraz ich wyświetlanie przy łóżku pacjenta oraz w trakcie transportu, zgodnie z opisem w dalszej części specyfikacji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami i podłączane bez udziału serwisu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Moduły pomiarowe jedno i/lub wieloparametrowe, przenoszone pomiędzy stanowiskami. Podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru i zmianę konfiguracji ekranu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Cały system chłodzony konwekcyjnie, bez użycia wentylatorów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor posiada tryb „standby” umożliwiający wprowadzenie monitora w stan uśpienia – wyciszenie alarmów przy odłączeniu pacjenta od monitora, bez utraty danych osobowych pacjenta ani spersonalizowanych funkcji / poziomów alarmów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor posiada tryb prywatności umożliwiający nieprzerwane monitorowanie parametrów życiowych pacjenta i funkcjonowanie alarmów, bez wyświetlania ich na ekranie monitora stacjonarnego i modułu transportowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor umożliwia pełną konfigurację jego opcji/funkcji w trakcie pracy, bez konieczności przerywania monitorowania pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość podłączenia ekranu kopiującego | TAK |  | Bez punktacji |
| Praca w sieci centralnego monitorowania |
|  | Monitory mogą pracować w przewodowej sieci centralnego monitorowania zgodnej ze standardem IEEE802.3 Ethernet | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanych monitorów o bezprzewodowe podłączenie do sieci centralnego monitorowania zgodnie ze standardami IEEE802.11a lub IEEE802.11b/g z zabezpieczeniem przynajmniej WPA2-PSK | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sieć centralnego monitorowania wykorzystuje standardowe rozwiązania sieciowe (okablowanie, switche, routery, punkty dostępowe sieci bezprzewodowej itp.). Brak konieczności stosowania unikalnych rozwiązań producenta oferowanych monitorów. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitory przystosowane do podglądu danych z pozostałych monitorów pacjenta (przebiegi krzywych dynamicznych, wartości parametrów, alarmy w czasie rzeczywistym) pracujących w sieci centralnego monitorowania, umożliwiają przynajmniej zdalne wyciszenie alarmu i wygenerowanie wydruku. Opisana współpraca zależna jedynie od działania sieci LAN (nie wykorzystuje stanowiska centralnego monitorowania, specjalistycznych serwerów, itp.) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyposażenia monitora w drukarkę sieciową, umożliwiającą wydruki ekranu, a także prekonfigurowanych raportów (np. raport trendów tablicowych), dostępnych w monitorze pacjenta. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość korzystania ze wspólnej drukarki przez stanowisko centralnego monitorowania oraz oferowane monitory podłączone do sieci przesyłania danych | TAK |  | Bez punktacji |
| Montaż |
|  | Monitor pacjenta mocowany do oferowanego aparatu do znieczulania. Dostępne również systemy montażu monitora na ścianę oraz kolumnę medyczną. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta mocowany na stacji dokującej, w sposób zapewniający błyskawicznie rozpoczęcie transportu pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Specyfikacja monitora |  |  |  |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w kolorowy ekran o przekątnej przynajmniej 10” (dostępny w czasie monitorowania stacjonarnego i w czasie transportu), zapewnia jednoczesne wyświetlanie przynajmniej 5 krzywych dynamicznych na ekranie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w wewnętrzny akumulator umożliwiający nieprzerwane monitorowanie i wyświetlanie zmierzonych wartości przez co najmniej 2 godziny na wypadek transportu lub braku zasilania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta umożliwia nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: EKG, ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – min. 1 kanał, NIBP, IBP – 2 kanały, NMT | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta umożliwia rozbudowę o nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: EKG (do 12 odprowadzeń diagnostycznie), ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 4 kanały, NMT, BIS, rzut serca | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w pamięć przynajmniej 24 godzin trendów graficznych i tablicowych, z rozdzielczością 1 minuta w całym zakresie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta umożliwia przeniesienie danych demograficznych, zdarzeń alarmowych oraz trendów monitorowanych parametrów po przejściu z jednego stanowiska na drugie, w tym danych zapamiętanych w czasie transportu, z zachowaniem chronologii | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w pamięć przynajmniej 50 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie, zawierających 20-sekundowe odcinki przynajmniej 2 krzywych dynamicznych oraz wartości wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  | Bez punktacji |
| Zasilanie |
|  | Sieciowe 230V 50 Hz i akumulatorowe zgodne z PN; zewnętrzny zasilacz | TAK |  | Bez punktacji |
| Monitorowane parametry |
|  | EKG |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7- i 12- odprowadzeń w zależności od zastosowanego przewodu EKG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z jakością diagnostyczną z 10 elektrod | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z max. 6 elektrod | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor wyposażony w uruchamiany na żądanie filtr elektrochirurgiczny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Analiza ST |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę odcinka ST w 12 odprowadzeniach, w zakresie przynajmniej od -15 do +15 mm, o monitorowanie wartości sumarycznego wektora odchyleń ST (STVM) z 12 odprowadzeń z możliwością ustawiania własnych granic alarmowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Analiza arytmii |
|  | Podstawowe monitorowanie arytmii w zakresie tzw. arytmii śmiertelnych. Możliwość rozbudowy o zaawansowane monitorowanie arytmii wg przynajmniej 10 definicji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Saturacja (SPO2) |
|  | Moduł pomiarowy zapewniający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W ofercie do monitora ujęty wielorazowy czujnik saturacji na palec oraz czujnik na ucho, dla dorosłych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Temperatura |
|  | Pomiar temperatury w 1 kanale. Możliwość rozbudowy o drugi kanał i pomiar dwóch wartości temperatury oraz ich różnicy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pomiaru temperatury przynajmniej, 0-45 ºC | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Dokładność pomiaru temperatury : zalecana ± 0,1ºC , nie gorsza od ± 0,2ºC (w podanym powyżej zakresie) | TAK/NIE Podać |  | ≤ ± 0,1ºC – 2 pkt > ± 0,1ºC – 0 pkt |
|  | Wielorazowy czujnik temperatury skóry dla każdego oferowanego aparatu | TAK/NIE |  | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |
|  | Ciśnienie metodą nieinwazyjną (NIBP) |
|  | Pomiar w zakresie przynajmniej: od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb pracy ręczny, ciągły przez określony czas i automatyczny co określony czas | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szeroki zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów – przynajmniej 1 minuta do 4 godzin | TAK/NIE Podać |  | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |
|  | Mankiety pomiarowe bez lateksu i innych potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych | TAK/NIE |  | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |
|  | W komplecie do każdego monitora ujęty wężyk oraz 2 sztuki wielorazowych mankietów dla dorosłych (umożliwiających monitorowanie NIBP u pacjentów o obwodzie ramienia przynajmniej do 29cm i u pacjentów otyłych o obwodzie ramienia przynajmniej do 50cm) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciśnienie metodą inwazyjną (IBP) |
|  | Monitorowanie 2 ciśnień metodą inwazyjną z możliwością rozbudowy do min. 4 kanałów ciśnienia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dokładność pomiaru przynajmniej ±1 mmHg | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość monitorowania i wyboru nazwy różnych ciśnień, przynajmniej: ciśnienia tętniczego, ciśnienia tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego, ciśnienia śródczaszkowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wybór nazwy ciśnienia powoduje automatyczny wybór algorytmu pomiarowego, skali, koloru i sposobu wyświetlania parametru | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitorowanie gazowe |
|  | Pomiar za pośrednictwem modułu obsługiwanego w pełnym zakresie funkcji z poziomu oferowanego kardiomonitora lub aparatu do znieczulania. Monitorowanie gazowe umożliwiające pomiary mieszaniny gazów oddechowych na wdechu i wydechu oraz wyświetlanie co najmniej stężenia: O2, CO2, N2O oraz środka anestetycznego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar stężenia O2 paramagnetyczny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie akcesoria niezbędne do realizacji pomiarów: przynajmniej 12 szt. pułapek wodnych oraz 10 szt. linii próbkujących | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zwiotczenie mięśni (NMT) |
|  | Pomiar za pośrednictwem modułu autonomicznego lub obsługiwanego w pełnym zakresie funkcji z poziomu oferowanego kardiomonitora. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o po pomiar głębokości uśpienia metodą BIS, z wykorzystaniem modułów do oferowanego systemu monitorowania, dostępny stacjonarnie i w transporcie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą PiCCO, z wykorzystaniem modułu do oferowanego systemu monitorowania, dostępny stacjonarnie i w transporcie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o wyświetlanie danych z oferowanego aparatu do znieczulania na ekranie monitora: przynajmniej krzywe, pętle, parametry, dane dotyczące stężenia anestetyków | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Układy alarmowe |
|  | Alarmy o przynajmniej 3 poziomach ważności, rozróżniane dźwiękowo i kolorystycznie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzętowy wskaźnik alarmów widoczny z każdej strony urządzenia, również z tyłu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyciszenia, wstrzymania i całkowitego wyłączenia alarmów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość pauzowania alarmów przy jednoczesnym zachowaniu dalszego sygnalizowania: akustycznie i wizualnie, alarmów wyższego poziomu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia automatycznego drukowania w czasie określonych alarmów (po podłączeniu drukarki) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | TAK |  | Bez punktacji |
| Inne |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) W przypadku, gdy urządzenie nie jest urządzeniem medycznym inne dokumenty wymagane prawem dla danego typu urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzęt kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany Serwis Producenta na terenie Polski (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zalece- niami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz szkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy