Załącznik nr 1 do SWZ   - Opis przedmiotu zamówienia

## Pakiet 1 - dzierżawa aparatów do hemodializy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Nazwa : APARAT do hemodializy

Rok produkcji: nie starsze niż 2015 r.

## Ilość : 9 sztuk

| lp. | wymagania | warunek graniczny | szczegółowy opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hemodializa na 2 igły z możliwością wykonania hemodializy na 1 igłę | TAK |  |
| 2 | Przepływ dializatu: 300-700 ml/min regulowany skokowo | TAK |  |
| 3 | Regulacja przepływu pompy krwi:0 oraz od 20 do 500ml/min lub więcej | TAK |  |
| 4 | Automatyczna pompa heparyny z możliwością automatycznego podania bolusa | TAK |  |
| 5 | Ultrafiltracja sekwencyjna (sucha bez dializatu) | TAK |  |
| 6 | Bateria podtrzymująca pracę aparatu w przypadku braku zasilania z sieci przez okres minimum 25 minut | TAK |  |
| 7 | Możliwość zastosowania koncentratów A i B w wysoce higienicznych (zamkniętych) opakowaniach jednorazowego użytku | TAK |  |
| 8 | Programowalny skład koncentratu | TAK |  |
| 9 | Programy dezynfekcji chemicznej i dezynfekcji termicznej | TAK |  |
| 10 | Dezynfekcja termiczna aparatu w temperaturze minimum 900C | TAK |  |
| 11 | Archiwizacja przeprowadzonych dezynfekcji (data, rodzaj, skutek) –min 20 dezynfekcji. | TAK |  |
| 12 | Jasna, przejrzysta i czytelna struktura menu | TAK |  |
| 13 | Aparat wyposażony w mankiet z automatycznym pomiarem ciśnienia. | TAK |  |
| 14 | Dezynfekcja i czyszczenie przy pomocy środków płynnych i jednorazowych kapsuł z proszkiem. | TAK |  |
| 15 | Ciągły pomiar ultrafiltracji | TAK |  |
| 16 | Łatwe programowanie parametrów zabiegu na kolorowym ekranie | TAK |  |
| 17 | Niezależne profilowanie sodu, wodorowęglanu i ultrafiltracji. | Tak |  |
| 18 | Graficzna prezentacja przebiegu zabiegu uzupełniona przez zwięzłe komunikaty | TAK |  |
| 19 | Urządzenia standardowo wyposażone w system umożliwiający kontrolowanie adekwatności dializ w trakcie zabiegu z częstością co 30, 60 min lub pojedynczy pomiar w trakcie dializy. | TAK |  |
| 20 | Możliwość bezkosztowego podłączenia do istniejącej sieci elektrycznej i wodociągowej szpitala | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 21 | Certyfikat CE, deklaracja zgodności, (jeżeli dotyczy) | TAK | załączyć do oferty |
| 22 | Oprogramowanie (jeżeli dotyczy) i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK | załączyć do dostawy |
| 23 | Wszystkie aparaty zostaną objęte gwarancją na czas trwania umowy | TAK |  |
| 24 | Obsługa serwisowa aparatów | TAK |  |
| 25 | Usunięcie uszkodzenia do 48 godzin od zgłoszenia awarii lub na czas naprawy dostarczenie urządzenia zastępczego. Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu rezerwowego, który będzie uruchamiany w momencie wystąpienia awarii któregokolwiek z aparatów podstawowych. | TAK |  |
| 26 | 3 naprawy tego samego podzespołu w okresie gwarancji powodują wymianę podzespołu na nowy | TAK |  |
| 27 | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi aparatów | TAK |  |
| 28 | Koszt wymiany filtrów w dzierżawionych aparatach po stronie dostawcy | TAK |  |
| 29 | Szkolenie certyfikowane z obsługi serwisowej aparatów dla dwóch techników | TAK |  |

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych. Oferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto dzierżawy za 1 m-c | Wartość netto za 24 miesiące | VAT 23 % Wartość VAT | Wartość brutto za 24 miesiące | TYP/MODEL/ROK PRODUKCJI/ WARTOŚĆ KSIĘGOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do hemodializy [HD]; | 9 |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 2  - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE do 9 urządzeń

| Lp | Nazwa materiału | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto na 24 m-ce | VAT 8 % Wartość VAT | Wartość brutto na 24 m-ce | Producent/ firma/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linie krwi kompatybilne z dzierżawionymi aparatami do hemodializy bez użycia tlenku etylenu | sztuki | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Igły dializacyjne z klemą, obrotowa o wielkości 1,5G; 1,6G, 1,7G długość drenu 15cm, ze skrzydełkami, ostre, szczelne, apirogenne, nietoksyczne, biokompatybilne, pakowane po 1 sztuce z oczkiem (tętnica) | sztuki | 7 500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Igły dializacyjne z klemą, obrotowa o wielkości 1,5G; 1,6G, 1,7G długość drenu 15cm, ze skrzydełkami, ostre, szczelne, apirogenne, nietoksyczne, biokompatybilne, pakowane po 1 sztuce bez oczka (żyła) | sztuki | 7 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 3  - DIALIZATORY do 9 urządzeń

| Lp | Nazwa materiału | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto na 24 m-ce | VAT 8 % Wartość VAT | Wartość brutto na 24 m-ce | Producent/ firma/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dializatory sterylizowane parą wodną typu Low-flux o powierzchni 1,4m², 1,7m², 2,1m². Do swobodnego wyboru przez zamawiającego | sztuki | 7 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dializatory sterylizowane parą wodną typu Hi-flux o powierzchni 1,4m², 1,8m², 2,1m². Do swobodnego wyboru przez zamawiającego | sztuki | 7 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 4  - DIALIZATORY

| Lp | Nazwa materiału | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto na 24 m-ce | VAT 8 % Wartość VAT | Wartość brutto na 24 m-ce | Producent/ firma/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dializatory syntetyczne jednorazowego użytku bez użycia pary wodnej i tlenku etylenu o powierzchni 1,1m², 1,3m², w zależności od potrzeb zamawiającego | sztuki | 1 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 5  - KONCENTRATY DO DIALIZ do 9 urządzeń

| Lp | Nazwa materiału | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto na 24 m-ce | VAT 8 % Wartość VAT | Wartość brutto na 24 m-ce | Producent/ firma/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koncentrat do dializ kwaśny +Glukoza 1.0 g/l, zawartość jonów: K – 0 mmol/l-4.0 mmol/l Ca – 0 mmol/l-1,75 mmol/l | opakowania/dializy | 14 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wodorowęglan do hemodializy | opakowania/dializy | 14 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: koncentraty muszą być kompatybilne z aparatami, w pojemnikach na minimum 5 godzin hemodializy, w rozcieńczeniu 1+44

W przypadku kapsuły z suchym proszkiem, pojemnik musi być wyposażony w koreczki zabezpieczające oraz uchwyty do zabezpieczenia koreczków podczas zabiegu. Wymagane przebijanie kapsuły przy użyciu.

Dopuszczamy pojemniki z koncentratem o pojemności max 5 litrów.