# S A M O D Z I E L N Y  P U B L I C Z N Y  Z A K Ł A D  O P I E K I  Z D R O W O T N  E J

# W    M Y Ś L E N I C A C H

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 Informacja (012) 27-30-355, 27-30-205

sekretariat  37-20-670, 37-20-671 fax. 272-18-55

### NIP: 681-169-06-68,  REGON: 000300570,

Myślenice, dnia  09.03.2021r.

Do wszystkich

Wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

postępowania prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm. – dalej uPZP) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 uPZP.

Część 1 – zestaw pomp infuzyjnych  w tym  pompa infuzyjna strzykawkowa  17 szt., pompa infuzyjna objętościowa 5 szt., stacja dokująca wraz z pokrywą – 7 szt.

Część 2 – aparat ultrasonograficzny z wyposażeniem 1 szt.

Część 3 – aparat do znieczulania ogólnego z monitorem 1 szt.

Część 4 – tor wizyjny do diagnostyki endoskopowej 1 zestaw.  Nr sprawy:  01/PN/21

Projekt pn.,, Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”. Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

Zmianie ulega  nazwa zadania w części  4, który otrzymuje nowe brzmienie:

Część 4 – Kolumna endoskopowa – tor wizyjny do diagnostyki endoskopowej 1 zestaw.

- Pytania Wykonawcy pierwszego:

Pytanie 1 Dotyczy SIWZ, rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. W związku z tym, iż jednym z kryteriów oceny oferty w ramach części 2 jest kryterium jakości, oceniane na podstawie zadeklarowanych w opisie oferowanych parametrów dodatkowych parametrów jakościowych oferowanego urządzenia, prosimy o wyjaśnienie o jakie parametry chodzi. W opisie przedmiotu zamówienia brak jest wyszczególnionych parametrów dodatkowych parametrów jakościowych oferowanego urządzenia oraz odpowiadającej im punktacji, w związku z tym prosimy o podanie tychże lub o rezygnację z kryterium jakości w ramach tej części.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia Kryterium oceny ofert w części 2:

Część nr 2:

Kryterium I: cena 60%

Kryterium II: gwarancja 40%

- Sposób obliczenia punktów:

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, poprzez sumowanie punktów uzyskanych w kryteriach oceny; maksymalnie można osiągnąć 100 punktów.

Kryterium I:

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie „ceny” podanej w formularzu ofertowym, według wzoru:

| Pc = | Cn | × 100 × Wc |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cob |  |  |

### Pc – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „cena”

### Cn – najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich cen z ofert podlegających ocenie

#### Cob – cena oferty badanej

Wc – waga kryterium „cena” (tj. 60%) w postaci ułamka (0,60)

W kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Kryterium II:

W kryterium „okres udzielonej gwarancji” Wykonawca otrzyma punkty na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym terminu udzielonej gwarancji w następujący sposób:

– gwarancja 24 miesięcy = 20 pkt

– gwarancja 36 miesięcy lub więcej= 40 pkt

Zaoferowanie gwarancji poniżej 24 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty. Zaoferowanie 36 miesięcy lub więcej powoduje przyznanie maksymalnej liczby punktów tj. 40 pkt.

Pytanie 2 Dotyczy wzoru umowy, paragraf 8, ustęp 11 Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów paragraf 8 ustęp 11 umowy z: „Trzykrotna usterka tego samego rodzaju lub tej samej części urządzenia powoduje wymianę urządzenia na nowe, wolne od wad lub odstąpienie od umowy i zwrot kosztów za zakup urządzenia.” na: „Trzykrotna usterka tego samego rodzaju lub tej samej części urządzenia powoduje wymianę tej części na nową, wolne od wad.” Pozostawienie zapisu w dotychczasowym brzmieniu spowoduje konieczność wkalkulowania kosztów ewentualnej wymiany do ceny oferty, co znacząco podniesie koszt jego zakupu dla Zamawiającego. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę fakt, że współczesne aparaty ultrasonograficzne są konstrukcjami modułowymi i w przypadku awarii i braku możliwości naprawy dokonuje się wymiany danego modułu/ podzespołu na nowy, co przywraca pełną funkcjonalność urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie 3 Dotyczy wzoru umowy, paragraf 1, ustęp a) Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w paragrafie 1 ustęp a) wzoru umowy do powszechnie stosowanego poziomu 0,1-0,2% wynagrodzenia brutto. W opinii Wykonawcy kara na poziomie 1% wynagrodzenia brutto jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do ewentualnej szkody, jaką może ponieść Zamawiający z tytułu uchybienia terminów, o których mowa w paragrafie 1 ustęp a) wzoru umowy. Alternatywnie prosimy o odstąpienie od naliczania kar w sytuacji, gdy Wykonawca zapewni Zamawiającemu aparat zastępczy na czas opóźnienia.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis umowy w §6 pkt. a).

Za zawinione przekroczenie terminu realizacji określonego w §3 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci 0,2% wartości brutto urządzenia nie dostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki.

Pytanie 4 Dotyczy wzoru umowy, paragraf 1, ustęp b) Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w paragrafie 1 ustęp a) wzoru umowy do powszechnie stosowanego poziomu 0,1-0,2% wynagrodzenia brutto. W opinii Wykonawcy kara na poziomie 0,5% wynagrodzenia brutto jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do ewentualnej szkody, jaką może ponieść Zamawiający z tytułu uchybienia terminów, o których mowa w paragrafie 1 ustęp a) wzoru umowy. Alternatywnie prosimy o odstąpienie od naliczania kar w sytuacji, gdy Wykonawca zapewni Zamawiającemu aparat zastępczy na czas opóźnienia.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis umowy w §6 pkt. b).

Za zawinione przekroczenie terminu usunięcia awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci 0,2% wartości brutto urządzenia, które ma zostać naprawione, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu określonego § 8 ust. 5 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto urządzenia, które ma zostać naprawione.

Pytanie 5 Dotyczy SIWZ, rozdział XI, pkt 2 ppkt. 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił formularz JEDZ w polach, które nie zostały przez Zamawiającego zacieniowane, natomiast do SIWZ formularzu zacienione są jedynie pola zawierające instrukcje dla Wykonawcy, natomiast pola pozostające potencjalnie do wypełnienia przez Wykonawcę oznaczone są kolorem żółtym lub bez pozostają bez koloru. W związku z tym prosimy o informację czy Wykonawca powinien wypełnić te pola JEDZ, które oznaczone są kolorem żółtym?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia rozdział XI, pkt 2 ppkt. 1. SWZ w brzmieniu:

2. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "JEDZ"

Formularz JEDZ należy wypełnić w polach oznaczonych kolorem żółtym;

Uwaga: W części IV Kryteria klasyfikacji, Wykonawca ogranicza się jedynie do wypełnienia sekcji α i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji w części IV;

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie (JEDZ) podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;

- pełnomocnictwa lub inne dokumenty, z których wynika prawo do złożenia oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;

- pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.

Pytanie 6 Prosimy o informację na jakim etap Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Odpowiedź: Oświadczenie stanowiące załącznik nr 7 do SWZ należy złożyć na wezwanie Zamawiającego.

- Pytania Wykonawcy drugiego:

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie § 6 lit. a, b, c: Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, naliczane według następujących zasad: a) Za zawinione przekroczenie terminu realizacji określonego w § 3 pkt 1 umowy Wykonawca zapłaci 0,5 % wartości brutto urządzenia nie dostarczonego w terminie., jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego w terminie urządzenia, b) Za zawinione przekroczenie terminu usunięcia awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci 0,5% wartości brutto urządzenia, które ma zostać naprawione, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu określonego § 8 ust. 5 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto urządzenia, które ma zostać naprawione.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis umowy w §6 pkt. a) i b)

a) Za zawinione przekroczenie terminu realizacji określonego w §3 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci 0,2% wartości brutto urządzenia nie dostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki.

b) Za zawinione przekroczenie terminu usunięcia awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci 0,2% wartości brutto urządzenia, które ma zostać naprawione, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu określonego § 8 ust. 5 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto urządzenia, które ma zostać naprawione.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 lit. d poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis umowy  § 6 lit. d  w brzmieniu:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

- W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów z „…od dnia zgłoszenia awarii przez zamawiającego” na „…od dnia uznania reklamacji”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

- Pytania Wykonawcy trzeciego:

Pytanie 1, dot. Części nr 4:

Czy Zamawiający dopuści tor wizyjny firmy Arthrex o parametrach nie niższych, bądź wyższych od zawartego w Załączniku nr 1 do SIWZ, o poniższej specyfikacji:

| L.p. | Nazwa | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kamera endoskopowa ultra wysokiej rozdzielczości 4K z monitorem 4K i głowicą kamery 4K - 1 zestaw | 1 |
| 2. | Źródło światła LED – 1 zestaw | 1 |
| 3. | Insuflator CO2 z podrzewaniem – 1 zestaw | 1 |

| L.P. | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| 1. | Kamera endoskopowa ultra wysokiej rozdzielczości 4K |
|  | Rozdzielczość sterownika kamery 4K UHD min:3840 x 2160px |
|  | Zastosowany typ części CF(cardiac floating), odporne na defibrylację |
|  | Przycisk balansu bieli na urządzeniu |
|  | Odbicie lustrzane obrazu lub obrót obrazu |
|  | Wyjścia wideo min: 2xDisplayPort1.2, 4x3G-SDI, 2xDVI-D |
|  | Wejście wideo: 1 x DVI-D |
|  | Funkcja Picture in Picture PiP |
|  | Funkcja streamingu na żywo obrazu z kamery za pomocą wbudowanego modułu Wi-Fi łącznie z przesyłam audio ze zdalnym dostępem przez przeglądarkę internetową w oparciu o IP, streaming chroniony hasłem |
|  | 2x mini-jack (gniazda sterujące pozwalające na sterowanie konsolą za pomocą przełącznika nożnego lub urządzenia zewnętrznego, oraz sterowanie przez zespół sterujący kamery urządzeniami zewnętrznymi za pomocą przycisków na głowicy kamery) |
|  | 1x audio IN, 1x audio OUT, |
|  | 2x gniazdo USB 2.0, 2x gniazdo USB 3.0 |
|  | Złącze Ethernet – izolowane 10/100 MB/s |
|  | Złącze wyrównywania potencjałów POAG |
|  | 2 gniazda USB z przodu konsoli do podłączenia dysku zewnętrznego oraz iPada |
|  | Złącze tabletu sterującego |
|  | Częstotliwość odświeżania 59,94Hz |
|  | Stosunek sygnału do szumu: min. 52dB dla 4K i min. 48dB dla HD |
|  | Wbudowany router Wi-Fi pozwalający na wykorzystanie łączności bezprzewodowej |
|  | Predefiniowanie ustawień preferencji operatorów oraz predefiniowanie ustawień procedur medycznych, możliwość dowolnej zmiany ustawień w obrębie procedur oraz operatorów |
|  | Skala wzmocnienia obrazu min. 4-stopniowa |
|  | Możliwość podłączenia drukarki do zastosowań medycznych przez port USB |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie endoskopowym parametrów pracy ustawionych i aktualnych takich urządzeń jak: shaver, pompa, waporyzator, insuflator oraz ikony nagrywania filmy oraz licznik zrobionych zdjęć |
|  | Monitor medyczny endoskopowy 4K 27 cali |
|  | Rozmiar monitora min. 27 cali |
|  | Format obrazu 16:9 |
|  | Matryca IPS w ochronnym szkle - przyklejone szkło ochronne, co oznacza, że ​​nie ma ryzyka zaparowania monitora w wilgotnych warunkach |
|  | Format obrazu 16:9 |
|  | Podświetlenie LED z czujnikiem automatycznej stabilizacji |
|  | Rozdzielczość ekranu: min. 3840x2160px |
|  | Ilość kolorów wyświetlanych : 1,073 miliarda (10-bit) |
|  | Kąt widzenia min. 178 stopni poziomo i pionowo |
|  | Jasność min. 800 cd/m² |
|  | Współczynnik kontrastu min. 1000:1 |
|  | Wyświetlana ilość kolorów – min. 10 bitów ( głębia koloru: 10 bitów (>1 miliarda kolorów) ) |
|  | Wejścia wideo: DVI-I, Composite, Component, S-Video, SDI, HDMI, USB, Złącze ekwipotencjalne POAG, Zdalne sterowanie RS-232C |
|  | Wielkość plamki max. 0,15mm |
|  | Waga monitora 7,7 kg |
|  | Wejścia wideo: 1x DisplayPort , 1xDVI-D, 1x3G-SDI, 1x HDMI wyjścia Video: 1x 3G-SDI, 1 x DVI |
|  | Wyjście wideo: 1x 3G-SDI, 1 x DVI-D |
|  | Głowica kamery rozdzielczość 4k UHD 3840x2160px |
|  | Głowica wyposażona w przetwornik typu CMOS |
|  | Skanowanie progresywne |
|  | Format obrazu 16:9, częstotliwość odświeżania min. 59,94Hz |
|  | Zoom cyfrowy min. 1,5x |
|  | 2 programowalne przyciski z możliwością zaprogramowania i zmiany śródoperacyjnej min. 12 funkcji |
|  | Obudowa głowicy wykonanana z tytanu, autoklawowalna i wodoodporna |
|  | Zastosowany typ części CF do zastosowań w pobliżu serca |
|  | Stosunek sygnału do szumu min. 50dB |
|  | Waga głowicy nie większa niż 0,6 kg |
|  | Głowica wyposażona w coupler ze standardowym podłączeniem do optyk z możliwością blokady obrotu optyki |
| 2. | Źródło Światła LED: |
|  | Technologia: LED (zimne źródło światła) |
|  | Gwarantowana żywotność: min.30 000 godzin pracy (7-letnia gwarancja) |
|  | Strumień świetlny odpowiadający mocy źródła Xenon min. 350W |
|  | Wyjście światła /strumień świetlny: min.1800 lumenów |
|  | Temperatura barwowa: 5.500 – 8.500 K nominalna |
|  | Wskaźnik oddawania barw: min. 70 CRI |
|  | Automatyczna regulacja strumienia świetlnego: zsynchronizowana szerokość impulsu z modulacją strumienia świetlnego |
|  | Głowica obrotowa światłowodu do podłączenia światłowodów różnych producentów typu: ACMI Standard, Storz, Wolf i Olympus. |
|  | Przycisk źródła światła „On / Standby” (gotowy do użycia w <1 sek.) |
| 3. | Insuflator CO2 z podrzewaniem |
|  | Insuflator do insuflacji CO2 w celu wytworzenia i utrzymania odmy otrzewnowej na potrzeby badania i operacji laparoskopowych |
|  | Tryb szybkiego przepływu oraz tryb bariatryczny |
|  | Zasilanie insuflatora ze źródła nisko- i wysokociśnieniowego CO2 |
|  | Regulacja ciśnienia gazu insuflacyjnego w zakresie min. 0 – 30 mmHg |
|  | Regulacja prędkość przepływu gazu insuflacyjnego w zakresie min. 0 – 50 l/min |
|  | Ekran dotykowy posiadający funkcje pełnego sterowania: wskaźnik numeryczny wartości bieżącej ciśnienia gazu insuflacji po stronie pacjenta, wskaźnik numeryczny wartości bieżącej przepływu gazu, wskaźnik zadanej wartości ciśnienia gazu po stronie pacjenta i przepływu gazu |
|  | Graficzny wskaźnik podłączenia grzania gazu |
|  | Numeryczny wskaźnik objętości zużytego gazu |
|  | Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację z konsolą kamery przez co możliwość wyświetlania parametrów na monitorze medyczny. |
|  | Wskaźnik graficzny i dźwiękowy informujący o poziomie CO2 w butki |
|  | Automatyczna startowa insuflacja trybem igła Veresa |
|  | Przewód wysokociśnieniowy do połączenia insuflatora ze źródłem CO2, długość min. 150 cm |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 2, dot. § 8 ust. 11 wzoru umowy:

Czy mając na uwadze nasze wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i serwisie sprzętu medycznego Zamawiający dopuści możliwość zmiany zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„Trzykrotna usterka tego samego rodzaju lub tego samego podzespołu urządzenia  powoduje wymianę podzespołu na nowy, wolny od wad lub odstąpienie od umowy i zwrot kosztów zakupu urządzenia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zamienia zapisów umowy.

Pytanie 3, dot. § 8 ust. 5 wzoru umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie. Czy wstawienie sprzętu zastępczego możemy rozumieć jak moment, który wstrzymuje bieg wyznaczony na dokonanie naprawy (5 i 10 dni) wskazany w ww. paragrafie?

Powyższa czynność umożliwia ciągłość pracy Zamawiającemu a Wykonawcy daje komfort, w postaci dodatkowego czasu, na dokonanie niezbędnych napraw / konserwacji aparatu czy sprowadzenia niezbędnych części z zagranicy.

Odpowiedź: Zamawiający  potwierdza iż wstawienie sprzętu zastępczego wstrzymuje bieg wyznaczony na dokonanie naprawy ( 5 i 10 dni)

Pytanie 4, dot. Części nr 4 – szczegółowy opis oferowanego asortymentu:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie / sprecyzowanie opisu kryterium oceny ofert dla Części nr 4.

W Rozdziale XV SWZ dla Części nr 4 Zamawiający wskazuje jako kryterium: cenę i gwarancję. Natomiast w przywoływanym załączniku w pkt. 50 i 51 podaje dodatkowe kryterium jakościowe.

Mając na uwadze powyższe wnosimy jak we wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia Kryterium oceny ofert dla cz. 4:

Kryterium I: cena 60%

Kryterium II: jakość 20%

Kryterium III: gwarancja 20%

- Sposób obliczenia punktów:

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, poprzez sumowanie punktów uzyskanych w kryteriach oceny; maksymalnie można osiągnąć 100 punktów.

Kryterium I:

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie „ceny” podanej w formularzu ofertowym, według wzoru:

| Pc = | Cn | × 100 × Wc |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cob |  |  |

### Pc – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „cena”

### Cn – najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich cen z ofert podlegających ocenie

#### Cob – cena oferty badanej

Wc – waga kryterium „cena” (tj. 60%) w postaci ułamka (0,60)

W kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Kryterium II:

W kryterium II ,,jakość” Wykonawca otrzyma punkty na podstawie zadeklarowanych w formularzu ofertowym dodatkowych parametrów jakościowych oferowanego urządzenia w specyfikacji oferowanego asortymentu. W kryterium można uzyskać maksymalnie 20 pkt.

Kryterium III:

W kryterium „okres udzielonej gwarancji” Wykonawca otrzyma punkty na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym terminu udzielonej gwarancji w następujący sposób:

– gwarancja 24 miesięcy = 10 pkt

– gwarancja 36 miesięcy lub więcej= 20 pkt

Zaoferowanie gwarancji poniżej 24 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty. Zaoferowanie 36 miesięcy lub więcej powoduje przyznanie maksymalnej liczby punktów tj. 20 pkt.

- Pytania Wykonawcy czwartego:

Czy dla zwiększenia konkurencyjności i uzyskania lepsze oferty cenowej, Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia o poniższych parametrach:

| Lp | PARAMETR | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Parametry ogólne |  |
| 2 | Aparat na podstawie jezdnej, hamulec centralny, uchwyty na dwie 10 litrowe butle rezerwowe, reduktory do butli O2 i N2O nakręcane z przyłączami do aparatu | TAK |
| 3 | Zasilanie gazami z sieci centralnej: O2, N2O, Powietrze | TAK |
| 4 | System oddechowy podgrzewany, zasilanie wewnętrzne bez zewnętrznych przewodów zasilających, możliwe wyłączenie podgrzewania przez użytkownika | TAK |
| 5 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 100 minut | TAK |
| 6 | Duży blat roboczy, pozwalający na wygodne prowadzenie dokumentacji. Wbudowane regulowane oświetlenie blatu typu LED | TAK |
| 7 | Szuflada na akcesoria z trwałym zamknięciem (typu: zamek na klucz, blokada mechaniczna) | TAK |
| 8 | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora | TAK |
| 9 | System bezpieczeństwa zapewniający co najmniej 25% udział O2 w mieszaninie z N2O | TAK |
| 10 | Elektroniczny mieszalnik zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów, | TAK |
| 11 | Elektroniczny mieszalnik zapewniający utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenie tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta | TAK |
| 12 | Prezentacja przepływomierzy w formie graficznej na ekranie aparatu, tzw. wirtualne przepływomierze | TAK |
| 13 | Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow | TAK |
| 14 | Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących) | TAK |
| 15 | Wentylacja pacjentów ze wszystkich grup wiekowych nie wymaga użycia odmiennych elementów systemu oddechowego i czujników z wyłączeniem rur oddechowych i worka do wentylacji ręcznej | TAK |
| 16 | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum | TAK |
| 17 | Wbudowany niezależny przepływomierz O2 do podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową | TAK |
| 18 | Miejsce aktywne do zamocowania jednego parownika | TAK |
| 19 | Aparat przygotowany do pracy z jednorazowymi zbiornikami pochłaniacza, w dostawie co najmniej 6 zbiorników jednorazowych, objętość pochłaniacza jednorazowego minimum 1200 ml | TAK |
| 20 | Respirator, tryby wentylacji |  |
| 21 | Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym | TAK |
| 22 | Wentylacja kontrolowana objętościowo | TAK |
| 23 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo | TAK |
| 24 | Wentylacja synchronizowana w trybie kontrolowanym objętościowo i w trybie kontrolowanym ciśnieniowym | TAK |
| 25 | CPAP/PSV | TAK |
| 26 | Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji np. na czas odsysania śluzu), regulacja czasu trwania pauzy przez użytkownika, prezentacja czasu pozostałego do zakończenia pauzy | TAK |
| 27 | Automatyczne przełączenie na gaz zastępczy: -po zaniku O2 na 100 % powietrze -po zaniku N2O na 100 % O2 -po zaniku Powietrza na 100% O2 we wszystkich przypadkach bieżący przepływ Świeżych Gazów pozostaje stały (nie zmienia się) | TAK |
| 28 | Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze | TAK |
| 29 | Regulacje |  |
| 30 | Zakres regulacji częstości oddechowej co najmniej od 5 do 100 odd/min | TAK |
| 31 | Zakres regulacji plateau co najmniej od 0% do 50% | TAK |
| 32 | Zakres regulacji I:E co najmniej od 4:1 do 1:4 | TAK |
| 33 | Zakres regulacji objętości oddechowej co najmniej od 10 do 1500 ml | TAK |
| 34 | Zakres regulacji wyzwalacza przepływowego co najmniej od 0,3 l/min do 15 l/min | TAK |
| 35 | Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie co najmniej od 5 do 80 hPa (cmH2O) | TAK |
| 36 | Wspomaganie ciśnieniowe w trybie PSV regulowane w zakresie od 3 cmH2O do co najmniej 60 cmH2O | TAK |
| 37 | Regulacja czasu narastania ciśnienia w fazie wdechowej (nie dotyczy czasu wdechu), pozwalająca na kształtowanie nachylenia fali oddechowej, podać zakres | TAK |
| 38 | Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do 20 hPa (cmH2O); wymagana funkcja WYŁ (OFF) | TAK |
| 39 | Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika | TAK |
| 40 | Zmiana nastawy PEEP powoduje automatyczną zmianę Pwdech, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika | TAK |
| 41 | Prezentacje |  |
| 42 | Prezentacja krzywych w czasie rzeczywistym: p(t), CO2(t), kapnografia | TAK |
| 43 | Funkcja timera (odliczanie do zera sekund od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora | TAK |
| 44 | Funkcja stopera (odliczanie od zera sekund) pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, , kontroli czasu, prezentacja na ekranie respiratora | TAK |
| 45 | Funkcjonalność |  |
| 46 | Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej minimum 15”, sterowanie: ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne, ekran wbudowany z przodu aparatu | TAK |
| 47 | Co najmniej trzy konfiguracje ekranu, możliwe do szybkiego wyboru przez użytkownika; dowolna konfiguracja każdego z ekranów przez użytkownika | TAK |
| 48 | Pola parametrów na ekranie konfigurowane także w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika | TAK |
| 49 | Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii | TAK |
| 50 | Wbudowany moduł gazowy, monitorowanie gazowe (pomiar w strumieniu bocznym, powrót próbki do układu) w aparacie – pomiary i prezentacja wdechowego i wydechowego stężenia gazów anestetycznych, O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2, anestetyki (SEV, DES, ISO), automatyczna identyfikacja anestetyku, MAC skorelowany do wieku pacjenta | TAK |
| 51 | Powrót próbki gazowej do układu | TAK |
| 52 | Możliwy demontaż modułu gazowego i przeniesienie go do innego urządzenia tej serii | TAK |
| 53 | W pełni automatyczna kalibracja modułu gazowego, niewymagająca udziału serwisu, personelu i akcesoriów (np. tzw. gazu testowego) | TAK |
| 54 | Eksport tzw. zrzutu ekranu do pamięci zewnętrznej USB | TAK |
| 55 | Automatyczne wstępne skalkulowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i/lub wzrostu pacjenta | TAK |
| 56 | Alarmy |  |
| 57 | Możliwość automatycznego dostosowania granic alarmowych w odniesieniu do aktualnie mierzonych wartości | TAK |
| 58 | Alarm ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |
| 59 | Alarm objętości minutowej | TAK |
| 60 | Alarm bezdechu (aponea) | TAK |
| 61 | Alarm stężenia anestetyku | TAK |
| 62 | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |
| 63 | Alarm wykrycia drugiego anestetyku | TAK |
| 64 | Inne |  |
| 65 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, wersja drukowana, książkowa – nie dopuszcza się kserokopii | TAK |
| 66 | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |
| 67 | Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę o łącznej objętości minimum 1200 ml. | TAK |
| 68 | Dreny do podłączenia O2, N2O i Powietrza o dł. min. 5m każdy; wtyki typu AGA | TAK |
| 69 | Dodatkowe gniazda elektryczne, co najmniej 4 szt., zabezpieczone bezpiecznikami | TAK |
| 70 | Całkowicie automatyczny test bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury | TAK |
| 71 | Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności | TAK |
| 72 | System ewakuacji gazów, zintegrowany, z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do odciągu szpitalnego | TAK |
| 73 | Akcesoria dodatkowe |  |
| 74 | Zbiornik wielorazowy na wapno, możliwa sterylizacja parowa w temperaturze 134 st C | TAK |
| 75 | W dostawie jednorazowe układy oddechowe, współosiowe, z pułapkami 20 szt. (worek oddechowy 2 L, długość rur co najmniej 170 cm) | TAK |
| 76 | W dostawie jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem – 75 szt. | TAK |
| 77 | W dostawie pułapki wodne do modułu gazowego 24 szt. | TAK |
| 78 | W dostawie linie próbkujące 20 szt. | TAK |
| 79 | Monitor do aparatu, wymagania ogólne |  |
| 80 | Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej przynajmniej 15 cali, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |
| 81 | Wygodne sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim. Stałe przyciski zapewniają dostęp do najczęściej używanych funkcji. Obsługa menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy – za pomocą pokrętła, potwierdzanie wyboru i zamknięcie okna dialogowego przez naciśnięcie pokrętła. Możliwość zmiany i wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego | TAK |
| 82 | Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - nie cięższy niż 7,5 kg - wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia, - wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 5 godzin pracy - w komplecie system mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie monitora do transportu pacjenta - monitor jest gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu | TAK |
| 83 | Chłodzenie bez wentylatora | TAK |
| 84 | Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania parametrów do własnych wymagań. Ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 8. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. | TAK |
| 85 | Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania przynajmniej 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora | TAK |
| 86 | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów przynajmniej z 6 dni, z możliwością przeglądania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund | TAK |
| 87 | Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 96 godzin | TAK |
| 88 | Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 24 godzin | TAK |
| 89 | Oprogramowanie realizujące funkcje: - kalkulatora lekowego - kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i utlenowania - obliczenia nerkowe | TAK |
| 90 | Monitor umożliwia wyświetlanie danych z innego monitora pacjenta podłączonego do tej samej sieci, również w przypadku braku lub wyłączenia centrali | TAK |
| 91 | Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne | TAK |
| 92 | Monitor zamocowany na oferowanym aparacie do znieczulania i połączony z nim, wyświetla przebiegi dynamiczne, łącznie z pętlami oddechowymi, oraz wartości liczbowe danych z aparatu. | TAK |
| 93 | Możliwości monitorowania parametrów |  |
| 94 | Pomiar EKG | TAK |
| 95 | EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu | TAK |
| 96 | Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę | TAK |
| 97 | Pomiar odchylenia ST | TAK |
| 98 | Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 16 różnych arytmii | TAK |
| 99 | Pomiar saturacji i tętna (SpO2) |  |
| 100 | Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor lub równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru, z możliwością stosowania wszystkich czujników z oferty firmy Nellcor | TAK |
| 101 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |
| 102 | Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin | TAK |
| 103 | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie | TAK |
| 104 | Inwazyjny pomiar ciśnienia | TAK |
| 105 | Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech ciśnień | TAK |
| 106 | Pomiar temperatury | TAK |
| 107 | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur | TAK |
| 108 | Pomiar zwiotczenia | TAK |
| 109 | Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dopuszczalny pomiar za pomocą dodatkowego monitora. Dostępne metody stymulacji, przynajmniej: - Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4 - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów - Tetanus 50 Hz - Single Twitch | TAK |
| 110 | Wymagane akcesoria pomiarowe |  |
| 111 | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod | TAK |
| 112 | Czujnik SpO2 dla dorosłych i przewód przedłużający | TAK |
| 113 | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych | TAK |
| 114 | Czujnik temperatury skóry | TAK |
| 115 | Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 1 torze | TAK |
| 116 | Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych | TAK |

Odpowiedź: Zamawiajacy określił parametry jakie ma spełniać oferowany sprzęt, w związku z tym Zamawiajacy nie dopuszzca proponowanego aparatu do znieczulania.

- Pytania Wykonawcy piątego:

Pytania do: aparat do znieczulenia (Część nr 3)

- Pkt 30 i 31  Czy Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską i wymaga w pkt 30 oraz pkt 31 odpowiednio „tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny PC” oraz tryb wentylacji objętościowo zmienny VC”?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i wymaga:

Pkt. 30 tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny PC

Pkt. 31 tryb wentylacji objętościowo zmienny VC

- Pkt 40 Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru zakres objętości oddechowej w zakresie 5 - 1500ml w trybie ciśnieniowym oraz 20 - 1500ml w trybie objętościowym?

Odpowiedź: Tak.

- Pkt 74 Czy Zamawiający dopuści autotest szczelności włączanych parowników z interakcją z użytkownikiem i zapisem wyniku testu w dzienniku uwidacznianym na ekranie aparatu do znieczulenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pkt 86 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor ze sterowaniem poprzez pokrętło i ekran dotykowy z uproszczonym panelem przycisków na obudowie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy w zakresie części nr 3 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji na: do 50 dni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia rozdz. V SWZ, który otrzymuje brzmienie:

# Rozdział V. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji dla każdej z części zamówienia wynosi:

  - Część I – do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

  - Część II –do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

  - Część III– do 42 dni od dnia zawarcia umowy.

  - Część IV– do 42 dni od dnia zawarcia umowy.

- Dotyczy wzoru umowy § 6 ppkt. a), b

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis umowy § 6 ppkt. a), b w brzmieniu

- Za zawinione przekroczenie terminu realizacji określonego w §3 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci 0,2% wartości brutto urządzenia nie dostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki.

- Za zawinione przekroczenie terminu usunięcia awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci 0,2% wartości brutto urządzenia, które ma zostać naprawione, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu określonego § 8 ust. 5 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto urządzenia, które ma zostać naprawione.

- Dotyczy wzoru umowy § 6

Prosimy o dodatnie w par. 6 zastrzeżenia odnośnie maksymalnej wysokości kar. Zwracamy uwagę, iż art. 436 ustawy z 11.09.2019 pzp  określa, iż umowa zawiera postanowienie dotyczące łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, które mogą dochodzić strony. Ponadto brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18). Proponujemy wprowadzenie zapisu o następującej treści:

„Maksymalny limit kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, wynosi 10% wartości wynagrodzenia brutto umowy.

Odpowiedź: Zamawiający w § 6 dopisuje pkt. f, który otrzymuje brzmienie:

    - Maksymalny limit kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, wynosi 30% wartości brutto umowy.

- Dotyczy wzoru umowy § 6 pkt. b)

Prosimy o doprecyzowanie kary umownej poprzez uprzednie wezwanie do przystąpienia do realizacji naprawy gwarancyjnej, przed naliczeniem kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis umowy § 6 pkt.  b) w brzmieniu

Za zawinione przekroczenie terminu usunięcia awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci 0,2% wartości brutto urządzenia, które ma zostać naprawione, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu określonego § 8 ust. 5 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto urządzenia, które ma zostać naprawione.

- Dotyczy wzoru umowy § 6 pkt 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie sprzętu zastępczego (równoważny sprzętowi naprawianemu) po 5 dniach roboczych od dnia zgłoszenia awarii przez zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

- Dotyczy wzoru umowy § 8 pkt. 10

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

- Dotyczy wzoru umowy § 8 pkt. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje w/w punktu, tak aby przeglądów w okresie gwarancji odbywała się zgodnie z zaleceniami producenta. Wnioskujemy o wykreślenie fragmentu „ale nie rzadziej niż 1 raz w roku”. W przypadku określonych urządzeń medycznych, producenci zalecają, aby przeglądy odbywały się raz na 2 lata.

Odpowiedź:  Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

- Dotyczy wzoru umowy § 8 pkt. 11

Oferowane urządzenie składa się z kilku niezależnie działających modułów / elementów. Niezasadne byłoby wymaganie wymiany całego urządzenia na nowe podczas gdy doszło do usterki jednego z modułów / elementów. Niezasadne jest również żądanie odstąpienia od umowy. Wobec powyższego prosimy o modyfikację w/w ustępu na:

„Trzykrotna usterka tego samego rodzaju lub tej samej części urządzenia powoduje wymianę elementu / podzespołu na nowy, wolny od wad.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

- Dotyczy wzoru umowy § 8 pkt. 13.

Czy Zamawiający zaakceptuje sporządzanie raportów serwisowych w formie elektronicznej spełniającej kryteria formy dokumentowej, tj. raport będzie sporządzony i potwierdzony przez reprezentantów stron na urządzeniu mobilnym, z wykluczeniem formy pisemnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

- Dotyczy wzoru umowy § 8 pkt. 12

Powszechnie przyjętą praktyką jest, że gwarancja elementów systemu naprawianych lub wymienionych w trakcie trwania okresu gwarancji kończy się wraz z zakończeniem gwarancji na przedmiot zamówienia. Pozwala to na rzetelną kalkulację oferty przez Wykonawcę, korzystniejszą dla Zamawiającego. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na usunięcie wymogu rozpoczęcia biegu gwarancji na nowo od momentu dokonania istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

- Dotyczy wzoru umowy § 10 pkt. 1.

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o modyfikację  treści klauzuli o sile wyższej (rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja dodania tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej (w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy jednoczesnej konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy dodatnie Paragrafu o treści:

- Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

- Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

- W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

- Dotyczy załącznik OPZ część 3: Aparat do znieczulenia:

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia, rok produkcji 2021?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pytania Wykonawcy szóstego :

Dotyczy Pakietu nr 1

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści do postępowania  wysokiej jakości infuzyjną pompę strzykawkową infuzyjną  mocowaniem manualnie ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6.Czy Zamawiający dopuści do postepowania  wysokiej jakości pompę infuzyjną z czas pracy z akumulatora >11 godzin przy infuzji 5ml/godz. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7.Czy Zamawiający dopuści do postepowania wysokiej jakości  pompę infuzyjną możliwością mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy  uchwytu na stałe wbudowanego w pompę ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

9. Czy  Zamawiający dopuści do postepowania wysokiej jakości  pompę infuzyjną o wymiarach   W / S / G 135 x 345 x 170 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z możliwością programowania infuzji w następujących jednostkach:

ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, μg/min, μg/h, μg/kg/min, μg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m²/h, mg/m²/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mUnit/min, mUnit/kg/min, mUnit/kg/h, Unit/min, Unit/h, Unit/kg/min, Unit/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h, mL/kg/min, mL/kg/h, mL/kg/24h  z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

12.Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę  objętościową  zawierającą 2850 leków w 19 możliwych do skonfigurowania profili użytkownika w każdym profilu do 150 leków ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

14. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości infuzyjną pompę strzykawkową, bez przewodu łączącego do centrali przywoływania personelu ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

II

15. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę  objętościową przeznaczoną  do podawania pacjentom dorosłym, dzieciom i noworodkom w przerywanych lub ciągłych infuzjach płynów pozajelitowych , leków , krwi i preparatów krwiopochodnych oraz leków, przy  wykorzystaniu zatwierdzonych klinicznie dróg podawania (droga dożylna, dotętnicza, podskórna) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

16. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę objętościową z napięciem 10-15VA, 100-240V ~ 50/60 Hz ze sprawnym uziemieniem, zasilanie przy użyciu zasilacza wewnętrznego lub stacji dokującej ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

17. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę objętościową z dokładnością mechaniczną +/-5% a nawet lepszą w większości sytuacji klinicznych ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

18. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę  objętościową bez możliwości podaży żywienia dojelitowego, Producent posiada specjalną pompę dopasowaną do żywienia dojelitowego aby wykluczyć błąd podania.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

19. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę  objętościową z zasilaniem z akumulatora wewnętrznego: czas pracy baterii (przy pełnym naładowaniu):pow. 5 h przy 25 ml/h pow. 4 h przy 1500 ml/h ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

20. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę  objętościową o następujących wymiarach : Wymiary (W/S/G) 135 × 190 × 170 mm / ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

21. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę  objętościową z uchwytem na stałe wbudowanym w pompę ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

23. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę  objętościową z możliwością  programowania infuzji w jednostkach Tryby dawkowania: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, μg/min, μg/h,μg/kg/min, μg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min,mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m˛/h, mg/m˛/24h, g/h, g/kg/min,g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min,mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h,kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h. z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

25. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę  objętościową  zawierającą następujące tryby : tryby w ml/h: Objętość + Szybkość Przepływu, Objętość + Czas,Szybkość Przepływu + Czas, Objętość + Czas + Szybkość Przepływu, Wzrastająco / Malejąco, Sekwencyjnie / Okresowo ,Następczo / Na Zakładkę, Krople/min ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

26. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę  objętościową bez możliwości automatycznego przekazywania danych o podawanym żywieniu (pozajelitowym i dojelitowym) do systemu kontrolowanej insulinoterapii. W bibliotece leków zawarte dane żywienia ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

30. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości infuzyjną pompę objętościową z funkcją programowania czasu infuzji od 1min in do 168h ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

31. Czy zmawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę objętościową z funkcją wykrywania pęcherzyków powietrza od 0-250µL ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

32. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę  objętościową bez możliwości współpracy z czytnikiem  kodów kreskowych ?

Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuszcza.

III

34. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości  stacje dokującą z możliwością podłączenia 4, 6 lub 8 pomp (8+8+6) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

37. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości  stacje dokującą z możliwością podłączenia 4, 6 lub 8 pomp (8+8+6) ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

38. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości stacje  dokujące bez możliwości współpracy z czytnikiem  kodów kreskowych ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

V.

49. Czy  Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości  pompę infuzyjną o dokładność regulacji szybkości przepływu ±1% w mechanizmie : ±2% w strzykawkach ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawijący dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę objętościową z dokładnością mechniczną +/-5% a nawet lepszą w większości sytuacji klinicznych i zmieni zapis  w kryterium oceny ofert ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i nie zmienia zapis w kryterium oceny ofert.

50. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę  objętościową bez możliwości współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii  i zmieni zapis  w kryterium  oceny ofert ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i nie zmienia zapis w kryterium oceny ofert.

51. Czy zamawiający dopuści infuzyjną pompę strzykawkową umożliwiającą pracę ze strzykawkami od 5ml. Z klinicznego punktu widzenia nie ma uzasadnienia stosowania strzykawkowej 2/ml ze względu na fakt, że wypełnienie drenu to objętość ok 1,5ml, co spowoduje, że w strzykawce zostanie jedynie około 0,5 ml do infuzji i zmieni zapis  w kryterium oceny ofert?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i nie zmienia zapis w kryterium oceny ofert.

52. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową bez możliwości automatycznego przejmowania infuzji przez kolejną pompę po zakończeniu pracy poprzedniej i zmieni zapis  w kryterium oceny ofert ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i nie zmienia zapis w kryterium oceny ofert.

53. Czy zamawiający dopuści pompę bez opcjonalnej możliwości rozszerzenia oprogramowania o tryb TCI TCI z modelami farmakokinetycznymi dla Propofolu, Remifentanyli i Sufentanylu i zmieni zapis  w kryterium oceny ofert?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i nie zmienia zapis w kryterium oceny ofert.

54. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową  i objętościową  z wbudowanym gniazdem RS232 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

56. Czy zamawiający dopuści pompę bez opcjonalnej możliwości rozszerzenia funkcji oprogramowania pompy o tryb  PCA i PCEA i zmieni zapis  w kryterium oceny ofert ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i nie zmienia zapis w kryterium oceny ofert.

58. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę  objętościową  zawierającą 2850 leków w 19 możliwych do skonfigurowania profili użytkownika w każdym profilu do 150 leków i zmieni zapis  w kryterium oceny ofert ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i nie zmienia zapis w kryterium oceny ofert.

59. Czy Zamawiający dopuści pompę bez opcjonalnej możliwości rozszerzenia oprogramowania o tryb TCI i zmieni zapis  w kryterium oceny ofert?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i nie zmienia zapis w kryterium oceny ofert.

60. Czy Zamawiający dopuści pompę bez opcjonalnej możliwości rozszerzenia funkcji oprogramowania pompy o tryb  PCA i PCEA i zmieni zapis  w kryterium oceny ofert ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i nie zmienia zapis w kryterium oceny ofert.

- Pytania wykonawcy siódmego:

– Pyt. 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z manualnym montowaniem strzykawki od przodu ? Takie rozwiązanie sprawia, że infuzję można przygotować zarówno przy włączonym, jak i wyłączonym urządzeniu.

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.

– Pyt. 5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z zasilaniem z wewnętrznego akumulatora ? Jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie, ponieważ nie trzeba pamiętać o specjalnym przewodzie do zasilania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

– Pyt. 6 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z czasem pracy na akumulatorze do 12 godzin przy infuzji 5ml/h ? Taka ilość czasu w zupełności wystarczy do poprawnej pracy  urządzenia w budynku użyteczności publicznej typu szpital, w którym występują liczne gniazdka elektryczne, agregaty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

– Pyt. 9 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe o wymiarach 400 x 95 x 120 mm  wraz z pokrywą zabezpieczającą tłok strzykawki ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

– Pyt. 10 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, ug, mg, g, U, KU, IU, IE, mmol, mol, kcal z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)? Są to jednostki powszechnie stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

– Pkt. 12   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z wbudowaną biblioteką leków z możliwością wprowadzenia 1500 pozycji o parametrach infuzji: pełnej nazwy leku, skróconej nazwy, maksymalnego bolusa, jednostki stężenia, minimalnego, stosowanego i maksymalnego stężenia, jednostki dawki, minimalnej, maksymalnej i stosowanej dawce bez notki doradczej i podziału na oddziały ? Są to podstawowe i powszechnie używane parametry dotyczące programowania leków do podaży.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

– Pkt. 15  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe sterowane  elektronicznie, umożliwiające współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, przeznaczone do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego  podawania leków zalecanych do terapii infuzyjnej, w skład których wchodzą m.in. koloidy i krystaloidy, krew i składniki krwi, płyny używane do całkowitego żywienia wyłącznie pozajelitowego (TPN) oraz lipidy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

– Pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z dokładnością mechaniczną mniejszą, bądź równą 1 % ? Jest to niewielka różnica względem wymogów Zamawiającego i nie będzie miała wpływu na pracę z urządzeniem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

– Pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z możliwością podaży leków standardowych, światłoczułych, krwi oraz preparatów krwiopochodnych, cytostatyków oraz żywienia tylko pozajelitowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

– Pyt. 19 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z czasem pracy na akumulatorze do 9 godzin przy infuzji 25ml/h ? Taka ilość czasu w zupełności wystarczy do poprawnej pracy  urządzenia w budynku użyteczności publicznej typu szpital, w którym występują liczne gniazdka elektryczne, agregaty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

– Pyt. 20 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe o wymiarach 233.5 x 99 x 120 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

– Pyt. 25 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z automatycznym prowadzeniem infuzji w trybie programowanym, z możliwością zaprogramowania 5 faz - każda faza o określonych parametrach takich jak prędkość, czas.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

– Pyt. 26 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe bez funkcji automatycznego przekazywania danych o podawanym żywieniu do systemu kontrolowanej insulinoterapii ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

– Pyt. 31 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe z czułością techniczną - wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,02 ml? Jest to niewielka różnica względem wymogów Zamawiającego i nie będzie miała wpływu na pracę z urządzeniem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

– Pyt. 32 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy objętościowe bez możliwości współpracy z czytnikiem kodów kreskowych ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

– Pyt. 37 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy stacje dokujące z możliwością rozbudowy do 8 stanowisk ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

– Pyt. 38 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy stacje dokujące bez możliwości współpracy z czytnikiem kodów kreskowych ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytania wykonawcy ósmego:

Zadanie nr 4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej zapisanej we wzorze umowy § 6 pkt. a) na następujące brzmienie: a) Za zawinione przekroczenie terminu realizacji określonego w § 3 pkt 1 umowy Wykonawca zapłaci 0,5% wartości urządzenia nie dostarczonego w terminie?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia pkt  § 6 pkt. a) w brzmieniu:

Za zawinione przekroczenie terminu realizacji określonego w §3 ust . 1 umowy Wykonawca zapłaci 0,2% wartości brutto urządzenia nie dostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki.

- Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że towar znajduje się na magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 4 do 8 tygodni od daty zawarcia umowy

Odpowiedź: Zamawiający zmienia rozdz. V SWZ, który otrzymuje brzmienie:

# Rozdział V. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji dla każdej z części zamówienia wynosi:

Część I – do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Część II –do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Część III– do 42 dni od dnia zawarcia umowy.

Część IV– do 42 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający zmienia nazwę sprzętu w części 4  , który otrzymuje nowe brzmienie:

Część 4 – Kolumna endoskopowa – tor wizyjny do diagnostyki endoskopowej 1 zestaw.

Obowiązujące kryterium oceny ofert dla wszystkich części:

Część 1 – zestaw pomp infuzyjnych  w tym  pompa infuzyjna strzykawkowa  17 szt., pompa infuzyjna objętościowa 5 szt., stacja dokująca wraz z pokrywą – 7 szt. :

Kryterium I: cena 60%

Kryterium II: jakość 20%

Kryterium III: gwarancja 20%

- Kryteria oceny oferty:

Kryterium I: cena – waga kryterium 60%

Kryterium II: jakość 20%

Kryterium III: gwarancja 20%

- Sposób obliczenia punktów:

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, poprzez sumowanie punktów uzyskanych w kryteriach oceny; maksymalnie można osiągnąć 100 punktów.

Kryterium I:

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie „ceny” podanej w formularzu ofertowym, według wzoru:

| Pc = | Cn | × 100 × Wc |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cob |  |  |

### Pc – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „cena”

### Cn – najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich cen z ofert podlegających ocenie

#### Cob – cena oferty badanej

Wc – waga kryterium „cena” (tj. 60%) w postaci ułamka (0,60)

W kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Kryterium II:

W kryterium II ,,jakość” Wykonawca otrzyma punkty na podstawie zadeklarowanych w formularzu ofertowym dodatkowych parametrów jakościowych oferowanego urządzenia w specyfikacji oferowanego asortymentu.

| Pj = | Job | × 100 × Wc |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | J max |  |  |

### Pj – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „jakość”

### J max– Maxymalna liczba pkt  cena spośród wszystkich  ofert podlegających ocenie

#### Job – Liczba pkt.  oferty badanej

Wj – waga kryterium „jakosć” (tj. 20%) w postaci ułamka (0,20)

W kryterium można uzyskać maksymalnie 20 pkt.

Kryterium III:

W kryterium „okres udzielonej gwarancji” Wykonawca otrzyma punkty na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym terminu udzielonej gwarancji w następujący sposób:

– gwarancja 24 miesięcy = 10 pkt

– gwarancja 36 miesięcy lub więcej= 20 pkt

Część 2 – aparat ultrasonograficzny z wyposażeniem 1 szt.

Kryterium I: cena 60%

Kryterium II: gwarancja 40%

- Sposób obliczenia punktów:

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, poprzez sumowanie punktów uzyskanych w kryteriach oceny; maksymalnie można osiągnąć 100 punktów.

Kryterium I:

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie „ceny” podanej w formularzu ofertowym, według wzoru:

| Pc = | Cn | × 100 × Wc |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cob |  |  |

### Pc – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „cena”

### Cn – najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich cen z ofert podlegających ocenie

#### Cob – cena oferty badanej

Wc – waga kryterium „cena” (tj. 60%) w postaci ułamka (0,60)

W kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Kryterium II:

W kryterium „okres udzielonej gwarancji” Wykonawca otrzyma punkty na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym terminu udzielonej gwarancji w następujący sposób:

– gwarancja 24 miesięcy = 20 pkt

– gwarancja 36 miesięcy lub więcej= 40 pkt

Zaoferowanie gwarancji poniżej 24 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty. Zaoferowanie 36 miesięcy lub więcej powoduje przyznanie maksymalnej liczby punktów tj. 40 pkt.

Część 3 Aparat do znieczulania ogólnego z monitorem 1 szt.

Kryterium I: cena 60%

Kryterium II: gwarancja 40%

- Sposób obliczenia punktów:

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, poprzez sumowanie punktów uzyskanych w kryteriach oceny; maksymalnie można osiągnąć 100 punktów.

Kryterium I:

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie „ceny” podanej w formularzu ofertowym, według wzoru:

| Pc = | Cn | × 100 × Wc |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cob |  |  |

### Pc – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „cena”

### Cn – najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich cen z ofert podlegających ocenie

#### Cob – cena oferty badanej

Wc – waga kryterium „cena” (tj. 60%) w postaci ułamka (0,60)

W kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Kryterium II:

W kryterium „okres udzielonej gwarancji” Wykonawca otrzyma punkty na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym terminu udzielonej gwarancji w następujący sposób:

– gwarancja 24 miesięcy = 20 pkt

– gwarancja 36 miesięcy lub więcej= 40 pkt

Zaoferowanie gwarancji poniżej 24 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty. Zaoferowanie 36 miesięcy lub więcej powoduje przyznanie maksymalnej liczby punktów tj. 40 pkt.

Część 4 – Kolumna endoskopowa – tor wizyjny do diagnostyki endoskopowej 1 zestaw.

Kryterium oceny ofert dla cz. 4:

Kryterium I: cena 60%

Kryterium II: jakość 20%

Kryterium III: gwarancja 20%

- Sposób obliczenia punktów:

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, poprzez sumowanie punktów uzyskanych w kryteriach oceny; maksymalnie można osiągnąć 100 punktów.

Kryterium I:

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie „ceny” podanej w formularzu ofertowym, według wzoru:

| Pc = | Cn | × 100 × Wc |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cob |  |  |

### Pc – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „cena”

### Cn – najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich cen z ofert podlegających ocenie

#### Cob – cena oferty badanej

Wc – waga kryterium „cena” (tj. 60%) w postaci ułamka (0,60)

W kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Kryterium II:

W kryterium II ,,jakość” Wykonawca otrzyma punkty na podstawie zadeklarowanych w formularzu ofertowym dodatkowych parametrów jakościowych oferowanego urządzenia w specyfikacji oferowanego asortymentu. W kryterium można uzyskać maksymalnie 20 pkt.

Kryterium III:

W kryterium „okres udzielonej gwarancji” Wykonawca otrzyma punkty na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym terminu udzielonej gwarancji w następujący sposób:

– gwarancja 24 miesięcy = 10 pkt

– gwarancja 36 miesięcy lub więcej= 20 pkt

Zaoferowanie gwarancji poniżej 24 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty. Zaoferowanie 36 miesięcy lub więcej powoduje przyznanie maksymalnej liczby punktów tj. 20 pkt.

Zamawiający zmienia w SWZ termin związania ofertą:

# Rozdział X. Termin związania ofertą

Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą upływa w dniu 22.06.2021 r.

W załączeniu do wyjaśnień:

- Obowiązujący Załącznik nr 1 Szczegółowy opis dla cz. 1 Pompy infuzyjne

- Obowiązujący JEDZ

- Obowiązujący wzór umowy

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną cześć SWZ, podczas sporządzania ofert.

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji  Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Nowy termin składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalmyslenice w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 25.03.2021 r .do godz. 12.30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2021 r. godz. 13.10.

Podpis........................................

Zamieszczono na stronie internetowej ……………………………………………......................... .