WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

Pakiet nr 10

Bronchofiberoskop przenośny / intubacyjny – szt. 1

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Endoskop optyczny, giętki, w pełni zanurzalny | Tak |  |
| 5 | Średnica kanału roboczego: min 2,5mm | Tak |  |
| 6 | Zewnętrzna średnica tuby wziernikowej: max 5,2mm | Tak |  |
| 7 | Zewnętrzna średnica końcówki dystalnej: max 5,1mm | Tak |  |
| 8 | Kierunek patrzenia: 0˚ | Tak |  |
| 9 | Pole widzenia: min 95˚ | Tak |  |
| 10 | Głębia ostrości obrazu: min 3-50mm | Tak |  |
| 11 | Korekcja ostrości obrazu zakresie min.: +2 ~ -8dptr. | Tak |  |
| 12 | Wychylenie końcówki w górę/w dół: min 160˚/130˚ | Tak (podać) |  |
| 13 | Długość robocza: min 600 mm | Tak (podać) |  |
| 14 | Długość całkowita: max 890 mm | Tak (podać) |  |
| 15 | Wykonany jako aparat mobilny/przenośny, w komplecie autonomiczne źródło światła zasilane z własnej baterii/akumulatora (źródło światła typu LED ze wskaźnikiem stanu baterii, czas ciągłej pracy na baterii: min. 10godz., masa źródła światła: max 120g) | Tak |  |
| 16 | Wejście kanału roboczego typu LUER | Tak |  |
| 17 | Przyłącze ssaka zamocowane na stałe | Tak |  |
| 18 | Okular endoskopu typu RIGID umożliwiający podpięcie kamery endoskopowej bezpośrednio (bez konieczności stosowania adapterów) | Tak |  |
| 19 | Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu ETO | Tak |  |
| 20 | W komplecie manometryczny tester szczelności (z wyraźnym oznaczeniem strefy ciśnienia bezpiecznej dla endoskopu) | Tak |  |
| 21 | Wyposażenie: kleszczyki biopsyjne 5szt. , chwytaki do usuwania ciał obcych 5szt. , szczoteczki cytologiczne 5szt. | Tak |  |
| 22 | Kontener do bezpiecznego transportu oraz sterylizacji oferowanego bronchoskopu | Tak |  |
| 23 | Walizka do przechowywania bronchofiberoskopu | Tak |  |
| 24 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak (podać) |  |
| 25 | Okres rękojmi min. 24 miesiące | Tak (podać) |  |

Załącznik nr 1 do SIWZ   Pakiet  10 : specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | #### Nazwa #### własna #### Producent #### Numer #### katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bronchofiberoskop przenośny/intubacyjny | 1 szt |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | #### x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN