| Lp. | Parametr/warunek | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Ogólne |  |  |  |
|  | Otwarty inkubator noworodkowy/ stanowisko do resuscytacji noworodka. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce. | TAK |  |  |
|  | Stanowisko stacjonarne o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie o wymiarach maksymalnych: (szerokość × głębokość) 1375 x 775 mm i regulowanej wysokości od 1800 do 2200 mm. | TAK, Podać |  |  |
|  | Dotykowy, kolorowy wyświetlacz o przekątnej min. 10" dostępny zarówno z prawej jak i z lewej strony urządzenia. | TAK/ NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Typowy poziom głośności 40dB; podczas resuscytacji z użyciem układu z trójnikiem 40dB; pomiar w wolnym polu zgodny z ISO3744 w odległości 1m na wysokości 1,5m. | TAK/ NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość połączenia inkubatora z dedykowanym respiratorem przy pomocy sztywnego, łatwo demontowalnego i rozpinanego łącznika celem otrzymania zestawu do transportu wewnątrzszpitalnego. Złącze nie stanowi przedmiotu postępowania. | TAK/ NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość doposażenia w zdejmowaną kopułę chroniącą pacjenta przed ewentualnymi przeciagami w trakcie transportu. Konstrukcja kopuły umożliwiająca dostęp do pacjenta bez konieczności jej zdejmowania w trakcie transportu. | TAK |  |  |
|  | Możliwość doposażenia w uchwyt na zdejmowaną kopułę. | TAK |  |  |
|  | Wyposażony w zintegrowane oświetlenie robocze z regulowanym 3 stopniowym natężeniem światła. | TAK |  |  |
|  | Promiennik z dwoma elementami grzewczymi dla optymalnej i równomiernej dystrybucji ciepła na całej powierzchni materacyka oraz automatycznym dostosowaniem dystrybucji ciepła do kąta nachylenia materacyka. | TAK |  |  |
|  | Promiennik o mocy > 600W. | TAK |  |  |
|  | Zakres ustawień promiennika: wyłączony (OFF), od 10 do 100 %. | TAK |  |  |
|  | Tryb rozgrzewania wstępnego: 100 % przez 3 minuty 60 % przez 11,5 minuty 30 % aż do zmiany ustawień. | TAK/ NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Brak konieczności odchylania promienika celem wykonania zdjęć RTG. | TAK/ NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Żelowy podgrzewany materacyk sterowany z ekranu urządzenia. | TAK |  |  |
|  | 2 ścianki boczne i ścianka przednia opuszczane w dół zapewnijąc pełen dostęp do pacjenta podczas zabiegów lub podstawowej opieki medycznej. | TAK |  |  |
|  | Ścianki bocznie o wysokości max 15 cm. | TAK |  |  |
|  | Bezstopniowa regulacja nachylania materacyka do 15° w obu kierunkach (głowa do góry i głowa w dół) z wyczuwalnymi zagłębieniami przy 0° i ±10°. | TAK |  |  |
|  | Materacyk o wymiarach min. 485 x 745 mm. | TAK |  |  |
|  | Kółka jezdne podstawy podwójne, wyposażone w hamulce; jedno kółko wyposażone w blokadę kierunku jazdy. | TAK |  |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości dostępna po obu stronach inkubatora. | TAK / NIE |  |  |
|  | Zakres regulacji wysokości 400mm. | TAK/ NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wygodne uchwyty do przemieszczania stanowiska z przodu i z tyłu urządzenia. | TAK |  |  |
|  | Układ ręcznej i automatycznej regulacji temperatury. | TAK |  |  |
|  | Funkcja akceptacji chłodzenia. | TAK/ NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Funkcja automatycznego stopniowego ogrzewania pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Zakres ustawień temperatury skóry od 34 do 38 °C, > 37 °C (po potwierdzeniu). | TAK/ NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wprowadzenia imienia pacjenta, symbolu oraz włączenia ekranu przyjaznego rodzicom. | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury skóry od 13 do 43 °C. | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego pomiaru oraz wyświetlania dwóch temperatur skóry obwodowej i centralnej. | TAK |  |  |
|  | Możliwość monitorowania różnicy pomiędzy temperaturą obwodową a centralną. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie trendów w zakresie temperatury, ogrzewania, wagi, SpO2, zdarzeń w czasie od 2 godzin do 7 dni (graficznie) i od 30 minut do 24 godzin (tabelarycznie). | TAK/ NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wyboru między 4 różnymi widokami ekranu: stanowisko do resuscytacji, termomonitoring, główny, rodzinny. | TAK |  |  |
|  | Widok ekranu termomonitoringu. | TAK |  |  |
|  | Funkcja kangurowania ułatwiająca prowadzenie kontaktu skóra-do-skóry. | TAK/ NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Kąt nachylenia łóżeczka wyświetlany na ekranie inkubatora. | TAK |  |  |
|  | Tabela docelowych wartości SpO2 przed przewodowych zsynchronizowana z APGAR timer, wyświetlana na monitorze w widoku ekranu Stanowisko do resuscytacji. | TAK |  |  |
|  | Moduł SpO2 e technologi MASIMO | TAK |  |  |
|  | Zintegrowane ze stanowiskiem, ciągłe, nieinwazyjne monitorowanie saturacji hemoglobiny w krwi tętniczej, tętna oraz wskaźnika perfuzji. | TAK |  |  |
|  | Alarm różnicy pomiędzy temperaturami centralną i obwodową. | TAK |  |  |
|  | Alarmy akustyczno – optyczne. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne nastawy alarmów. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany granic alarmowych. | TAK |  |  |
|  | Regulowana głośność alarmu w zakresie 50–65 dB(A). | TAK |  |  |
|  | Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu. | TAK |  |  |
|  | Waga zintegrowana z leżem noworodka gwarantująca ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora. | TAK |  |  |
|  | Funkcja korygowania wagi noworodka. | TAK |  |  |
|  | Waga gwarantująca prawidłowe zważenie pacjenta bez konieczności poziomowania gondoli przed ważeniem. | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiarowy od 200 do 15000g. | TAK podać |  |  |
|  | Moduł resuscytacyjny | TAK |  |  |
|  | Dreny zasilające w tlen i powietrze wtyk do gniazda AGA / DIN. | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany ssak sterowany z kolumny stanowiska, zasilany gazem podłączonym do inkubatora. | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie ssania w zakresie min. od 0 do 150 mmHg. | TAK |  |  |
|  | Układ automatycznej podaży oddechów, sterowany z kolumny inkubatora. | TAK |  |  |
|  | PEEP programowany w zakresie: przy 10 L/min, PEEP min. <0,4 kPa (4 cmH2O);przy 15 L/min, PEEP maks. > 1,4 kPa (14 cmH2O). | TAK |  |  |
|  | Programowana ilość oddechów automatycznych w zakresie min. od 18 do 60 odd/minutę. | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany, sterowany z kolumny stanowiska, mieszalnik gazów tlen/powietrze z płynną regulacją stężenia tlenu w zakresie 21%-100%. | TAK |  |  |
|  | Regulowane ciśnienie wdechowe w zakresie min. od 0 do 40 cmH2O. | TAK |  |  |
|  | Przepływ regulowany w zakresie min. od 0 do 15 l/min. | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany w kolumnie inkubatora manometr. | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia worka samorozprężnego lub wąsów tlenowych do dodatkowego wylotu pacjenta. | TAK |  |  |
|  | W elementach sterujących parametrów modułu resuscytacyjnego zastosowana koncepcja godziny 12.00, w której pozycja godziny 12.00 oznacza typową wartość ustawienia. | TAK |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia wspomagania oddechowego inwazjnego jak i nieinwazjnego. | TAK |  |  |
|  | Ręczna i automatyczna blokada ekranu. | TAK |  |  |
|  | Gniazdo USB umożliwiające szybkie przeniesienie ustawień i danych pacjenta do innego tożsamego urządzenia. | TAK |  |  |
|  | 2 obrotowe szuflady na akcesoria. | TAK |  |  |
|  | Szuflady na akcesoria dostępne nawet po odchyleniu wszystkich ścianek bocznych. | TAK |  |  |
|  | Wbudowany APGAR timer i stoper. | TAK |  |  |
|  | APGAR timer emituje sygnał dźwiękowy po 1 min, 5 min, 10 min. | TAK |  |  |
|  | 2 szyny typu GCX do mocowania dodatkowego wyposażenia. | TAK |  |  |
|  | Zintegrowana półka na akcesoria reanimacyjne. | TAK |  |  |
|  | Minimum po cztery przepusty na ścianie wezgłowia i ścianie przedniej. | TAK |  |  |
|  | Szyna uniwersalna uchylana mocowana z boku. | TAK |  |  |
|  | Dwa zintegrowane uchwyty na butle | TAK |  |  |
| 2. | Wyposażenie |  |  |  |
| 1 | Jednorazowe zbiorniki ssaka z filtrem i drenem, 20 szt. | TAK |  |  |
| 2 | Wielorazowe maski silikonowe, po 2 szt. z rozmiarów 00, 0 i 1 do każdego inkubatora | TAK |  |  |
| 3 | W komplecie po 5 szt. jednorazowych czujników temperatury skóry do pomiaru centralnego i obwodowego. do każdego inkubatora | TAK |  |  |
| 4 | Małe osłonki do czujników temperatury – odblaskowe, z hydrożelem 100 szt., łącznie do 3 sztuk inkubatorów | TAK |  |  |
| 5 | Czujniki do modułu saturacji 200 szt., łącznie do 3 sztuk inkubatorów | TAK |  |  |
| 3. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 1 | Producent | TAK, Podać |  |  |
| 2 | Model/nazwa produktu * | TAK, Podać |  |  |
| 3 | Nazwa Katalogowa * | TAK, Podać |  |  |
| II. | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r. | TAK |  |  |
| 2. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności) – zgodnie z wymogami producenta, testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producentach przeglądach technicznych i częstotliwości ich wykonywania |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 4. | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974) - deklaracji zgodności, - certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli dotyczy), - kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 5. | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 6. | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy lub potwierdzenie przez producenta odbycia wymaganych szkoleń serwisowych wystawionych na Wykonawcę. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |

Niniejszym oświadczam, iż oferowane sprzęty posiadają parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/