………………………………
Nazwa wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Pakiet nr 7
Aparat do wspomagania oddechu BIPAP
Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Punktacja	Parametr oferowany
1	Producent	podać	Bez punktacji
2	Nazwa i typ	podać	Bez punktacji
3	Kraj pochodzenia	podać	Bez punktacji
4	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)	2020 lub nowsze w przypadku zamówienia w kolejnym roku kalendarzowym	Bez punktacji
5	Zamawiana ilość	10 szt.	Bez punktacji
6	Miejsce instalacji	Zespół Długoterminowej Opieki Domowej	Bez punktacji
	Wymagania ogólne	Parametr wymagany i wskazany do oceny	Punktacja	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE
1	Aparat do prowadzenia wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej w warunkach terapii domowej i szpitalnej.	Tak
2	Menu w języku polskim	Tak
3	Możliwość stosowania różnych typów obwodów min. jednorurowy przeciekowy	Tak
4	Możliwość stosowania z obwodami oddechowymi o średnicy: 15 i 22 mm	Tak
5	Maksymalna waga aparatu 3,5 kg	Tak
6	Aparat do wentylacji dorosłych i dzieci od wagi min. 10 kg	Tak
7	Aparat wyposażony w kolorowy ekran	Tak
8	Zintegrowane zasilanie bateryjne litowo-jonowe umożliwiające pracę respiratora przy w pełni naładowanej baterii przez co najmniej 6 godzin. Wskaźnik naładowania baterii na ekranie respiratora	Tak
9	Dwa poziomy dostępu do menu użytkownika: pacjenta (ograniczony) i kliniczny (pełny)	Tak
10	Możliwość ustawienia blokady przycisków	Tak
11	Możliwość doposażenia aparatu w szpitalny wózek jezdny, torbę podróżną przystosowaną również do mocowania na wózku inwalidzkim.	Tak
12	Respirator przystosowany okresowo do pracy ciągłej.	Tak
13	Możliwość użytkowania aparatu przez pacjenta w samolocie podczas podroży	Tak
14	Dostępne tryby pracy objętościowo- i ciśnieniowo-zmienne: / CPAP, S, T, S/T, PC lub tryb hybrydowy z docelową objętością i ciśnieniowo-zmiennymi CPAP, S, T, S/T, PC	Tak
15	Możliwość zastosowania trybów objętościowo-zmiennych i ciśnieniowo-zmiennych zarówno w układzie jednorurowym przeciekowym i jednorurowym z zastawką lub trybów hybrydowych i ciśnieniowo-zmiennych w układzie jednorurorwym przeciekowym	Tak
16	Aparat wyposażony w regulowane wyzwalacze wdechu i wydechu	Tak
17	Regulacja częstości oddechu w zakresie min. 0-40 odd/min	Tak
18	Programowalne parametry wentylacji: / - częstość oddechów kontrolowanych w zakresie min.: 0- 40 oddech./min; / - ciśnienie EPAP w zakresie min. 4 cmH20 - 20 cmH2; / - ciśnienie IPAP w zakresie min. 4 cmH20 - 40 cmH2;	Tak
19	Objętość oddechowa nastawiana w minimalnym zakresie 300 ml -1500 ml	Tak
20	Automatyczny algorytm kompensujący zmienne przecieki	Tak
21	Automatyczny system wyzwalaczy wdechu i wydechu pod wpływem spontanicznego oddechu pacjenta: opisać	Tak, opisać
22	Regulowany czas wdechu min. 0,5 do 3 sekund	Tak
	Monitorowanie	Tak
23	Wskaźnik ciśnienia aktualnego	Tak
24	Pomiar przecieków	Tak
25	Pomiar wskaźnika I:E	Tak
26	Wskaźnik oddechów inicjowanych przez pacjenta	Tak
27	Możliwość podłączenia zintegrowanego pulsoksymetru	Tak
28	Szczegółowe dane dotyczące pracy aparatu i wentylacji w ciągu ostatnich 7 dni do pobrania przy użyciu PC z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem	Tak
29	Oprogramowanie do analizy danych dostępne dla użytkownika bezpłatnie	Tak
30	Alarmy: / Respirator wyposażony w system alarmów zawierających min. n/w alarmy: / Braku zasilania; / Wysokiej lub niskiej częstości oddechów; / Bezdechu; / Wysokiego oraz niskiego poziomu ciśnienia (w trybie objętościowozmiennym) lub regulacji poziomu ciśnienia; / Niskiej wentylacji minutowej (w trybie objętościowozmiennym); / Niskiego poziomu naładowania baterii; / Rozłączenia obwodu pacjenta; / Niskich przecieków powietrza w obwodzie pacjenta.	Tak
31	Alarmy o różnych priorytetach	Tak
32	Możliwość wyciszenia alarmów na 2 minuty	Tak
33	Dostępny ekran z podglądem ostatnich 20 alarmów	Tak
34	Możliwość rozbudowy o dodatkowe zewnętrzne baterie w przypadku, gdy zasilanie z wewnętrznych baterii aparatu zapewni mniej niż 10 godzin nieprzerwanej pracy.	Tak
35	Możliwości podłączenia nawilżacza z podgrzewaczem lub filtra typu HME	Tak
36	Poza akumulatorem brak elementów eksploatacyjnych podlegających cyklicznym wymianom w trakcie okresu eksploatacji	Tak
37	Wraz z respiratorem układ startowy składający się co najmniej z: / 1) Filtry wlotowe – 5 szt. / 2) Układ oddechowy przeciekowy – 10 szt. / 3) Układ oddechowy bez przecieku – 10 szt.	Tak
38	Respirator wyposażony w funkcję automatycznej regulacji wspomagania ciśnienia	Podać	Tak – 1 pkt / Nie – 0 pkt

………………………………….…………………………………
( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)