MODYFIKACJA NR 1          Załącznik nr 2 do SWZ

Część nr 1

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem

Komory laminarnej - 9 szt.  do:

- Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych UMB.  Ilość - 1 szt.

- Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB.  Ilość -  8 szt.,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem

| Nazwa i adres Wykonawcy: |
| --- |
| Typ/Model (jeśli dotyczy) | Producent - pełna nazwa | Kraj producenta | Rok produkcji |
| A |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |
| UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać do ww. tabeli nazwę i oznaczenia urządzenia (typ/model, pełną nazwę i kraj producenta) w sposób zgodny z oznaczeniami, które znajdą się w materiałach informacyjnych. |
| Lp. | Wymagania techniczne, użytkowe i FUNKCJONALNE |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji 2022 lub 2023. |
|  | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa. Urządzenie spełnia II klasę bezpie-czeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą PN EN 12469:2000 lub równoważną. |
|  | Wyposażona w filtry o skuteczności 99,999% dla cząstek 0,1 µm do 0,3 µm zapewniające czystość powietrza klasy ISO 3 wg ISO 14644 lub równoważnego. |
|  | Szerokość wewnętrzna komory minimum 1497 mm. |
|  | Szerokość zewnętrzna komory maksimum 1650 mm. |
|  | Wysokość wewnętrzna komory > 650 mm. |
|  | Głębokość wewnętrzna komory ≥ 580 mm. |
|  | Szyba frontowa Ustawiona pod kątem, skośnie w stosunku do blatu roboczego. Nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca szczelne zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia. Przesuwana elektrycznie góra-dół (nieuchylana). Aerozolo-szczelna. |
|  | Wnętrze obszaru roboczego oraz strefa pod blatem roboczym wykonane z niemalowanej stali nierdzewnej, wyoblone w narożnikach z oknami w ścianach bocznych. |
|  | Okna w ścianach bocznych wykonane ze szkła hartowanego oraz z min. 4 wyprowadzeniami do podłączenia mediów oraz miejscem do montażu min. 2 gniazd elektrycznych w części metalowej ścian bocznych. Zamawiający dopuszcza gniazda elektryczne na tylnej ścianie komory, ale podtrzymuje wymagania w zakresie przyłączy mediów. |
|  | Pod blatem ruszt umożliwiający zamontowanie filtra wstępnego. |
|  | Podłączenia mediów - po 2 szt. na stronę w stalowej części ścian bocznych. |
|  | Komora wyposażona w 2 wentylatory typu EC (elektronicznie komutowany) zapewniające stabilną pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej. |
|  | Podwójny układ monitorowania przepływów powietrza przy użyciu 2 sensorów z kompensacją temperaturową, oddzielne dla pionowego strumienia laminarnego i dla strumienia wylotowego. |
|  | Automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego w miarę zapchania filtrów. |
|  | Panel sterowania z wyświetlaczem LCD posiadający funkcje przynajmniej. Prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego, Trybu pracy. Poziomu szyby frontowej, Temperatury. Łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV. Kryterium oceny technicznej. |
|  | Panel sterowania wyposażony w min.: Wskaźnik zużycia filtrów wskazujący ich stan w %. Wskaźnik użycia lampy UV wskazujący jej stan w %. Membranowe przyciski funkcyjne oznaczone czytelnymi piktogramami dedykowanymi dla: wł./wył. wentylatora, oświetlenia, lampy UV, gniazd elektrycznych. Panel sterowania łatwo zmywalny bez odstających elementów typu pokrętło. |
|  | Oświetlenie obszaru pracy energooszczędnymi lampami typu LED – intensywność ≥ 1020 lux, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego. |
|  | Poziom emitowanego hałasu ≤ 55 dB mierzony wg normy EN 12469:2000 lub równoważnej. Kryterium oceny technicznej. |
|  | Pod głównym filtrem demontowany dyfuzor chroniący filtr główny przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i poprawiający jednorodność strumienia laminarnego. |
|  | Wyposażenie: Na stałe zamontowana – w górnej części ściany tylnej - lampa UV z licznikiem i programatorem czasu. Min. 2 gniazda elektryczne zlokalizowane na ścianach bocznych. Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony z możliwością autoklawowania, w części roboczej - pełny. Statyw na kółkach do pracy w pozycji siedzącej. Podłokietnik dla przedramion na całej szerokości blatu roboczego, wykonany ze stali nierdzewnej. Otwory montażowe do zamocowania pręta poziomego w obszarze roboczym do podwieszania instrumentów. Możliwość zamontowania zaworów w bocznej ścianie – lokalizacja do wyboru przy instalacji z lewej lub z prawej strony. |
|  | Zewnętrzne elementy malowane techniką proszkowo-piecową z pokrywą antybakteryjną. |
|  | Funkcja stand-by - zmniejszona wydajność wentylatora - dla ochrony personelu oraz produktu podczas nie używania komory oraz oszczędności energii. |
|  | Funkcja szybkiej gotowości komory do pracy poprzez automatycznie urucho-mienie wentylatora i oświetlenia przy ustawieniu szyby do pozycji roboczej. |
|  | Funkcja ograniczenia dostępu do funkcji komory dla administratora i operatorów. |
|  | Pobór mocy (moc znamionowa) ≤ 260W. Kryterium oceny technicznej. |
|  | Wyjście RS 232 lub usb umożliwiające podłączenie komory do komputera. |
|  | Gniazdo bezpotencjałowe umożliwiające podłączenie komory do indywidualnej sieci alarmowej lub umożliwiający synchronizację pracy komory z zewnętrznym układem wentylacji. |
|  | Regulacja balansu proporcji przepływu powietrza re-cyrkulowanego i wylotowego. |
|  | Zasilanie 230V/50Hz. |

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| --- | --- |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, w tym wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nie są zakupami inwestycyjnymi. |
|  | Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów. |
|  | Przed złożeniem oferty możliwy jest udział Wykonawców w wizji lokalnej w miejscach instalowania urządzeń. Wizja lokalna może odbyć się jedynie w obecności przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku zainteresowania wizją lokalną ze strony Wykonawców należy (za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnie lub faksem ) powiadomić o tym Zamawiającego, który poda informację o terminie wizji lokalnej na stronie internetowej na której znajduje się prowadzone postępowanie. |
|  | Dokumenty składane wraz z ofertą. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenia. Materiały informacyjne (np. prospekty i/lub foldery i/lub inne dokumenty) oferowanego przedmiotu zamówienia. UWAGI: Funkcje urządzenia i/lub parametry techniczne zawarte w załączonych materiałach informacyjnych, nie muszą potwierdzać wszystkich funkcji i/lub parametrów technicznych wymaganych w tabeli opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 do SWZ), z zastrzeżeniem, że materiały informacyjne muszą zawierać potwierdzenie parametrów, jeżeli są one oceniane w kryterium „OcenaTechniczna“. Wskazane jest oznaczenie załączonych dokumentów informacyjnych w celu właściwej identyfikacji przez Zamawiającego poszczególnych parametrów (numer z oznaczeniem jakiego parametru/wyposażenia dotyczy). Deklaracja zgodności producenta potwierdzająca, że urządzenie spełnia II klasę bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą PN EN 12469:2000 lub równoważną. Certyfikat niezależnej jednostki notyfikowanej potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 12469. |
|  | Do dostawy (wraz z urządzeniem) dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i/lub w wersji elektronicznej (np.: pendrive, CD). |
|  | Wszelkie oprogramowanie komputerowe (jeśli dotyczy) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia musi być w języku polskim i/lub języku angielskim: Licencja lub licencje na oprogramowanie/oprogramowania przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia. Aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy) będzie dostarczana i instalo-wana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. Aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich (jeśli dotyczy), będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. |

Oświadczam, że zaoferowany przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wskazany wyżej przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, użytkowe i  funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach, oraz wszystkie dotyczące go pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji  warunków zamówienia i w załącznikach do niej.

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SWZ

Część nr 1

TABELA ocenY TECHNICZNEJ

związana z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku,

wniesienia, zainstalowania, uruchomienia

Komory laminarnej - 9 szt.  do:

- Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych UMB.  Ilość - 1 szt.

- Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB.  Ilość -  8 szt.,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem

W kolumnie „PARAMETRY I FUNKCJE OFEROWANE” Wykonawca wpisuje – zgodnie ze stanem faktycznym - oferowaną wartość ocenianego parametru i/lub/ oferowaną funkcję.

| Parametry i funkcje oceniane | Parametry i/lub funkcje oferowane*) | Skala oceny w pkt. | Ocena w pkt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. Panel sterowania z wyświetlaczem LCD, umieszczony centralnie pod kątem umożliwiającym obserwację parametrów pracy z pozycji roboczej operatora. NIE - 0 punktów TAK - 2 punkty |  | 0/2 |  |
| 19. Poziom emitowanego hałasu poniżej 54 dB. NIE - 0 punktów TAK - 5 punktów |  | 0/5 |  |
| 26. Pobór mocy (moc znamionowa) poniżej 250 W. NIE - 0 punktów TAK - 8 punktów |  | 0/8 |  |
| Pilot bezprzewodowy do zdalnego sterowania wszystkimi dostępnymi dla operatora funkcjami komory laminarnej. Ocena: NIE - 0 punktów TAK - 15 punktów. |  | 0/15 |  |

podpis Wykonawcy

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 3a do SWZ

Część nr 1

FORMULARZ cenOWY

związany z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku, wniesienia, zainstalowania, uruchomienia

Komory laminarnej - 9 szt.  do:

- Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych UMB.  Ilość - 1 szt.

- Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB.  Ilość -  8 szt.,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ/ model | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa brutto z podatkiem (PLN) *) | Wartość brutto z podatkiem (PLN) *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komora laminarna |  | 1 |  |  |
|  | Komora laminarna |  | 8 |  |  |
| Razem: A+B (PLN) |  |

podpis Wykonawcy

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 4 do SWZ

Część nr 1

TABELA ocenY WARUNKÓW GWARANCJI

związana z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku, wniesienia, zainstalowania, uruchomienia

Komory laminarnej - 9 szt.  do:

- Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych UMB.  Ilość - 1 szt.

- Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB.  Ilość -  8 szt.,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

| Gwarancja | Oferowany okres gwarancji *) |
| --- | --- |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące. Okres punktowany od: 36 miesięcy do 48 miesięcy. Uwagi: Długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach (w zakresie od 36 miesięcy do 48 miesięcy). W przypadku, gdy Wykonawca: nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji (36 miesięcy). wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium "Okres gwarancji" przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w dół. wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ. |  |

Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego *) ………….…………………………

podpis Wykonawcy

*) Wypełnia Wykonawca

MODYFIKACJA NR 1        Załącznik nr 5 do SWZ

Część nr 1

WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego

związane z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku, wniesienia, zainstalowania, uruchomienia

Komory laminarnej - 9 szt.  do:

- Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych UMB.  Ilość - 1 szt.

- Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB.  Ilość -  8 szt.,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

| Lp. | WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego |
| --- | --- |
|  | Pod określeniem "urządzenie" rozumie się wszystkie wyroby, a także oprogramo-wanie (jeśli dotyczy), dostarczone i uruchomione w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia. |
|  | Okres gwarancji na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzenia. |
|  | Okres rękojmi na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i wynosi 24 miesiące. |
|  | W okresie gwarancji przeglądy konserwacyjne / serwisowe wynikające z wymagań producenta (jeśli dotyczy) będą wykonane na koszt Wykonawcy. Przeglądy będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z Bezpośrednim Użytkownikiem danego urządzenia. Zamawiający wymaga by Wykonawca przeprowadził w okresie gwarancji jeden bezpłatny przegląd urządzenia rocznie. Ostatni przegląd stanu technicznego w okresie gwarancji, będzie zrealizowany nie wcześniej niż 60 dni przed terminem zakończenia okresu gwarancji. Ewentualne koszty materiałów i części zamiennych oraz praca i dojazd zespołu serwisowego będą wykonywane na koszt Wykonawcy. |
|  | W okresie gwarancji naprawy urządzenia będą wykonywane na koszt Wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne zastosowane do napraw oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym będą na koszt Wykonawcy. |
|  | Wykonawcą ww. napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w paszporcie technicznym dołączonym do urządzenia lub w karcie technicznej. |
|  | Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w specyfikacji warunków zamówienia, chyba że poszcze-gólne zapisy w karcie gwarancyjnej, paszporcie technicznym lub w karcie technicznej są korzystniejsze dla Zamawiającego. |
|  | Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do urządzenia w terminie ustalonym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia. |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy – maksimum w ciągu 3 dni roboczych (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu. |
|  | Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum do 5 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy. |
|  | Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do Bezpośredniego Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie 7 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu. |
|  | Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. |
|  | Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji. |
|  | Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności urządzenia uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów i testów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia nie wydłuża okresu gwarancji. |
|  | Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwisu przez co najmniej 8 lat od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Korzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. |

Załącznik nr 6 do SWZ

Część nr 1

PROCEDURA DOSTAWY I ODBIORU URZĄDZEŃ

związana z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku, wniesienia, zainstalowania, uruchomienia

Komory laminarnej - 9 szt.  do:

- Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych UMB.  Ilość - 1 szt.

- Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB.  Ilość -  8 szt.,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

| Lp. | PROCEDURA DOSTAWY URZĄDZEŃ |
| --- | --- |
|  | Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę - Bezpośredniego Użytkownika, z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia. |
|  | Dostawa, rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie urządzeń i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyklucza się angażowanie pracowników UMB do czynności rozładunku lub wnoszenia urządzeń. |
|  | Urządzenia zostaną dostarczone w odpowiednich oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przedmiotów dostawy przed wpływem jakichkol-wiek szkodliwych czynników. |
|  | Urządzenia zostaną dostarczone do pomieszczeń wskazanych przez Bezpośredniego Użytkownika lub osobę upoważnioną. |
|  | Wykonawca odpowiada za to, aby instalowanie oraz uruchamianie urządzeń było przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, jeżeli są wymagane z mocy prawa. |
|  | Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia miejsc, w których będą prowadzone prace montażowe i instalacyjne w stanie gotowym wykończonym i czystym. |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) po dostarczonych urządzeniach z pomieszczeń, do których dostarczono urządzenia oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały. |
|  | Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. |
|  | Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniu /pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika / Zamawiającego przed podpisa-niem bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Procedura odbioru urządzeŃ |
|  | Procedura odbioru rozpocznie się do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru może być zgłoszona Zamawiającemu wyłącznie po: dostarczeniu i uruchomieniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład zamówienia, wdrożeniu instrukcji stanowiskowej oraz po ustaleniu dogodnego terminu z Bezpośrednim Użytkownikiem. Wyklucza się odbiór częściowy przedmiotu zamówienia. |
|  | Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru osobie uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami tj. osobie wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia. |
|  | Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, po kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Ważność protokołu odbioru potwierdzą łącznie podpisy czterech osób: Wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy) przedmiotu zamówienia; Bezpośredniego Użytkownika (lub osoby upoważnionej) przedmiotu zamówienia; Osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia z Działu Zaopatrzenia UMB. |
|  | Protokół odbioru będzie sporządzony w 2 egzemplarzach. |
|  | Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przekaże Użytkownikowi następujące dokumenty w języku polskim (bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych niżej wymienionych dokumentów): Paszport techniczny/karta techniczna. Instrukcję obsługi urządzenia. Kartę gwarancyjną. |
|  | Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia. |