## formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.14.2022.AB
| Nazwa zamówienia | Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Cena brutto ^ : | 0
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferowane odczynniki są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski. Wymóg nie dotyczy materiałów zużywalnych.
9. | Oświadczamy, że oferowane produkty i urządzenia będące przedmiotem dzierżawy spełniają wszystkie postawione wymagania graniczne okreslone w zalączniku nr 1a do specyfikacji dla poszczególnych części.
10. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
11. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
12. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
13. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## arkusz cenowy
| DFP.271.14.2022.AB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
|  |  | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m
1. | Przeciwciała p/kardiolipinowe IgG; (łącznie z kontrolami i kalibracjami) | 7200 | oznaczeń
2. | Przeciwciała p/kardiolipinowe IgM; (łącznie z kontrolami i kalibracjami) | 7200 | oznaczeń
3. | Przeciwciała p/kardiolipinowe IgA; (łącznie z kontrolami i kalibracjami) | 600 | oznaczeń
4. | Przeciwciała p/beta 2 glikoproteinowe 1 IgG; (łącznie z kontrolami i kalibracjami) | 7200 | oznaczeń
5. | Przeciwciała p/beta 2 glikoproteinowe 1 IgM; (łącznie z kontrolami i kalibracjami) | 7200 | oznaczeń
6. | Przeciwciała p/beta 2 glikoproteinowe 1 IgA; (łącznie z kontrolami i kalibracjami) | 600 | oznaczeń
7. | Przeciwciała przeciw kompleksowi fosfatydyloseryna/protrombina IgM i ; (łącznie z kontrolami i kalibracjami) | 1500 | oznaczeń
8. | Przeciwciała przeciw kompleksowi fosfatydyloseryna/protrombina IgG i (łącznie z kontrolami i kalibracjami) | 1500 | oznaczeń
9. | Przeciwciała przeciwko Domenie I (łącznie z kontrolami i kalibracjami) | 900 | oznaczeń
10. | Przeciwciała przeciwko protrombinie IgG/IgM (łącznie z kontrolami i kalibracjami) IgG | 900 | oznaczeń
11. | Przeciwciała przeciwko protrombinie IgG/IgM (łącznie z kontrolami i kalibracjami)IgM | 900 | oznaczeń
12. | Aktywność ADAMTS-13 | 500 | oznaczeń
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto ^ opakowania*** | Cena brutto ^ pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa / Typ Producent dzierżawionego aparatu |  | Rok produkcji dzierżawionego analizatora | Czynsz dzierżawny brutto ^ za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto ^ pozycji
13 | Dzierżawa automatycznego analizatora immunologicznego - 1 sztuka | 36 | miesięcy |  |  |  |  | 0
| Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego urządzenia | Założony czas pracy urządzenia | j.m. | Przyjęty koszt 1 kWh |  |  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
| Automatyczny analizator immunologiczny - 1 szt. | 8212 | godziny | 0.69 |  |  |  | 0
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Lp. | Wymagania graniczne dla analizatora
1. | W pełni automatyczny analizator, fabrycznie nowy. Nie straszy niż 2020 r. | podać rok produkcji
2. | Analizator wyposażony w komputer sterujący pracą aparatu, monitor dotykowy, czarno białą drukarkę laserową, system podtrzymania napięcia oraz wewnętrzny czytnik kodów kreskowych stanowiących integralną część aparatu.
3. | Drukarka kodów kreskowych (termiczna), współpracującą z aparatem oraz z systemem InfoMedica firmy Asseco.
4. | Analizator warunkujący pełną automatyzację przebiegu wykonania badania od momentu załadowania próbki badanej do zakończenia badania, odesłania do systemu LIS i wydania wyniku
5. | Analizator umożliwiający wykonywanie testów diagnostycznych metodą chemiluminescencyjną
6. | Analizator nastołowy
7. | Wymiary aparatu umożliwiające instalację z wykorzystaniem wyposażenia Zamawiającego (stołu laboratoryjnego) – Długość – max. 100 cm - Szerokość – max. 60 cm | podać wymiary aparatu
8. | Praca w trybie swobodnego dostępu; brak konieczności wykonywania procedury startowej oraz płukania po zakończeniu serii badań
9. | Oznaczenia wykonywane w kuwetach jednorazowych z możliwością ich ciągłego doładowywania w trakcie pracy
10. | Możliwość tworzenia paneli badań dla oznaczeń wykonywanych jednoczasowo
11. | Ilość miejsc na próbki - min. 30, z możliwością dodania zleceń i dostawiania próbek w trakcie pracy aparatu | podać ilość miejsc
12. | Identyfikacja i lokalizacja próbek za pomocą kodów kreskowych.
13. | Możliwość jednoczesnego ładowania probówek różnych typów kompatybilnych z oferowanym analizatorem
14. | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek wysokododatnich (wg zadanego współczynnika)
15. | Możliwość przechowywania odczynników na pokładzie analizatora (pokład chłodzony). Brak konieczności doprowadzania odczynników przed umieszczeniem w analizatorze do temperatury pokojowej
16. | Możliwość jednoczesnego załadowania do 20 opakowań odczynników; jednoczesne załadowanie kilku opakowań odczynnika dla tego samego typu oznaczenia
17. | Dwie niezależne igły pipetujące: dla odczynników i dla próbek badanych
18. | Automatyczne rozpoznawanie odczynników, kalibratorów i kontroli poprzez kody kreskowe
19. | Możliwość wyjęcia próbek po rozpoczęciu analizy bez konieczności oczekiwania na zakończenie całej serii oznaczeń
20. | Wydajność analizatora: do 50 oznaczeń na godzinę | podać ilość oznaczeń
21. | Detekcja poziomu cieczy oraz obecności skrzepów
22. | Monitorowanie zużycia płynów systemowych oraz poziomu ścieków
23. | Kontrole i kalibratory gotowe do użycia z możliwością przechowywania w temperaturze lodówki; bez konieczności porcjowania i zamrażania
24. | Kontrole do wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości na co najmniej dwóch poziomach (prawidłowe i patologiczne) z możliwością automatycznego wczytywania danych z dołączonych metryczek
25. | Możliwość sprawdzenia w aparacie terminu ważności odczynników, kontroli oraz ilości badań dostępnych do wykonania
26. | Identyfikacja użytkownika wykonującego oznaczenia oraz zatwierdzającego wyniki
27. | Oprogramowanie umożliwiające archiwizację i edycję wyników badań
28. | Aktualizacje oprogramowania analizatora wliczone w cenę usługi zagwarantowane przez cały okres trwania umowy dzierżawy analizatora
29. | Analiza kontroli jakości – oprogramowanie wykonujące pełną weryfikację prawidłowości wyników serii oznaczeń w oparciu o zadane parametry kontrolne.
30. | Dwustronna komunikacja z systemem LIS Zamawiającego (aktualnie InfoMedica firmy Asseco). Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia aparatu do systemu na własny koszt w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
31. | Wszystkie protokoły inkubacji testów CIA zintegrowane z aparatem
32. | Analizator ze znakiem CE
W przypadku, gdy przy parametrze granicznycm widnieje „podać (...)” należy szczegółowo opisać oferowany parametr.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Lp. | Wymagania graniczne dla zestawów odczynnikowych do oznaczeń anyfosfolipidowych metodą chemiluminescencyjną (CIA)
1. | Dot. poz 1, 2, 3 – zestawy do oznaczania przeciwciał anty-kardiolipinowych (CIA) w klasach IgG, IgM i IgA: - Możliwość wykonania oznaczeń dla próbek surowicy i osocza. -Kalibratory (gotowe do użycia) znakowane automatycznie rozpoznawanymi kodami kreskowymi. - Kalibracja wykonywana raz dla serii odczynnika - Wyniki oznaczenia wyliczane w oparciu o 4 punktową krzywą, podawane stosownie w jednostkach CU (jednostki chemiluminescji) - Antygen: bydlęca kardiolipina i ludzka oczyszczona B2GP1. -Próbki kontrolne na dwóch poziomach znakowane automatycznie rozpoznawanymi kodami kreskowymi - Odczynniki w formie kaset, stabilność przechowywanego odczynnika na pokładzie analizatora: minimum 40 dni. - Zakres liniowości: dla IgG 3 do 2000 CU, dla IgM 1 do 700 CU, dla IgA 2 do 300 CU - Wartości patologiczne (dodatni wynik oznaczenia) powyżej 20 CU - Zestaw zawiera komplet odczynników potrzebnych do wykonania oznaczenia. - Brak konieczności zamrażania kontroli i kalibratorów po otwarciu opakowania. - Nieotwarte odczynniki przechowywane w temperaturze 2 do 8°C - Opakowanie na 50 lub 100 testów - Termin ważności minimum 6 miesięcy. - Certyfikaty: CE, IVD
2. | Dot. poz 4, 5, 6 – zestawy do oznaczania przeciwciał przeciwko beta2- glikoproteinie I (CIA) w klasach IgG, IgM i IgA: - Możliwość wykonania oznaczeń dla próbek surowicy i osocza. - Kalibratory (gotowe do użycia) znakowane automatycznie rozpoznawanymi kodami kreskowymi. - Kalibracja wykonywana raz dla serii odczynnika - Wyniki oznaczenia wyliczane w oparciu o 4 punktową krzywą, podawane stosownie w jednostkach CU (jednostki chemiluminescji) - Antygen: oczyszczona ludzka ß2GP1. - Próbki kontrolne na dwóch poziomach znakowane automatycznie rozpoznawanymi kodami kreskowymi - Odczynniki w formie kaset, stabilność przechowywanego odczynnika na pokładzie analizatora: minimum 40 dni. - Zakres liniowości: dla IgG 7 do 6000 CU, dla IgM 1 do 800 CU, dla IgA 4 do 500 CU - Wartości patologiczne (dodatni wynik oznaczenia) powyżej 20 CU - Zestaw zawiera komplet odczynników potrzebnych do wykonania oznaczenia. - Brak konieczności zamrażania kontroli i kalibratorów po otwarciu opakowania. - Nieotwarte odczynniki przechowywane w temperaturze 2 do 8°C - Opakowanie na 50 lub 100 testów - Termin ważności minimum 6 miesięcy. - Certyfikaty: CE, IVD
3. | Dot. poz 7, 8 – zestawy do oznaczania przeciwciał przeciwko kompleksowi fosfatydyloseryna-protrombina (ELISA) w klasach IgG i IgM: - Możliwość wykonania oznaczeń dla próbek surowicy i osocza. - Krzywa kalibracyjna wykreślana w oparciu o 5 kalibratorów (gotowe do użycia) - Niezależne płytki do wykrywania przeciwciał klas IgM oraz IgG - Brak konieczności wykonywania próby ślepej - Kontrola pozytywna i negatywna w zestawie (gotowe do użycia), znana wartość w jednostkach dla kontroli dodatniej - Odczynniki (poza buforem do płukania) gotowe do użycia, brak konieczności rekonstytucji liofilizatów - Rozcieńczalnik próbek, bufor płuczący, substrat oraz roztwór stopujący - odczynniki wspólne, nie wymagające dopasowania numeru serii do serii zestawu - Brzegi studzienek mikropłytki znakowane kolorami w celu eliminacji pomyłek przy pipetowaniu; odczynniki barwne - możliwość kontroli etapu dodawania odczynników do studzienek mikropłytki - Zdefiniowany zakres wartości patologicznych z rozróżnieniem wyników niejednoznacznych i wartości dodatnich; wskazany w instrukcji testu zakres wartości niskich do średnich oraz wartości wysokich. Podany w instrukcji rozkład wartości dla populacji prawidłowej. - Wyniki podawane w formie jednostek U dla klasy IgG oraz IgM - Wartości patologiczne (dodatni wynik oznaczenia) powyżej 30U - Zestaw zawiera komplet odczynników potrzebnych do wykonania oznaczenia. - Brak konieczności zamrażania kontroli i kalibratorów po otwarciu opakowania. - Nieotwarte odczynniki przechowywane w temperaturze 2 do 8°C - Opakowanie na 96 testów - Otwarcie opakowania nie skraca terminu przydatności odczynników/zestawu do użycia. - Termin ważności minimum 6 miesięcy. - Certyfikaty: CE, IVD
4. | Dot. poz. 9 – zestawy do oznaczania przeciwciał przeciwko Domenie I beta2 -glikoproteiny I (CIA) w klasie IgG: - Możliwość wykonania oznaczeń dla próbek surowicy i osocza. -Kalibratory (gotowe do użycia) znakowane automatycznie rozpoznawanymi kodami kreskowymi. - Kalibracja wykonywana raz dla serii odczynnika - Wyniki oznaczenia wyliczane w oparciu o 6 punktową krzywą, podawane stosownie w jednostkach CU (jednostki chemiluminescji) - Antygen: oczyszczona, rekombinowana domena 1 β2-glikoproteiny I. - Próbki kontrolne na dwóch poziomach znakowane automatycznie rozpoznawanymi kodami kreskowymi - Odczynniki w formie kaset, stabilność przechowywanego odczynnika na pokładzie analizatora: minimum 40 dni. - Zakres liniowości: IgG 4 do 1300 CU - Wartości patologiczne (dodatni wynik oznaczenia) powyżej CU - Zestaw zawiera komplet odczynników potrzebnych do wykonania oznaczenia. - Brak konieczności zamrażania kontroli i kalibratorów po otwarciu opakowania. - Nieotwarte odczynniki przechowywane w temperaturze 2 do 8°C - Opakowanie na 50 testów - Termin ważności minimum 6 miesięcy. - Certyfikaty: CE, IVD
5. | Dot. poz. 10, 11 zestaw do oznaczania przeciwciał przeciw protrombinie (ELISA) IgG i IgM: - 6 kalibratorów (gotowe do użycia). - Wyniki oznaczenia wyliczane w oparciu o 6 punktową krzywą. - Brak konieczności wykonywania próby ślepej. - Antygen: oczyszczona protrombina - Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia, znana wartość w jednostkach dla kontroli dodatniej. - Płytka mikrotitracyjna znakowana kodem z oddzielnie odłamywanymi studzienkami, odczynniki kodowane kolorami. - Warunki inkubacji: temperatura pokojowa. - Zestaw zawiera komplet odczynników potrzebnych do wykonania oznaczenia. - Poza buforem płuczącym i rozcieńczalnikiem, odczynniki zestawu gotowe do użycia, brak konieczności rekonstytucji liofilizatów. - Bufor płuczący i rozcieńczalnik w formie zatężonego roztworu, możliwość stopniowego wykorzystywania odczynnika. - Brak konieczności zamrażania kontroli i kalibratorów po otwarciu opakowania. - Warunki przechowywania: od +4°C do +10°C. - Otwarcie opakowania nie skraca terminu przydatności odczynników/zestawu do użycia. - Termin ważności minimum 6 miesięcy. - Certyfikaty: CE, IVD
6. | Dot. poz 12 – zestawy do oznaczania aktywności metaloproteinazy ADAMTS 13 (CIA): - Możliwość wykonania oznaczeń w próbkach osocza - Kalibratory znakowane automatycznie rozpoznawanymi kodami kreskowymi. - Kalibracja wykonywana raz dla serii odczynnika - Wyniki oznaczenia wyliczane w oparciu o 4 punktową krzywą, podawane stosownie w procentach (%) - Próbki kontrolne na dwóch poziomach znakowane automatycznie rozpoznawanymi kodami kreskowymi - Odczynniki w formie kaset, stabilność przechowywanego odczynnika na pokładzie analizatora: minimum 50 dni. - Zakres liniowości: 0,2- 150 % - Zestaw zawiera komplet odczynników potrzebnych do wykonania oznaczenia. - Brak konieczności zamrażania kontroli i kalibratorów po otwarciu opakowania. - Nieotwarte odczynniki przechowywane w temperaturze 2 do 8°C - Opakowanie na 25 testów - Termin ważności minimum 6 miesięcy. - Certyfikaty: CE, IVD
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Lp. | Wymagania graniczne dla zagadnień informatycznych
1. | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki Szpitala Uniwersyteckiego (InfoMedica firmy Asseco) a. Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. b. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie.
2. | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca.
3. | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware.
4. | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego).
5. | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: a) usuwania błędów; b) dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; c) konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; d) instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania;
6. | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie A) Podział błędów na kategorie a. Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; b. Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; c. Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; B) Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu a. Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h b. Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h c. Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni
7. | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji.
8. | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.