## Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu znak: Z-047/D/RZ/2018

# „Dostawa łaźni wodnej”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łaźni wodnej o następującej charakterystyce:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P** | **Wymagane Parametry Techniczne** | **Wymienić parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| 1 | Wymiary zewnętrzne- (szerokość x głębokość x wysokość)- MAX 36 cm x33 cm x 35 cm +/- 5% |  |
| 2. | Wymiary użytkowe wanny- (szerokość x głębokość x wysokość)- przynajmniej 33 cm x 30 cm x 20 cm lub większe |  |
| 3 | Stabilność temperatury MAX +/- 0,2 st. C lub lepsza |  |
| 4 | System cyrkulacji wody w łaźni |  |
| 5 | Wyświetlacz LED – odczyt aktualnej temperatury, odczyt temperatury zadanej, zaprogramowany czas grzania, |  |
| 6 | Rozdzielczość 0,1 st. C |  |
| 7 | System alarmujący o braku wody w łaźni ( niski poziom wody- blokada grzania). |  |
| 8 | Perforowana półka |  |
| 9 | Obudowa ze stali nierdzewnej z nierdzewną pokrywą dwuspadową bez pokrywy na fajerki, |  |
| 10 | Wzorcowanie: Rozkład temperatur w łaźni w 5 punktach dla 3 temperatur (dla temperatur: 50 st.C, 60 st. C, 75 st. C) wykonany przez Akredytowane laboratorium zgodnie z wymaganiami Normy PN EN ISO/IEC 17025, |  |
| 11 | Gwarancja- minimum 24 miesiące, pożądana 36 m-cy. |  |
| 12 | Serwis na terenie Polski, podać adres |  |
| 13 | Reakcja na zaistniałe awarie w ciągu 48 godzin, |  |
| 14 | Dostawa- transport po stronie Wykonawcy ( w cenie zakupu). |  |
| 15 | Dostawa do: Pracowni Badań Biologicznych ul. Koronowska 96, 85-405 Bydgoszcz |  |
| 16 | Karta charakterystyki produktu dołączyć skan do oferty |  |

 ……………………………………………………...

*(imię i nazwisko oraz podpisy osoby/osób*

*uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)*