## zał. nr 2 do SWZ
Zał. nr 2 do SWZ
FZP.II-241/96/24
ZADANIE NR 1
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
1 | GWÓŹDŹ PISZCZELOWY:
| Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm,Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm o długości 0 mm oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt | 30
| Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długosci 25-60 mm ze skokiem co 2,5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt | 150
| Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm | szt | 10
| Zaślepka tytanowa sterylna, ø 7 mm o dł. 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm o dł. 0 mm oraz ø 11,5 mm i dł. 5-35 mm | szt | 30
2 | GWÓŹDŹ RAMIENNY :
| Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm,Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt | 15
| Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 mm, dł. 20-60 mm | szt | 30
| Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 6 mm | szt | 5
| Zaślepka tytanowa sterylna ø 6 mm i o dł. 0-25 mm | szt | 15
3 | GWÓŹDŹ RAMIENNY REKONSTRUKCYJNY:
| Tytanowy gwóźdź ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 6°. Dynamizacja w części dalszej na wysokości 7.5 mm od końca gwoździa. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt | 15
| Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 dł 20-60 mm i ø 5 mm, dł. 25-60 mm | szt | 45
| Zaślepka tytanowa sterylna dł. 0-4 mm | szt | 15
4 | GWÓŹDŹ DO ARTRODEZY STAWU SKOKOWEGO:
| Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 2
| Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 2.5 mm | szt. | 4
| Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i 14.5 mm | szt. | 1
| Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm i o długości 4 mm oraz ø 12 mm i o długości 5, 10 i 15 mm | szt. | 2
5 | TYTANOWE GWOŹDZIE ELASTYCZNE:
| Tytanowy elastyczny gwóźdź śródszpikowy ø 1.5 mm, długość 300 mm | szt | 2
| Tytanowy elastyczny gwóźdź śródszpikowy ø 1.75 mm,długość 300 mm | szt | 2
| Tytanowy elastyczny gwóźdź śródszpikowy ø 2.0 mm, długość 300 mm | szt | 2
| Tytanowy elastyczny gwóźdź śródszpikowy ø 2.25 mm,długość 300 mm | szt | 2
| Tytanowy elastyczny gwóźdź śródszpikowy ø 2.5 mm, długość 450 mm | szt | 2
| Tytanowy elastyczny gwóźdź śródszpikowy ø 3.0 mm, długość 450 mm | szt | 2
| Tytanowy elastyczny gwóźdź śródszpikowy ø 3.5 mm, długość 450 mm | szt | 2
| Tytanowy elastyczny gwóźdź śródszpikowy ø 4.0 mm, długość 450 mm | szt | 2
6 | PŁYTA BLOKOWANA DO BLIŻSZEJ NASADY PISZCZELI:
| Płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej. Płyta prawa/lewa. Zakładana od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyta boczna w części nasadowej posiada 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø4.0mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø4.0mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. Płyta przyśrodkowa w części nasadowej posiada 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i owalny otwór niegwintowany dla optymalnego pozycjonowania płyty. Długości płyt: 71, 84, 95, 97, 121, 123, 147, 149, 173, 175, 199, 201, 225, 227, 251, 253, 277, 279, 303, 305, 329, 355 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm i śruby gąbczaste 4, 0 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan | szt | 25
| Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm | szt | 130
| Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm | szt | 25
| Tytanowa śruba gąbczasta ø 4,0 mm, dł 20-95 mm | szt | 25
7 | PŁYTA BLOKOWANA DO DALSZEJ NASADY PISZCZELI:
| Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej. Zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Płyta prawa/lewa. Płytka posiada 7 otworów gwintowanych w części nasadowej pod śruby blokowane 4.0mm i korowe 3.5mm, grubość płyty w części dystalnej 1.3mm. Możliwość zastosowania śrub korowych 2.7mm w części dystalnej płyty przednio-bocznej. Długość płyty: 97, 102, 123, 127, 149, 153, 175, 178, 201, 203, 227, 229, 253, 254, 279, 280, 305, 331mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3, 5 mm i śruby gąbczaste 4,0 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan | szt | 15
| Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm | szt | 60
| Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm | szt | 15
| Tytanowa śruba gąbczasta ø 4,0 mm, dł 20-95 mm | szt | 5
8 | PŁYTA BLOKOWANA DO BLIŻSZEJ NASADY RAMIENIA:
| płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej. płyta prawa/lewa. Długość płyty: 86, 99,112, 125, 151, 176, 202mm. 7 otworów gwintowanych w czesci nasadowej plyty o ustalonym kątowo kierunku mocowania płyty, podcięcia przy otworach na druty Kirschnera umożliwiające ponowne przymocowanie tkanek miękkich. Otwór owalny do prawidłowego pozycjonowania płyty. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm. W trzonie płyty te same otwory gwintowane okrągłe pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm. Tytan | szt | 15
| Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm | szt | 120
| Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm | szt | 12
| Tytanowa śruba gąbczasta ø 4,0 mm, dł 20-95 mm | szt | 1
9 | PŁYTKI DO LECZENIA ZŁAMAŃ W OBRĘBIE ŁOKCIA:
| Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramieniowej i części bliższej kości łokciowej. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) i e) płytki blokowane na olecranon (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | szt | 20
| Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt | 60
| Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm | szt | 10
| Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | szt | 20
| Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm | szt | 5
10 | PŁYTKI DO ZESPOLENIA KOŚCI STRZAŁKOWEJ:
| Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej częsci kości strzałkowej. 3,4,5,6,7,8,9,10,12 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W części nasadowej i trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym.. | szt | 70
| Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt | 300
| Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt | 50
11 | PŁYTKI DO ZESPOLENIA KOŚCI STRZAŁKOWEJ PROSTE:
| Tytanowe płytki proste do zespoleń kości długich 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 ,14 ,16 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym. | szt | 10
| Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt | 30
| Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt | 10
12 | SYSTEM DO STABILIZACJI MIEDNICY:
| Stalowa płyta do stabilizacji miednicy, prosta i łukowa o promieniu 88 st i 108 st . Ilość otworów w płycie łukowej : 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ilość otworów w płycie prostej :2, 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ,22. płyta do zespolenia spojenia łonowego o promieniu 75 st 4 i 6 otworowe | szt. | 2
| Stalowa śruba korowa z gniazdem heksagonalnym ø 4.5 mm,ø 3,5mm dł. 14-95 mm | szt. | 2
| Stalowa śruba gąbczasta ø 6.5 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 60-95 mm | szt. | 2
13 | ŚRUBY KANIULOWANE:
| Tytanowa śruba kaniulowana ø 3.0 mm, częściowo gwintowana, samotnąca o niskim profilu głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja 1,3 mm, długość śruby 8-40 mm | szt | 2
| Tytanowa śruba kaniulowana ø 4. 0 mm, niski profil głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję, długość 20-44mm (co 4mm) kaniulacja 1,55mm, częściowy gwint | szt | 120
| Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, sterylna, niski profil głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja ø 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm | szt | 2
| Śruba typu Herbert o średnicy 6,5 | szt | 5
| Śruba typu Herbert o średnicy 2,0 ; 2,5 ; 3,0 ; 4,0 | szt | 5
| Pdkładki do ww. śrub | szt. | 10
14 | PŁYTA PROSTA 1/3 KOŁA TYTANOWA:
| Płyta 1/3 koła tytanowa w róznych rozmiarach | szt | 5
| Śruba korowa 3,5 mm dł. 8 – 70 mm | szt | 10
15 | PŁYTY PROSTE BLOKUJĄCO-KOMPRESYJNE:
| Płyty proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna wąskie i szerokie. Płyta wyposażona w otwory owalne kompresyjne (kompresja międzyodłamowa) do śrub korowych i otwory okrągłe uniwersalne niewymagające zaślepek/przejściówek – z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Sruba wyposażona w stożkowy gwint na główce tworzy gwint w płycie w momencie wkręcania się w płytę. Poliaxialność ±15°. Implanty wykonane z tytanu - płytki proste pod śruby 3,5 i 2,7 - od 3 do 10 otworów - dł. od 42 do 126mm. | szt | 15
| Śruba korowa 3,5 lub 2,7 mm dł. 8 - 70 mm | szt | 40
| śruba blokowana tytanowa ø 3,5 lub 2,7mm, dł. 8-70mm | szt. | 50
16 | PŁYTA DO ARTRODEZY NADGARSTKA
| Płyta do artrodezy nadgarstka | szt. | 2
| Śruba blokowana i korowa 3,5 | szt. | 2
| Śruba korowa i blokowana 2,7 | szt. | 2
| Śruba korowa i blokowana 2,4 | szt. | 2
17 | Płytki MINI
| podkładka T8, T6 | szt. | 1
| Płyta wąska 2.4 mm T8 4-10 otw | szt. | 1
| Płyta wąska 2.4 mm T8 20 otw | szt. | 1
| Płyta wąska T 2.4 mm T8 | szt. | 1
| Płyta wąska T 2.4 mm T8 | szt. | 1
| Płyta wąska Y 2.4 mm T8 | szt. | 1
| Płyta wąska trójkąt 2.4 mm T8 | szt. | 1
| Płyta profilowa 2.4 mm T8 | szt. | 1
| Płyta szeroka 2.4 mm T8 | szt. | 1
| Płyta wąska blok 2.7 mm T8 | szt. | 1
| Płyta wąska blok T 2.7 mm T8 | szt. | 1
| Płyta wąska blok Y 2.7 mm T8 | szt. | 1
| Płyta szeroka trójkąt blok 2.7 mm T8 | szt. | 1
| Płyta szeroka blok 2.7 mm T8 | szt. | 1
| Śruba blokowana 2.0 mm T6 | szt. | 1
| Śruba korowa 2.0 mm T6 | szt. | 1
| Płyta wąska 2.0 mm T6 4-10 otw | szt. | 1
| Płyta wąska 2.0 mm T6 20 otw | szt. | 1
| Płyta wąska T 2.0 mm T6 | szt. | 1
| Płyta profilowa 2.0 mm T6 | szt. | 1
| Płyta szeroka 2.0 mm T6 | szt. | 1
18 | STABILIZACJA ZEWNĘTRZNA KOŚCI
1 | a) Klamra na 5 grotów, 4 i 5 mm umożliwiająca badanie MRI | szt | 2
| b) Klamra pręt/pręt, 8 mm pręt umożliwiająca badanie MRI | szt | 2
| c) Klamra pręt/grot, 8 mm pręt na 4-5 mm grot umożliwiająca badanie MRI | szt | 2
| d) Pręt stalowy do klamry równoległej, 8 mm, 30 stopni zagięty | szt | 2
| e) Pręt węglowy 8 mm grubości, 100 - 500 mm długości umożliwiający badanie MRI | szt | 2
| f) Klamra miednicy, 4 i 5 mm umożliwiająca wprowadzenie grotów pod dowolnym kątem | szt | 2
| g) Groty 4 mm i 5 mm | szt | 30
2 | a) Klamra na 4 groty, 3 i 4 mm umożliwiająca badanie MRI | szt | 2
| b) Klamra pręt/pręt, 5 mm pręt umożliwiająca badanie MRI | szt | 2
| c) Pręt stalowy do klamry równoległej, 5 mm, 30 stopni zagięty | szt | 2
| d) Pręt węglowy 5 mm grubości, 65 - 300 mm długości | szt | 2
| e) Groty 3 mm i 4 mm | szt | 10
Razem:
WARUNKI :
1.Wykonawca utworzy na terenie szpitala depozyt implantów niezbędnych do wykonywania zabiegów. Rodzaj implantu wytypowany jak w SWZ
2. Wykonawca zobowiązuje się użyczyć na czas trwania umowy niezbędne instrumentaria do implantacji oferowanych wyrobów wraz z dwoma nowymi napędami wiertarskimi, akumulatorami. Komplety muszą zawierać nasadki (głowice) do wierteł, drutów i rozwiertaków, komplet wierteł oraz profesjonalne sita, kontenery. Oferent będzie darmowo wymieniał elementy zużywalne np. wiertła o niezbędnych średnicach (1,9 ; 2,0 ; 2,5 ; 3,0 ; 3,2 ; 3,5 ) i inne niezbędne.
3. Wykonawca zapewni szkolenia w zakresie zaoferowanych wyrobów
4. Wykonawca zapewni szkolenie w zakresie obsługi, mycia, dezynfekcji i sterylizacji wiertarek i sprzętu. Szkolenie wykona serwis napędu.
5. Wykonawca zapewni szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek z zakresu techniki zabiegów z użyciem ww. implantów i sprzętu
6. Rozliczenie wszczepionych wyrobów odbywać się będzie na podstawie "raportu zużycia implantu".
7. Wykonawca w czasie 24 h dokona darmowej wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów instrumentarium oraz w razie awarii napędów wymieni na sprawny szprzęt
| Orientacyjna wartość użyczonego sprzętu |  |  | zł brutto | (należy uzupełnić) / umowa użyczenia
ZADANIE NR 2
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
1 | Gwóźdź udowy tytanowy anatomiczny, zakładany bocznie od szczytu krętarza z możliwością blokowania statycznego, kompresyjnego oraz rekonstrukcyjnego w szyjkę kości udowej. Srednice od 9 do 12 mm długości 320 do 460 mm | szt. | 15
| Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, z mocowaniem torx. sterylna ø 7.5 mm, | szt. | 10
| Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, | szt. | 70
| Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna | szt. | 1
| Zaślepka tytanowa sterylna, | szt. | 15
2 | Gwóździe piszczelowe do artrodezy stawu skokowego i złamań tytanowe, sterylne, | szt. | 2
| Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm | szt. | 2
| Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm | szt. | 2
| Zaślepka tytanowa, sterylna | szt. | 2
3 | Gwóźdź piętowy do złamań kaniulowany, wykonany ze stopu tytanu, średnice 10 i 12mm w rozmiarach 45, 50 i 55 mm .Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. | szt. | 8
| Gwóźdź piętowy do artrodezy podskokowej kaniulowany. Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. | szt. | 1
| Śruba blokująca tytanowa kaniulowana z mocowaniem torx z gwintowanym łbem, sterylna, ø 5 mm i ø 5,5mm | szt. | 1
| Zaślepka tytanowa, sterylna | szt. | 8
4 | Gwóźdź tytanowy udowy kondylarny, z możliwościa skośnego wprowadzania wkrętów w nasadę dalszą kości udowej, długości od 180 do 400 mm, średnica 10 do 12 mm | szt. | 6
| Śruba blokująca tytanowa, z mocowaniem torx ø 5 mm, | szt. | 6
| Śruba blokująca gąbczasta,z mocowaniem torx, tytanowa, ø 6,5 mm, | szt. | 6
| Zaślepka tytanowa sterylna | szt. | 1
5 | Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany śrubą szyjkową 11 mm z możliwością wprowdzenia śruby antyrotacyjnej 6,5 mm. Wersje krótkie 180 i 200 mm oraz długie rekonstrukcyjne od 280 mm do 420 mm, średnice od 10 do 12 mm | szt. | 100
| Śruba główna (ciągnąca) , sterylna ø 11 mm, | szt. | 100
| Śruba blokująca , sterylna ø 5 mm | szt. | 60
| Zaślepka sterylna, kompatybilna z systemem | szt. | 100
6 | Gwóźdź tytanowy blokowany do kości przedramienia, średnice 4 i 5 mm długości od 180 do 260 mm | szt. | 2
| Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 1,5 mm | szt. | 2
| Zaślepka tytanowa, sterylna ø 4 mm | szt. | 2
7 | Płytka tytanowa ukształtowana anatomicznie do dalszego końca kości udowej. Boczna prawa i lewa, z rozdzielonymi otworami blokujacymi i kompresyjnymi. | szt. | 10
| tytanowa śruba blokująca z mocowaniem torx ø 5.0 mm | szt. | 50
| Tytanowa śruba korowa z mocowaniem torx ø 4.5 mm | szt. | 10
| Tytanowa śruba gąbczasta z mocowaniem torx 5,4 mm, | szt.. | 2
8 | Płytka tytanowa blokowana udowa bliższa z hakiem na krętarz | szt. | 1
9 | Płytki blokowane, tytanowe, piszczelowe | szt. | 6
| tytanowa śruba blokująca z mocowaniem torx ø 3,5 mm | szt. | 60
| Tytanowa śruba korowa z mocowaniem torx ø 3.5 mm | szt. | 2
10 | Regulowane zestawy blokujące do gwoździ kondylarnych | szt. | 2
11 | Wkręty blokujące kondylarne 5,5 mm z mocowaniem typu torx | szt. | 2
12 | Wkręty blokujące kątowo stabilne do do gwoździ anatomicznych 4,5mm, z mocowaniem typu torx | szt. | 2
13 | Wkręty blokujące z mocowaniem imbusowym | szt. | 100
14 | Nakrętki kontrujące do śrub kondylarnych 6,5 mm | szt. | 2
15 | Wkręty kaniulowane kondylarne 7,3 mm z mocowaniem typu torx | szt. | 10
16 | Śruby derotacyjne do gwozdzi | szt. | 5
17 | Śruby zespalające 6,5 mm kaniulowane do gwoździ | szt. | 1
18 | Dynamiczna płytka biodrowa DSB, tytanowa | szt. | 3
19 | Dynamiczna płytka kłykciowa DSK, tytanowa | szt. | 3
20 | Śruba zespalająca do płyt DSB/DSK | szt. | 3
21 | Śruba kompresyjna DSB/DSK | szt. | 3
22 | Wkręty kostkowe typu trokar tytanowe w pełnym asortymencie rozmiarów | szt. | 30
23 | Wkręty kostne korowe stalowe i tytanowe z mocowaniem typu imbus ø 3,5 i 4,5mm | szt. | 20
24 | Wkręty kostne gąbczaste 6,5 mm stalowe i tytanowe z mocowaniem typu imbus | szt. | 15
25 | Wkręty wieloosiowe kobaltowe do płytek blokowanych z mocowaniem torx | szt. | 10
26 | Wkręty kostne kaniulowane tytanowe 3,5 mm 4,5 mm i 5,0 mm z mocowaniem imbusowym | szt.. | 10
27 | Druty Kirschnera gwintowane w pełnym asortymencie długości oraz średnic | szt. | 10
28 | Druty Kirschnera z ostrzem typu tokar w pełnym asortymencie długości oraz średnic | szt. | 550
29 | Opaska do niedokrwienia ramienna pneumatyczna | szt. | 3
30 | Opaska do niedokrwienia udowa pneumatyczna | szt. | 1
31 | Wiertła sterylne do usuwania trudnych zespoleń | szt. | 20
32 | Wykrętaki do usuwania trudnych zespoleń | szt. | 2
33 | Druty do wiazania odłamów kostnych w pełnym asortymencie średnic, pakowane w rolkach | szt. | 10
34 | Linka pleciona do cerklarzu z zaciskiem | szt. | 1
35 | Podkładki pod zamawiane wkręty | szt. | 10
Razem:
WARUNKI :
1.Wykonawca utworzy na terenie szpitala depozyt implantów , wraz ze specjalną szafą do ich przechowywania
2.Wykonawca użyczy na czas trwania umowy zestawy narzędziowe do zaimplantowania w.w. implantów oraz ortopedyczny napęd wiertarski wraz z kompletem nasadek do wykonania operacji z zastosowaniem zakontraktowanych implantów
3.Wykonawca zapewni szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek z zakresu techniki zabiegów z użyciem ww. implantów i sprzętu
| Orientacyjna wartość użyczonego sprzętu |  |  | zł brutto | (należy uzupełnić) / umowa użyczenia
ZADANIE NR 3
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
1 | Gwóźdź obojczykowy statyczny, tytanowy, długość 200 mm, przekrój gwoździa okrągły o średnicy 2,8 mm, jeden koniec z samoprowadzącym nagwintowaniem, drugi koniec zakończony wiertłem. Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka (sterylny) | szt. | 5
2 | Gwóźdź obojczykowy dynamiczny, tytanowy, długość 200 mm, przekrój gwoździa okrągły o średnicy 2,8 mm, jeden koniec z samoprowadzącym nagwintowaniem, drugi koniec zakończony wiertłem. Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka (sterylny) | szt. | 2
3 | Wiertło kostne z szybkozłączym chwytem fi 3,2 mm dł. 195 mm | szt | 5
Razem:
WARUNKI:
1. Utworzenie depozytu implantów na czas trwania umowy
2. Zamawiający wymaga użyczenia zestawu narzędziowego do implantacji
3. Wykonawca w czasie 24 h dokona darmowej wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów instrumentarium
4.Wykonawca zapewni szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek z zakresu techniki zabiegów z użyciem ww. implantów i sprzętu
| Orientacyjna wartość użyczonego sprzętu |  |  | zł brutto | (należy uzupełnić) / umowa użyczenia
ZADANIE NR 4
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
Pierwotna proteza kolana PS, DD, UC
1 | Endoproteza dwukłykciowa stawu kolanowego cementowana tylno stabilizowana. Asymetryczna, otwarta klatka Insala. Anatomiczny komponent udowy ( prawy i lewy) przynajmniej w 13 rozmiarach , Komponent piszczelowy uniwersalny , modularny przynajmniej w 11 rozmiarach. Możliwość zaoferowania wersji dla osób uczulonych. Wkładka polietylenowa sterylizowana promieniami beta , zatrzaskowa , mocowana dodatkową śrubą , posiadająca fabryczne 3 stopniowe tyłopochylenie. Tzw „ jumping distance” zwiększający się wraz ze zgięciem i osiągający przynajmniej 20mm przy 160 stopniach zgięcia. Dostępne dwa rodzaje wkładki polietylenowej ( z normalnym oraz szerszym „postem” w płaszczyźnie M-L w celu zapewnienia lepszej stabilizacji). Narzędzia przyjazne operatorowi oznaczone kolorami w celu łatwiejszego doboru podczas zabiegu ( osobny kolor dla narzędzi udowych osobny dla piszczelowych). Narzędzi musza posiadać zdolność do współpracy z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej. Stopień zużycia polietylenu na milion cykli poniżej 3mg ( wg normy ISO 14243). | kpl | 55
2 | Cement kostny mieszany próżniowo z gentamycyną. Ręczny ( niewymagający użycia pompy próżniowej) ,hermetyczny system do próżniowego mieszanie i podawania cementu, z cementem 1x 40g z gentamycyną (proporcja proszku do płynu 3:1) umieszczonym fabrycznie wewnątrz mieszalnika | szt | 55
Razem:
WARUNKI:
1.Wykonawca utworzy na terenie szpitala depozyt zakontraktowanych implantów
2.Wykonawca użyczy na czas trwania umowy zestawy narzędziowe oraz ortopedycznego napędu wiertarskiego wraz z kompletem nasadek do wykonania operacji z zastosowaniem zakontraktowanych implantów
3. Wykonawca w czasie 24 h dokona darmowej wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów instrumentarium oraz w razie awarii napędów wymieni na sprawny szprzęt
| Orientacyjna wartość użyczonego sprzętu |  |  | zł brutto | (należy uzupełnić) / umowa użyczenia
ZADANIE NR 5
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
Endoprotezy stawu biodrowego
1 | Endoproteza stawu biodrowego, krótki trzpień, ze stopu tytanu, w kształcie podwójnego klina, stożek 12/14 , w części bliższej napylany porowatą okładziną z czystego tytanu. Wyposażony proksymalnie w dodatkowe elementy antyrotacyjne. System oferuje dwa typoszeregi- standardowy oraz o zwiekszonym o 6 mm offsecie. Długość trzpieni od 131,4 mm do 185.4 mm w 13-u rozmiarach. | szt. | 20
2 | Trzpień endoprotezy bezcementowej, ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryty napyleniem porowatym z czystego tytanu. Trzpień w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność. Stożek konusa 12/14. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standartowych. Trzpień min. w 11 rozmiarach, od 8 mm do 18 mm, skok co 1 mm. | szt | 20
3 | Endoproteza bezcementowa biodra, krótki trzpień, monoblok: Trzpień wykonany z litego stopu tytanu w 2/3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo fosforanem wapnia. Dostępny w 8 rozmiarach, od 9,75 cm do 13,25 cm. Dostępne projekcje CCD: 120, 130 i 135 stopni. Konus 12/14 | szt | 5
Głowy do endoprotez stawu biodrowego
4 | Metalowe, średnica 22.2 mm, w dwóch rozmiarach. 28 mm, 32 mm, 36 mm, w pięciu rozmiarach, stożek 12/14. | szt. | 10
5 | Metalowe z kołnierzem, średnica 22.2 mm w rozmiarze M i L, i 28 mm, w trzech rozmiarach S, M, L, stożek 12/14. | szt. | 35
6 | Ceramiczne biolox, średnica 28, 32, 36 mm, w trzech rozmiarach, stożek 12/14 | szt. | 10
7 | Głowa dwu-mobilna z silnie usieciowianego polietylenu, wysyconego witaminą E. Kompatybilna z oferowana panewka bezcementową i panewka rewizyjna | szt. | 5
8 | Bipolarna, średnica wewnętrzna 22,2 mm, średnica zewnętrzna od 39 mm do 55 mm, skok co 1 mm oraz bipolarna o średnicy wewnętrznej 28 mm, średnica zewnętrzna od 43 mm do 55 mm skok co 1 mm. Zaopatrzona w pierścień zapobiegający zwichnięciom | szt. | 10
Panewki do endoprotez stawu biodrowego
9 | Panewka cementowana, wykonana z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, wyposażona w podwójny stalowy pierścień pozwalający na zobrazowanie w zdjęciu rtg. Rozmiary: Ø wewnętrzna: \ 28mm i 32mm, Ø zewnętrzna od 40 do 64mm co 2mm | szt. | 20
10 | System bezcementowych panewek rewizyjnych do zabiegów pierwotnych i rewizyjnych. Kształt hemisferyczny nieco spłaszczony na biegunie z pięcioma otworami na tytanowe śruby Ø 6,5 mm w tym dwa otwory podłużne z możliwością zainstalowania w nich jednej lub dwóch śrub. Dodatkowo na powierzchni panewki bardzo porowata struktura tytanowa 3D wytworzona za pomocą addytywnego procesu drukowania 3D (spiekanie laserowe). Powierzchnia panewki o zwiększonej porowatości ( do 52%) i średnicy porów ok 800 mikrometrów. Press-fit panewki 1,5 mm. Panewki w rozmiarach od 44 do 72mm , wkłady polietylenowe z Vit. E: standard, asymetryczne 10°, posteriori wall na głowy ø 22,2, 28, 32,36 uniwersalne do systemu pierwotnego i rewizyjnego oraz wkłady zatrzaskowe o zwiększonej stabilizacji wewnątrz metalowej czaszy panewki symetryczne o zwiększonym o 4 mm offsecie oraz asymetryczne z 20° okapem na głowy ø 28 mm,32mm,36mm. Instrumentarium posiadające panewki próbne , które umożliwiają spozycjonowanie otworów na śruby.Możliwość zastosowania śródoperacyjnie systemu wkładki dwumobilnej | szt. | 5
11 | Panewka typu press- fit z możliwością mocowania 3 śrubami, opcja panewki press-fit bez otworów. Materiał: stop tytanu, część zewnętrzna napylona czystym tytanem o porowatej strukturze. Średnica od 44 do 68mm co 2mm. | szt. | 40
12 | augumenty panewkowe umożliwiającymi wypełnienie ubytków panewkowych w przypadkach rewizyjnych i dysplastycznych. Implanty wykonane ze stopu tytanu. Implanty w min. 6 rozmiarach ( w zakresie 48-68 mm) i 5-u wysokościach dla każdego rozmiaru ( 12-30 mm) o takiej samej średnicy krzywizny zewnętrznej i wewnętrznej. Implanty przeznaczone do implantacji wraz z panewką bezcementową lub cementową. Każdy z implantów umożliwia mocowanie przynajmniej 2 śrubami gąbczastymi 6,5 mm. System umożliwiający zastosowanie w kombinacji z panewką o średnicy równej rozmiarowi implantu oraz o 4 mm większej i mniejszej. | szt. | 5
13 | Śruby: Materiał: stop tytanowy. Rozmiary: Ø 6,5mm, długość od 16 do 44mm, co 4mm | szt. | 20
Wkładki do panewek endoprotezy stawu biodrowego
14 | Kształt: symetryczna lub z kołnierzem, materiał: UHMWPE. Rozmiary: średnica wewn. 28 mm i 32 mm. Dla rozmiarow panewek od 44-68mm | szt. | 5
15 | Kształt: asymetryczna lub z tzw. okapem, materiał: PE z witamina E crosslink. Rozmiary: średnica wewn. 36mm, 28 mm, 32 mm. | szt. | 35
16 | wkładki do panewki rewizyjnej, materiał polietylen crosslink z vit E, zatrzaskowe o zwiększonej stabilizacji wewnątrz metalowej czaszy panewki symetryczne o zwiększonym o 4 mm offsecie oraz asymetryczne z 20° okapem na głowy ø 28 mm,32mm,36mm. | szt. | 5
17 | wkładka dwumobilna do panewki, metalowa z zewnętrzną powłoką wykonaną z ZrN do panewek w rozmiarach od 46 do 68mm. Kompatybilna z oferowana panewka bezcementowa i rewizyjna | szt. | 5
18 | Ostrza do piły (w tym do kości drobnych) | szt. | 100
19 | Śrubo-płytka dynamiczna, tytanowa do zespalania złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej. Poczwórne dynamiczne mocowanie w głowie kości udowej, przy pomocy śrub teleskopowych wkręcanych do płytki. Podwójne ryglowanie dystalne (śruby stabilizowane w płytce). Płytka zakładana w okolicy podkrętarzowej o kącie 130 stopni. | szt. | 15
Razem:
WARUNKI :
1.Wykonawca utworzy na terenie szpitala depozyt zakontraktowanych implantów
2.Wykonawca użyczy na czas trwania umowy zestawy narzędziowe oraz ortopedycznego napędu wiertarskiego wraz z kompletem nasadek do wykonania operacji z zastosowaniem zakontraktowanych implantów
3. Wykonawca w czasie 24 h dokona darmowej wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów instrumentarium oraz w razie awarii napędów wymieni na sprawny szprzęt
| Orientacyjna wartość użyczonego sprzętu |  |  | zł brutto | (należy uzupełnić) / umowa użyczenia
ZADANIE NR 6
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
SPACERY
1 | Spacery biodrowe z gentamycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 12 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem oraz 3 z długim trzpieniem Niezależnie każdy spacer ( z długim i krótkim trzpieniem) dostępny w wersji o przekroju prostokątnym ( spłaszczony w projekcji A-P). Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem | szt | 5
2 | Spacery biodrowe z gentamycyną i wankomycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 6 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem oraz 3 z długim trzpieniem Proporcja gentamycyny i wankomycyny 1:1 | szt | 5
3 | Spacery kolanowe z gentamycyną– fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 3 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej. Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem | szt | 5
4 | Spacery kolanowe z gentamycyną i wankomycyną– fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 3 rozmiary.. Proporcja gentamycyny i wankomycyny 1:1 | szt | 5
Razem:
WARUNKI:
Dostarczenie implantów na zamówienie telefoniczne w ciągu 24 godz.
ZADANIE NR 7
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO (cementowa,bezcementowa)
1 | Trzpień bezcementowy ze stopu tytanu, prosty, prostokątny przekrój poprzeczny, zwężający się dystalnie, w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej oraz w opcji CCD 125° i 135°, (Offset: Standard 135°; High +7mm 135°, Coxa Vara +7mm 125°; Coxa Vara 0mm 125°, Short Neck -5mm 135°). Uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155µm), posiadający na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. Rozmiary 8 - 20 o długości trzpienia 115 - 190mm w zależności od opcji. Dostępny trzpień dysplastyczny w opcji standardowej i z nadbudową krętarzową rozmiar 6. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. | szt. | 90
2 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcje bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących dostępne w średnicach 48 - 66mm co 2mm. Opcje dysplastyczna wielootworowa w średnicach 38 - 46mm co 2mm oraz wielootworowa w średnicach 48 - 72mm co 2mm. Otwory umożliwiające ustawienie śrub w zakresie 34°. | szt | 90
3 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcje bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących dostępne w średnicach 48 - 66mm co 2mm. Otwory umożliwiające ustawienie śrub w zakresie 34°. | szt. | 20
4 | Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej: 22,225mm neutralna w rozmiarach 38 - 46mm; 28mm neutralna w rozmiarach 44-72mm, z kołnierzem w rozmiarach 48-66mm, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10-stopniową reorientacją w rozmiarach 48-76mm; 32mm neutralna i z kołnierzem w rozmiarach 52-76mm, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10- stopniową reorientacją w rozmiarach 48-76mm; 36mm neutralna w rozmiarach 56-76mm oraz lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10-stopniową reorientacją w rozmiarach 52-76mm; 40mm lateralizowana 4mm w rozmiarach 56-60mm. | szt. | 90
5 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22,225mm o długości +4 i +7mm oraz 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5; + 12mm oraz 32mm o długości szyjki +1; +5; + 9; +13mm. Stożek 12/14. | szt. | 90
6 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 36mm o długości szyjki -2, +1,5; + 5; +8,5; + 12, +15,5mm oraz 40mm o długości szyjki -2, +1,5; + 5; +8,5; + 12, +15,5mm. Stożek 12/14 | szt. | 30
7 | Wkładka w całości ceramiczna o średnicy wewnętrznej: 28mm w rozmiarach 44 - 66mm; 32mm w rozmiarach 48 - 66mm; 36mm w rozmiarach 52 – 66mm. | szt | 25
8 | Wkładka polietylenowa moderate-crosslink o średnicy wewnętrznej: 28mm neutralna i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 44 - 66mm, z kołnierzem i lateralizowana 4mm w rozmiarach 48 - 66mm; 32mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 48 - 76mm i z kołnierzem w rozmiarach 52 - 76mm; 36mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 52 - 76mm i z kołnierzem w rozmiarach 56 - 76mm; 40mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10° w rozmiarach 56 – 76mm. | szt. | 5
9 | Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm w minimum 3 długościach szyjki | szt. | 30
10 | Śruba o długości od 20 mm do 50 mm ze skokiem co 5 mm, przeznaczona do mocowania panewki | szt. | 30
11 | Zaślepka do panewki | szt. | 15
12 | Trzpień, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty w części bliższej i kołnierzowej porowatym tytanem oraz w całości hydroksyapatytem, kołnierzowy o geometrii potrójnego stożka. CCD 130°, w 12 rozmiarach, w wersji Standard i High Offset, o długości trzpienia 97 - 119mm. Równomierny wzrost rozmiaru ML o 1 mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6mm w rozmiarach 1-4 oraz o 8mm w rozmiarach 5-12. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. Dostosowany do technik małoinwazyjnych, instrumentarium posiada frez do przygotowania kości pod kołnierz. | szt. | 5
13 | Trzpień cementowany, gładki, stalowy, polerowany, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie o długościach 115 - 190 mm w 11 rozmiarach. W opcji CCD 135°, Offset: Standard 135°; High +7mm 135°. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. | szt. | 15
14 | Korek do zamknięcia kanału szpikowego | szt. | 15
15 | Panewka cementowana, wykonana z polietylenu crosslink o średnicy wew. 28mm w rozmiarach 40 - 53 mm, o średnicy wew. 32mm w rozmiarach 45 - 53mm, o średnicy wew. 36mm w rozmiarach 50 - 53 mm. Panewka posiada znacznik radiologiczny i kołnierz dookólny z możliwością docinania. | szt | 2
16 | Ostrze do piły | szt. | 80
17 | Zestaw do próżniowego mieszania z cementem kostnym wysokiej (1) lub średniej (3) lepkości z gentamycyną lub bez, 50g lub 80g. | szt. | 40
18 | Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), posiadająca eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniająca prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił. Dostępna w 23 rozmiarach (39 - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm. | szt | 75
Razem:
WARUNKI :
1.Wykonawca utworzy na terenie szpitala depozyt zakontraktowanych implantów
2. Wykonawca, w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie wraz z endoprotezami niezbędne instrumentarium wymagane
dla danego rodzaju endoprotez.
3. Zamawiający wymaga użyczenia kompletnego napędu ortopedycznego.
4. Wykonawca w czasie 24 h dokona darmowej wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów instrumentarium oraz w razie awarii napędu wymieni na sprawny szprzęt
5. Zamawiający wymaga „Programu SE do planowania przedoperacyjnego”
| Orientacyjna wartość użyczonego sprzętu |  |  | zł brutto | (należy uzupełnić) / umowa użyczenia
ZADANIE NR 8
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO (trzpień rewizyjny i panewka rewizyjna)
1 | Trzpień rewizyjny bezcementowy, ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie, kołnierzowy. CCD 135°, Offset: Standard 135°; High +7mm 135°. Na całej długości pokryty hydroxyapatytem. Dodatkowo posiadający nacięcia w płaszczyźnie AP i ML zwężającej się części dystalnej umożliwiając dopasowanie trzpienia do krzywizny kości. Uniwersalny dla biodra prawego i lewego. Dostępny w 9 rozmiarach o długościach 180 - 230mm. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. | szt. | 15
2 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300µm, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcja wielootworowa w średnicach 48-72 mm co 2 mm | szt. | 2
3 | Panewka rewizyjna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300µm, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcja wielootworowa z dodatkowymi otworami na obwodzie panewki w rozmiarach minimum 54 - 80 mm oraz opcja o pogłębionym dnie w rozmiarach minimum 54 - 72mm, offset 4-6mm w zalezności od rozmiaru. | szt. | 2
4 | Śruba peryferyjna do kości gąbczastej o średnicy 5mm, w długościach 20 - 80mm co 5mm. | szt. | 5
5 | Głowa ceramiczna rewizyjna z tytanowym adapterem (Biolox Delta) 28, 32, 36, 40 i 44mm w 3 długościach szyjki. | szt. | 2
6 | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Opcja skośnych podkładek (5°, 10°, 15°) pod augment podpierający. | szt. | 3
7 | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Opcja półkolista posiadająca otwory kierunkowe, wzajemnie prostopadłe na śruby blokowane o średnicy 5.5mm oraz podłużny otwór umożliwiający mocowanie implantu panewki do augmentu za pomocą śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm przy jednoczesnym zachowaniu swobody konfiguracji. Augmenty w grubościach 10, 15, 20 i 30mm dla panewek w rozmiarach 50 - 72mm. System zawiera dedykowane narzędzia wraz z przymiarami wyposażone w komplet raszpli umożliwiających opracowanie miejsca pod konkretny wymiar implantu. | szt. | 3
8 | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Augment podpierający (neutralny, lewy i prawy) występujący w rozmiarze 56, 62, 68mm. | szt. | 3
9 | Śruby blokowane 5,5mm do augmentów półkolistych w długościach 25 - 70mm oraz do augmentów podpierających 14 – 30mm. | szt. | 10
10 | Ostrze do piły | szt. | 5
Razem:
WARUNKI :
1.Dostarczenie implantów i zestawu narzędziowego na zamówienie telefoniczne
ZADANIE NR 9
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO (cementowa)
1 | Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. W opcji CR i PS. Grubość w części tylnej dla opcji PS 9mm, a dla opcji CR 8mm. W opcji PS, klatka międzykłykciowa o nachyleniu 18°. Wykonany ze stopu CoCr, w 14 rozmiarach dla każdej ze stron w tym 10 standard oraz 4 wąskie. | szt. | 60
2 | Taca piszczelowa - Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej i rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacyjną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) posiadający 4 loże na cement z podcięciami 45° na obrzeżach (macrolock). Kompatybilny z wkładką rotacyjną CR/CS i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępny w 10 rozmiarach. | szt. | 60
3 | Wkładka zatrzaskowa i rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki do 16µm. System zatrzaskowy i rotacyjny pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Opcje CR/CS i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20mm. | szt. | 60
4 | Element rzepkowy wykonany z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. W opcji okrągły i anatomiczny w rozmiarach 29, 32, 35, 38 i 41mm. | szt. | 2
5 | Element udowy stawu kolanowego, bezcementowy, anatomiczny (lewy i prawy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu, napylony porowatym tytanem, wykonany ze stopu CoCr. W opcji CR i PS. Grubość w części tylnej dla opcji PS 9mm, a dla opcji CR 8mm. W opcji PS klatka międzykłykciowa o nachyleniu 18°. W 14 rozmiarach dla każdej ze stron w tym 10 rozmiarów standard i 4 rozmiary wąskie. | szt. | 10
6 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, bezcementowy, napylony porowatym tytanem, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacji. W części dolnej posiada 4 pegi napylone porowatym tytanem. Kompatybilny z wkładką rotacyjną CR i PS. Dostępny w dziesięciu rozmiarach (1 – 10). | szt. | 10
7 | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Opcje CR/CS i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20mm. | szt. | 10
8 | Zestaw do próżniowego mieszania z cementem kostnym wysokiej (1) lub średniej (3) lepkości z gentamycyną lub bez, 50g lub 80g. | szt. | 45
9 | Ostrze do piły | szt | 60
Razem:
WARUNKI :
1.Wykonawca utworzy na terenie szpitala depozyt zakontraktowanych implantów
2. Wykonawca, w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie wraz z endoprotezami niezbędne instrumentarium wymagane
dla danego rodzaju endoprotez.
3. Zamawiający wymaga użyczenia kompletnego napędu ortopedycznego.
4. Wykonawca w czasie 24 h dokona darmowej wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów instrumentarium oraz w razie awarii napędu wymieni na sprawny szprzęt
| Orientacyjna wartość użyczonego sprzętu |  |  | zł brutto | (należy uzupełnić) / umowa użyczenia
ZADANIE NR 10
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO
1 | Element rewizyjny udowy endoprotezy stawu kolanowego, cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. Grubość w częśći tylnej - 9 mm. Zmienna szerokość boksu (14,1 - 20,2 mm) względem rozmiaru. Posiada konus o stałym kącie 5° koślawości do zamontowania kołenierza przynasadowego, adaptera z offsetem, trzpienia przedłużającego. Wykonany ze stopu CoCr, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron. | szt | 2
2 | Element rewizyjny piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) z lożami na cement o głębokości 0,75mm. 2° pochylenie konusa względem tacy. Element piszczelowy dostępny w 10 rozmiarach. Kompatybilny z wkładką pierwotną i rewizyjną. | szt | 2
3 | Element rewizyjny piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) z lożami na cement o głębokości 0,8mm. 2 stopniowe pochylenie konusa względem tacy. Element piszczelowy dostępny w 9 rozmiarach. Kompatybilny z wkładką pierwotną i rewizyjną. | szt | 2
4 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary. Rozmiar wkładki dopasowujemy do rozmiaru komponentu udowego 1:1. Spodnia część wkładki posiada 3 zakładki blokujące ją na poziomie tacy piszczelowej. Dodatkowo wzmocniona pinem tytanowym. Wkładka dostępna w wysokościach 6 - 26 mm ze skokiem co 2 mm dla rozmiarów 1-10. | szt. | 2
5 | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary. Rozmiar wkładki dopasowujemy do rozmiaru komponentu udowego 1:1. Dodatkowo wzmocniona tytanowym pinem na całej długości konusa. Wkładka dostępna w wysokościach 6 - 26 mm ze skokiem co 2 mm dla rozmiarów 1-10. | szt. | 2
6 | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki, wzmocniona metalowym rdzeniem, z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu. W 4 rozmiarach: XXS w grubościach od 12mm do 24 mm ze skokiem co 2mm oraz XS, S, M w grubościach od 12mm do 32mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 2
7 | Augmenty udowe dystalne wykonane z CoCr, cementowane, o grubości 4mm, 8mm, 12mm, 16mm. Posiadające lożę na cement o głębokości 0,8mm. | szt. | 2
8 | Augmenty udowe tylne wykonane z CoCr, cementowane, o grubości 4mm, 8mm, 12mm. Posiadające lożę na cement o głębokości 0,8mm. | szt. | 2
9 | Augmenty piszczelowe, wykonane z CoCr, cementowane, dostępne w opcji univwersalnej dla grubości 5 mm oraz opcji LM\RL i RM\LL dla grubości 10mm, 15mm w rozmiarach 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 odpowiednich dla rozmiarów tacy piszczelowej. | szt. | 2
10 | Trzpień cementowany, tytanowy, uniwersalny o średnicy 14mm i długości 30mm, 50mm, 80mm, 130mm oraz o średnicy 16mm i długości 80mm i 130mm. | szt. | 2
11 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, antyrotacyjny, uniwersalny do elementu piszczelowego i udowego. Dostępny o średnicy 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm i długościach 60mm, 110mm, 160mm. | szt. | 2
12 | Adapter rewizyjny, offsetowy 2mm, 4mm, 6mm pozwalający na ustawienie pozycji offsetu w zakresie 360°. | szt. | 2
13 | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji cementowanej w rozmiarze 30mm, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. | szt. | 2
14 | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części dystalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 55mm. | szt. | 2
15 | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem na całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 55mm. | szt. | 2
16 | Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji cementowanej w rozmiarze 29mm, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. | szt. | 2
17 | Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części proksymalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29mm, 37mm, 45mm, 53mm, 61mm oraz 69mm. | szt. | 2
18 | Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem na całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29mm, 37mm, 45mm, 53mm, 61mm oraz 69mm. | szt. | 2
19 | Ostrze do piły | szt. | 5
Razem:
WARUNKI :
1.Dostarczenie implantów i zestawu narzędziowego na zamówienie telefoniczne
ZADANIE NR 11
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
I | ZESTAW DO NADERWANEGO ACL
1 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt. | 5
2 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt. | 5
3 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu. | szt. | 1
4 | Jednorazowy sterylny pobierak do przeszczepu z rozmięśnia czworogłowego uda. Pobierak specjalnie zaprojetowany, aby umożliwić minimalne inwazyjne pobieranie przeszczepu. Dostępny w rozmiarach 8, 9, 10, 11mm. Pobierak złożony z dwóch elementów: - Ostrej cylindrycznej, okrągłej końcówki do pobierania przeszczepu zgodnie z rozmiarem - Przejrzystego uchwytu z oknem oraz podziałką do określenia długości przeszczepu. | szt. | 1
5 | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5 mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | szt. | 3
6 | Implant bezwęzłowy w wersji PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 4,75mm x 24,5mm z tytanowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | szt. | 1
7 | Igły jednorazowe dedykowane do kompatybilnego przeszywacza tkanek miękkich typu Scorpion. | szt. | 3
8 | Drut wiercący. Na drucie znajduje się 30 laserowych oznaczeń co 5 mm umożliwiających precyzyjne zmierzenie długości wierconego kanału. Pakowany pojedynczo, sterylny. Wymiary: średnica 3.5 mm, długość 311 mm. | szt. | 3
9 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych wzmacniany włóknami poliamidowymi. Nić do podszycia zerwanego ACL zakończona pętlą. | szt. | 3
10 | Mocna niewchłanialna nić w kolorze niebieskim o grubości #2 i długości 127cm. Nić wykonana z plecionki nici o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić z woskowanym, usztywnionym końcem o długości 30 cm. | szt. | 3
11 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. | szt. | 1
12 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji przeszczepu przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, bądź tylnego w technice Internal Brace, szycia stożka rotatorów oraz niestabilności stawów barkowo-obojczykowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 91,4 cm. | szt. | 1
II | OSTEOTOMIA PISZCZELOWA
1 | Implant do otwierającej osteotomii piszczelowej HTO w postaci płyty z klinem. Niewchłaniana płytka wykonana ze stopy tytanu z 4 otworami na śruby z mocowaniem samoblokującym, po dwa otwory w części bliższej i dalszej osteotomii. W otworach płyty znajdują się pierścienie rozprężające umożliwiające zmianę położenia i blokady śruby względem płytki. Blokownie śruby w płycie następuje przez rozprężenie pierścienia znajdującego się w otworze płyty podczas wkręcania śruby w kość. Pierścień umożliwia wkręcenie śruby pod różnymi kątami zapewniając wieloosiowość implantowanej śruby. Płytki dostępne z dwoma rodzajami klinów. Z klinem z przednio-tylnym pochyleniem w rozmiarach wysokości od 5,0 mm do 17,5 mm w 8 wysokościach oraz klinami podpierającymi prostymi w rozmiarze wysokości od 5 mm do 17,5 mm w 8 wysokościach. Implanty pakowane pojedynczo, sterylne | szt. | 5
2 | Śruby do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/DFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Głowa śruby stożkowa, w celu kątowej stabilizacji w płycie poprzez rozprężenie pierścienia płyty . Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w wersji gąbczastej w średnicy 6,5 mm w długości od 35 mm do 70 mm ze skokiem długości co 5 mm. Śruby sterylne pakowane pojedynczo | szt. | 10
3 | Śruby do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/DFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Głowa śruby stożkowa, w celu kątowej stabilizacji w płycie poprzez rozprężenie pierścienia płyty . Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w wersji korowej w średnicy 4,5 mm w długości od 26 mm do 60 mm ze skokiem długości co 2 mm. Śruby sterylne, pakowane pojedynczo | szt. | 10
4 | Drut wiercący wykorzystywany w zabiegach osteotomii. Drut o średnicy 3.0 mm i długości 216 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny | szt. | 5
5 | Implant do otwierającej osteotomii piszczelowej HTO w postaci płyty. Niewchłaniana płytka wykonana z CF- PEEK (PEEK wzmocniony włóknem węglowym i tantalowym) w kształcie litery T dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze. Płytka przezierna dla promieni RTG. Zawartość wplecionych włókien powoduje zacienienie na obrazie RTG. Na zdjęciu widoczny delikatny obrys płyty. Implant z 7 otworami na śruby, cztery otwory w części bliższej osteotomii i trzy otwory w części dystalnej. Płyta daje możliwości blokady śruby w otworze +/-12 stopni – blokowanie wieloosiowe. Płytka stabilna kątowo - śruby mocowane w implancie poprzez wkręcenie głowy śruby w płytę. Możliwość użycia śruby dociągającej korowej. | szt. | 1
6 | Śruby do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Głowa śruby stożkowa, gwintowana w celu kątowej stabilizacji w płycie poprzez wkręcenie się i zakotwiczenie śruby w płycie . Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w średnicy 5,0 mm w długości od 16 mm do 90 mm ze skokiem co 2 mm o w przedziale długości od 16 mm do 50 mm powyżej ze skokiem długości co 5 mm. Śruby niesterylne lub sterylne | szt. | 2
7 | Śruby kompresyjne, korowe do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w średnicy 4,5 mm w długości od 24 mm do 52 mm ze skokiem co 4 mm. Śruby oznaczone kolorem złotym, niesterylne lub sterylne | szt. | 10
8 | Drut wiercący łamany, wykorzystywany w zabiegach osteotomii. Drut o średnicy 2.4 mm i długości 216 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny | szt. | 5
9 | KLIN DO LECZENIA UBYTKÓW KOSTNYCH. Klin o wymiarach 7mm x 30mm. Do leczenia ubytków kostnych i wspomagania tymczasowego mocowania osteosyntezy. Rusztowania klina składają się z syntetycznie wytwarzanych fosforanów wapnia, podobnych do naturalnej kości. | szt. | 1
10 | KLIN DO LECZENIA UBYTKÓW KOSTNYCH. Klin o wymiarach 10mm x 30mm. Do leczenia ubytków kostnych i wspomagania tymczasowego mocowania osteosyntezy. Rusztowania klina składają się z syntetycznie wytwarzanych fosforanów wapnia, podobnych do naturalnej kości. | szt. | 1
11 | KLIN DO LECZENIA UBYTKÓW KOSTNYCH. Klin o wymiarach 12mm x 35mm. Do leczenia ubytków kostnych i wspomagania tymczasowego mocowania osteosyntezy. Rusztowania klina składają się z syntetycznie wytwarzanych fosforanów wapnia, podobnych do naturalnej kości. | szt. | 1
12 | KLIN DO LECZENIA UBYTKÓW KOSTNYCH. Klin o wymiarach 15mm x 35mm. Do leczenia ubytków kostnych i wspomagania tymczasowego mocowania osteosyntezy. Rusztowania klina składają się z syntetycznie wytwarzanych fosforanów wapnia, podobnych do naturalnej kości. | szt. | 1
13 | Jednoskładnikowy substytut kostny w formie gotowej do użycia pasty, umieszczonej w strzykawce, materiał samoutwardzalny, nie wymaga przygotowania i mieszania składników, nieograniczony czas podawania, wiązanie materiału następuje w wilgotnym środowisku, sterylny. Głównym składnikiem pasty jest fosforan wapnia o strukturze 3D, wytrzymałość mechaniczna po utwardzeniu na poziomie 45MPa, materiał nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG. Pojemność 3 ml. | szt. | 1
14 | Jednoskładnikowy substytut kostny w formie gotowej do użycia pasty, umieszczonej w strzykawce, materiał samoutwardzalny, nie wymaga przygotowania i mieszania składników, nieograniczony czas podawania, wiązanie materiału następuje w wilgotnym środowisku, sterylny. Głównym składnikiem pasty jest fosforan wapnia o strukturze 3D, wytrzymałość mechaniczna po utwardzeniu na poziomie 45MPa, materiał nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG. Pojemność 12 ml. | szt. | 1
15 | Jednoskładnikowy substytut kostny w formie gotowej do użycia pasty, umieszczonej w strzykawce, materiał samoutwardzalny, nie wymaga przygotowania i mieszania składników, nieograniczony czas podawania, wiązanie materiału następuje w wilgotnym środowisku, sterylny. Głównym składnikiem pasty jest fosforan wapnia o strukturze 3D, wytrzymałość mechaniczna po utwardzeniu na poziomie 45MPa, materiał nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG. Pojemność 6 ml. | szt. | 1
III | Sterylny zestaw pakowany jako gotowy do użycia podczas tenodezy dystalnego odcinka bicepsa z możliwością wciągnięcia bicepsa i podwójnej fiksacji. W skład zestawu wchodzą: Dedykowany do tenodezy bicepsa guzik tytanowy z dwoma otworami na nici, śruba PEEK o średnicy 7mm i długości 10 mm, nić typu FiberLoop #2 w postaci okrągłej pętli z prostą igłą, podajnik do guzika, drut wiercący z miarką o średnicy dedykowanej do guzika | szt. | 3
IV | Sterylny zestaw pakowany jako gotowy do użycia podczas tenodezy dystalnego odcinka bicepsa z możliwością wciągnięcia bicepsa i podwójnej fiksacji. W skład zestawu wchodzą: Dedykowany do tenodezy bicepsa guzik tytanowy z dwoma otworami na nici, śruba biokompozytowa o średnicy 7mm i długości 10 mm, nić typu FiberLoop #2 w postaci okrągłej pętli z prostą igłą, podajnik do guzika, drut wiercący z miarką o średnicy dedykowanej do guzika | szt. | 1
V | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 7mm, 8mm i 9mm x 19,5mm z PEEKowym początkiem w kształcie widelca do mocowania przeszczepu. Widelec z dodatkowymi otworami do przeładowania pomocniczych nici. Implant założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. | szt. | 2
Razem:
WARUNKI :
1. Zamawiający wymaga użyczenia zestawu narzędzi do implantacji na czas przeprowadzenia operacji
2. Zamawiający wymaga utworzenia depozytu implantów na terenie Szpitala
| Orientacyjna wartość użyczonego sprzętu |  |  | zł brutto | (należy uzupełnić) / umowa użyczenia
ZADANIE NR 12
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
I | Zestaw implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego techniką ALL INSIDE
1 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt. | 15
2 | Śruba interferencyjna tytanowa z zaokrągloną główką oszczędzającą przeszczep w technice transtibial. Śruba wyposażona w osłonkę ułatwiającą wprowadzanie. Implant pakowany pojedynczo, sterylny. Wymiary: długość 15 mm o średnicy 7 mm, długość 20 mm o średnicach 6 mm - 9 mm (skok co 1 mm), długość 25 mm o średnicach 7 mm - 9 mm (skok co 1 mm), długość 30 mm o średnicach 7 mm i 8 mm | szt. | 10
3 | Śruba interferencyjna do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany z niewchłanialnego materiału typu PEEK. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). | szt. | 10
4 | Śruba interferencyjna tytanowa z miękkim gwintem. Gniazdo typu hex 3.5 mm. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. Do wprowadzania śruby zalecany jest drut nitynolowy 2 mm. Wymiary: długość 25 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), długość 30 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), długość 35 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), | szt. | 1
5 | Śruba interferencyjna tytanowa w pełni gwintowana. Implant pakowany pojedynczo, sterylny. Zalecany drut nitynolowy o średnicy 2mm. Wymiary: długość 20 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), długość 25 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), długość 30 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), | szt. | 1
6 | Drut wiercący piszczelowy z oczkiem jednorazowego użytku o śr. 2,4 mm | szt. | 10
7 | Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie | szt. | 10
II | Drut wiercący z rozkładanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie wstecznego wiercenia w średnicach od 6 mm do 12 mm ze skokiem co 0,5 mm (bez rozmiaru 6,5 mm). Wiertło z wycechowaną podziałką oraz gumową nakładką do precyzyjnego zmierzenia długości kałanu. Łatwe rozkładanie i składanie wiertła o żądanej średnicy poprzez przekręcanie kółka na rękojeści w dystalnej części. Pakowane pojedynczo, sterylne. Wymiary: Średnica 3,5 mm. | szt. | 10
III | Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej i tytanowej | kpl | 5
IV | Sterylny zestaw do naprawy AC Joint złożony z dwóch tytanowych guzików, jednego okrągłego a drugiego prostokątnego połączonych samo-zaciskająca się pętlą wykonaną z nici o grubości #5. W komplecie drut nitynolowy z oczkiem do przeciągnięcia implantów oraz popychacz do węzłów. | kpl | 5
V | Implanty do stabilizacji więzozrostu barkowo-obojczykowego
1 | Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości. | szt. | 5
2 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. | szt. | 3
3 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-czarnym, grubości min #2, niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. | szt. | 3
4 | Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm. | szt. | 3
5 | Elastyczna nitynolowa igła zakończona oczkiem dedykowana do szycia łąkotki metodą inside out. Pakowana po 5 sztuk, sterylna | op | 1
VI | System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach. Śruba niewchłanialna wykonana z materiału PEEK do mocowania przeszczepu w kanale. Śruba z miękkim gwintem na całej długości. Gniazdo śruby stożkowe (w celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania). Rozmiary: Długość 23 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), pakowane z tulejką osłaniającą, długość 28 mm o średnicach 8-12 mm (skok co 1 mm), śruby o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzanie o długości 28 mm i średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm) wraz z tulejką osłaniającą (dostępna w rozmiarach od 7 mm do 10 mm), długość 35 mm o średnicach 9-12 mm (skok co 1 mm) | szt | 15
VII | System do małoinwazyjnego szycia ścięgna piętowego, zestaw sterylny zawierający: - wzmocniony szew chirurgiczny, rozmiar #2 , długość 97cm - 6 szt. - wzmocniony szew chirurgiczny, rozmiar #2 z pętlą, długość 102cm - 2 szt. - igła z pętlą, średnica 1,6 mm - 2 szt. | kpl | 2
VIII | System do małoinwazyjnego szycia ścięgna piętowego, zestaw sterylny zawierający: - wzmocniony szew chirurgiczny, taśma 1,3mm , długość 97cm - 6 szt. - wzmocniony szew chirurgiczny, rozmiar #2 z pętlą, długość 102cm - 2 szt. - igła z pętlą, średnica 1,6 mm - 2 szt. | kpl | 2
Razem:
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:
1 - użyczenia zastawu narzędziowego do zastosowania implantów
2 – utworzenia depozytu wyrobu zgodnego z SIWZ
| Orientacyjna wartość użyczonego sprzętu |  |  | zł brutto | (należy uzupełnić) / umowa użyczenia
ZADANIE NR 13
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
Endoproteza stawu ramienno-łopatkowego z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia ramiennego i elementu panewkowego
1 | Trzpień bezcementowy, stożkowy w średnicach 14-24mm, 80mm długości oraz trzpienie 60mm długości o średnicy 11-13mm; z wertykalnym ożebrowaniem dla zapewnienia stabilności rotacyjnej | szt | 2
2 | Trzpień cementowany w średnicach 12-20mm i długości 80mm, z wertykalnym ożebrowaniem dla zapewnienia stabilności rotacyjnej | szt | 1
3 | Element proksymalny: trauma z otworami – 3 wysokości lub anatomia z wzdłużnymi płetwami w 1 wysokości | szt | 3
4 | Panewka bezcementowa, pressfitowa, ze stopu tytanu pokrytego porowatym tytanem i HA, w 3 średnicach (Small/Standard/Large), Panewka Small w opcji S-R (mniejszy peg centralny); kształt zaokrąglony, dopasowany do panewki kostnej łopatki | szt. | 1
5 | Śruba tytanowa panewkowa średnicy 6,5mm i długościach od 15mm do 40mm skalowane co 5mm | szt. | 2
6 | Wkład polietylenowy do panewki w 4 rozmiarach (dla opcji anatomicznej); opcjonalnie panewka cementowana polietylenowa w 3 opcjach | szt. | 1
7 | Głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo-kobaltu w rozmiarach 40-54mm. | szt. | 3
8 | Adapter neutralne, ecentryczne (offset +2/ +4/ +8mm) w 2 wysokosciach (standard i Long) | szt. | 3
9 | Trzpień bezcementowy, stożkowy w średnicach 14-24mm, 80mm długości oraz trzpienie 60mm długości o średnicy 11-13mm; z wertykalnym ożebrowaniem dla zapewnienia stabilności rotacyjnej | szt. | 10
10 | Trzpień cementowany w średnicach 12-20mm i długości 80mm, z wertykalnym ożebrowaniem dla zapewnienia stabilności rotacyjnej | szt. | 2
11 | Trzpień rewizyjny bezcementowy, cementowany w trzech długościach 150, 180 i 210mm w przekrojach od 13 do 16mm | szt. | 2
12 | Element proksymalny: odwrócony w trzech opcjach: HA, krótkie do inwersji, trauma, CCD 150st | szt. | 15
13 | Glenosfery PE 40,44 mm. Polietylenowe, asymetryczne z poszerzeniem i przedłużeniem sfery w dolnym biegunie - prewencja Scapular Notch | szt. | 15
14 | Wkładka odwrócona lateralizowana w 2 wysokościach, wykonana z CoCr dla głów 40 i 44mm | szt. | 5
15 | Łącznik glenosfery z panewką standardowy oraz lateralizowane (+2/+4mm) | szt. | 15
16 | Glenosfery 36mm wykonana z CoCr lub stopu tytanu, sferyczna; w opcji centrycznej i ecentrycznej (prewencja Scapular Notch) | szt. | 2
17 | Wkładka odwrócona PE 36mm w 3 wysokościach (std /+3/ +6mm) | szt. | 3
18 | Wkładka do systemu odwróconego metalowa lub ceramiczna dla glenosfer 40 i 44mm w 3 wysokościach (S/M/L) | szt. | 9
19 | Przedłużenie (wkładka pośrednia) do systemu odwróconego +9 | szt. | 2
20 | Panewka bezcementowa, pressfitowa, ze stopu tytanu pokrytego porowatym tytanem i HA, w 3 średnicach (Small/Standard/Large), Panewka Small w opcji S-R (mniesjzy peg centralny); kształt zaokrąglony, dopasowany do panewki kostnej łopatki | szt. | 10
21 | Panewka rewizyjna wykonana w technologii druku 3D w 3 rozmiarach | szt. | 1
22 | Panewka rewizyjna z augmentami | szt. | 1
23 | Modularny peg do panewki rewizyjnej w 8 wielkościach | szt. | 1
24 | Śruba tytanowa panewkowa średnicy 6,5mm i długościach od 15mm do 40mm skalowane co 5mm lub Śruba do panewki rewizyjnej | szt. | 25
Razem:
WARUNKI :
1.Dostarczenie implantów i zestawu narzędziowego na zamówienie telefoniczne w ciągu 24 godz.
ZADANIE NR 14
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN
SYSTEM KABLI I PŁYT DO ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH BIODRA
1 | Płyta tytanowa prosta – w 3 długościach: 150, 200, 250 mm, z otworami do przeprowadzenia śrub korowych oraz wbudowanymi zamkami na kable. System ma umożliwiać wielokrotną możliwość otwierania i zamykania naciągniętego kabla w zamku. | szt | 7
2 | Płytka tytanowa nakrętarzowa - w 4 wersjach długości od 75 do 265 mm, na 3, 5, 8 i 11 kabli, z wbudowanymi zamkami na kable. System ma umożliwiać wielokrotną możliwość otwierania i zamykania naciągniętego kabla w zamku. | szt | 3
3 | Kabel rewizyjny - o średnicy 2 mm z plecionki kobaltowo chromowej, z zapięciem umożliwiającym jego wielokrotne zamykanie kluczem imbusowym. | szt | 5
4 | Kabel rewizyjny – o średnicy 2 mm z plecionki kobaltowo chromowej, bez zapięcia, dedykowany do płyt. | szt | 30
Razem:
WARUNKI :
1 - użyczenia zastawu narzędziowego do zastosowania implantów
2 – utworzenia depozytu wyrobu zgodnego z SIWZ
| Orientacyjna wartość użyczonego sprzętu |  |  | zł brutto | (należy uzupełnić) / umowa użyczenia
ZADANIE NR 15
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto w PLN
Dwumobilna endoproteza stawu nadgarstkowo-śródręcznego
1 | Trzpień tytanowy o anatomicznym przekroju trójpłatkowym, pokryty podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępny w 6 rozmiarach:od 7,5 mm do 10,5 mm z przeskokiem co 1 mm, w długościach od 22 mm do 28 mm. | szt | 3
2 | Szyjka ze stali nierwdzewnej, dostępna w wersji prostej oraz z 15° offsetem, w 3 rozmiarach: 6 mm, 8 mm lub 10 mm dla każdej wersji. Szyjka zakończona wkładką z polietylenu o średnicy 7mm, umożliwiającą ruch na główce szyjki do 34° i ruch całkowity w panewce do 112°. | szt | 3
3 | Panewka ze stali nierdzewnej pokryta podwójną powłoką z porowatego tytanu oraz hydroksyapatytu, dostępna w 2 rodzajach: konikalna oraz sferyczna (z pięcioma płetwami antyrotacyjnymi i koroną stabilizacyjną dla lepszego osadzenia w kości). W obu rodzajach dostępne 2 średnice: 9mm oraz 10 mm. | szt | 3
Razem:
WARUNKI :
1.Dostarczenie implantów i zestawu narzędziowego na zamówienie telefoniczne w ciągu 24 godz.
ZADANIE NR 16
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto w PLN
Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego (trzpień i głowa V40) z zestawem do złamań okołoprotezowych
1 | Głowy metalowe V40 w rozmiarach (28-32) każda w minimum trzech rozmiarach | szt. | 15
2 | Głowy ceramiczne alumina w rozmiarach 22; 32; 36 | szt. | 15
3 | Trzpienie bezcementowe, rewizyjne, modularne, w dwóch długościach od 155 i 195 mm o budowie stożkowej, w średnicach od 14-24 mm w wersjach prostej i giętej, wyposażone w integralny system zapobiegający derotacji | szt. | 15
4 | Trzpienie bezcementowe, rewizyjne, modularne, część proksymalna- element krętarzowy tytanowy napylony hydroksyapatytem, w 4 różnych wysokościach oraz 5 rozmiarach 19-27 mm, stożek V40 | szt | 15
5 | Haczyk krętarzowy | szt. | 2
6 | Płyta krętarzowa | szt. | 2
7 | Kabel do złamań okołoprotezowych | szt. | 2
8 | Zestaw: kabel z kulką + blokada | szt. | 2
9 | Zestaw: kabel + blokada | szt. | 2
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
WARUNKI :
1.Dostarczenie implantów i zestawu narzędziowego na zamówienie telefoniczne w ciągu 24 godz.