Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:      TP 12/2022

Załącznik A  do Formularza oferty

Wymagane i oferowane parametry techniczne i funkcjonalne aparatu do ciągłych terapii nerkozastępczych

| Lp. | Parametr techniczny i funkcjonalny | Wymagany | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 2. | Możliwość wykonywania heparynowych zabiegów CVVHD, CVVH, CVVHDF, TPE | Tak | Bez oceny |  |
| 3. | Możliwość wykonywania cytrynianowych zabiegów CVVHD, CVVHDF | Tak | Bez oceny |  |
| 4. | Możliwość wielokrotnej zamiany antykoagulacji cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu bez konieczności zmiany zestawu | Tak/Nie | Tak = 5 pkt Nie = 0 pkt |  |
| 5. | Możliwość prowadzenia jednoczesnej antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej na aparacie bez dodatkowych zewnętrznych pomp | Tak/Nie | Tak = 5 pkt Nie = 0 pkt |  |
| 6. | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety | Tak/Nie | Tak = 5 pkt Nie = 0 pkt |  |
| 7. | Możliwość uzyskania wstecznego przepływu krwi w celu udrożnienia dostępu naczyniowego bez konieczności rozłączania układu krążenia pozaustrojowego i płukania cewnika | Tak/Nie | Tak = 5 pkt Nie = 0 pkt |  |
| 8. | Możliwość przejścia w czasie zabiegu w „tryb pielęgnacji” z wyłączonym bilansowaniem i zmniejszonym przepływem krwi | Tak/Nie | Tak = 5 pkt Nie = 0 pkt |  |
| 9. | Możliwość jednoczesnego podłączenia minimum 2 worków z płynem dializacyjnym bez konieczności używania dodatkowych łączników lub rozdzielaczy | Tak | 4 worki = 5 pkt 2 worki = 0 pkt |  |
| 10. | Systemy do podgrzewania roztworów dializatu i substytutu | Tak | Dwa indywidualne systemy = 5 pkt Pojedynczy system = 0 pkt |  |
| 11. | Zakres regulacji temperatury dializatu/substytutu min. 35 – 38 ºC | Tak | Bez oceny |  |
| 12. | Możliwość wyłączenia ogrzewania roztworów | Tak | Bez oceny |  |
| 13. | Wydajność pompy krwi min. 10 – 450 ml/min | Tak | Bez oceny |  |
| 14. | Minimum 5 pomp do podaży: krwi, filtratu, substytutu, dializatu, cytrynianu | Tak | Bez oceny |  |
| 15. | Pompa perystaltyczna do podaży roztworu wapnia z możliwością ciągłej podaży bez zmiany worka przez minimum 20 godzin | Tak/Nie | Tak = 5 pkt Nie = 0 pkt |  |
| 16. | Dodatkowa pompa strzykawkowa do podaży heparyny | Tak | Bez oceny |  |
| 17. | Komunikacja oraz graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia poprzez kolorowy ekran minimum 12” | Tak | Bez oceny |  |
| 18. | System pomocy kontekstowej | Tak | Bez oceny |  |
| 19. | Detektor powietrza | Tak | Bez oceny |  |
| 20. | Detektor przecieku krwi | Tak | Bez oceny |  |
| 21. | Pomiar ciśnienia dostępu, zwrotu, przed filtrem oraz filtratu (effluentu) | Tak | Bez oceny |  |
| 22. | Zasilanie awaryjne zapewniające podtrzymanie krążenia pozaustrojowego przez co najmniej 15 min. | Tak | Bez oceny |  |
| 23. | System bilansujący grawimetryczny | Tak | Bez oceny |  |
| 24. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji | Tak | Bez oceny |  |
| 25. | Pozostałe |  |  |  |
| 26. | Aparat fabrycznie nowy | Tak | Bez oceny |  |
| 27. | Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania urządzenia | Tak | Bez oceny |  |
| 28. | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące | Podać | Bez oceny |  |
| 29. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, czas reakcji serwisu – do 48 godzin ( nie licząc sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) | Podać | Bez oceny |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Wartość ferowana” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowany aparat musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowany aparat któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że oferowany aparat nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent aparatu:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa, typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Miejscowość, data ………………………………………