Załącznik nr 2 do SWZ

ZP/06/23/TP

Specyfikacja techniczna echokardiografu

| Echokardiograf |  | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Producent | podać |  |
| Model/Typ | podać |  |
| Kraj pochodzenia | podać |  |
| Rok produkcji | podać |  |

|  | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany przez Wykonawcę (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat na podstawie jezdnej z czterema kółkami, łatwy w transporcie i przemieszczaniu pomiędzy salami. | TAK |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji – nie starszy niż 2023. Rok produkcji wyszczególniony na oryginalnych tabliczkach znamionowych producenta, umieszczonych na aparacie i wszystkich głowicach. | TAK |  |
| 3 | Przetwornik cyfrowy min 12 bit | TAK |  |
| 4 | Liczba kanałów przetwarzania min. 950.000 | TAK |  |
| 5 | Wersja oprogramowania wprowadzona na rynek nie wcześniej niż w 2022 r. | TAK |  |
| 6 | Dynamika systemu, min 410dB | TAK |  |
| 7 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych, min.4 | TAK |  |
| 8 | Monitor LCD o rozdzielności min 1920x1080 pikseli, o przekątnej min. 21”. Monitor zamontowany na łamanym ramieniu Możliwość podłączenia drugiego, zewnętrznego monitora, poprzez gniazdo HDM i VGA | TAK |  |
| 9 | Ekran dotykowy z przyciskami funkcyjnymi oraz z możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji, przekątna min. 10” | TAK |  |
| 10 | Zakres częstotliwości pracy USG, min 2-18 MHz | TAK |  |
| 11 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej, min 18000 klatek | TAK |  |
| 12 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop – pamięć dynamiczna, w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |
| 13 | Głębokość penetracji od czoła głowicy min. 32 cm | TAK |  |
| 14 | Ilość ustawień wstępnych tzw. Presetów programowych przez użytkownika min. 40 | TAK |  |
| 15 | Ochrona przed wirusami oraz „biała lista” oprogramowania – uniemożliwiająca uruchomienie szkodliwych programów | TAK |  |
| 16 | Automatyczny zapis danych w przypadku nagłego zaniku prądu. Bezpieczne przejście w tryb czuwania – standby do momentu ponownego włączenia zasilania sieciowego | TAK |  |
| 17 | Waga urządzenia max 65 kg | TAK |  |
| 18 | Głośność pracy systemu poniżej 35 dB | TAK |  |
| 19 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów min: B, B+B, 4B, M, B+M, D,B+D, B+D+M, B+C Color Doppler, B+PD Power Doppler, 4B Color Doppler, 4B Power Doppler, B+Color+M | TAK |  |
| 20 | Frame rate – maksymalna prędkość obrazowania dla trybu B min 900 obrazów/s | TAK |  |
| 21 | Zaawansowane obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 22 | Obrazowanie w trybie spektralny Doppler pulsacyjny PW | TAK |  |
| 23 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego, przy zerowym kącie bramki, min. 10 m/s | TAK |  |
| 24 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły | TAK |  |
| 25 | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego min. 20 m/s | TAK |  |
| 26 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy ze wszystkich głowic | TAK |  |
| 27 | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczenie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  |
| 28 | Obrazowanie w trybie Triplex, jednoczesne wyświetlanie obrazów na żywo trybów B + CD/PD + PWD na wszystkich głowicach | TAK |  |
| 29 | Jednoczesne obrazowanie B+B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 30 | Obrazowanie w trybie Dopplera tkankowego | TAK |  |
| 31 | Obrazowanie trapezowe na głowicy liniowej | TAK |  |
| 32 | Obrazowanie trapezowe na głowicy sektorowej - poszerzony odcinek przyskórny | TAK |  |
| 33 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 34 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 20 stopni | TAK |  |
| 35 | Automatyczna korekcja kata bramki dopplerowskiej w zakresie min +/- 60 stopni za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 36 | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym, min 500GB. | TAK |  |
| 37 | Fizyczna klawiatura alfanumeryczna do wprowadzenia danych pacjentów | TAK |  |
| 38 | Funkcje zmian (postprocessingu) na obrazach z archiwum systemu – minimum: - Wzmocnienie/gain – (pętle/ obrazy bieżące) - dynamika - automatyczna optymalizacja obrazu tkankowego - mapy szarości - Doppler kolorowy CFM (pętle/ obrazy bieżące) - linia bazowa - symultaniczna prezentacja B+B/CFM | TAK |  |
| 39 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet min. 10/100 Mbps | TAK |  |
| 40 | Zapis obrazów w formatach min.: DICOM, JPG, AVI, MPEG. Min. 5 gniazd USB do podłączenia urządzeń peryferyjnych jak pendrive, dyski twarde, drukarki A4. | TAK |  |
| 41 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD, pamięci zewnętrznej oraz wydruku obrazu na printerze po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
| 42 | Videoprinter czarno-biały zamontowany z przodu aparatu, umożliwiający łatwe i szybkie otrzymanie wydrukowanego zdjęcia | TAK |  |
| 43 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu min. x 8 razy | TAK |  |
| 44 | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie min. 8 | TAK |  |
| 45 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
| 46 | Wbudowany moduł EKG z zestawem kabli dla dorosłych | TAK |  |
| 47 | Oprogramowanie umożliwiające automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej lewej komory serca | TAK |  |
| 48 | Oprogramowanie służące do analizy i pomiaru odkształcenia podłużnego lewej komory serca z prezentacją wyników w postaci wykresu polarnego – tzw. oko byka | TAK |  |
| 49 | Pełne oprogramowanie do badań: Kardiologicznych, Naczyniowych, Małych narządów, Mięśniowo – szkieletowych, Pediatrycznych, Brzusznych | TAK |  |
|  | Głowica elektroniczna sektorowa kardiologiczna |  |  |
| 1 | Głowica elektroniczna sektorowa kardiologiczna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy: Zakres częstotliwości pracy min. 1,5-4,0 MHz Kąt obrazowania min. 110 o Głębokość obrazowania do min. 30 cm Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy aparatu na dzień składania oferty | TAK |  |
| 1 | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę microconvex o częstotliwości pracy min. 4 -10 MHz i głębokość obrazowania do min. 12 cm | TAK |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę kardiologiczną do badań przezprzełykowych o częstotliwości min. 3,0 – 8,0 MHz i głębokości obrazowania do min. 25 cm. | TAK |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę sektorową do badań kardiologicznych o częstotliwości min. 3,0 – 7,0 MHz i głębokości obrazowania do min. 25 cm | TAK |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę sektorową do badań kardiologicznych o częstotliwości min. 5,0 – 12,0 MHz i głębokości obrazowania do min. 12 cm | TAK |  |
| 5 | Możliwość rozbudowy systemu o „ślepą” głowicę ołówkową CW | TAK |  |
| 6 | Możliwość rozbudowy systemu o tryb M-mode anatomiczny | TAK |  |
| 7 | Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie do prób wysiłkowych | TAK |  |
| 8 | Możliwość rozbudowy systemu o opcję automatycznych pomiarów w trybie Dopplera spektralnego, bazującą na sztucznej inteligencji | TAK |  |
| 9 | Możliwość rozbudowy o zewnętrzny – kompatybilny z USG system do analizy postprocessingowej i obliczeń parametrów kardiologicznych min. GLS Global Longitudinal Strain, AVA, PISA | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji |  |  |
| 1 | Gwarancja – kryterium podlegające ocenie: 24 miesiące – 0 pkt od 25 do 36 miesięcy włącznie – 10 pkt od 37 miesięcy i więcej – 20 pkt | TAK, podać |  |
| 2 | Podjęcie czynności serwisowych, naprawczych aparatu: nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii. | TAK |  |
| 3 | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: - wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), - wykonywanie modyfikacji ustawień, - wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, - dojazd serwisu do siedziby Zamawiającego. | TAK |  |
| 4 | Usunięcie awarii: w ciągu 48 godzin od przystąpienia do czynności serwisowych, naprawczych. | TAK |  |
| 5 | W razie naprawy aparatu przedłużającej się powyżej 48 godzin zapewnienie Zamawiającemu aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wymagane. | TAK |  |
| 6 | W wypadku 3 trzech napraw tego samego podzespołu aparatu w okresie gwarancji wymiana aparatu na nowy. | TAK |  |
| 7 | 2 przeglądy w 12. i 24. miesiącu użytkowania – w cenie oferty. | TAK |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 9 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparaturę i sprzęt do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa, takie jak: atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności - zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 ze zm.). | TAK, dołączyć do oferty |  |
| 10 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. | TAK |  |

............................................…                                                       	.................................................................

data, miejscowość                                                                          podpis i pieczęć osoby upoważnionej                         								            do reprezentowania Wykonawcy