Inwestor:			Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.,

ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin - Jeziorna

Temat:		PRZEBUDOWA ORAZ MODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA (BUDYNEK „C”) wraz z instalacjami wewnętrznymi dla Inwestycji polegającej na „Rozbudowie, przebudowie i modernizacji budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie”.

Adres:			WARSZAWA, ul. Barska 16/20

obręb 20204 Ochota, jedn. ewid. Miasto Warszawa 146506_8

dz. nr ewid.: 95/6

Kategoria obiektu:		XI

Stadium:			PROJEKT  WYKONAWCZY

Nr projektu:			IBG-P/244/18

Tom:			I – OBIEKTY KUBATUROWE

Część/ branża:		II – TECHNOLOGIA MEDYCZNA

Opracował:		dr Maciej Matłok

(Stronica pusta)

# ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYONAWCZEGO

## Spis kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej

Tom I – OBIEKTY KUBATUROWE

Część I			DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Część II		ARCHITEKTURA

Część III		TECHNOLOGIA MEDYCZNA

Część IV		BRANŻA KONSTRUKCYJNA

Część V		BRANŻA SANITARNA

Część VI 		GAZY MEDYCZNE

Część VII		BRANŻA ELEKTRYCZNA

Część VIII 		BRANŻA TELETECHNICZNA

Część IX		BMS

Tom II – OPRACOWANIA DODATKOWE+INFORMACJA BIOZ

Część I			INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Część II		ANALIZA AKUSTYCZNA

Część III		WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU

Część IV		SCENARIUSZ POŻAROWY EWAKUACJI

TOM III – SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORUROBÓT BUDOWLANYCH

Część I			ARCHITEKTURA

Część II		KONSTRUKCJA

Część III 		BRANŻA SANITARNA

Część IV 		GAZY MEDYCZNE

Część V		BRANŻA ELEKTRYCZNA

Część VI 		BRANŻA TELETECHNICZNA

Część VII		BMS

TOM IV – PRZEDMIARY

Część I			ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Część II		BRANŻA SANITARNA

Część III 		GAZY MEDYCZNE

Część IV 		BRANŻA ELEKTRYCZNA

Część V		BRANŻA TELETECHNICZNA

Część VI 		BMS

TOM V – KOSZTORYSY

ZZK

Część I			ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Część II		BRANŻA SANITARNA

Część III 		GAZY MEDYCZNE

Część IV 		BRANŻA ELEKTRYCZNA

Część V		BRANŻA TELETECHNICZNA

Część VI 		BMS

## Spis zawartości części 03 tomu I – Obiekty Kubaturowe – Technologia medyczna

1	ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO	3

1.1	Spis kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej	3

1.2	Spis zawartości części I tomu 02 – Obiekty Kubaturowe – Technologia medyczna	5

1.3	Spis części rysunkowej i załączników	6

2	DOKUMENTY POWIĄZANE	7

2.1	Podstawa opracowania	7

3	OPIS BUDYNKU	8

3.1	Przedmiot inwestycji i zakres opracowania	8

3.2	Cel opracowania	8

3.3	Lokalizacja inwestycji	8

3.4	Jednostki organizacyjne	8

3.5	Zakładany zakres świadczeń udzielanych	8

4	ZAŁOŻENIA	10

4.1	Założenia ogólne	10

4.2	Założenia dotyczące personelu	10

5	KOMUNIKACJA	10

5.1	Wejścia do ośrodka	10

5.2	Komunikacja pionowa	12

6	WYTYCZNE  INSTALACYJNE	12

6.1	Instalacja wodna i kanalizacyjna	12

6.2	Instalacja centralnego ogrzewania	12

6.3	Instalacja wentylacji/klimatyzacji	13

6.4	Rozwiązania z zakresu branży elektrycznej	13

6.4.1	Oświetlenie	13

6.4.2	Gniazda zasilające 230 V	14

6.5	Rozwiązania z zakresu branży teletechnicznej	15

6.5.1	Opis poszczególnych rozwiązań	15

6.6	Rozwiązania z zakresu instalacji gazów medycznych	17

7	LOGISTYKA	18

## Spis części rysunkowej i załączników

| Nr dokumentu | Tytuł | Skala |
| --- | --- | --- |
| 244-IP-CC-00-DR-M-98101 | BUDYNEK C-RZUT ARANŻACJI | 1:100 |
| 244-IP-CC-00-DR-M-98102 | BUDYNEK C-ZESTAWIENIE-WYKAZ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO I TECHNOLOGICZNEGO | ---- |

# DOKUMENTY POWIĄZANE

### Podstawa opracowania

- • Umowa na wykonanie prac projektowych,

•	Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony p.poż., BHP, warunków higieniczno-sanitarnych,

•	Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z późniejszymi zmianami),

•	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami),

•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami),

•	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z późniejszymi zmianami),

•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie  ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),

•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117),

•	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania  (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późniejszymi zmianami),

•	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z późniejszymi zmianami),

•	Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 (poz. 926) Objęte tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), z wyjątkiem par. 2 oraz odnośnika nr 2,

# OPIS BUDYNKU

### Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oraz modernizacja budynku szpitala „C” wraz z instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną dla Inwestycji polegającej na „Rozbudowie, przebudowie oraz modernizacji budynku Szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie”.

### Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie wstępnych założeń technologii medycznej dla budynku C Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o  w Warszawie.

### Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w Warszawie, przy ul. Barskiej 16/20.

### Jednostki organizacyjne

W projektowanym obiekcie znajdować się będą następujące jednostki organizacyjne:

Budynek C

Na poziomie kondygnacji 0:

- Przychodnia w której skład wchodzą gabinety lekarskie, zabiegowe oraz gabinety ultrasonografii wraz z rejestracją, poczekalnią i niezbędną komunikacją.

### Zakładany zakres świadczeń udzielanych

W trakcie prac projektowych nad ośrodkiem przewidziano udzielnie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

W trakcie prac projektowych uwzględniano wymogi dla stworzenia warunków i pomieszczeń do udzielania świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w oparciu o Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Sprzęt niezbędny w myśl przepisów prawa do udzielania świadczeń w poradniach przyszpitalnych

| Profil poradni | Wymagania wobec ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Sporządzono na podstawie: OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistyczne | Przyjęte rozwiązania projektowe |
| --- | --- | --- |
| Poradnia chirurgii ogólnej | - Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w lokalizacji: USG. - W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy. | Wyposażono w pomieszczeniu nr C.00.19 Zaprojektowano w pomieszczeniu nr C.00.23 |
| Poradnia proktologiczna | - Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w lokalizacji: - rektoskop; - anoskop. - USG; - RTG. - W lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy. | - a. i b. Zaprojektowano w pomieszczeniu nr C.00.23 c. Zaprojektowano w pomieszczeniu nr C.00.23 d. Przewidziano dostęp do RTG w oddziale diagnostyki obrazowej w budynku D - Zaprojektowano – pomieszczenie C.00.23 |
| Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej | - Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w lokalizacji: RTG. - Dostępność badań lub procedur medycznych w lokalizacji: - możliwość założenia opatrunku gipsowego lub innego opatrunku unieruchamiającego b) USG, c) densytometrii kręgosłupa i kości udowej. 3) Pozostałe wymagania w lokalizacji: gabinet diagnostyczno-zabiegowy. | 1) Przewidziano dostęp do RTG w oddziale diagnostyki obrazowej w budynku D - Zaprojektowano w pomieszczeniu nr C.00.007 - Zaprojektowano w pomieszczeniu C.00.29 - Poza zakresem projektu - Zaprojektowano w pomieszczeniach o nr C.00.28, C.00.02 i C.00.05 |

Tab. 1 Wymagania wobec ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

# ZAŁOŻENIA

### Założenia ogólne

Dla udzielania świadczeń zdrowotnych w opisanym powyżej zakresie przewidziano i zaprojektowano wyposażenie pomieszczeń przychodni w nowoczesny sprzęt medyczny – informacje o wyposażeniu znajdą się w kartach pomieszczeń.

### Założenia dotyczące personelu

Dla realizacji zaplanowanego zakresu usług medycznych przewidziano miejsca pracy dla lekarzy i pielęgniarek. Przewidziano 25 osób personelu pracujących jednocześnie, w tym 14 lekarzy, 6 pielęgniarek, 2 rejestratorki medyczne, 1 ochroniarz, 1 osoba sprzątająca i 2 rejestratorki. 
Szatnie personelu przewidziano na kondygnacji -1 budynku C. Po przebraniu odzieży wierzchniej personel będzie udawał się do miejsc pracy z wykorzystaniem klatki schodowej i windy zlokalizowanej w południowej części budynku. 
Miejsce wypoczynku przewidziano w pomieszczeniu socjalnym nr C.00.026.

# KOMUNIKACJA

### Wejścia do ośrodka

Wejścia dla Pacjentów

Wejścia do przychodni dla pacjentów przewidziano do strony wschodniej i zachodniej (strzałki czerwone) oraz za pośrednictwem łącznika (strzałka niebieska) między budynkami umożlwiającego swobodny przepływ pacjentów i personelu pomiędzy budynkami C i D.

Rys. 1 schemat wejść do budynku C.

Pacjenci o utrudnionej mobilności dostają się do budynku dwiema drogami. Za pomocą rampy dostosowanej do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zlokalizowanej po zachodniej stronie budynku (strzałka niebieska) lub za pośrednictwem łącznika E zlokalizowanego po stronie wschodniej (strzałka czerwona) z budynku A.

Rys. 2 Schemat przedstawiający wejścia do budynku przeznaczone dla osób o ograniczonej mobilności.

### Komunikacja pionowa

Budynek C

System komunikacji pionowej w budynku C składa się z jednej windy zlokalizowanej w centralnej części budynku (ramka zielona) oraz z jednej klatki schodowej (ramka niebieska) będącej również klatką ewakuacyjną.

Rys. 3 Schemat komunikacji pionowej w budynku C.

# WYTYCZNE  INSTALACYJNE

### Instalacja wodna i kanalizacyjna

W budynku zapewniono dostęp do bieżącej zimnej i ciepłej wody użytkowej.

Wszystkie punkty poboru wody wyposażono w rozwiązania ograniczające jej zużycie, w tym perlatory umywalkowe.

### Instalacja centralnego ogrzewania

Dla wyrównania strat ciepła w zimnych porach roku w budynku zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania.

Grzejniki centralnego ogrzewania płytowe, w wykonaniu higienicznym, z głowicami termostatycznymi.

### Instalacja wentylacji/klimatyzacji

W obiekcie przewiduje się instalację wentylacji mechanicznej z chłodzeniem powietrza w okresie letnim oraz w wybranych obszarach instalację klimatyzacji. Założenia do systemów wentylacji co do krotności wymian i klas czystości powietrza przedstawiono w tabeli poniżej.

| Typ pomieszczenia | Klasa czystości | Krotności wymian | Regulacja ciśnienia | Temperatura (stopnie Celsjusza) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gabinet lekarski | S4 | 4 | Wynikowo | 24 |
| Gabinet diagnostyczno - zabiegowy | S4 | 6 - co najmniej 35m3/h na osobę | Nadciśnienie | 24 |
| Gipsownia | S4 | 4 | Wynikowo | 24 |
| Poczekalnia | S4 | 5 | Wynikowo | 24 |

Tab. 2 Wytyczne wentylacyjne dla pomieszczeń ambulatorium

### Rozwiązania z zakresu branży elektrycznej

### Oświetlenie

Ważnym elementem projektu ambulatorium jest odpowiednie zaplanowanie aspektów związanych z oświetleniem pomieszczeń. Przewiduje się wykorzystanie energooszczędnych opraw LED emitujących światło w kolorze ciepło-białym i temperaturze barwowej 3000 K. Wartości referencyjne dla podstawowych pomieszczeń ambulatorium przedstawiono w tabeli poniżej.

| Typ pomieszczenia | Natężenie oświetlenia | Regulacja oświetlenia | Współczynnik olśnienia UGRL < niż | Wskaźnik oddawania barw CRI > niż | Równomierność natężenia światła Uo | Temperatura barwowa [K] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gabinet lekarski | 500 | Brak | 22 | 80 | 0,7 | 3000 |
| Gabinet diagnostyczno - zabiegowy | 500 | Brak | 22 | 80 | 0,7 | 3000 |
| Gipsownia | 500 | Brak | 19 | 80 | 0,7 | 3000 |
| Poczekalnia | 200 | Brak | 22 | 80 | 0,7 | 3000 |
| Rejestracja | 500 | Brak | 22 | 80 | 0,7 | 3000 |
| Komunikacja | 100 | Brak | 19 | 80 | 0,7 | 3000 |

Tab. 3 Wytyczne oświetleniowe dla podstawowych pomieszczeń ambulatorium.

### Gniazda zasilające 230 V

Dla zapewnienia zasilania sprzętu medycznego zaprojektowano w każdym pomieszczeniu dostęp do gniazd zasilających w energię elektryczną o napięciu 230V.

Gniazda elektryczne zostały podzielone za pomocą znakowania kolorem na gniazda czerwone i białe.

Gniazda czerwone DATA, dedykowane do zasilania urządzeń wrażliwych na zakłócenia i zmiany prądu zabezpieczone kluczem przed podpięciem niewłaściwego urządzenia.

Gniazda UPS w kolorze białym, gniazda dedykowane urządzeniom medycznym zabezpieczające przed zanikiem prądu z sieci elektrycznej.

Gniazda białe, standardowe gniazda zasilające 230 V.

### Rozwiązania z zakresu branży teletechnicznej

### Opis poszczególnych rozwiązań

      - System CCTV

W obiekcie i jego otoczeniu projektuje się system CCTV służący poprawie bezpieczeństwa wewnątrz obiektu i w jego otoczeniu.

Rozmieszczenie kamer dobrano tak, by objąć nimi wejścia, najważniejsze ciągi komunikacyjne i wybrane obszary oczekiwania Pacjentów.

Stację podglądu obrazu CCTV zaprojektowano w pomieszczeniu ochrony – pomieszczenie C.00.031

      - System kontroli dostępu

System kontroli dostępu wspomaga realizację założeń technologii medycznej poprzez:

- kontrolę dostępu wybranych wejść/wyjść do budynku ośrodka

- kontrolę dostępu do poszczególnych pomieszczeń

Systemem kontroli dostępu składającym się z elementu ryglującego w drzwiach, czytnika kart magnetycznych personelu, kontaktronu oraz dwustykowego ewakuacyjnego przycisku wyjścia objęto w pierwszym rzędzie wszystkie miejsca wytwarzania i przetwarzania danych osobowych Pacjentów – gabinety lekarskie, gabinety diagnostyczno – zabiegowe.

      - System sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru (SSP) zaprojektowano w budynku, a szczegółowe rozwiązania zawarto w części teletechnicznej projektu wykonawczego.

      - System przyzywowy dla Pacjentów

- W toalecie dla osób niepełnosprawnych zaprojektowany został system przyzywowy umożliwiający wezwanie na pomoc personelu. Przewidziano system przyzywowy IP. Stacja odbioru została zaprojektowana w pomieszczeniu rejestracji C.00.11.

      - Instalacja telefoniczna

- Dla zapewnienia łączności telefonicznej zaprojektowano w pomieszczeniach pracy personelu medycznego dostęp do istniejącej sieci telefonicznej poprzez projektowany system okablowania strukturalnego umożliwiający obsługę telefonów analogowych jak też cyfrowych.

      - System kolejkowy

W obrębie pomieszczenia poczekalni dla pacjentów C.00.11 zaprojektowano system kolejkowy.

System kolejkowy umożliwia pacjentowi w automacie biletowym wybór celu wizyty:

- Rejestracja

- Umówiona wizyta w poradni specjalistycznej

Przy wyborze "Rejestracja" dalszy wybór to rozwijana lista poradni - wybór dowolnego przycisku sprawia, że pacjent jest kierowany do właściwego punktu rejestracji z numerkiem wydrukowanym z automatu biletowego i czeka na wyświetlenie się jego numeru na stanowisku danej rejestracji.

Przy wyborze "Umówiona wizyta w poradni specjalistycznej" - pacjent wpisuje swój PESEL lub skanuje kod kreskowy z dokumentu potwierdzenia rejestracji, otrzymuje bilet z numerem wizyty i kierowany jest do strefy poczekalni gdzie oczekuje na wyświetlenie się jego numeru i wejście do odpowiedniego gabinetu.

W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej (np. brak skierowania, problem z ubezpieczeniem, etc.) pacjent dostaje informację w automacie biletowym o konieczności zgłoszenia się do właściwej rejestracji poradni.

System jest zintegrowany z posiadanym przez Zamawiającego systemem medycznym. Integracja systemu kolejkowego z systemem medycznym zapewnia możliwość realizacji następujących funkcjonalności:

- Potwierdzenie przybycia pacjenta do placówki z wykorzystaniem numeru PESEL lub zeskanowanego kodu kreskowego z dokumentu potwierdzenia rejestracji.

Wezwanie pacjenta do stanowiska wywoływane jest ręcznie w systemie przez pracownika rejestracji. Na wyświetlaczu zainstalowanym w strefie oczekiwania pojawia się wzywany numer wraz z graficzną informacją o wezwaniu. Wzywany numer pozostaje na wyświetlaczu stanowiska do momentu wezwania nowego pacjenta lub zakończenia obsługi. Wezwanie pacjenta jest realizowane w formie audio-wizualnej. Podawany jest głosowy komunikat o wzywanym numerze oraz numerze okienka wraz z sygnałem dźwiękowym (np. gong). Personel rejestracji ma możliwość dokonania korekty w pierwszeństwie wywołania numerów kolejkowych lub nadać priorytet dla wybranego.

System posiada możliwość prezentacji listy numerów oczekujących na wizytę do wybranej poradni/lekarza. Wezwanie pacjenta do gabinetu wywoływane jest w systemie przez personel gabinetu. Na wyświetlaczu zainstalowanym przy gabinecie przyjęć pojawiać się będzie wzywany numer wraz z graficzną informacją o wezwaniu. Wzywany numer pozostaje na wyświetlaczu stanowiska do momentu wezwania nowego pacjenta lub zakończenia obsługi. Wezwanie pacjenta jest realizowane w formie audio-wizualnej. System wyświetla na wyświetlaczu przy gabinecie informacje o: nazwie poradni/kolejki, numerze gabinetu, lekarzu aktualnie przyjmującym, w tym godziny jego przyjęć, aktualnie przebywający numer w gabinecie oraz numery oczekujące.

Personel gabinetu posiada w systemie wykaz pacjentów, którzy potwierdzili wizytę w automacie biletowym oraz planowaną godzinę zarejestrowanej wizyty. Personel gabinetu przyjęć w każdej chwili może dokonać korekty w pierwszeństwie wywołania numerów kolejkowych lub nadać priorytet dla wybranego numeru z poziomu systemu.

### Rozwiązania z zakresu instalacji gazów medycznych

Centralna instalacja gazów medycznych obejmuje następujące media:

  - Tlen O2

  - Sprężone powietrze AIR 5

  - Próżnię – VAC

Instalacje gazów medycznych należy wyposażono w strefowe zespoły kontrolne (nadzór poziomu ciśnienia, możliwość odcinania dopływu gazu do poszczególnych stref zasilania)  według normy EN 737-3 i ISO EN 7396-1.

Punkty poboru gazów medycznych zaprojektowano na tablicach gazów medycznych.

Pomieszczenia ambulatorium, w których zaprojektowano punkty poboru gazów medycznych obejmują:

| Typ pomieszczenia | Tlen | Próżnia | Sprężone powietrze (AIR-5) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gabinet lekarski | 0 | 0 | 0 |
| Gabinet zabiegowy | 1 | 1 | 1 |
| Gipsownia | 0 | 0 | 0 |

Tab. 4 punkty poboru gazów medycznych dla referencyjnych pomieszczeń ambulatorium.

# LOGISTYKA

      - Odpady medyczne

W ośrodku przewiduje się wytwarzanie odpadów medycznych o kodzie 18 01 03.

Miejscem wytwarzania odpadów będą gabinety diagnostyczno-zabiegowe, gabinety lekarskie oraz gipsownia. Odpady medyczne trafiały będą do dedykowanych koszy na odpady z zamknięciem, wyposażone w worki koloru czerwonego. Na każdym worku znajdować się będzie samoprzylepna etykieta identyfikująca w zgodzie z obowiązującymi przepisami miejsce i datę wytworzenia odpadów.

Odpady medyczne o ostrych krawędziach gromadzone będą w jednorazowych pojemnikach twardościennych w kolorze czerwonym. Na każdym pojemniku znajdować się będzie samoprzylepna etykieta identyfikująca w zgodzie z obowiązującymi przepisami miejsce i datę wytworzenia odpadów.

Odbiór odpadów medycznych odbywał się będzie jednokrotnie w ciągu doby lub częściej gdy pojemniki z nimi wypełnione będą w 2/3 ich objętości.  
Aby uniknąć krzyżowania się dróg transportu odpadów medycznych z drogami pacjentów przewiduje się ich odbiór poza godzinami największego ruchu w ambulatorium.

Odpady z miejsca wytworzenia w budynku C do pomieszczenia czasowego przechowywania transportowane będą w zamykanym szczelnie wózku transportowym dedykowanym do transportu odpadów przez wykwalifikowany personel za pomocą łącznika E (strzałka czerwona) do budynku D skąd dalej za pomocą windy będę transportowane na poziom -2 budynku D, gdzie zaprojektowane zostały dwa pomieszczenia przeznaczone na czasowe składowanie odpadów medycznych i komunalnych. Wywożenie odpadów komunalnych i medycznych będzie następowało poza godzinami przyjęć pacjentów, to jest wcześnie rano lub w godzinach wieczornych.

Odpady medyczne będą gromadzone w magazynie odpadów medycznych w lodówkach, w temperaturze maksymalnie 10ºC. Wózki transportowe będą myte w dedykowanym pomieszczeniu na poziomie -1 budynku D.

Schemat transportu odpadów medycznych w obrębie budynku C przedstawia poniższy schemat.

Rys. 4 Schemat dróg transportowych odpadów medycznych z miejsc wytworzenia w ambulatorium do łącznika komunikującego z budynkiem D.

      - Narzędzia medyczne wielokrotnego użytku

### Narzędzia czyste

Narzędzia czyste po wysterylizowaniu w pomieszczeniach centralnej sterylizatorni w budynku D na poziomie -1 będą składowanie w magazynie narzędzi czystych bezpośrednio sąsiadującym ze sterylizatornią.  Z tego pomieszczenia będą wydawane i transportowane do gabinetów lekarskich oraz gabinetów diagnostyczno-zabiegowych.

### Narzędzia brudne

Na poziomie -1 w budynku D zaprojektowana została centralna sterylizatornia działająca na potrzeby całego szpitala, w której myte i sterylizowane będą narzędzia wielokrotnego użytku.

Narzędzia z miejsca wytworzenia czyli z gabinetów lekarskich, gabinetów diagnostyczno- zabiegowych lub gipsowni trafiają do znajdujących się w nich zamykanych kuwet z płynem proteolitycznym, a następnie umieszczane są w szczelnie zamykanych pojemnikach. Tak zabezpieczone narzędzia są następnie przewożone w szczelnych zamykanych wózkach transportowych do pomieszczeń strefy brudnej Centralnej Sterylizatorni w budynku D.

W obrębie budynku C nie przewiduje się wykorzystywania i instalacji sterylizatorów podręcznych.

      - Logistyka dostaw

### Dostawy leków

Leki do ambulatorium dostarczane będą na bieżąco z apteki szpitalnej i przechowywane jedynie w minimalnych, niezbędnych na bieżące zużycie ilościach w gabinetach zabiegowych z zachowaniem zasad przechowywania leków czyli określonej, stałej i rejestrowanej temperatury.

### Dostawy materiałów jednorazowych

Materiały medyczne do ambulatorium dostarczane będą na bieżąco ze szpitalnego magazynu sprzętu jednorazowego i przechowywane jedynie w minimalnych, niezbędnych na bieżące zużycie ilościach w gabinetach zabiegowych oraz punktach magazynowych.