# Szp/ZP –393A / 387 /2023					                  Wrocław, dnia 19.05.2023 r.

# Informacja nr 2 dla Wykonawców

Dotyczy: postępowania pn.:

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH W PRACOWNI HEMODYNAMIKI

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) jako kierownik Zamawiającego informuje, że z uwagi na przygotowywane odpowiedzi na pytania wykonawców, przedłuża termin składania i otwarcia ofert z dnia 22.05.2023r. na dzień 29.05.2023r.

# Sposób oraz godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

# Termin związania ofertą zmienia się z dnia 19.08.2023r. na dzień 26.08.2023r.

# Jednocześnie zamawiający z powodu błędnego Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie Pakietu nr 9 dokonuje modyfikacji Opisu Przedmiotu Zamówienia w /w Pakietu nr 9.

# Było:

# "Wymagane parametry techniczne:

# - stent wieńcowy, ze stopu chromowo - kobaltowego typu continuous sinusoid (ciągła sinusoida), pokryty biodegradowalnym polimerem uwalniającym lek antyproliferacyjny – sirolimus lub jego pochodną

# - fabrycznie montowany na cewniku balonwym typu „monorail”, „semi-compliant” NP –12 atm, RBP – 18 atm

# - konstrukcja stentu zapewniająca odpowiednią giętkość i łatwość przy przechodzeniu przez kręte i ciasne odcinki naczyń wieńcowych przy zachowaniu odpowiedniej siły radialnej:

# • siła radialna > 29 PSI grubość strut’ów stentu niewiększa niż 0,0033”system dostawczy: długość systemu - od 140 cm,

# • profil stentu – niewiększy niż 0,037” dla średnicy 3,0 mm,

# • profil wejścia 0,017” shaft proksymalny 2,1 F; dystalny 2,7 F (dla stentów o średnicy 4,5-5,0mm 3,2F)

# - kompatybilny z cewnikiem 5F (nie większy jak 0,056”)

# - długość stentów w zakresie od mninimum 8 mm do minimum 38 mm, minimum 7 długości średnica stentów w zakresie od 2,0 mm do 5,0 mm, w zakresie od 2,0 mm do 3,0 mm wymagane średnice nominalne stentów co 0,25 mm, pozostałe co 0,5 mm skrócenie stentu po rozprężeniu – nie więcej niż 0,5% dla średnicy 3,0 mm badania kliniczne z minimum 9 – miesięczną obserwacją potwierdzającą, bezpieczeństwo i skuteczność systemu stentowego uwalniającego lek."

# Jest:

# "Wymagane parametry techniczne:

# - DES kobaltowo-chromowy do leczenia bifurkacji z krótkim okresem DAPT, uwalniający substancję antyproliferacyjną Sirolimus

# platforma stentu: L605 CoCr, wycinana laserowo

# o budowie otwartokomórkowej, komórki połączone 2 konektorami co umożliwia znaczne poszerzenie oczka do bocznicy,

# powierzchnia komórki stentu 4.57mm2 (dla średnicy 3.0 mm)

# możliwość doprężenia stentu do 5,8 mm (dla średnic 3.5-4.0mm),

# grubość ścianki stentu: 80 um,

# montowany na balonie wysokociśnieniowym ( RBP 16 Atm dla srednic do 3.0 mm i 14 Atm dla średnic 3,5 oraz 4,0 mm )

# profil wejścia 0,018”, profil przejścia 0,044” (dla średnicy 3.0 mm),

# dawka leku: 3,9 ug / mm,

# biodegradowalny polimer: PDLLA-PCL

# pokrycie lekiem tylko od strony ściany naczynia, w technologii gradient,

# jednakowy okres uwalniania leku oraz degradacji polimeru : 3-4 miesiące,

# wymagany krótki czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej: 1 miesiąc potwierdzony w ulotce,

# długość systemu doprowadzającego 144 cm,

# średnica shaftu proksymalnego ≤ 2.0 Fr, średnica shaftu dystalnego 2.7 Fr,

# zakres długości: 9 - 38 mm

# zakres średnic: 2,25 - 4,0 mm

# Stent posiada 16 CE Marked Indications,

# Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 Fr"

# Zmodyfikowany Pakiet nr 9 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

# Treść niniejszego pisma jest wiążąca i stanowi integralna część SWZ.