## Zadanie_1
	Znak sprawy - Z/9/PN/24				Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
	Nazwa wykonawcy:.........................................................................
	Adres wykonawcy:..........................................................................
	Tel./Fax:.........................................................................................

Zadanie 1 – Dostawy sprzętu jednorazowego do przygotowywania leków cytostatycznych wraz z użyczeniem 15 pomp objętościowych.
Lp.	Nazwa handlowa	Ilość szt.	Cena jednost. netto (zł)	Wartość netto / (zł) / /ilość szt. x cena jedn. netto/	Wartość brutto (zł) / /wartość netto + stawka VAT/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa oraz nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
2.	Rurka 10 cm z filtrem iniekcyjnym 5 μm Luer-Lock zatrzymującym zanieczyszczenia cząstkowe, sterylna	3 500
3.	Igła z filtrem iniekcyjnym 5 μm Luer-Lock zatrzymującym zanieczyszczenia cząstkowe, sterylna	2000
6.	Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania leków z butelek i fiolek z filtrem bakteryjnym 0,45μm, z kolcem i zastawką zwrotną uniemożliwiajacą wyciek płynu nawet po odwróceniu opakowania, oraz z kielichem z zamknięciem osłaniającym port z końcówką Luer Lock, chroniacym port przed przypadkową kontaminacją. Przyrząd posiada potwierdzenie 14 dniowego czasu utrzymania sterylności sporządzonego roztworu w pojemniku, jeśli ich zastosowanie i dezynfekcja odbywają się zgodnie z wytycznymi.	80000
7.	Osłonki na opakowania z lekiem cytostatycznym w kolorze zielonym rozmiar 100-250 ml.	2 000
8.	Osłonki na opakowania z lekiem cytostatycznym w kolorze zielonym rozmiar 500-1000 ml.	4 000
9.	Aparat do chemioterapii podawanej za pomocą pomp, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia opakowania z płynem infuzyjnym. / Dren skalibrowany z pompą objetościową Infusomat Space (potwierdzone w instrukcji obsługi pompy) , krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta. Dren wyposażony w filtr z membraną 15µm w komorze kroplowej, oraz system Air Stop automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Zawór hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu przed wyciekiem płynu. Dren zaopatrzony w zawory zwrotne BCV. Dren wraz z zestawami podłączeniowymi stanowi system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone badaniem w laboratorium zewnętrznym). Bez PCV / Aparat wyposażony w: min. 2 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykającymi się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 μm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania; zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system, w myśl definicji NIOSH (potwierdzone badaniem w laboratorium zewnętrznym) i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.	2000
10.	Aparat do chemioterapii bez PCV i lateksu z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez, który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia opakowania z płynem infuzyjnym. / Dren skalibrowany z pompą objetościową Infusomat Space (potwierdzone instrukcją obsługi pompy) , krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta. Dren wyposażony w filtr z membraną 15µm w komorze kroplowej, oraz system Air Stop automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Zawór hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu przed wyciekiem płynu. Dren zaopatrzony w zawory zwrotne BCV. Dren wraz z zestawami podłączeniowymi stanowi system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone badaniem w laboratorium zewnętrznym). Bez PCV / Aparat wyposażony w: min. 4 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykającymi się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 μm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania; zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system, w myśl definicji NIOSH (potwierdzone badaniem w laboratorium zewnętrznym) i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.	2 000
11.	Zestaw podłączeniowy o długości 32cm, służący do przygotowywania leków toksycznych, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy, dren z zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP.	500
12.	Zestaw podłączeniowy z filtrem 0,2 μm o długości 32cm, służący do przygotowywania leków toksycznych z grupy taksanów, bez PCV i lateksu, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy, dren zakończony zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP.	2 500
13.	Przyrząd do infuzji płynów jednorazowy, zaopatrzony w zawór bezigłowy powyżej komory kroplowej do przepłukania drenu, z możliwością dezynfekcji powierzchni zaworu metodą przecierania, sterylny pakowa-ny pojedynczo ,niepirogenny, nietoksyczny wolny od DEHP i latexu ,ostry kolec do butelki dający całkowite opróżnienie, przezroczyste tworzywo, dł. drenu min. 150 cm, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym o wskaźniku BFE 99,99% z klapką, komora kroplowa przeźroczysta kroplomierz 20 kropli -1ml, precyzyjny zacisk, filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekaniem płynu, końcówka lock,	4000
14.	Koreczek dezynfekujący do płaskich zaworów bezigłowych / ( zawierający 70% alkohol IPA)	1000
15.	Gotowe do użycia chusteczki (o wymiarach 162x150 po rozwinięciu) nasączone 2% roztworem glukonianu chlorheksydyny(CHX) do dezynfekcji małych powierzchni i drobnego sprzętu medycznego, op. 100szt.	20
16.	Igły iniekcyjne 0,9x70mm 20G, op. 100 szt.	10
	Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 1:			0,00	0,00

	Zamawiający wymaga użyczenia 15 pomp objętościowych na czas trwania umowy. Pompa objętościowa sterowana elektronicznie, umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania leków zalecanych do terapii infuzyjnej, w skład których wchodzą m.in. koloidy i krystaloidy, krew i składniki krwi, płyny używane do całkowitego żywienia pozajelitowego, lipidy i płyny stosowane w żywieniu dojelitowym. Pompa powinna posiadać: - precyzyjny napęd, - sygnały alarmowe ciśnienia okluzji, czujnika powietrza i czujnika kropli, - bibliotekę leków dzielonych dowolnie przez użytkownika na 30 grup zabezpieczenie przed swobodnym przepływem, - blokada umocowana na zestawie do infuzji, - możliwość ustawienia prędkości infuzji z dokładnością do 0,01 ml/h. Możliwość ustawienia objętości do podania z dokładnością do 0,01 ml/h najmniejszą masę ok. 1,4kg, - niewielkie rozmiary, - wbudowany akumulator pozwala na ok. 4 godzin infuzji z prędkością 100ml/h. - zasilanie z sieci poprez zasilacz 12V, - zestaw powinien zawierać zasilacz elektryczny do pomp, możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych, - możliwość współpracy z systemem do kontrolowania insulinoterapii, - menu w języku polskim, - akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń, - biblioteka leków zawierająca 1200 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup, - zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu, - napięcie 11-16V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej

## Zadanie_2
	Znak sprawy - Z/9/PN/24				Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
	Nazwa wykonawcy:.........................................................................
	Adres wykonawcy:..........................................................................
	Tel./Fax:.........................................................................................

Zadanie 2 – Dostawy sprzętu jednorazowego do przygotowywania leków cytostatycznych
Lp.	Nazwa handlowa	Ilość szt.	Cena jednost. netto (zł)	Wartość netto / (zł) / /ilość szt. x cena jedn. netto/	Wartość brutto (zł) / /wartość netto + stawka VAT/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa oraz nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1.	Strzykawka przeznaczona do przygotowywania leków cytostatycznych , połączona trwale z konektorem. Konektor musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB wydanego przez FDA. Materiały z których wykonana jest strzykawka są wolne od : DEHP , lateksu i BPA. Strzykawka dostępna w następujących rozmiarach (pojemnościach): 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30ml lub 35 ml, 60ml Zamawiający przy każdym zamówieniu będzie definiował zapotrzebowanie na poszczególne pojemności.	10 000
2.	Adapter kolcowy do pobierania oraz dostrzykiwania rozpuszczalnika (np. NaCl) lub leku z worka/butelki, umożliwiający przepływ powietrza w celu wyrównania ciśnień. Kompatybilny ze strzykawką z konektorem p-kt 1. Tak jak w przypadku pozostałych elementów nie zawiera DEHP, Lateksu oraz BPA / Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA.	4 000
3.	Adapter pasujący do dostępnych na rynku standardowych fiolek 13mm,20mm, 28mm, zapewniający bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń sposób dostępu do leku. Zamawiający nie dopuszcza adapterów z dodatkowymi konwerterami rozmiarów. Centralne nakłucie fiolki - wymuszane przez konstrukcję adaptera. Adapter musi być kompatybilny ze strzykawką/ konektorem p-kto 1. Materiały z których wykonany jest adapter są wolne od : DEHP , lateksu i BPA. System sygnalizacji akustycznej podczas podłączania adaptera do fiolki. Adapter w współpracy z strzykawką z konektorem zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. W przypadku adapterów z zbiornikiem/ balonem materiał z którego ł wykonany jest zbiornik/ balon ma być transparentny. / Adapter do fiolki musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA.	20 000
4.	Dren kolcowy bez komory kroplowej - długość 40 cm; umożliwia dostrzykiwanie leków przy pomocy wbudowanego konektora łączącego się w sposób zamknięty i szczelny ze strzykawką z pkt 1. Na drenie znajduje się klips. / Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.	16 000
5.	Konektor Luer Lock żeński - urządzenie do łączenia dwóch segmentów drenów - łączące się z adapterem Luer Lock męskim / Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA.	480
6.	Adapter Luer Lock męski - pozwala zmienić każdy standardowy port żeński w element systemu zamkniętego, w który można bezpiecznie wstrzykiwać lek strzykawką z konektorem z punktu 1. Adapter Luer Lock męski posiada system sygnalizacji akustycznej podczas podłączania strzykawki.Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego	480
7.	Konektor męski-męski do łączenia dwóch strzykawek z pkt. 1. / Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.	480
8.	Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu. Zbiornik elastomerowy umieszczony na prowadnicy. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany na przebiegu linii- zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta sposobie. W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 390 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Kontrola wizualna możliwa dzięki wskaźnikowi napełnienia umieszczonemu na zewnętrznej obudowie (z wykorzystaniem cyfr i znaków). Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. Port do napełnienia urządzenia działający w jednym kierunku. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b, objętość nominalna 250 ml, a max 300 ml; nominalna prędkość przepływu 5,2 ml/h i czas pracy 48 h, lub 10,2 ml/h nominalna prędkość przepływu i czas pracy 24 h.	60
9.	Kaseta z workami 4x40m: 3-warstwowa folia polietylenowa o długości 40 m; grubość 26 μm; średnica 357 mm; kolor przejrzysty, umożliwiająca przygotowanie do 400 szczelnie zapieczętowanych worków oraz bezpieczne przechowywanie przez 7 dni odpadów zakaźnych i zawierających cytostatyki. Materiał wolny od SVHC. Zgrzewalna i odporna na parę wodną. Odporna na rozdarcia, możliwość wykorzystania do odpadów klinicznych kategorii A. Bezpieczna dla środowiska. Zgodna z ASTM D-1709. Testy przenikania na cytostatyki dla folii.	24
	Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 2:			0,00	0,00

	Elementy w poz. 1-7 muszą pochodzić od jednego producenta.

## Zadanie_3
	Znak sprawy - Z/9/PN/24				Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
	Nazwa wykonawcy:.........................................................................
	Adres wykonawcy:..........................................................................
	Tel./Fax:.........................................................................................

Zadanie 3 – Dostawy asortymentu jednorazowego użytku do przygotowywania leków cytostatycznych.
Lp.	Nazwa handlowa	Ilość sztuk	Cena jednost. netto (zł)	Wartość netto / (zł) / /ilość szt. x cena jedn. netto/	Wartość brutto (zł) / /wartość netto + stawka VAT/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa oraz nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1.	Strzykawki jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych Infusomat Space , 3-częściowa, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60 ml , tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinania się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce, sterylna op. 60 szt	100000
2.	Strzykawka 3-częściowa 20 ml do pomp infuzyjnych Infusomat Space z końcówką Luer-Lock, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, wyraźne oznakowanie skali, czarna, na cylindrze typ strzykawki i logo producenta, sterylna op. 120 szt.	12000
3.	Strzykawka 3-częściowa 10 ml do pomp infuzyjnych Infusomat Space z końcówką Luer-Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, wyraźne oznakowanie skali, czarna, jednostronna skala co 0,2 ml na cylindrze typ strzykawki i logo producenta, sterylna op. 100 szt.	7000
4.	Strzykawka 3-częściowa 5 ml do pomp infuzyjnych Infusomat Space z końcówką Luer-Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, wyraźne oznakowanie skali, czarna, jednostronna skala co 0,2 ml na cylindrze typ strzykawki i logo producenta, sterylna op. 125 szt.	2000
5.	Koreczek uniwersalny dwufunkcyjny (combi) z końcówka męską i żeńską, sterylny op.100 szt.	10000
6.	Strzykawka o poj. 10 ml do przepłukiwania, napełniona fabrycznie chlorkiem sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%).Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml. Ma posiadać długi korek zamykający o dł. min 20 mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (potwierdzeny zerowy refluks).Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika. Tłok po użyciu całkowicie wciskany do wnętrza strzykawki, co powoduje utrzymanie stałego ciśnienia dodatniego przepłukiwania.Sterylizacja parowa, okres przydatności min. 3 lata. Opakowanie 30 sztuk	30000
7.	Strzykawka o poj. 5 ml do przepłukiwania, napełniona fabrycznie chlorkiem sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%).Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml. Ma posiadać długi korek zamykający o dł. min 20 mm, posiadający gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (potwierdzeny zerowy refluks).Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika. Tłok po użyciu całkowicie wciskany do wnętrza strzykawki, co powoduje utrzymanie stałego ciśnienia dodatniego przepłukiwania.Sterylizacja parowa. Opakowanie 30 sztuk	20000
8.	Strzykawka o poj. 3 ml do przepłukiwania, napełniona fabrycznie chlorkiem sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%). Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml, długi korek zamykający o dł. min 20 mm, posiadajacy gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (potwierdzeny zerowy refluks).Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń steryną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika.Tłok po użyciu całkowicie wciskany do wnętrza strzykawki, co powoduje utrzymanie stałego ciśnienia dodatniego przepłukiwania. Sterylizacja parowa, okres przydatności min. 3 lata. Opakowanie 30 sztuk	10000
9.	Bezpieczna kaniula w systemie zamkniętym wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z min. 5 paskami RTG, przeznaczona do wlewów pod wysokim ciśnieniem, umożliwiająca współpracę ze wstrzykiwaczami kontrastu przy ustawieniu 325 psi i szybką podaż kontrastu, cewnik kaniuli posiadający trzy wycięte laserowo otwory w kształcie łzy redukujące: / * natężenie przepływu podawanego płynu i tym samym podrażnienie naczynia oraz / * ryzyko wynaczynienia środka kontrastowego do tkanek, posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, posiadająca drenik przedłużający odporny na wysokie ciśnienie podaży płynu, dostępność rozmiarów w zależności od potrzeb klienta 18G-24G opakowanie 20 sztuk / Rozmiary kaniuli do podaży kontrastu: 24G x 19 mm 22G x 25 mm 20G x 25 mm 20G x 31-32 mm / 18G x 31-32 mm	1000
10.	Strzykawki 20 ml z końcówką typu Luer-Lok– po 25 sztuk w opakowaniu zbiorczym.Opakowanie zbiorcze podzielone na dwie części.W każdej z nich odpowiednio 12 i 13 strzykawek, ułożonych w opakowaniu zbiorczym w tym samym kierunku. Opakowanie zbiorcze przezroczyste, wykonane z odpornego materiału polietylenu z domieszką glikolu(PETG). Zamykane folią Tyvek. Każde zamknięte opakowanie twarde zapakowane w oddzielny worek,wykonany z białej folii Tyvek z przezroczystą warstwą poliamidu/polietylenu,który utrzymuje sterylność zewnętrznej powierzchni opakowania zbiorczego.	1000
11.	Strzykawki 50/60 ml z końcówką typu Luer-Lok– po 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym. Strzykawki ułożone w opakowaniu zbiorczym w tym samym kierunku. Opakowanie zbiorcze przezroczyste, wykonane z odpornego materiału polietylenu z domieszką glikolu(PETG). Zamykane folią Tyvek. Każde zamknięte opakowanie twarde zapakowane w oddzielny worek,wykonany z białej folii Tyvek z przezroczystą warstwą poliamidu/polietylenu,który utrzymuje sterylność zewnętrznej powierzchni opakowania zbiorczego	1000
12.	Ventylowany przyrząd do transfery leków z filtrem, adapter na fiolkę o średnicy nasadki 20 cm z bezigłowym łacznikiem SmartSite	3000
13.	Sterylne 3-częściowe strzykawki 20 ml z zespolonym na stałe, zamkniętym złączem męskim typu Luer oraz zatyczkę PushFit, umożliwiające bezpieczne obchodzenie się z lekami cytotoksycznymi lub niebezpiecznymi. Produkt nie zawiera lateksu, PCV ani DEHP.	3000
14.	Tępa igła do pobierania leków,1,2 mm 18G sterylna op. 100 szt.	15 000
	Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 3:			0,00	0,00

## zadanie_4_
	Znak sprawy - Z/9/PN/24				Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
	Nazwa wykonawcy:.........................................................................
	Adres wykonawcy:..........................................................................
	Tel./Fax:.........................................................................................

	Zadanie 4 – Dostawy sprzętu jednorazowego użytku do przygotowywania leków cytostatycznych
Lp.	Nazwa handlowa	Ilość sztuk	Cena jednost. netto (zł)	Wartość netto / (zł) / /ilość szt. x cena jedn. netto/	Wartość brutto (zł) / /wartość netto + stawka VAT/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa oraz nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Mata do bezpiecznego przygotowywania i podawania leków cytostatycznych czterowarstwowa, wierzchnia warstwa wykonana z siatki (pory 1 mikrometr) polietylenowej antypoślizgowej, gramatura 97,2 g/m2, chłonność min 880ml/m2, spodnia warstwa nieprzepuszczalna dla cieczy; rozmiar 560x410mm, sterylna. Pakowana a'40.	800
2	Marker permanentny do opisywania leków w loży laminarnej (cytostatycznej) w polu sterylnym, dodatkowo w opakowaniu dziewięć naklejek 50mmx12mm do oklejania produktów gotowych i gumka do podtrzymywania. Jednorazowego użytku, sterylny.	10
3	Bezpyłowa sterylna ścierka do czyszczenia powierzchni, kontaktu z lekami cytostatycznymi, gramatura 64g/m2, składana, chłonność do 550% swojej objętości (do 65ml), rekomendowane użycie ze środkiem alkaicznym do Ph11 lub alkoholem 70%, rozmiar 40x30cm. Pakowana a'2szt.	50
4	Zestaw ratunkowy do usuwania skażenia cytostatykami. Zoptymalizowany do usuwania cytostatyków wszystkich typów. Rekomendowany przez DGOP oraz ESOP. Skład zestawu: / 1. kombinezon ochronny – 1szt.; / 2. rękawice ochronne odporne na cytostatyki – 1para; / 3. rękawice żółte odporne na uszkodzenia mechaniczne – 1para; / 4. obuwie ochronne - 1para; / 5. maska ochronna FFP3 – 1szt.; / 6. gogle ochronne – 1szt; / 7. marker do oznaczenia obszaru skażenia lekiem – 1szt; / 8. butelka z H2O – 1szt; / 9. łopatka – szpatułka – 1szt.; / 10. szufelka – 1szt; / 11. torba do utylizacji 1 + 2szt.; / 12. szczypce drewniane – 1szt.; / 13. mata chłonna typu ChemoSorb – 1szt.; / 14. ściereczki typu Isysoft – 6szt.; / 15. niebieski worek na odpady – 1szt.; / 16. specjalny worek na odpady zabezpieczający wydostanie się cytostatyku – 1szt.; / 17. opaski zaciskowe – 2szt.; / 18. tabliczka informacyjna / obrazkowa (oznaczenie miejsca skażenia miejsca) – 1szt.; / 19. instrukcja dla użytkownika - 1szt.; / 20. raport z wypadku – 1szt. / Środek ochrony indywidualnej (PPE) najwyższej kategorii III.	5
5	Ochronne rękawice sterylne, neoprenowe, kształt anatomiczny, kolor zielony, mankiet przedłużony prosto zakończony, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonem,AQL 0,65, długość min 300 mm, grubość na palcu 0,18 ±0,01mm, na mankiecie 0,16±0,01mm, średnie wydłużenie przy rozdarciu przed starzeniem min. 940%, pozbawione akceleratorów chemicznych ( informacja na opakowaniu), środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374-5 i EN ISO 374-1/typ A -piktogramy na opakowaniu, odporne przez min 240 min na min 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978, przebadane na min 30 substancji chemicznych (bez cytostatyków), w tym izopropanol, diglukonian chlorhrksydyny, 35% formaldehyd, 30% nadtlenek wodoru, min 5% jodopowidon- min 4 poziom odporności; pakowane parami w opakowanie foliowe, w rozmiarach 6.0-9.0	10000

6	Rękawice ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, chlorowane wewnątrz, teksturowane na palcach, kształt uniwersalny, długość min 300 mm, średnia grubość na palcu min 0,14 mm, środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374-1,5, EN 421, EN 420, przebadane wg EN 374-3 lub równoważnej na min 50 substancji chemicznych (wyniki badań z jednostki niezależnej), odporne przez min 240 min na min 25 cytostatyków ( w tym Karmustyna, Tiotepa, Fluorouracyl, Busulfan i Melfalan); pakowane a100, rozmiary S - XL	10000
7	Półmaska filtrująca w klasie filtracji FFP3, Bez zaworu	1000
8	Półmaska filtrująca klasa FFP3 składana z zaworem. Zawór wydechowy z otwarciem 360 stopni, zapewnia bardzo niski poziom oporu oddechowego oraz efekt chłodzenia wewnątrz maski. Regulowany zacisk nosowy zapewnia doskonałe indywidualne dopasowanie, regulowana bezszwowa opaska na głowę.	2000
9	Kombinezon - Czysty i sterylny biały kombinezon ochronny bez kaptura. Sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii. Poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ wg ISO 11137-1. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzenie UE 2016/425. Typ 5: odporność na przeciek drobnych cząstek do wnętrza ubioru – badanie wg normy EN ISO 13982-1:2004/A1:2010. Typ 6: odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (EN 13034:2005+A1:2009). Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:2003. Parametry materiału: wysokiej gęstości polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5, wynik: 4 s; opór pary wodnej, Ret wg EN 31092/ISO 11092, wynik: 6,8 m2*Pa/W; odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Właściwości fizyczne materiału: odporność materiału na ścieranie wg EN 530 Metoda 2, >10 cykli; wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B, >100 000 cykli; odporność na przebicie wg EN 863 co najmniej >5 N. Konstrukcja kombinezonu: szwy wewnętrzne lamowane; elastyczne pętelki na kciuk przy rękawach; gumka w tunelu przy mankietach rękawów i nogawek; zamknięcie z przodu kombinezonu na zamek błyskawiczny przykryty patką. Pozostałe informacje: zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie; dostępny w 6 rozmiarach (od SM do 3XL); okres przydatności do użycia 5 lat od daty produkcji, pod warunkiem, że produkt jest prawidłowo przechowywany i przeszedł kontrolę wzrokową.	1000
10	Osłony na obuwie (para a'2 szt.)- Czysta i sterylna, wysoka osłona na obuwie z podeszwą antypoślizgową. Sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii. Poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ wg ISO 11137-1. Przeznaczona do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzenie (UE) 2016/425. Odzież chroniąca przed płynnymi substancjami chemicznymi zapewniająca częściową ochronę ciała (typ PB[6]). Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:2003. Parametry materiału: wysokiej gęstości polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5, wynik: 4 s; opór pary wodnej, Ret wg EN 31092/ISO 11092, wynik: 6,8 m2*Pa/W; odporny na przenikanie typowych cytostatyków (nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325); nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych oraz chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz / Pozostałe informacje: szwy wewnętrzne lamowane; troki do zawiązania wokół kostki; u góry gumka w tunelu; zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie; dostępna w 4 rozmiarach (od SM do XL); okres przydatności do użycia 5 lat pod warunkiem, że produkt jest prawidłowo przechowywany i przeszedł kontrolę wzrokową.	1000
11	Czysty i sterylny biały kaptur z trokami, umożliwiającymi dopasowanie do kształtu głowy. Sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii. Poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ wg ISO 11137-1. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Odzież chroniąca przed ciekłymi substancjami chemicznymi zapewniająca częściową ochronę ciała (typ PB[6]). Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi wg EN 14126:2003. Parametry materiału: polietylen dużej gęstości o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2; umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania; przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5, wynik: 4 s; opór pary wodnej, Ret wg EN 31092/ISO 11092, wynik: 6,8 m2*Pa/W; odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Pozostałe informacje: szwy wewnętrzne lamowane; rozmiar uniwersalny; zwalidowany system podwójnego pakowania; produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie; okres przydatności do użycia 5 lat pod warunkiem, że produkt jest prawidłowo przechowywany i przeszedł kontrolę wzrokową.	1000
	Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 4:			0,00	0,00

## zadanie_5_
	Znak sprawy - Z/9/PN/24				Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY
	Nazwa wykonawcy:.........................................................................
	Adres wykonawcy:..........................................................................

Zadanie 5 – Dostawy sprzętu jednorazowego do przygotowywania leków cytostatycznych.
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość sztuk	Cena jednost. netto (zł)	Wartość netto / (zł) / /ilość szt. x cena jedn. netto/	Wartość brutto (zł) / /wartość netto + stawka VAT/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa oraz nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	teleskopowy uchwyt – Aluminium. Odporny na środki dezynfekujące z możliwością sterylizacji w autoklawie, spełniający wymagania GMP	1
2	mokry mop sterylny jednorazowy przeznaczony do pracy w strefie sterylnej	1000
	Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 5:			#ADR!	#ADR!