Załącznik nr 1A do Formularza oferty

| Parametry/cechy wymagane | Oferowane (wpisać „Tak” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- |
| Parametry ogólne |
| Aparat fabrycznie nowy, na podstawie jezdnej, blokada kół |  |
| Wysuwany blat do pisania |  |
| Lampka na elastycznym ramieniu, umożliwiająca oświetlenie wybranego miejsca na blacie i poza nim |  |
| Uchwyty fabryczne do 10 litrowych butli O2 i N2O |  |
| Zasilanie gazami: N2O, O2, Powietrze, z sieci centralnej, w zestawie węże wysokociśnieniowe o długości 5 m AGA |  |
| Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na minimum 30 minut |  |
| Reduktory do butli O2 i N2O, nakręcane (połączenie gwintowe), wyposażone w przyłącza do aparatu |  |
| System oddechowy, okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków, podgrzewanie wewnętrzne, system nie wystaje poza obrys podstawy |  |
| Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora |  |
| Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę o łącznej objętości minimum 1200 ml. |  |
| System dystrybucji gazów |
| Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów |  |
| System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu, na poziomie co najmniej 25% |  |
| Aparat może być wykorzystany do znieczulania przy wykorzystaniu techniki LowFlow i Minimal Flow. |  |
| Optymalny dobór przepływu świeżych gazów - ekonometr znieczulania. |  |
| Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum |  |
| System oddechowy |
| Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących) |  |
| Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielorazowego użytku, objętość zbiornika minimum 1200 ml |  |
| Ewakuacja bierna zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji (jeden mankiet ze specjalnymi otworami) o długości 5 m i wtyk do gniazda odciągu typu DIN |  |
| Respirator |
| Respirator anestetyczny wbudowany, obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i/lub przycisków wyboru |  |
| Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym |  |
| Ekran respiratora kolorowy, LCD, przekątna minimum 12 cali, wbudowany w ścianę przednią aparatu |  |
| Tryby wentylacji |
| Tryb wentylacji ręcznej |  |
| Oddech spontaniczny |  |
| Wentylacja mechaniczna kontrolowana objętościowo |  |
| Wentylacja mechaniczna synchronizowana w trybie objętościowym i w trybie ciśnieniowym |  |
| Wentylacja mechaniczna kontrolowana ciśnieniowo |  |
| Tryb PSV (Pressure Support Ventilation) |  |
| Wentylacja mechaniczna synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym w trybie objętościowym i w trybie ciśnieniowym |  |
| Tryb do współpracy z maszyną płuco-serce typu CBM, HLM |  |
| Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja ręczna z podażą anestetyku z parownika, po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora |  |
| Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja mechaniczna przy braku dopływu świeżych gazów medycznych (z sieci centralnej i z butli) |  |
| Regulacje |
| Regulacja stosunku wdechu do wydechu w zakreise minimum 4:1 do 1:4 |  |
| Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 l/min |  |
| Regulacja objętości oddechowej (tryb VCV) minimum od 5 do 1400 ml |  |
| Regulacja PEEP minimum od 2 do 20 cmH2O (hPa) |  |
| Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV minimum: od 5 do 70 hPa (cmH2O) |  |
| Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od minimum 0,3 do 12 l/min |  |
| Alarmy |
| Alarmy niskiej i wysokiej objętości minutowej lub niskiej i wysokiej objętości oddechowej |  |
| Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego |  |
| Alarm braku zasilania w energię elektryczną |  |
| Alarm braku zasilania w O2, N2O, Powietrze |  |
| Alarm Apnea na podstawie analizy: ciśnienia, przepływu, CO2 |  |
| Możliwe automatyczne ustawienie granic alarmowych |  |
| Prezentacja wartości liczbowych na ekranie respiratora, minimum: objętości (Vt, MV) ciśnienia (szczytowe, plateau, średnie, PEEP), częstotliwości oddechowej |  |
| Prezentacja wdechowego i wydechowego: stężenia tlenu (pomiar paramagnetyczny), stężenia CO2 i N2O, stężenia anestetyków wziewnych (co najmniej sevofluranu, isofluranu, desfluranu). Prezentacja liczby MAC skorygowanej do wieku pacjenta |  |
| Różnicy pomiędzy wdechową i wydechową objętością oddechową ΔVT |  |
| Prezentacja graficzna, krzywe, pętle na ekranie respiratora |
| Jednoczesna prezentacja krzywych: p(t), CO2(t) |  |
| Prezentacja pętli oddechowych: ciśnienie-objętość i objętość-przepływ, pętla referencyjna, jednoczesna prezentacja parametrów pętli aktualnie kreślonej i referencyjnej |  |
| Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu należnej wagi pacjenta |  |
| Inne |  |
| Komunikacja z aparatem w języku polskim |  |
| Test urządzenia bez interakcji z użytkownikiem w czasie trwania procedury. |  |
| Moduł gazowy wbudowany w aparat, niewymagający wykonywania przez użytkownika okresowych kalibracji przy użyciu tzw. gazu kalibracyjnego, moduł zasilany awaryjnie po zaniku napięcia sieciowego |  |
| Stoper uruchamiany i prezentowany na ekranie respiratora (funkcje: start/stop/kasuj) |  |
| Akcesoria dodatkowe |
| Dodatkowy niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2, przyłącze zasilania tlenem w aparacie |  |
| W dostawie jednorazowe układy oddechowe z workiem (długość rur do pacjenta, co najmniej 170 cm, objętość bezlateksowego worka do wentylacji ręcznej 2.0L) – min. 25 szt. |  |
| W dostawie pułapki wodne do modułu gazowego min. 12 szt. |  |
| W dostawie linie próbkujące 10 szt. |  |
| Monitor funkcji życiowych pacjenta |
| Monitor fabrycznie nowy |  |
| Uniwersalny, kompaktowy monitor pacjenta, przeznaczony do wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w algorytmy pomiarowe dostosowane do monitorowania dorosłych, dzieci i noworodków. Wybór kategorii pacjenta automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do przedziału wiekowego pacjenta |  |
| Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur przynajmniej do 40°C |  |
| Zasilanie AC 230 V 50 Hz 1 |  |
| Zasilanie z wbudowanego akumulatora na min. 2 godziny |  |
| Sterowanie funkcjami monitora za pomocą ekranu dotykowego, stałych przycisków do uruchamiania najczęściej używanych funkcji jak: wyciszanie alarmu, uruchamianie pomiaru ciśnienia, dostęp do menu, uruchamianie wydruku itp., oraz pokrętła |  |
| Monitor umożliwiający przegląd danych retrospektywnych – wyposażony w funkcję zapamiętywania trendów tabelarycznych i graficznych wszystkich monitorowanych parametrów z ostatnich 5 dni z rozdzielczością 1 minuty |  |
| Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 60 zdarzeń alarmowych, z zapisem wartości liczbowych parametrów i krzywych dynamicznych z chwili alarmu |  |
| Monitor wyposażony w kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godz. Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki stosowane w intensywnej terapii oraz umożliwiać skonfigurowanie przynajmniej 4 własnych leków |  |
| Monitor wyposażony we wbudowaną drukarkę, pozwalającą na drukowanie danych bieżących i archiwalnych, np. zapamiętanych zdarzeń alarmowych, zdarzeń arytmii, trendów, wyników obliczeń kalkulatora leków |  |
| Pomiary |
| Pomiar EKG, możliwość pomiaru z 3 i z 5 elektrod, z możliwością wyświetlenia jednocześnie 7 odprowadzeń |  |
| Wyświetlanie przebiegów EKG i częstości akcji serca; pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 15 – 350 ud/min |  |
| Tor pomiaru EKG wyposażony w uruchamiany na żądanie filtr chirurgiczny |  |
| W komplecie przewód EKG do 3 elektrod oraz 30 elektrod EKG |  |
| Pomiar odchylenia ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach, w zakresie od -20 do +20 mm, włączany na żądanie |  |
| Prezentacja ST w postaci wartości liczbowych i graficzna, w postaci odpowiednich zespołów QRS. Możliwość ręcznej zmiany punktów pomiarowych ST |  |
| Analiza arytmii, włączana na żądanie, wg. przynajmniej 16 definicji arytmii, u pacjentów ze stymulatorem i bez stymulatora. Pomiar liczby przedwczesnych skurczów komorowych na minutę |  |
| Pomiar oddechu z elektrod EKG w zakresie 0-150 odd/min. Wyświetlanie fali oddechowej i częstości oddechów. Możliwa zmiana odprowadzenia EKG użytego do monitorowania oddechu, bez konieczności zmiany położenia elektrod. Ustawianie czasu alarmu bezdechu w zakresie min. 10-40 s. z ustawianiem co 5 s. |  |
| Pomiar SpO2 w zakresie 0-100% z dokładnością co najmniej ±2%. Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości liczbowych saturacji i tętna. Pomiar tętna z czujnika saturacji. W komplecie czujnik na palec dla dorosłych |  |
| Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną. Zakres pomiaru ciśnienia w mankiecie 10-270mmHg. Możliwość uruchomienia pomiaru na żądanie, pomiarów automatycznych z ustawianym czasem powtarzania od 1 minuty do 8 godzin i pomiarów ciągłych. Wyświetlane wartości liczbowe ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. W komplecie mankiet pomiarowy dla dzieci (1 szt.) dorosłych (2 szt.) w rozmiarze standardowym |  |
| Pomiar temperatury w zakresie 0-50oC. Wyświetlana wartość liczbowa temperatury. Możliwy pomiar jednocześnie dwóch temperatur. W komplecie jeden czujnik temperatury skóry |  |
| Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IPC). Wyświetlanie fali ciśnienia oraz wartości liczbowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. Wybór nazwy mierzonego ciśnienia, powiązany z automatycznym dopasowaniem sposobu wyświetlania. W komplecie kabel pomiarowy do przetworników Argon |  |
| Pomiar NMT za pomocą osobnego monitora z wbudowanym akumulatorem oraz z czujnikiem 3D niewymagającym kalibracji; pomiar; tryby stymulacji: TOF – seria poczwórna, PTC – liczba potężcowa, impuls 0,1 Hz, DBS 3,3 i 3,2 salwa dwóch impulsów; stymulacja tężcowa 5s-50Hz lub 10Hz |  |
| Wymogi pozostałe, warunki serwisu |
| Gwarancja min. 24 miesiące z bezpłatnymi przeglądami w okresie gwarancyjnym obejmującym dojazd pracownika serwisu i wymianę części przewidzianych przez producenta |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowany aparat musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowany aparat któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że oferowany aparat nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent  aparatu:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa i typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Podpisy (pieczątki) osób,

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ………………………………………………………

Miejscowość, data ………………………………………