Załącznik nr 3
Pakiet nr 5	Lampa doświetlająca, bezcieniowa

Nazwa wykonawcy
Producent
Model/typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji	2021
Liczba sztuk	1 sztuka

L.p.	Parametr / Warunek	Parametr / wymagany	Parametr oferowanego sprzętu	Punktacja
1	Oprawa wykonana z materiałów lekkich i trwałych malowana w kolorze RAL białym	TAK, podać
2	Łatwa w dezynfekcji i utrzymaniu w czystości	TAK
3	Lampa wyposażona w tzw. „gęsią szyję”	TAK
4	Trzy źródła światła -3 moduły LED	TAK
5	Lampa wyposażona w uchwyt przy głowicy do płynnej regulacji światła	TAK
6	Temperatura koloru 4700-5500K barwa biała-neutralna	TAK, podać
7	Intensywność światła na poziomie min 100 000 lux z odległości 0,5 m.	TAK, podać
8	Wielkość plamy świetlnej 150-180mm (+/10%)	TAK, podać
9	Napięcie 230V	TAK
10	Wysokość statywu jezdnego 910mm (+/10%)	TAK, podać
11	Długość elastycznego ramienia 600mm (+/10%)	TAK, podać
12	Żywotność diod LED 50000 godzin (+/10%)	TAK, podać
13	Odległość pracy 305-500 mm (+/10%)	TAK, podać
Warunki gwarancji i serwisu
14	Okres gwarancji – min. 24 m-ce licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu	TAK, podać / ilość miesięcy		Punktacja: / min. 24 m-ce – 0 pkt / od 25 – 35 m-cy – 10 pkt / od 36 - 47 m-cy – 20 pkt / od 48 m-cy i więcej – 30 pkt
15	Termin rozpoczęcia gwarancji rozpoczyna się po podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego	TAK
16	Punkty serwisowe, lokalizacja (adres, nr tel. i fax.)	TAK, podać
17	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max. 48 godz.)	TAK, podać		Punktacja: / do 12 godz. – 10 pkt / od 13–24 godz. – 5 pkt / od 25–48 godz. – 0 pkt
18	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach	TAK, podać
19	Okres zagwarantowania dostępności zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego - min. 1 rok	TAK, podać / ilość lat
Inne
20	Lampa fabrycznie nowa, rok produkcji 2021	TAK
21	Świadectwo CE	TAK
22	Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry	TAK
23	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK

Uwagi:
- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.
- Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.
Oświadczamy, iż opisany powyżej sprzęt jest nowy, kompletny i będzie po uruchomieniu gotowy do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………………..…, dnia ……………
        ………........................................
osoba uprawniona	do reprezentacji wykonawcy
lub pełnomocnik