# Białystok, 26.06.2023 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa urządzeń z podziałem na 9 części

# Nr sprawy: AZP.25.1.43.2023

# WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SWZ.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwaną dalej: ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Część nr 3: Chłodziarka laboratoryjna jednodrzwiowa - 2 szt.

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę spełniającą wszystkie wymagania, ale z agregatem chłodniczym zlokalizowanym w dolnej części urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Umiejscowienie agregatu w dolnej części urządzenia wiąże się ze zmniejszeniem funkcjonalności urządzenia, problemami ze swobodnym użytkowaniem chłodziarki, w przypadku przechowywania (nieraz wcale nie lekkich) odczynników na wysoko położonych półkach.

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z obudową zewnętrzną ze stali nierdzewnej?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Obudowa ze stali nierdzewnej obniża funkcjonalność urządzenia, ze względu na trudności w zakresie utrzymania czystości chłodziarki. Na stali nierdzewnej pozostają wyraźne ślady użytkowania (odciski palców, dłoni).

Część nr 4: Chłodziarka laboratoryjna dwudrzwiowa - 2 szt.

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę spełniającą wszystkie wymagania, ale z agregatem chłodniczym zlokalizowanym w dolnej części urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Umiejscowienie agregatu w dolnej części urządzenia wiąże się ze zmniejszeniem funkcjonalności urządzenia, problemami ze swobodnym użytkowaniem chłodziarki, w przypadku przechowywania (nieraz wcale nie lekkich) odczynników na wysoko położonych półkach.

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wysokości 204 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o wysokości 204 cm, wyłącznie w przypadku gdy agregat/agregaty będą umiejscowione w górnej części zamrażarki.

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności netto 1250 l?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o mniejszej pojemności ze względu na niezbędną pojemność użytkową pozwalającą na maksymalne wykorzystanie przestrzeni dostępnej użytkowo. Pojemność urządzenia jest dla nas jedną z kluczowych kwestii, pozwalającą na zoptymalizowanie przechowywania wszystkich odczynników.

Pytanie nr 4. Czy Zamawiający wymaga drzwi pełnych czy przeszklonych? W punkcie 2 i 13 specyfikacji są sprzeczne informacje w tym temacie

Odpowiedź: Zamawiający wymaga urządzenia z drzwiami przeszklonymi, zgodnie z pkt 13 wymagań technicznych, użytkowych i funkcjonalnych.

Pytanie nr 5. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z obudową zewnętrzną ze stali nierdzewnej?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Obudowa ze stali nierdzewnej obniża funkcjonalność urządzenia, ze względu na trudności w zakresie utrzymania czystości chłodziarki. Na stali nierdzewnej pozostają wyraźne ślady użytkowania (odciski palców, dłoni).

Część nr 5: Chłodziarka laboratoryjna niska - 1 szt.

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach 60x67x80,5 cm (SzxGxW) z wbudowanym rejestratorem temperatury i z panelem sterowania z przyciskami membranowymi?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie dopuszcza chłodziarki o wymienionych parametrach ze względu na brak kompatybilności wymiarów chłodziarki z przeznaczonym na nią miejscem w zabudowie laboratoryjnej.

Pytanie nr 2. Zamawiający wymaga "Dodatkowego czujnika temperatury, z możliwością umieszczania w dowolnym miejscu w urządzeniu." do czego ten czujnik maiłby służyć? Do czego ma być podłączony? Chodzi o dodatkowy rejestrator temperatury czy też dodatkowy sterownik zabezpieczający przed przymrożeniem?

Odpowiedź: Użytkownik będzie mógł umieścić dodatkowy czujnik temperatury w dowolnym miejscu we wnętrzu urządzenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu monitorować można obszary, w których umieszczone są szczególnie wrażliwe na działanie temperatury odczynniki.

Czujnik powinien być podłączony do sterownika chłodziarki z możliwością wyświetlenia temperatury na panelu chłodziarki.

Część nr 9:  Zamrażarka laboratoryjna dwudrzwiowa – 3 szt.

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z obudową zewnętrzną ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Obudowa ze stali nierdzewnej obniża funkcjonalność urządzenia, ze względu na trudności w zakresie utrzymania czystości chłodziarki. Na stali nierdzewnej pozostają wyraźne ślady użytkowania (odciski palców, dłoni).

- Zgodnie z art. 137 ust. 1  ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:

- W zakresie Części nr 3:

w załączniku nr 2 do SWZ, w ust. 2. WYMAGANIA OGÓLNE po pkt 5) dodaje się pkt 6)

- w załączeniu Załącznik nr 2 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZEŚĆ NR 3 (modyfikacja nr 1).

- W zakresie Części nr 4:

w załączniku nr 2 do SWZ, w ust. 1. WYMAGANIA TECHNICZNE, UŻYTKOWE i FUNKCJONALNE zmienia się treść pkt 2) i pkt 5), w ust. 2. WYMAGANIA OGÓLNE po pkt 5) dodaje się pkt 6) 
- w załączeniu Załącznik nr 2 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZEŚĆ NR 4 (modyfikacja nr 1).

- W zakresie Części nr 9:

w załączniku nr 2 do SWZ, w ust. 2. WYMAGANIA OGÓLNE po pkt 5) dodaje się pkt 6)  
- w załączeniu Załącznik nr 2 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZEŚĆ NR 9 (modyfikacja nr 1).

- W Części XI SWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- Wykonawca składający ofertę jest nią związany nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu  terminu składania ofert, tj. do dnia 18.10.2023 r.

- W Części XIV SWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.07.2023 r., do godz. 09:00.

- W Części XV SWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2023 r. o godz. 09:10.

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Jednocześnie Zamawiający zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB

#### …………............................

#### mgr Konrad Raczkowski /podpis na oryginale/

#### Załączniki:

- Załącznik nr 2 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZEŚĆ NR 3 (modyfikacja nr 1)

- Załącznik nr 2 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZEŚĆ NR 4 (modyfikacja nr 1)

#### Załącznik nr 2 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZEŚĆ NR 9 (modyfikacja nr 1)