## Nr postępowania : 13 Z TP 21

## Załącznik nr 1-3  do SWZ

…………………………..															zmodyfikowany

Nazwa i adres Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PAKIET 3:   Przedmiot zamówienia: Analizator do diagnostyki chorób zakaźnych dla Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej (CPV: 38434580-5).

Producent: …………………………..

Oferowany model:  …………………

Rok produkcji aparatu: 2020/2021 …………………………

| L.p. | Parametry | Parametr graniczny | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1 | System oparty na reakcji Real Time PCR | TAK | - |  |
| 2 | System zapewniający zintegrowaną izolację materiału genetycznego, amplifikację i detekcję w jednym procesie, bez konieczności transferu próbki, w sposób w pełni zautomatyzowany, z możliwością wykonania badania w pojedynczej próbce | TAK | - |  |
| 3 | Możliwość ciągłego monitorowania przebiegu reakcji | TAK | - |  |
| 4 | Poza oceną obecności materiału genetycznego wirusa SARS CoV-2, system umożliwi również wykrywanie drobnoustrojów odpowiedzialnych za inne choroby zakaźne: gruźlicę, wzw C i B, HIV, grypę A i B, RSV, infekcje C. difficile oraz wykrywanie mechanizmów oporności bakterii MSRA, VRE, KPC, NDM, VIM, IMP-1, OXA, TBC XDR i RIF | TAK | - |  |
| 5 | Maksymalny czas uzyskania pojedynczego wyniku w kierunku SARS CoV-2 60 minut | TAK | 60 minut – 0 pkt Poniżej 60 minut – 10 pkt |  |
| 6 | Możliwość jednoczesnego prowadzenia badań w 1 - 4 próbkach | TAK | - |  |
| 7 | System zawierający, poza analizatorem, komputer z odpowiednim oprogramowaniem i czytnik kodów kreskowych | TAK | - |  |
| 8 | Równoczesne dostarczenie urządzenia typu UPS zabezpieczającego pracę systemu przez co najmniej 20 minut | TAK | 20 minut – 0 pkt Powyżej 20 minut – 10 pkt |  |
| II. GWARANCJA |  |  |  |  |
| 9 | Gwarancja 24 miesiące | TAK | - |  |