**Załącznik nr 1**

**EZP/72/20**

**Informacje ogólne o komunikacji elektronicznej dotyczące postępowania przetargowego.**

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. „Platformy Zakupowej" dostępnej pod adresem [**https://platformazakupowa.pl/skpp**](https://platformazakupowa.pl/skpp)

Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w **Regulaminie platformazakupowa.pl,** który jest uzupełnieniem niniejszej instrukcji.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim.
2. Informacje i dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem zostały zamieszczone w zakładce „Postępowania". W celu zapoznania się z zamieszczonymi informacjami lub dokumentami należy przejść do tej zakładki.
3. **Poniżej Zamawiający przedstawia wymagania techniczno-organizacyjne związane z udziałem Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:**

**A/**  Złożenie oferty, w tym oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w art. 25a z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; dalej: „ustawa"), **wymaga od Wykonawcy posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.**

**B`/**Ofertę może złożyć Wykonawca na Platformie Zakupowej. W celu założenia konta na Platformie Zakupowej należy wybrać zakładkę „Załóż konto", następnie należy wypełnić formularze i postępować zgodnie z poleceniami wyświetlającymi się na ekranie monitora.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem **Formularz składania oferty** dostępnym na **platformie zakupowej** w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

- Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku tj. w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

- Ofertę należy złożyć wraz z wszystkimi wymaganymi i wymienionymi przez Zamawiającego w SIWZ dokumentami (m.in.: formularz ofertowy, formularz cenowy, JEDZ i inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego), **w jednym pliku opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

Natomiast w przypadku złożenia oferty wraz z ww. dokumentami, **w odrębnych plikach**, **każdy z tych plików musi być osobno podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,**

**- Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do składanie oświadczeń w imieniu Wykonawcy, powinien być w odrębnym pliku, podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę**

**-**Zamawiający dopuszcza również podpisanie ww. dokumentów, w formie skompresowanej, poprzez opatrzenie całego pliku jednym podpisem kwalifikowanym, jest to równoznaczne z poświadczaniem za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie z osobna każdego ze kompresowanych plików.

- Po wypełnieniu **Formularza składania oferty** i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk **„Przejdź do podsumowania”. Oferta oraz dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z wymogiem Zamawiającego.**

**- Należy sprawdzić poprawność złożonej oferty oraz załączonych plików.**

**C/** Wykonawca składa ofertę, która w przypadku prawidłowego złożenia zostaje automatycznie zaszyfrowana przez system. Nie jest możliwe zapoznanie się z treścią złożonej oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.

**E/** Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku dopuszczalna wielkość jednego pliku  **150 MB przy maksymalnej ilości 10 plików.**

**Zamawiający, zgodnie z § 3 ust, 3 Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości 150 MB. Zalecany format: -pdf.**

**F/**Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

**G/** Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić, wycofać ofertę za pośrednictwem **Formularza składania oferty.**

- Z uwagi na to, że oferta jest zaszyfrowana nie można jej edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu (zakończenia) wyznaczonego na składanie ofert w postępowaniu.

- Jeżeli wykonawca składający ofertę jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty następuje od razu po złożeniu nowej oferty.

- Wycofanie oferty jest możliwe do zakończenia terminu składania ofert.

**- System pozwala na złożenie oferty po terminie przy kliknięciu przycisku „Odblokuj formularz”, ale w przypadku złożenia oferty po terminie Wykonawca otrzymuje automatyczny komunikat, że oferta została złożona po terminie.**

**4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych Dz.U.z 2017 r. poz. 1320; dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:**

1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
4. włączona obsługa JavaScript,
5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików pdf.

5. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:

1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego, gdyż jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez system, co następuje po terminie otwarcia ofert,
2. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do oferty elektronicznej datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się w kolumnie dotyczącej danej oferty, w sekcji - "Data złożenia oferty".

6. Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji, określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:

1. dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;
2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.

Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem [**https://platformazakupowa.pl/skpp**](https://platformazakupowa.pl/skpp) w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:link do instrukcji dla wykonawców https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

1. **Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne. W celu ułatwienia Wykonawcom korzystania z Platformy Zakupowej operator platformy uruchomił Centrum Wsparcia Klienta, które służy pomocą techniczną pod numerem tel. 22 101 02 02 lub e-mai: cwk@pl**[**atformazakupowa.pl**](http://atformazakupowa.pl/)
2. **Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl/skpp.**
3. **W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w ogłoszeniu i SIWZ, nie dotyczyskładania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą**

**Załącznik nr 2**

**EZP/72/20**

**Wykaz przedmiotu zamówienia (wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) należy dołączyć do oferty (załącznik do Formularza ofertowego) w wersji elektronicznej. Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

**Wykaz/opis przedmiotu zamówienia**

**WADIUM: 6.700,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość** | **Cena brutto** wypełnia wyk, który ma siedzibę na terytorium RP | Wartość pozycji brutto wypełnia wyk, który ma siedzibę na terytorium RP | **Stawka VAT %** *dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów* | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* |
| **1** | Sterylizator parowy na 6 jednostek STU, zasilany elektrycznie | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| **2.** | Wózek wsadowy dwupoziomowy o pojemności 6 jednostek wsadowych o wymiarach 600 x 300 x 300 mm . | 1 szt.. |  |  |  |  |  |
| **3.** | Wózki załadowczo-rozładowcze umożliwiające przemieszczanie 6-jednostkowego wózka wsadowego oraz załadunek i rozładunek sterylizatora . | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| **4** | Koszt usługi finansowania umowy leasingu | 1 usł. |  |  |  |  |  |
| **5** | Opłata wstępna (10% wartości netto przedmiotu leasingu) | xxx |  |  |  |  |  |
| **6** | Opłata końcowa (0,10% wartości netto przedmiotu leasingu) | xxx |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA (suma pozycji 1+2+3+4** | **xxxxx** | **XXXXXXXXX** |  | **Xxxxxxxx** | xxxxxxxx | Xxxxxxxx |

**Cena całego zadania netto za okres 48 miesięcy** ........................................................................... Słownie:..................................................................................................................................................................................

**Cena całego zadania brutto za okres 48 miesięcy** .................................................................................

Słownie:............................................................................................................................................................................

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE**

**Producent: ……………………….**

**Rok produkcji:…………………..**

**Model/typ:…………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis parametru** | **Warunek konieczny** | **Wykonawca poda wymagane informacje celem oceny kryteriów.**  **Pozycje zaznaczone „xxx..” wykonawca nie wypełnia, tylko potwierdzi pod tabelą spełnienie wymagań podanych w niniejszej tabeli.** |
|  | Urządzenie nowe, nieregenerowane, nie powystawowe, nieużywane | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Budowa urządzenia zgodna z EN 285 | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wymiary zewnętrzne nie większe niż: wys.195 cm, szer.100 cm | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Urządzenie wyposażone we wbudowaną wytwornicę pary. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Moc urządzenia maksymalnie 43kVA | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Możliwość przeprowadzania procedury walidacyjnej zgodnie z EN-ISO-17665 **lub równoważne, tj.** Wykonawca, zamiast dokumentu, wymienionego powyżej może posiadać dokument równoważny do wymaganego wystawiony przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Komora o wielkości umożliwiającej umieszczenie 6 jednostek sterylizacyjnych o wymiarach 600 x 300 x 300 mm zgodnie z PN-EN 285 **lub równoważne, tj.** Wykonawca, zamiast dokumentu, wymienionego powyżej może posiadać dokument równoważny do wymaganego wystawiony przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Komora przelotowa, dwudrzwiowa, prostopadłościenna, wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacyjnych, bez przewężenia kanałem uszczelki | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Grubość ścian komory oraz płaszcza min 4 mm | Grubość min 4 | **Kryterium parametry techniczne:**  Grubość min 4 mm – 0 pkt  Grubość powyżej 4 mm – 5 pkt  Podać ……….  W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje grubość min 4 mm |
|  | Powierzchnia komory polerowana mechanicznie Ra≤0,8 µm, nie dopuszcza się elektro polerowania ze względu na zmniejszenie przewodności cieplnej, ani kuleczkowania ze względu na utrudnione czyszczenie powierzchni | TAK | Podać……………. |
|  | Ergonomiczna wysokość załadowcza komory, nie większa niż 850 mm (wysokość dolnej krawędzi komory) | TAK | Podać……………. |
|  | Komora, drzwi oraz płaszcz wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 1.4571 | TAK | Podać……………. |
|  | Drzwi komory płaskie od strony komory | TAK |  |
|  | Orurowanie procesowe oraz zawory wykonane ze stali nierdzewnej - wszystkie połączenia sztywne (nie dopuszcza się połączeń elastycznych) | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Płaszcz parowy pierścieniowy wykonany w sposób umożliwiający kontrolę spawów przez UDT | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Izolacja termiczna komory, płaszcza, drzwi komory oraz instalacji parowej | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Rama sterylizatora oraz osłony wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4301 | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Komora wyposażona w szyny w celu łatwego załadunku i rozładunku sterylizatora | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Drzwi komory automatycznie otwierane w płaszczyźnie pionowej bez możliwości jednoczesnego otwarcia drzwi po stronie załadowczej oraz wyładowczej | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zabezpieczenie uniemożliwiające otwarcie drzwi aż do momentu osiągnięcia w komorze ciśnienia otoczenia | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zabezpieczenie uniemożliwiające uruchomienie programu przy niedomkniętych drzwiach komory | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Bezsprzęgłowy system napędu drzwi komory wyposażony w silnik elektryczny, nie wymagający regulacji prędkości ani siły nacisku | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zmiana kierunku ruchu drzwi po napotkaniu przeszkody, powodująca zwolnienie nacisku wywoływanego przez drzwi na przeszkodę | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Drzwi komory uszczelniane przy użyciu uszczelki pneumatycznej (wypełnianej sprężonym powietrzem), nie wymagającej czyszczenia ani smarowania (załączyć potwierdzenie producenta) | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pomiar oraz wyświetlanie na ekranie sterownika wartości ciśnienia w uszczelkach drzwi komory | TAK /NIE | **Kryterium parametry techniczne:**  TAK = 5 **pkt**  NIE = **0 pkt**  Podać: ………  W przypadku braku informacji  Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Żywotność uszczelki co najmniej 3000 cykli | TAK | Podać :…………………. |
|  | Fizyczna blokada drzwi podczas cyklu przez pneumatyczne bolce ryglujące | TAK /NIE | **Kryterium parametry techniczne:**  TAK = 5 **pkt**  NIE = **0 pkt**  Podać: ………  W przypadku braku informacji  Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Pompa próżniowa uszczelniana pierścieniem wodnym | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wbudowany system testujący spełniający funkcję Przyrządu Testowego Procesu (PCD) spełniający wymagania zgodnie z normą PN-EN 17665 **lub równoważne, tj.** Wykonawca, zamiast dokumentu, wymienionego powyżej może posiadać dokument równoważny do wymaganego wystawiony przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wbudowany system testujący równoważny ze standardowym zestawem testowym Bowie&Dick’a zgodnie z normą PN-EN 285 oraz PN-EN 11140 **lub równoważne, tj.** Wykonawca, zamiast dokumentu, wymienionego powyżej może posiadać dokument równoważny do wymaganego wystawiony przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wbudowany system oszczędzania wody chłodzącej wyposażony w zbiornik cyrkulacyjny z czujnikiem temperatury, pompę cyrkulacyjną, oraz skraplacz płytowy. | TAK /NIE | **Kryterium parametry techniczne:**  TAK = 5 **pkt**  NIE = **0 pkt**  Podać: ………  W przypadku braku informacji  Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Łatwo dostępne wyłączniki bezpieczeństwa, po stronie załadowczej i rozładowczej | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Programy testujący Bowie&Dick’ | TAK | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Program próżniowego testu szczelności | TAK | Xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Co najmniej 6 programów sterylizacyjnych 134°C i 121°C, w tym program do sterylizacji narzędzi w kontenerach, program do ciężkiego załadunku oraz program przeciwprionowy – czas ekspozycji 18 min. (opisać) | TAK | Podać : …………………… |
|  | Brak ograniczeń typu wsad minimalny | TAK /NIE | **Kryterium parametry techniczne:**  TAK = 5 **pkt**  NIE = **0 pkt**  Podać: ………  W przypadku braku informacji  Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Pomiar ciśnienia w komorze realizowany przez dwa niezależne sensory oraz dwa niezależne, różne układy przetwarzające, niezależne od ciśnienia atmosferycznego | TAK | Xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Co najmniej 2 zawory bezpieczeństwa zabezpieczające wytwornicę pary, komorę oraz płaszcz komory | TAK | Xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Sterownik mikroprocesorowy wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 7” po stronie załadowczej. | min7” | **Kryterium parametry techniczne:**  Przekątna Min 7‘’ – 0 pkt  Przekątna powyżej 7’’ – 5 pkt  Podać ……….  W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje wartość min tj. 7” |
|  | Ekran dotykowy umieszczony poniżej górnej krawędzi komory | TAK /NIE | **Kryterium parametry techniczne:**  TAK = 5 **pkt**  NIE = **0 pkt**  Podać: ………  W przypadku braku informacji  Zamawiający przyjmuje NIE |
|  | Panel sterujący po stronie wyładowczej zgodny z PN- EN 285 **lub równoważne, tj.** Wykonawca, zamiast dokumentu, wymienionego powyżej może posiadać dokument równoważny do wymaganego wystawiony przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. | TAK | Xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Na ekranie dotykowym prezentacja cyklu w postaci alfanumerycznej (czasy rozpoczęcia poszczególnych faz cyklu, ciśnienie i temperatura w komorze w każdej fazie) oraz graficznej (przebieg ciśnienia i temperatury w funkcji czasu). | TAK | Xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wygaszacz ekranu dotykowego w postaci zegara odliczającego czas do końca procesu – białe cyfry na czarnym tle. | TAK | Xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Archiwizacja cykli sterylizacyjnych na drukarce wbudowanej po stronie załadowczej urządzenia, w sterowniku urządzenia oraz na dowolnym komputerze w sieci lokalnej do której podłączony zostanie sterownik urządzenia | TAK | Xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wydruk cyklu na wbudowanej drukarce w postaci alfanumerycznej informacje zgodne z PN-EN 285 **lub równoważne, tj.** Wykonawca, zamiast dokumentu, wymienionego powyżej może posiadać dokument równoważny do wymaganego wystawiony przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  oraz graficznej (wykres przebiegu temperatury i ciśnienia w komorze w funkcji czasu) | TAK | Xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Przeglądanie archiwalnych cykli sterylizacyjnych na ekranie sterownika z możliwością ponownego wydruku wybranego cyklu | TAK | Xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Komunikaty na wyświetlaczu, opisy na panelu operatora oraz wydruk w języku polskim | TAK | Xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Możliwość zdalnego podglądu stanu sterylizatora, przebiegu cyklu i ustawień w czasie rzeczywistym na komputerze w sieci lokalnej użytkownika lub poprzez sieć internet | TAK | Xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wbudowane porty do komunikacji: RS 232, Ethernet 10/100, USB | TAK | Xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wózki wsadowe ze stali kwasoodpornej wyposażone w łożyskowane kółka ze stali kwasoodpornej, wysokość górnej półki regulowana, możliwych co najmniej 6 ustawień | TAK | Podać :…………………. |
|  | Wózki transportowe ze stali kwasoodpornej wyposażony w 4 kółka skrętne z bieżnią z niebrudzącego materiału z możliwością blokady co najmniej 2 kółek | TAK | Xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wózki załadowczo-rozładowcze z możliwością stabilnego dokowania do sterylizatora, zwolnienie blokady przy użyciu systemu dźwigni | TAK | Xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Blokada wózka wsadowego na wózku załadowczo-rozładowczym uniemożliwiająca zsunięcie się wózka wsadowego w czasie manewrów na terenie Centralnej Sterylizatorni, zwolnienie blokady automatyczne po zadokowaniu do sterylizatora | TAK | Xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wytwornica pary zasilana wodą uzdatnioną o parametrach zgodnych z normą PN- EN 285 **lub równoważne, tj.** Wykonawca, zamiast dokumentu, wymienionego powyżej może posiadać dokument równoważny do wymaganego wystawiony przez podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. | TAK | Xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wytwornica pary zabezpieczona wyłącznikiem ciśnieniowym z manualnym resetem oraz wyłącznikiem termicznym | TAK | Xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | **Wyposażenie dla 1 urządzenia:** |  |  |
|  | Wózek wsadowy dwupoziomowy o pojemności 6 jednostek wsadowych o wymiarach 600 x 300 x 300 mm – 1 szt. | TAK | Xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wózki załadowczo-rozładowcze umożliwiające przemieszczanie 6-jednostkowego wózka wsadowego oraz załadunek i rozładunek sterylizatora – 2 szt. | TAK | Xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Autoryzowany przez producenta serwis urządzeń z siedzibą max 50 km od miejsca instalacji urządzeń.  Podać dokładną lokalizację danego punktu serwisowego aktualnej na dzień składania ofert oraz gotowości do podjęcia działań w czasie opisanym w pkt 60. | TAK | podać lokalizację……………. |
|  | Czas reakcji serwisu rozumiany jako wizytę w szpitalu celem usunięcia usterki lub jej diagnostyki, nie dopuszcza się diagnostyki zdalnej - max 12h od momentu zgłoszenia. | TAK | Xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | a. Zespół urządzeń gotowy do użytku powinien być poddany ocenie zgodności, powinien spełniać wymagania prawa krajowego w szczególności z następującymi dyrektywami: ciśnieniową PED 2014/68/UE, maszynową 2006/42/WE; kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE oraz dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/UE.  Zakres  dostarczonej dokumentacji w szczególności powinien obejmować: - deklarację zgodności (j. polski) wraz z wykazem urządzeń (potwierdzony przez Jednostkę Notyfikowaną) wchodzących w skład zespołu urządzeń; - protokół oceny końcowej Jednostki Notyfikowanej uczestniczącej w ocenie zgodności zespołu; - instrukcję eksploatacji zespołu urządzeń ciśnieniowych w j. polskim z określeniem czasu życia urządzenia; - dokumentację rejestracyjną  wymaganą przez rozp. M.G.P. i P.S. z dnia 09.07.2003r. (Dz. U, Nr 135, poz. 1269) przy rejestrowaniu urządzeń ciśnieniowych w Urzędzie Dozoru Technicznego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację.  b. Producent sterylizatora jako zespołu urządzeń  ciśnieniowych po uzyskaniu pełnomocnictwa zleceniodawcy zobowiązany jest do zgłoszenia oraz rejestracji (uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację zgodnie z ustawą o dozorze technicznym Dz. U. z 2019r. poz. 667) urządzeń ciśnieniowych  wchodzących w skład zespołu urządzeń – sterylizatora. | TAK | Xxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ostateczny termin dostarczenia, instalacji i bezawaryjnego rozruchu przedmiotu zamówienia w terminie do 12 tygodni od podpisania umowy. | Max 12 tygodni | **Kryterium termin dostawy:**  12 tygodni = 0 pkt  11-10 tygodni – 2 pkt  poniżej 10 tygodni – 5 pkt  Podać : ………….  W przypadku braku informacji o dostawie i Zamawiający przyjmuje dostawę 12 tygodni |
|  | Okres gwarancji 36 miesiące od daty podpisania „Protokołu instalacji i szkolenia”. | TAK | Xxxxxxxxxxxxxxxxx |

**Wykonawca wypełni tabelę zgodnie z wymogiem Zamawiającego.**

**Oferta niezgodna z treścią SIWZ zostanie odrzucona.**

**Wykonawca oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.**

**Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę „ wykaz przedmiotu zamówienia” obejmujący urządzenie, zgodny z załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia załącznikiem nr 1 ( tabela) należy załączyć do oferty.**

**Oświadczam,**

**że zaproponowane urządzenia spełniają wszystkie wymagana określone przez Zamawiającego w SIWZ, wymienione w tabeli powyżej.**

**Załącznik nr 2A**

**EZP/72/20 – (przekazać w wersji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym)**

**Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego**

**w Poznaniu, ul. Długa ½,**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:  ***przetarg nieograniczony***

Przedmiot zamówienia: **Leasing finansowy : sterylizator parowy -2 szt.**

Termin wykonania zamówienia: **max 12 tygodni od** **podpisania umowy**

**1. Dane Wykonawcy:**

**(nazwa firmy)**

**(adres siedziby)**

**(województwo, powiat)**

**adres e-mail** - ***Niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczną (awaria)***

**Nr NIP(podać numer unijny)…......................................... ....................................................................**

**2. Cena leasingu na zaproponowany przedmiot zamówienia.**

Rata leasingowa (netto) za jeden miesiąc …………………………………………………………………

Słownie:……………………………………………………………………………………….…….……

Opłata wstępna (netto) …………………………………………………………………………………….

Słownie:……………………………………………………………………………………………..……..

Opłata końcowa (netto) …………………………………………………………..………………………..

Słownie:……………………………………………………………………………………………………..

Podać cenę netto oferty za okres 48 miesięcy ……………………………………………………………….

Słownie:………………………………………………………………………………………………………

Wartość podatku VAT ……………………………………………………………………………………….

Słownie: …………………………………………………………………………………………………….

Podać cenę brutto oferty (z VAT) za okres 48 miesięcy …………………………………………………….

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………”

*Stawka podatku VAT nie obowiązuje z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub Wykonawca nie ma siedziby na terytorium RP, a obowiązek podatkowy ciąży na Zamawiającym (metoda odwrotnego obciążenia – revers chargé)*

***Wykonawca potwierdzi ……………………………..(w przypadku braku informacji oznacza, że metoda nie ma zastosowania).***

**3. Wymagane dane do kryteriów oceny ofert:**

**a)** Termin dostawy **– max 12 tygodni od** **podpisania umowy**

Z uwagi na kryterium oceny ofert „termin dostawy”, Wykonawca termin dostawy poda w załączniku nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia…” (tabela), poz. 62.

**Brak podania terminu oznacza zaproponowanie terminu maksymalnego, tj. max 12 tygodni od**  **podpisania umowy**

**6.** Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy i opisem przedmiotu) i nie wnosimy zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

**7.** W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

**8. Lista załączników:**

1. Zał. nr 2 - Wykaz przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik nr 6 – oświadczenie (dot. RODO)
3. itd

**\*Miejsca wykropkowane wypełnia**

**Załącznik nr 4**

**EZP/72/20**

**Wykonawca oświadczenie dostarczy zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, w formie elektronicznej na Platformie zakupowej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

**Wykonawca:**

............................................................. **……………………….**

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:*

*NIP/PESEL, KRS/CEiDG) data*

reprezentowany przez:

………………………………………

**Dotyczy postępowania na: Leasing finansowy : sterylizator parowy -2 szt.**

**INFORMACJA**

**o przynależności do grupy kapitałowej**

(zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp)

**oświadczam, że Wykonawca:**

* **nie należy do grupy kapitałowej\***
* **należy do grupy kapitałowej\***(Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w terminie określonym w SIWZ cz. II, ust 1.6.).

*\*zaznaczyć właściwe*

**Załącznik nr 5**

**EZP/72/20**

*Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego*

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest */nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/;*
* inspektorem ochrony danych osobowych w */nazwa zamawiającego/* jest Pani/Pani */imię i nazwisko, kontakt: adres e-mail, telefon/* ***\****;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego */dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/* prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W związku z powyższym Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z zał. Nr 6.

**Załącznik nr 6**

**(Wykonawca oświadczenie dołączy do oferty w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)**

**EZP/72/20**

***Przedmiot:* Leasing finansowy : sterylizator parowy -2 szt.**

**Zamawiający:**

Szpital Kliniczny Przemienienia

Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w

Poznaniu,

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

**Wykonawca:**

............................................................. **……………………….**

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:*

*NIP/PESEL, KRS/CEiDG) data*

reprezentowany przez:

………………………………………

**Oświadczenie wykonawcy**

*w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO*

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)