Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 14.09.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp na Ratalny zakup fabrycznie nowego aparatu tomograficznego na potrzeby NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o., nr sprawy: ZP/N/12/22

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 08-09.09.2022 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 135 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

- Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ, pkt 9

Prosimy o korektę oczywistej omyłki pisarskiej, gdzie zamawiający wymaga podania ilości warstw akwizycyjnych dla jednego obrotu lampa-detektor.

Czy dla  Zamawiającego, akwizycja jest tożsama z uzyskaniem 64 warstw/ obrót układu lampa-detektor i wprowadzi korektę zapisu, prezentowaną jak poniżej?

| 9. | Aparat umożliwiający uzyskanie min. 64 submilimetrowych warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor i jednej energii promieniowania. | ≥ 64 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 3 do SWZ – pkt. 9, w następujący sposób:

| 9. | Możliwość uzyskania min. 64 Ilość warstw akwizycyjnych dla badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor i jednej energii promieniowania. | ≥ 64 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 2

- Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ, pkt 14

| 14. | Funkcja „treningu oddechowego” umożliwiająca przećwiczenie z pacjentem wstrzymywania oddechu przed wykonaniem badania. | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Aby móc złożyć ważną i konkurencyjną ofertę, wymagana jest zgoda Zamawiającego.

Trening oddechowy polegający na zaznajomieniu się pacjenta z komendami wydawanymi podczas danej procedury badania,skupia się na odpowiednim w czasie nabrania i wypuszczenia powietrza w taki sposób, aby komfortowo utrzymać powietrze w płucach.

Czy Zamawiający uzna komendy głosowe jako funkcję treningu oddechowego?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna komendy głosowe jako funkcję treningu oddechowego.

Ponadto, Zamawiający po przeanalizowaniu zapisów pkt. 14 OPZ,  dopuszcza jako opcję – wskaźnik informujący pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu i możliwości wypuszczenia powietrza.

| 14. | Funkcja „treningu oddechowego” umożliwiająca przećwiczenie z pacjentem wstrzymywania oddechu przed wykonaniem badania. Opcjonalnie Wskaźnik informujący pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu i możliwości wypuszczenia powietrza | TAK, podać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 3

- Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ

Nowoczesne tomografy komputerowe posiadają  możliwość wyposażenia w  oprogramowanie umożliwiające ocenę  zwapnień naczyń wieńcowych. Umożliwia to wczesne zdiagnozowanie  udarów niedokrwiennych mięśnia sercowego.

Czy Zamawiający wprowadzi nowy, premiowany punkt prezentowany poniżej, który zwiększy konkurencyjność ofert i ich atrakcyjność?

|  | Możliwość wykonania badań oceny zwapnień tętnic wieńcowych, niezależnie od ustawień napięć ( kV) | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 4

- Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ, pkt 15

| 15. | Przynajmniej jeden monitor wbudowany w gantry wyświetlający niezbędne informacje m.in. rodzaj badania, ułożenie pacjenta, opóźnienie startu badania, czas skanowania, EKG. | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający, uzna jako rozwiązanie równoważne, tablet osadzony na stacji dokującej gantry tomografu, który wyświetla wszystkie wymienione w punkcie informacje?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tabletu osadzonego na stacji dokującej gantry tomografu, który wyświetla wszystkie wymienione w punkcie informacje pod warunkiem, że tablet osadzony będzie w sposób trwały, zapewniający bezpieczeństwo użytkowania (zostanie zabezpieczony przed przypadkowym wypięciem i uszkodzeniem).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania aparatu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 13.09.2022 r. – pytanie nr 4).

Pytanie nr 5

- Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ, pkt 25

| 25. | Zakres ruchu w poziomie | ≥170 [cm] |  | 170 cm – 0 pkt >170 cm – 10 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Aby móc złożyć ważną i konkurencyjną ofertę, wymagana jest zgoda Zamawiającego.

Czy Zamawiający zmieni  minimum parametru, tj. dopuści stół o zakresie ruchu poziomego wynoszącego 168 cm?

Pragniemy zwrócić uwagę zamawiającemu, że 2 centymetrowa różnica, nie wpłynie negatywnie na płynność i wygodę pracy a umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Tym samym, zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 3 do SWZ – pkt. 25, w następujący sposób:

| 25. | Zakres ruchu w poziomie | ≥168 [cm] |  | 168 cm – 0 pkt >168 cm – 10 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 6

- Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ

Zamawiający premiuje wiele funkcjonalności, zwiększających komfort i szybkość wykonywanych badań.

Jedną z funkcjonalności ułatwiających opis badań, jest automatyczne etykietowanie kręgów w kręgosłupie i żeber, co rzutuje na wydajniejszą i wygodniejszą pracę lekarza radiologa.

Czy Zamawiający, chcąc zwiększyć konkurencyjność i atrakcyjność ofert, wprowadzi poniższy zapis?

| 2. | Automatyczne wykonywanie rekonstrukcji kręgosłupa dopasowane do jego naturalnych krzywizn z możliwością etykietowania kręgów oraz żeber | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 7

- Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 64

| 64. | Konsola lekarska wyposażona w dwa monitory kolorowe, diagnostyczne o przekątnej min. 19” | TAK, podać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stacji lekarskiej wyposażonej w 1  szerokoformatowy wysokiej klasy monitor 30” ? Proponowane przez  nas rozwiązanie umożliwia diagnozowanie ze  znacznie wyższą jakością,   z  ponad dwukrotnie wyższą  rozdzielczością 4MPix .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania  stacji lekarskiej wyposażonej w 1 szerokoformatowy wysokiej klasy monitor 30”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania aparatu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 13.09.2022 r. – pytanie nr 7).

Pytanie nr 8

- Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 75

| 75. | Oprogramowanie do analizy rozedmy płuc, min.: a) ekstrakcja płata płucnego b) pomiar gęstości i objętości płuc c) ocena ilościowa współczynnika rozedmy płuc d) pomiar powierzchni / średnicy ściany oskrzeli Opcjonalnie Oprogramowanie do analizy POChP, obejmujące zapalenie oskrzeli oraz rozedmę płuc, min.: a) wyświetlanie wewnętrznych i zewnętrznych konturów, b) automatyczna segmentacja płuc i dróg oddechowych c) pomiary grubości ścian d) segmentacja i wizualizacja płatów | TAK, podać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie systemu bez funkcjonalności analizy rozedmy płuc, natomiast posiadający szereg automatycznych algorytmów, tworzące standardowe rekonstrukcje dla różnych organów/obszarów w badaniach CT?

Proponowane funkcjonalności:
 Automatyczne rozpoznawanie i wyodrębnianie z funkcjonalnością tworzenia standardowych rekonstrukcji dla następujących organów dla badań TK:

- Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja głowy i szyj

- Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja kości skroniowej lewej i prawej

- Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja kości oczodołowej lewej i prawej

- Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja zatok w głowie

- Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja siodła tureckiego

- Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja koła Willisa (COW)

- Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja żeber

- Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja kręgosłupa

- Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja serca i naczyń

- Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja aorty/łuku aorty

- Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja łopatki lewej i prawej

- Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja miednicy

- Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja kolana lewego i prawego

- Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja stawu skokowego lewego i prawego

- Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja stopy lewej i prawej

Pozytywna odpowiedź pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający po przeanalizowaniu zapisów pkt 75 OPZ, odstępuje od wymagania oprogramowania określonego w tym punkcie.

Tym samym Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 3 do SWZ, poprzez wykreślenie pkt 75 (tabela). Jednocześnie zmieni się numeracja poszczególnych punktów OPZ.

Zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 9

- Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ, pkt 76

| 76. | - Oprogramowanie do obrazowania, wykrywania, oceny ilościowej i oceny stopnia zajęcia naczyń procesem miażdżycowym. | - TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie oprogramowania do oceny naczyń oraz oceny procesu miażdżycowego poprzez:

- Rekonstrukcje MIP (Maximum Intensity Projection), VRT (Volume Rendering Technique), Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne

- Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej

- Automatyczne usuwania obrazu stołu z obrazów CT

- Oprogramowanie umożliwiające swobodny obrót rozwiniętego naczynia wokół osi centralnej oraz pomiar światła naczynia w wybranych punktach.

- Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości i wizualizacja struktury naczyniowej w obrębie głowy i szyi metodą porównawczą typu DSA, na bazie dwóch zestawów danych obrazowych, przed i po podaniu środka kontrastowego.

Pozytywna odpowiedź pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie oprogramowania do oceny naczyń oraz oceny procesu miażdżycowego poprzez:

- Rekonstrukcje MIP (Maximum Intensity Projection), VRT (Volume Rendering Technique), Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne

- Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej

- Automatyczne usuwania obrazu stołu z obrazów CT

- Oprogramowanie umożliwiające swobodny obrót rozwiniętego naczynia wokół osi centralnej oraz pomiar światła naczynia w wybranych punktach.

- Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości i wizualizacja struktury naczyniowej w obrębie głowy i szyi metodą porównawczą typu DSA, na bazie dwóch zestawów danych obrazowych, przed i po podaniu środka kontrastowego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania aparatu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 13.09.2022 r. – pytanie nr 9).

Pytanie nr 10

- Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 77

| 77. | Oprogramowanie do do wykrywania zmian chorobowych w okrężnicy: - - automatyczna segmentacja okrężnicy, - - elektroniczne oczyszczenie obrazu, - - automatyczne wykrywanie polipów, - - wirtualna endoskopia. | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie oprogramowania o zbliżonych możliwościach:

- Wizualizacja okrężnicy w projekcjach MPR i VRT

- automatyczna lub ręczna segmentacja okrężnicy

- zestaw filtrów VRT do wizualizacji obrazu 3D

- automatyczne lub ręczne wykrywanie polipów

- Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające wizualizację dróg oddechowych, jelit oraz struktur wypełnionych płynem.

Pozytywna odpowiedź pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie oprogramowania o zbliżonych możliwościach:

- Wizualizacja okrężnicy w projekcjach MPR i VRT

- automatyczna lub ręczna segmentacja okrężnicy

- zestaw filtrów VRT do wizualizacji obrazu 3D

- automatyczne lub ręczne wykrywanie polipów

- Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające wizualizację dróg oddechowych, jelit oraz struktur wypełnionych płynem.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania aparatu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 13.09.2022 r. – pytanie nr 10).

Pytanie nr 11

- Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat fabrycznie nowy z datą produkcji listopad-grudzień  2021?

Umożliwi to zarówno szybszą dostawę jak i złożenie bardziej korzystnej cenowo oferty przy zachowaniu wszystkich wymogów SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 12

- Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy Wykonawca działa w Konsorcjum, Zamawiający dopuszcza możliwość wyodrębnienia kosztów finansowania na fakturze jako odrębną pozycję. Pozwoli to uniknąć dodatkowych kosztów VAT od finansowania, gdyż finansowanie jako odrębna usługa (zgodnie z posiadaną interpretacją podatkową otrzymaną przez Wykonawcę od Ministerstwa Finansów) jest zwolniona z podatku VAT (stawka zw.)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyodrębnienia kosztów finansowania na fakturze jako odrębną pozycję.

Pytanie nr 13

- Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ

Prosimy o dodanie ust. 7 celem doprecyzowania: „Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność  w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia  ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 14

- Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ, pkt 78-100

Prosimy o dopuszczenie ofert z automatycznym, bezwkładowym wstrzykiwaczem kontrastu, cechującym się poniższymi parametrami:

- Strzykawka automatyczna do sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku TK, rok produkcji 2022.

- Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 12h / 3600ml płynów / 20 pacjentów lub 24h / 6000ml środka kontrastującego.

- Kolorowy ekran dotykowy na konsoli zdalnego sterowania.

- Kolorowy ekran dotykowy na głowicy wstrzykiwacza.

- Wyświetlanie wszystkich parametrów i funkcji aparatu z możliwością dokonywania zmian i ustawień zarówno na konsoli zdalnego sterowania jak i na głowicy strzykawki.

- Funkcja automatycznego napełniania.

- Funkcja testowania drożności naczyń.

- Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów min. 9,1 bar (132 psi).

- Prędkość przepływu 0,1-9,7ml/s, możliwość regulacji skokiem 0,1 ml/s.

- Możliwość zapisania i odtworzenia prawie nieograniczonej ilości protokołów do max pamięci 2 GB

- Możliwość przeprowadzenia mieszania płynów za pomocą iniekcji naprzemiennej kontrastu i soli fizjologicznej w różnych stężeniach: (zawartość środka kontrastowego 15%, 20%,25% 30%,50%).

- Możliwość wyboru z przygotowanego przez producenta menu wstrzykiwacza marki różnych producentów środka kontrastowego (z uwagi na różne parametry lepkości i osmolalności środków kontrastowych).

- Możliwość wyboru z przygotowanego przez producenta menu wstrzykiwacza stężenia środka kontrastowego (w celu obliczenia optymalnych parametrów prędkości podania środka).

- Możliwość wyboru z przygotowanego przez producenta menu wstrzykiwacza objętości butelki (w celu dokładnej kalkulacji czy ilość kontrastu zapewni możliwość wykonania zleconego badania).

- Możliwość wprowadzenia do pamięci wstrzykiwacza prawie nieograniczoną ilość (2GB pamięci) dedykowanych protokołów podania kontrastu i NaCl.

- Aktywne utrzymanie temperatury wstępnie nagrzanego kontrastu, zintegrowane ze strzykawką.

- Zasilanie sieciowe 100-240V, 50/60 Hz, kable przebiegają w kanałach technicznych pomieszczenia TK.

- Autoryzowany serwis gwarancyjny najbliższy lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim.

- Pakiet startowy na min. 10 badań.

Opisywane urządzenie umożliwia wykonywanie wszystkich rodzajów badań, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjentów i personelu obsługującego a ponadto oferuje szereg innych walorów użytkowych, które wpływają na komfort pracy oraz znaczące zmniejszenie kosztów codziennej eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wstrzykiwacza o w/w parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania sprzętu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 13.09.2022 r. – pytanie nr 13).

Pytanie nr 15

- Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ, pkt 81

Prosimy o dopuszczenie wstrzykiwacza, którego materiały eksploatacyjne zawierają znikome ilości związków DEHP (ftalan dietylohekylu), gdzie ich typ i rodzaj został zbadany w niezależnym i akredytowanym laboratorium. Wyniki badania zgodności chemicznej wykazały, że ilość wypłukanych związków DEHP w ścieżce płynu mieści się poniżej granicy bezpieczeństwa i nie stwarza zagrożenia toksykologicznego. Wniosek dla całej populacji (osób dorosłych, dzieci i noworodków) jest taki, że ryzyko działań toksycznych jest niskie i jest mało prawdopodobne, aby produkt spowodował szkodę. Ponadto oferowane wyroby są dopuszczone do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wstrzykiwacza o w/w parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania sprzętu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 13.09.2022 r. – pytanie nr 15).

Pytanie nr 16

- Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ, pkt 78-100

Czy zamawiający wymaga, aby oferowany wstrzykiwacz posiadał dedykowaną funkcję wyboru rozmiaru wkłucia, indywidualnie dla każdego pacjenta w celu określenia faktycznych przepływów podawanych środków kontrastujących i soli fizjologicznej? Powyższa funkcjonalność zapewnia precyzyjne określenie prędkości przy zmieniających się parametrach fizyko-chemicznych zarówno dla różnych środków kontrastujących jak i dla różnych rozmiarów stosowanych dostępów żylnych (wenflonów). Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjentów minimalizując ryzyko potencjalnego wynaczynienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił takiego wymogu w SWZ, natomiast dopuszcza w/w rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania sprzętu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 13.09.2022 r. – pytanie nr 16).

Pytanie nr 17

- Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ, pkt 98

Prosimy o odstąpienie od wymogu: „Wstrzykiwacz sprzężony z oferowanym tomografem” Uzasadnienie: Zamawiający w punkcie nr 62, wymaga: „Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych.”. Opisane wymaganie, tj. monitorowanie w czasie rzeczywistym danych zawierających stopień wysycenia środka cieniującego w ciele pacjenta, które po osiągnięciu odpowiedniego wysycenia kontrastu w zadanym obszarze umożliwia automatyczne lub ręczne rozpoczęcie badania. W ten sposób we współrealizowanych dotychczas projektach spełnione jest sprzężenie wstrzykiwacza z tomografem, umożliwiające automatyczny start badania bez potrzeby fizycznej integracji tomografu i wstrzykiwacza. Powyższa funkcjonalność zapewnia możliwość wykonania wszystkich typów/rodzajów badań z udziałem automatycznego wstrzykiwacza kontrastu bez sprzężenia wg CAN.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wstrzykiwacza, który nie jest sprzężony z oferowanym tomografem.

Tym samym, Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 3 do SWZ w następujący sposób:

| 97. | Wstrzykiwacz sprzężony z oferowanym tomografem | TAK/ NIE, podać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Adam Koniuk – Prezes Zarządu

(podpis na oryginale)

Magdalena Wiadomska – Łażewska – Wiceprezes Zarządu

(podpisy na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 14 września 2022 r.