## TESTY
| Dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych |  |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 2 do SWZ
DZP/PN/92/2023
Testy do identyfikacji i lekowrażliwości
Sukcesywna dostawa testów, odczynników oraz najem sprzętu wraz z oprzyrządowaniem na 36 miesięcy
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Wielkość opak. | Cena jedn. netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Cena jedn. brutto (za 1 opak.) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa handlowa, Producent
I | Testy
1 | Pałeczki Gram ujemne. Testy do identyfikacji biochemicznej i oznaczania lekowrażliwości bakterii gram ujemnych | 138 | opak. | 25
2 | Ziarniaki Gram dodatnie. Testy do identyfikacji biochemicznej i oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich | 60 | opak. | 25
3 | Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | 6 | opak. | 25
4 | Pałeczki Gram ujemne. - Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii gram ujemnych | 6 | opak. | 25
5 | Ziarniaki Gram dodatnie. Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich | 6 | opak. | 25
razem (I)
II | Odczynniki, akcesoria i materiały do wykonania wyżej wymionionych badań (wypełnia wykonawca). Wyboru testu dokonuje Zamawiający podczas składania zamówienia *
1
2
Razem (II)
III | Najem * |  |  |  | Cena jedn. netto (za 1 m-c) | Stawka VAT (%) | Cena jedn. brutto (za 1 opak.) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | Analizator | 36 | miesiące
razem (III)
razem (I,II,III)
* Zamawiający zezwala na dodawanie dodatkowych wierszy w zależności od potrzeb
W ramach najmu sprzętu Wykonawca zapewni Zamawiającemu materiały eksploatacyjne umożliwiające ciągłą, nieprzerwaną pracę sprzętu przez cały czas trwania umowy. Za zapewnienie ciągłej pracy sprzętu odpowiedzialny jest Wykonawca, który zobowiązuje się do konserwacji i serwisu sprzętu.
Dotyczy najmu analizatora, 1 szt. dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, Pracownia Bakteriologii, ul. Powstańców Śląskich 8, Zawiercie
Analizator
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji (nie starszy niż wyprodukowany w 2020 r.):
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Analizator wraz z listwą zasilającą oraz zasilaczem UPS | Tak
2 | Automatyczny analizator do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący szybkie testy identyfikacyjne oraz oznaczający wrażliwość na antybiotyki drobnoustrojów Gram(-) oraz Gram(+), identyfikujący grzyby drożdżopodobne | Tak (podać)
3 | Pojemność analizatora do identyfikacji i lekowrażliwości co najmniej 40 stacji inkubacyjno-pomiarowych | Tak (podać)
4 | Możliwość wykonywania testów identyfikacji i lekowrażliwości oddzielnie oraz łącznie na jednym module testowym | Tak
5 | Testy identyfikacji oparte o minimum 2 różne metody detekcji oraz 2 kontrole odczytu na module testowym | Tak (podać)
6 | Odczyt testów lekowrażliwości oparty o system podwójnych wskaźników – min. 2 różne uzupełniające się metody detekcji (wzrost masy bakteryjnej – pomiar gęstości inokulum bakterii, intensywność metabolizmu bakterii) | Tak (podać)
7 | Możliwość wykonania testu identyfikacji i lekowrażliwości w trybie 0,25 i 0,5 McFarlanda oraz pomiaru gęstości inokulum za pomocą odpowiedniego densytometru mierzącego gęstość z dokładnością 0,01 – potwierdzone procedurą producenta. | Tak (podać)
8 | Szczelne i nieodwracalne zamknięcie testów po napełnieniu bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym | Tak
9 | Analizator wykonujący wszystkie niezbędne testy identyfikacyjne bez konieczności dodawania w sposób automatyczny lub manualny jakichkolwiek odczynników w komorze inkubacyjnej aparatu | Tak
10 | Testy do identyfikacji i lekowrażliwości zaopatrzone w unikatowe kody kreskowe naklejone przez producenta w procesie ich produkcji | Tak (podać)
11 | Możliwość podawania wyniku testu lekowrażliwości w postaci wartości MIC (3-10 stężeń antybiotyków) w ciągu geometrycznym – bez omijania stężeń pośrednich zgodnie z zaleceniami CLSI oraz EUCAST | Tak
12 | Możliwość wykrywania mechanizmów oporności z uwzględnieniem : MRS (S.aureus, CN Staphylococcus) , HLAR, ESBL („Fenotypowy test potwierdzający” na każdym panelu G (-)) , hiperprodukcja chromosomalnych β – laktamaz u Klebsiella oxytoca –Hyper K1 (OXY), oporność Enterococcus na glikopeptydy – VRE (VanA, VanB), MLSb, BL, oporność gronkowców na glikopeptydy (VISA, VRSA) , oporność pałeczek Gram(-) na karbapenemazy związana z wytwarzaniem przez drobnoustroje karbapenemaz | Tak (podać)
13 | Antybiotyki wymagane do oznaczania lekowrażliwości dla pałek Gram (-) : Ampicylina, Amoksycylina/kw. klawulanowy, Piperacylina , Piperacylina/tazobaktam, Cefuroksym, Cefotaksym lub Ceftriakson, Ceftazydym, Cefepim, Ertapenem, Imipenem, Meropenem, Gentamycyna, Amikacyna, Tobramycyna, Ciprofloksacyna, Lewofloksacyna, Tigecyklina, Trimetoprim/sulfametoksazol | Tak (podać)
14 | Antybiotyki wymagane do oznaczania lekowrażliwości dla pałek Gram (-) w moczu : Ampicylina , Amoksycylina/kw. klawulanowy , Piperacylina/tazobaktam, Cefaleksyna, Cefuroksym, Cefotaksym lub Ceftriakson , Ceftazydym, Cefepim, Ertapenem, Imipenem, Meropenem, Gentamycyna, Ciprofloksacyna, Trimetoprim/sulfametoksazol, Nitrofurantoina, Fosfomycyna | Tak (podać)
15 | Antybiotyki wymagane do oznaczania lekowrażliwości dla bakterii Gram (+) :Amikacyna, Ampicylina, Cefoksytyna, Ciprofloksacyna, Klindamycyna , Doksycyklina lub Tetracyklina, Erytromycyna, Fosfomycyna , Kwas fusydowy, Gentamycyna , Linezolid, Moksifloksacyna, Mupirocyna, Nitrofurantoina, Oksacylina, Penicylina, Rifampicyna, Teikoplanina, Tobramycyna, Trimetoprim, Trimetoprim/sulfametoksazol, Wankomycyna | Tak (podać)
16 | Określenie klas karbapenemaz wg Amblera u pałeczek G(-) opornych na karbapenemy | Tak
17 | Oprogramowanie analizatora zgodnie z EUCAST 2022 zwalidowane, wprowadzone bezpośrednio przez producenta i posiadające dokumentację producenta z możliwością wydrukowania reguł eksperckich EUCAST przez Zamawiająego. Ponadto stała aktualizacja oprogramowania analizatora zgodnie z aktualnymi rekomendacjami EUCAST przez Wykonawcę | Tak
18 | Analizator posiada niezależny, zwalidowany przez producenta program kontroli jakości aparatu (QC) | Tak
19 | Ciągłe kontrolowanie badanych próbek (automatyczna kalibracja i kontrola poprawności pracy wykonywana przez analizator) | Tak
20 | Czas uzyskania wyniku lekowrażliwości (liczony od momentu inkubacji panelu) : 6-20 godzin | Tak (podać)
21 | Analizator z oprogramowaniem weryfikującym poprawność uzyskanych wyników badań – zgodność lekowrażliwości z identyfikacją | Tak
22 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | Tak
23 | Urządzenie UPS pozwalające na podtrzymanie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej | Tak
24 | Data ważności wszystkich zużywalnych odczynników – min. 6 miesięcy od daty dostawy | Tak (podać)
25 | Dwukrotne przeszkolenie personelu Zamawiającego w obsłudze aparatu i interpretacji wyników - 6 osób | Tak
26 | Dwukrotne przeszkolenie lekarzy w zakresie antybiotykoterapii | Tak
27 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
28 | Dostarczenie wraz z analizatorem na okres obowiązywania umowy, w cenie najmu analizatora, wymaganych przez producenta analizatora oraz producenta odczynników do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości, szczepów wzorcowych do kontroli jakości w ilości niezbędnej do przeprowadzania kontroli przez cały okres obowiązywania umowy - niniejszy wymóg dotyczy przypadku gdy w oferowanym analizatorze są stosowane inne szczepy wzorcowe niż wymienione w aktualnych zaleceniach EUCAST do rutynowej kontroli jakości. | Tak
29 | Przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy wliczone w cenę oferty | Tak
30 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego - podjęta naprawa) maksimum 24 h od zgłoszenia (liczone w dni robocze), naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych. Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonanie naprawy w przypadku kiedy usunięcie usterek i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów max. do 7 dni roboczych. | Tak
31 | W razie awarii dłuższej niż 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii wstawienie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowanego analizatora | Tak
32 | Dwukierunkowa transmisja danych i komunikacja z systemem informatycznym pracowni – INFOMEDICA firmy ASSECO. Pokrycie kosztów podłczenia oraz konfiguracji do w/w systemu pokrywa Wykonawca | Tak
33 | Dostarczenie wraz z analizatorem na okres obowiązywania umowy, oprzyrządowania (pipety, dozowniki, densytometr z zestawem kalibratorów) koniecznego do pracy na analizatorze w cenie jego najmu oraz zapewnienie kalibracji pipet jeżeli jest ona wymagana | Tak
34 | Analizator, odczynniki, kontrole, materiały eksploatacyjne i zużywalne stanowią spójny system analityczny i pochodzą od jednego producenta | Tak
35 | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie analizatora u Zamawiającego - w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym, Pracownia Bakteriologii w Zawierciu, ul. Powstańców Śląskich 8 w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy | Tak
* niepotrzebne skreślić
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SWZ.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)