Postępowanie nr 14 Z PN 21

Załącznik nr 1-2 do SWZ

Nazwa Wykonawcy  ..............................

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PAKIET 2:   Przedmiot zamówienia: Wirówka laboratoryjna na probówki typu Falcon 50 ml dla Zakładu Patomorfologii

(CPV:42931100-2).

Producent: …………………………..

Oferowany model: ……………………..

Rok produkcji aparatu: 2020/2021

| L.p. | Parametry | Parametr graniczny | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego określić |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1 | Wirówka stołowa wentylowana. | TAK | - | - |
| 2 | Komora wirowania wykonana ze stali odpornej na rdzę. | TAK | - | - |
| 3 | Wyposażona w rotor horyzontalny, autoklawowalny, umożliwiający wirowanie minimum 4 probówek typu Falcon 50 ml. | TAK | - | - |
| 4 | Maksymalna prędkość wirowania dla wymaganego wirnika minimum 4000 RPM, skok co najmniej 10 RPM. | TAK | skok co 10 RPM – 0 pkt. skok co 5 RPM – 5 pkt. skok co 1 RPM – 10 pkt. |  |
| 5 | Maksymalne przyspieszenie dla wymaganego wirnika minimum 2400 xg, skok co najmniej 10 xg | TAK | skok co 10 xg – 0 pkt. skok co 5 xg – 5 pkt. skok co 1 xg – 10 pkt. |  |
| 6 | Maksymalny poziom głośności przy maksymalnych obrotach 60 dB(A) | TAK | - | - |
| 7 | Silnik bezszczotkowy | TAK | - | - |
| 8 | Sterowanie mikroprocesorowe z czytelnym wyświetlaczem LCD / LED | TAK | - | - |
| 9 | Precyzyjne ustawienie parametrów wirowania wg obrotów lub RCF | TAK | - | - |
| 10 | Możliwość zapisu minimum 20 programów użytkownika | TAK | - | - |
| 11 | Minimum 8 stopni rozpędzania minimum 8 stopni hamowania | TAK | - | - |
| 12 | Możliwość automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu wirowania | TAK | - | - |
| 13 | Możliwość awaryjnego otwierania wirówki w przypadku braku zasilania lub awarii urządzenia | TAK | - | - |
| 14 | System automatycznego rozpoznania zainstalowanego rotora i kontrola niewyważenia | TAK | - | - |
| 15 | Zabezpieczenie przed otwarciem komory wirowniczej podczas wirowania | TAK | - | - |
| 16 | Zabezpieczenie przed przegrzaniem wirówki oraz silnika | TAK | - | - |
| 17 | Automatyczne przeliczanie RPM na RCF, możliwość programowania tych wartości z opcją ograniczenia dostępu poprzez wprowadzenie hasła | TAK | - | - |
| 18 | Wymiary zewnętrzne wirówki : 290 x 350 x 450 mm (+/- 5%) (wys. x szer. x gł.). Wysokość z otwartą pokrywą max. 590 mm | TAK | - | - |
| 19 | Zasilanie 230 V 50/60 Hz | TAK | - | - |
| 20 | Możliwość doposażenia wirówki w wirnik umożliwiający przygotowanie minimum 4 preparatów cytodiagnostycznych z odzyskaniem nadsączu z RCF min. 700 xg | TAK | - | - |
| 21 | 100 szt. probówek polipropylenowych typu Falcon 50 ml (wymiary 30 x 115 mm), sterylnych, bez pirogenów, w opakowaniach zbiorczych (1 op. max. 25 szt.) | TAK | - | - |
| - GWARANCJA |  |  |  |  |
| 22 | Gwarancja 24 miesiące | TAK | - | - |