Załącznik nr 4.2. do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 2 - Zamrażarka niskotemperaturowa m02 x 1szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania szczegółowego opisania parametrów) |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r. |  |
|  | Pojemność komory zamrażarki: nie mniejsza niż 259 l |  |
|  | zakres temperatury: - 86 do - 50ºC |  |
|  | regulacja temperatury skokowo co 0,1ºC |  |
|  | stabilność temperatury w -80ºC: ± 1,5ºC (w geometrycznym środku komory) |  |
|  | dwie komory wewnętrzne, każda zamykana oddzielnie |  |
|  | Wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304 |  |
|  | Obudowa zewnętrzna malowana proszkowo |  |
|  | obieg powietrza naturalny |  |
|  | Mikroprocesorowy sterownik temperatury i czasu: • min. 4,3”, czytelny, kolorowy wyświetlacz dotykowy – wartości widoczne pod każdym kątem, niezależnie od stopnia natężenia światła w pomieszczeniu •komunikacja i transfer danych przez: LAN, USB • wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy • alarm wizualny i dźwiękowy • pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych oraz programów • możliwość obsługi w rękawiczkach lateksowych • rejestr zdarzeń (otwarcie drzwi, zanik zasilania, przekroczenie temperatury) • szybka wizualna informacja o stanie urządzenia •szybka zmiana parametrów programu |  |
|  | Regulacja czasu utrzymania zadanej temperatury (od 1 min do 31 dni) lub praca ciągła |  |
|  | Podgląd zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia |  |
|  | Rejestracja średniej, min i maks. wartości temperatury dla każdego segmentu |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury |  |
|  | Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury |  |
|  | Kontrola zaniku napięcia |  |
|  | Zegar czasu rzeczywistego |  |
|  | Alarm dźwiękowy |  |
|  | Otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika fi=20 mm |  |
|  | Zamknięcie na klucz, min. dwa klucze w zestawie |  |
|  | Sygnalizacja otwartych drzwi |  |
|  | Wymiary urządzenia maksymalne 880x1390x960 mm (szerokośćx wysokość x głębokość) +/-5% |  |
|  | Wymiary komory min. 620x770x580 mm (szerokośćx wysokość x głębokość) +/-5% |  |
|  | 2 półki (po jednej w każdej komorze), 4 poziomy przechowywania |  |
|  | Rejestrator temperatury: Zakres pomiarowy -195 do +1350 °C (dla termopary tyk K) Dokładność - ±(0,5 + 0,5 % mierz.wart.) °C Rozdzielczość - 0,1 °C Wymiary – maksimum 95 x 75 x 30,5 mm ( szerokość x wysokość x głębokość) +/- 5% Temperatura pracy - -30 do +50 °C Klasa zabezpieczenia - IP54 Pamięć - 10 000 wartości pomiarowe / kanał W komplecie sonda- elastyczna, o małej średnicy, zanurz. końcówka pomiarowa, idealna do pomiarów w niewielkich objętościach takich jak szalki Petriego lub do pomiarów powierzchni (np. mocowanie taśmą samoprzylepną), TC Typ K, 2 m, przewód kompensacyjny z izolacją FEP, odporny na temperaturę do 200 °C, przewód owalny o wymiarach: 2.2 mm x 1.4mm |  |

Dokument należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym

osób/-y uprawnionych/-ej