Załącznik A do Formularza oferty_ZMIANA

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe

| Lp. | Parametry/cechy - wymagane | Oferowane (wpisać „Tak” / „Nie” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko fabrycznie nowe; rok produkcji – 2023. |  |
| 2. | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. |  |
| 3. | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża. Wszystkie przewody umieszczone w listwie stanowiącej tunel dla przewodów zasilających siłowniki. |  |
| 4. | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 155 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi, wjazd do dźwigów osobowych oraz możliwość podjechania podnośnikiem dla pacjentów. |  |
| 5. | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2120 mm (- 30 mm, + 60 mm) - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami: maksimum 1000 mm (wymiary leża/materaca: minimum 850 mm x 2000 mm) |  |
| 6. | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome. Leże wypełnione płytami z tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi z możliwością montażu pasów unieruchamiających. |  |
| 7. | Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej: max. 30 sekund. |  |
| 8. | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa o grubości minimum 4 mm, z kolorowymi wklejkami, z możliwością blokowania przed niezamierzonym wypadnięciem w czasie transportu. Szczyty łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. |  |
| 9. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów (min. 6 kolorów) |  |
| 10. | Zasilanie elektryczne 220/230 V Przewód zasilający skrętny wyposażony w tworzywowy lub metalowy uchwyt na kabel zasilający na czas transportu łóżka. |  |
| 11. | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. |  |
| 12. | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-72° (± 2°) - segment uda 0-34° (± 2°), - kąt przechyłu Trendelenburga 0-17° (-3°, +2°), - kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-17° (-3°, +2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. |  |
| 13. | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: od 360 mm (± 20 mm) do 790 mm (- 55 mm; + 50 mm) |  |
| 14. | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny za pomocą blokady magnetycznej. Pilot pracuje w 2 trybach, tryb pielęgniarski dostęp do funkcji ratunkowych CPR i pozycja antyszokowa. Pozycje dostępne w trybie pacjenta: Regulacja oparcia pleców, regulacja wysokości leża, regulacja segmentu uda. Dedykowany przycisk dla pozycji siedzącej (pozycja krzesła kardiologicznego). Dedykowany przycisk dla niskiej pozycji leża (tj. pozycja do spania). |  |
| 15. | Łóżko posiadające funkcję krzesła kardiologicznego uzyskiwaną na pilocie pacjenta oraz funkcję CPR elektryczne poziomowanie leża pozycja do reanimacji pacjenta. |  |
| 16. | Barierki lakierowane proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o grubości min. 20 mm, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku. Barierka pozbawiona ostrych krawędzi oraz miejsc gromadzenia się brudu. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. Barierki zabezpieczające pacjenta na min. ¾ długości leża. |  |
| 17. | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod segmentem wezgłowia, oznaczona kolorem pomarańczowym. Dźwignia CPR umożliwiająca mechaniczne uniesienie segmentu pleców w przypadku braku zasilania (alternatywny napęd) Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta |  |
| 18. | Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne. |  |
| 19. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko podczas transportu pacjenta. |  |
| 20. | Leże w części środkowej wyprofilowane w celu pełnienia funkcji uchwytu materaca. Nie dopuszcza się uchwytów materaca zlokalizowanych w segmencie nożnym leża powodujące urazy kończyn i otarć podczas opuszczania łóżka. |  |
| 21. | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 125 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. |  |
| 22. | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg |  |
| 23. | Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża). |  |
| 24. | Elementy wyposażenia łóżek: - Materac - 79 szt. - przeznaczony dla szpitali lub innych placówek medycznych, stosowany w profilaktyce przeciwodleżynowej i leczeniu odleżyn, - materac składający się z dwóch warstw, - górna warstwa materaca o wysokości od 11-9cm (9cm w sekcji głowy, 11cm w sekcji nóg) wykonana z pianki o gęstości 25kg/m3, posiadający unikalny 3-strefowy profil (głowa – tułów – nogi), który zmniejsza nacisk na tkankę miękką ciała, poprawia cyrkulację powietrza utrzymując suchą skórę, - posiadający specjalne, wzdłużne i symetryczne nacięcia w okolicy lędźwiowej części kręgosłupa, kości ogonowej i miednicy niwelujące napięcie powierzchniowe pianki, - dolna warstwa materaca o wysokości 4cm: wykonana z pianki o gęstości 28kg/m3 i zwiększonej twardości, stabilizującej materac oraz zmniejszającej nacisk podłoża na ciało użytkownika, - wymiary dostosowane do leża, - wyposażony w pokrowiec paroprzepuszczalny, nieprzemakalny zamek w kształcie litery„C”. - Wysięgnik z uchwytem do ręki - 99 szt. - Wypełnienie barierek bocznych ( protektor ) - 5 szt. |  |
| 25. | - Deklaracja zgodności , - Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych - Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami - Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. |  |
| 26. | Gwarancja: minimum 24 miesiące (parametr punktowany) |  |
| 27. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 28. | Czas reakcji serwisu: maksimum 72 godziny |  |
| 29. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę.

Oferowane łóżka muszą posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowane łóżka któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Producent:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa, typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Kalkulacja ceny

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT …% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Łóżko szpitalne | szt. | 99 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |
| 2 | Materac | szt. | 79 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |
| 3 | Wysięgnik z uchwytem do ręki | szt. | 99 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |
| 4 | Wypełnienie barierek bocznych (protektor) | szt. | 5 | ……………. | …………..….. | .………. | …………….…….. |
| RAZEM Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, kwoty należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4) |  |  |  |  | …………..….. | .………. | …………….…….. |

Miejscowość, data ………………………………………