Załącznik nr 1 – parametry techniczne do Pakietu nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZBUDOWY REZONANSU MAGNETYCZNEGO 1,5T

DO WERSJI CYFROWEJ ORAZ Rozbudowa posiadanego rozwiązania do postprocessingu i analizy danych MR i TK poprzez dostawę systemu typu klient-serwer z możliwością wykorzystania licencji aplikacji klinicznych z aktualnie posiadanych stacji lekarskich.

| LP | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Producent | Podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Rozbudowa systemu MR do postaci cyfrowej systemu RF obejmująca wymianę modułów nadawczego i odbiorczego RF, cewek powierzchniowych, stołu MR, upgrade oprogramowania konsoli operatorskich, migrację aplikacji klinicznych ze stacji opisowych na serwer aplikacyjny | Podać |  | Bez punktacji |
| 3 | Rozbudowa wykonywana bez otwierania pomieszczenia badań MR (klatki Faraday’a i/lub ścian zewnętrznych) | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
| 4 | Rozbudowa w oparciu o elementy nowe, nieużywane i nieregenerowane. Rok produkcji 2018 | TAK. Podać |  | Bez punktacji |
| II | MAGNES |  |  |  |
| 1 | Zachowanie obecnych parametrów magnesu tj. homogeniczności i pola obrazowania | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Zachowany maksymalny wymiar FOV [cm] min. 53 cm we wszystkich osiach | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
| 3 | Zachowanie średnicy otworu pacjenta w najwęższym miejscu (magnes z systemem SHIM, cewkami gradientowymi, cewką nadawczo-odbiorczą i obudowami) po rozbudowie min 60 cm. | TAK, Podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
| 4 | Nowe obudowy magnesu z pierścieniem oświetlający na froncie obudowy w celu minimalizacji stresu pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
| III | SYSTEM GRADIENTOWY |  |  |  |
| 1 | Zachowanie minimalnych parametrów obecnie posiadanego układu gradientowego | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Maksymalna, rzeczywista amplituda we wszystkich osiach x, y, z (równocześnie) możliwa do zastosowania w obrazowaniu klinicznym w FoV 53 cm; wymagane nie mniej niż 60 mT/m. | TAK, Podać wartość [mT/m] |  | Wartość największa 10 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 3 | Maksymalny, rzeczywisty SlewRate (we wszystkich osiach x, y, z równocześnie), możliwy do zastosowania w obrazowaniu klinicznym, w FoV 53 cm; wymagane nie mniej niż 180 T/m/s. | TAK, Podać wartość [T/m/s] |  | Bez punktacji proporcjonalnie |
| IV | system rf |  |  |  |
| 1 | Wymiana systemu RF na cyfrowy o parametrach minimalnych jak poniżej | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Moc wzmacniacza nie mniej niż 18 kW | Podać [kW] |  | Bez punktacji |
| 3 | Rozdzielczość amplitudowa odbiornika; wymagane ≥ 32 bity | TAK, Podać [bity] |  | Bez punktacji |
| 4 | System z transmisją cyfrową od cewek powierzchniowych pacjenta (ucyfrowienie sygnału RF na stole MR lub bezpośrednio w cewkach) | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | System w pełni cyfrowy (technologia cewek z wyjściem optycznym dStream lub równoważna) bez limitu ilości odbiorczych kanałów RF | TAK, Podać typ rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 6 | Dynamika sygnału (SNR) sekcji odbiorczej modułu RF minimum 180 dB | Podać [dB] |  | Wartość największa 10 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 7 | Cyfrowa filtracja RF | TAK |  | Bez punktacji |
| 8 | Kontrola częstotliwości | TAK |  | Bez punktacji |
| 9 | Kontrola fazy | TAK |  | Bez punktacji |
| 10 | Kontrola amplitudy | TAK |  | Bez punktacji |
| 11 | System minimalizacji SAR | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| V | CEWKI NOWEGO CYFROWEGO SYSTEMU RF |  |  |  |
| 1 | Zintegrowana cewka nadawczo–odbiorcza w obudowie magnesu (whole body) | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek do badania głowy i szyi (neuro-vascular) umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE , iPAT, ASSET, lub zgodnie z nomenklaturą producenta) z możliwością wykonywania badań ze zdemontowaną górną częścią cewki | TAK, min.20 elementów pomiarowych i min. 20 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego |  | Bez punktacji |
| 3 | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego kręgosłupa (C, Th, L) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; | TAK, min. 32 kanały odbiorcze. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego |  | Bez punktacji |
| 4 | „Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek do badania całego ośrodkowego układu nerwowego (głowy i kręgosłupa) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu, zgodnie z nomenklaturą producenta. W skład zestawu mogą wchodzić cewki wymienione w punktach V.2 i V.3.” | TAK, min. 50 kanałów odbiorcze w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego |  | Bez punktacji |
| 5 | Wielokanałowa cewka powierzchniowa do badania jamy brzusznej lub klatki piersiowej w zakresie minimum 50 cm bez repozycjonowania pacjenta, cewki, umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE , iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta), minimum 32 elementowa | TAK/NIE |  | TAK 10 pkt. Nie 0 pkt. |
| 6 | Zestaw cewek do badania całego ciała w zakresie minimum 200 cm, umożliwiający stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE , iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta). W skład zestawu mogą wchodzić cewki wymienione w punktach od 13 do 16 | TAK, min. 100 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu-Podać. Podać nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki równoległej. |  | Bez punktacji |
| 7 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu kolanowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki, czy jest cewką nadawczo –odbiorczą techniki obrazowania równoległego. |  | Bez punktacji |
| 8 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do nadgarstka i dłoni pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego. |  | Bez punktacji |
| 9 | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu barkowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Bez punktacji |
| 10 | Dedykowana endorektalna cewka do badania prostaty, wielorazowa z końcówkami wymiennymi | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 11 | Cewka elastyczna lub częściowo elastyczna typu „duży flex” umożliwiająca obrazowanie kończyn, podudzia, kolana (obrzękniętego stawu), łokcia oraz nadgarstka pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Bez punktacji |
| 12 | Cewka elastyczna typu „średni flex” lub według nomenklatury producenta, umożliwiająca badania tętnic szyjnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz obrazowania małych stawów (np. łokieć, przedramię nadgarstek, kostka) | TAK, min. 6 kanałów odbiorcze w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Bez punktacji |
| 13 | Cewka dedykowana do badania piersi, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 7 kanałów odbiorczycg w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Bez punktacji |
| VI | OTOCZENIE PACJENTA |  |  |  |
| 1 | Wymiana stołu na stół o maksymalnym dopuszczalnym udźwigu (przy uwzględnieniu również ruchu pionowego stołu) ≥ 230 kg | TAK, Podać |  | Wartość największa 2 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| 2 | Stół z możliwością odłączania blatu | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | System monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech) dla wypracowania sygnałów synchronizujących | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | System automatycznych komend głosowych dla pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | System redukcji hałasu działający w oparciu o hardware i software | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
| 6 | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem. Wymagane słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością komunikacji z pacjentem i odsłuchu muzyki w trakcie badania | TAK |  | Bez punktacji |
| 7 | Interkom zintegrowany z systemem AUDIO | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 8 | Sygnalizacja dodatkowa, np.: gruszka, przycisk | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 9 | Marker laserowy lub świetlny lub inny | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 10 | Regulowany nawiew powietrza i natężenie oświetlenia w tunelu pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
| 11 | Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany programowo z protokołu podczas akwizycji danych), umożliwiający badanie dużych obszarów ciała ≥190 cm | TAK, Podać [cm] |  | Bez punktacji |
| 12 | Zestaw nowych niezbędnych podkładek i pasów mocujących do pozycjonowania pacjenta i cewek | TAK |  | Bez punktacji |
| 13 | Podstawka pod cewkę do badania tułowia, pozwalająca na wykonywanie badania bez cewki umieszczonej bezpośrednio na ciele pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
| 14 | Dedykowane i certyfikowane przez producenta rezonansu lustro możliwe do ustawienia nad głową pacjenta w badaniach głowy, kręgosłupa, tułowia, na którym dodatkowo będzie możliwe wyświetlanie istotnych komunikatów podczas badania jakim np. jest pozostały czas badania. | TAK |  | Bez punktacji |
| VII | APLIKACJE KLINICZNE |  |  |  |
| 1 | Upgrade posiadanych obecnie aplikacji klinicznych do najnowszej wersji oprogramowania z zachowaniem wszystkich funkcjonalności | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Doposażenie systemu w nowe aplikacje kliniczne wg poniższej listy | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 3 | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane planowanie badania głowy polegające na dostosowaniu badania do anatomii pacjenta, na podstawie jego budowy anatomicznej, bez wykorzystywania zaimplementowanych wzorców | TAK / NIE Jeśli tak, podać nazwę |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
| 4 | Bezkontrastowa perfuzja mózgu (Arterial Spin Labeling lub odpowiednio do nomenklatury producenta) z możliwością ilościowej oceny przepływów w obrębie całego mózgu w rozdzielczości izotropowej | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Dynamiczne badania angiograficzne 4D (3D dynamiczne w czasie) z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową, pozwalające na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania (TRICKS-XV lub TWIST lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 6 | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only przy użyciu sekwencji Turbo Spin Echo (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) w obrazowaniu ortopedycznym | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 7 | Szybkie sekwencje DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) działające w oparciu o sekwencje dwuechowe w obrazowaniu tułowia | TAK/NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK 5 pkt. NIE 0 pkt. |
| 8 | Sekwencje DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) umożliwiające supresję tłuszczu w oparciu o 7-pikowy model tłuszczu w obrazowaniu tułowia | TAK/NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK 5 pkt. NIE 0 pkt. |
| 9 | Obrazowanie dyfuzyjne w małym polu widzenia z wysoką rozdzielczością typu ZOOM Diffusion | Tak, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 10 | Obrazowanie techniką DARK BLOOD. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 11 | Automatyczne planowanie przekrojów przez bark, system działający w oparciu o analizę badanej anatomii, nakładający siatkę badań BEZ korzystania z zaimplementowanych wzorców | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 12 | Automatyczne planowanie przekrojów przez kolano, system działający w oparciu o analizę badanej anatomii, nakładający siatkę badań BEZ korzystania z zaimplementowanych wzorców | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 13 | Automatyczne planowanie przekrojów przez kręgosłup, system działający w oparciu o analizę badanej anatomii, nakładający siatkę badań BEZ korzystania z zaimplementowanych wzorców | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 14 | Automatyczne planowanie badania piersi polegające na automatycznym shimmingu w celu zapewnienia homogeniczności i wysokiej jakości obrazowania niezależnie od budowy anatomicznej pacjenta, również dla pacjentek z implantami piersi | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 15 | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only przy użyciu sekwencji Turbo Spin Echo (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) w badaniach tułowia | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
| 16 | Szybkie sekwencje DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) działające w oparciu o sekwencje dwuechowe w badaniach ortopedycznych | TAK/NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK 5 pkt. NIE 0 pkt. |
| 17 | Sekwencje DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) umożliwiające supresję tłuszczu w oparciu o 7-pikowy model tłuszczu w badaniach ortopedycznych | TAK/NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK 5 pkt. NIE 0 pkt. |
| 18 | Oprogramowanie do badania całego ciała w zakresie min. 200 cm pozwalające na automatyczne łączenie obrazów z całego badania | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 19 | Rozszerzenie pakietu redukcji artefaktów ruchowych o najnowszą wersję oprogramowania | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 20 | Oprogramowanie do eliminacji artefaktów pochodzących od implantów metalowych | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 21 | Oprogramowanie do automatycznego planowania badania pacjentów z implantami metalowymi warunkowo dopuszczonymi do badania MR, zapewniające bezpieczne wykonywanie badań i automatyczną optymalizację wszystkich sekwencji protokołu badania w celu uzyskania możliwie najlepszej jakości obrazowania w najkrótszym czasie | TAK/NIE |  | TAK 5 pkt. NIE 0 pkt. |
| VIII | KONSOLA OPERATORSKA APARATU I REKONSTRUKTOR |  |  |  |
| 1 | Wymiana konsoli operatorskiej i rekonstruktora na nowe, z bieżącej produkcji | TAK, Podać[GB] |  | Bez punktacji |
| 2 | Pojemność HD na obrazy diagnostyczne | TAK, Podać[GB] |  | Bez punktacji |
| 3 | Ilość obrazów archiwizowana na HD z matrycą 512 x 512 bez kompresji, minimum 60 000 obrazów | TAK, Podać [liczba] |  | Bez punktacji |
| 4 | Archiwizacja obrazów na DVD lub Blu-ray z dogrywaniem przeglądarki DICOM (DICOM Viewer), umożliwiającej odtwarzanie obrazów na PC | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy pełnym FoV: wymagane ≥ 29000 obrazów/s | TAK, Podać [obr/s] |  | Wartość największa 2 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| IX | OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ |  |  |  |
| 1 | Upgrade oprogramowania konsoli operatora do najnowszej wersji z zachowaniem wszystkich dotychczasowych funkcjonalności oraz uzupełnieniem o niezbędne oprogramowanie i sekwencje skanowania wymienione w specyfikacji | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Oprogramowanie do automatycznego zarządzania podłączonymi cewkami i ich poszczególnymi elementami w celu uzyskania najlepszej jakości obrazowania | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| X | SERWER APLIKACYJNY I STACJE LEKARSKIE ( z możliwością wykorzystania licencji aplikacji klinicznych z aktualnie posiadanych stacji lekarskich) |  |  |  |
| 1 | System pracujący w architekturze klient – serwer. | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Producent, nazwa i wersja oprogramowania. | Podać |  | Bez punktacji |
| 3 | Serwer w obudowie rack o minimalnych parametrach: Zainstalowane dwa procesory sześciordzeniowe osiągające min. 18000 pkt. w teście Passmark. RAM: 4x 8GB HDD: 3x 1,2 TB SAS 10k 2,5 in | TAK, podać konfigurację serwera |  | Bez punktacji |
| 4 | Stanowisko diagnostyczne (stacja kliencka serwera) - konsola lekarska dwumonitorowa –3 komplety: Komputer + 2 monitory. Dodatkowo cztery zasilacze UPS. Wyszczególnione w podpunktach 4.1 – 4.48 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | KOMPUTER |  |  |  |
| 4.1 | Obudowa typu Tower | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.2 | Procesor min. 4-rdzeniowy 8-wątkowy, min 3.50GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 10000 punktów z wbudowanym kontrolerem pamięci DDR4 2133MHz z kontrolą parzystości ECC. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.3 | Pamięć RAM DDR4 2x4GB 2133 MHz ECC niebuforowane możliwość rozbudowy do min 64GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.4 | Karta graficzna zintegrowana z procesorem | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.5 | Porty: Z przodu obudowy: 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x Power USB 2.0, 1x Wejście mikrofonowy, 1x Wyjście słuchawkowe, 1x Czytnik kart SD zlicowany z obudową (nie zajmujący żadnego slotu 2,5”, 3,5” 5,25”) Z tyłu obudowy: 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x DVI-I singiel link, 2x DisplayPort 1.2 (do użytku przez zintegrowany z procesorem układ graficzny), 1x Wejście audio, 1x Wejście audio, 1x Wejście mikrofonowe, 2x PS2 (klawiatura i mysz) 1x RJ45 1Gb Ethernet Wewnętrzne na płycie głównej: 1xUSB 3.0, 3xUSB 2.0 | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.6 | Dysk twardy: Min. 2x1TB SATA III 7200 obr./min., Konfiguracja dysków - RAID 1 Maxymalnie 4x port SATA 6Gb/s | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.7 | Porty rozszerzeń: 1x PCI Express Generacja 3 x16 1x PCI Express Generacja 3 x4 elektryczne/x16 złącze mechaniczne 1x PCI Express Generacja 3 x4 elektryczne/x4 złącze mechaniczne 1x PCI Express Generacja 3 x1 1x PCI 32bit (opcjonalnie) 1x M.2 (PCI Express Generacja 3 x4; obsługa pamięci do 110 mm długości) Zatoki zewnętrzne: 2x 5,25” 1x 9,5 mm Slim Optical Drive Bay Zatoki wewnętrzne: 2x 3,5” 1x 2,5” | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.8 | Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa 1Gb Ethernet | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.9 | Nagrywarka DVD +/- RW DL Slim ODD | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.10 | System operacyjny 64 bitowy w wersji na komputer PC z możliwością dołączenia do domeny Zamawiającego na poziomie funkcjonalności Windows Server 2003 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.11 | Zasilacz 400W o sprawności minimum 90% | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.12 | Wymagania dodatkowe Klawiatura USB w układzie polski programisty – produkcji producenta komputera Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) – produkcji producenta komputera | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.13 | Dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych karta graficzna o następujących wymaganiach: - PCI Express x 16 Gen 3.0 - Pamięć DDR5 2GB - 3 wyjścia cyfrowe mini DisplayPort - Możliwość podłączenia 4 monitorów jednocześnie, - Sterowniki do systemów operacyjnych Windows 7, Windows 8.1 , Windows 10 - Pobór mocy do 30 W - Karta nisko-profilowa (Low Profile) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | MONITOR DIAGNOSTYCZNY – OPISOWY |  |  |  |
| 4.14 | Kolor obudowy: Czarny | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.15 | Matryca IPS | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.16 | Przekątna nie mniej niż 54 cm / 21,3" | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.17 | Naturalna rozdzielczość 1200 x 1600 (3:4) | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.18 | Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S) 324,0 x 432,0 mm | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.19 | Rozmiar piksela 0,270 x 0,270 mm | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.20 | Liczba kolorów: | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.21 | 10-bitowe kolory (Display Port): 1,07 miliarda (max.) | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.22 | 8-bitowe kolory: 16,77 miliona z palety 68 miliardów | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.23 | Kąty widzenia (pionowo / poziomo) 178°, 178° | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.24 | Rodzaj podświetlenia LED | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.25 | Jasność 800 cd/m² | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.26 | Rekomendowana jasność do kalibracji 400 cd/m² | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.27 | Kontrast 1400:1 | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.28 | Czas reakcji (typowy) 20 ms (on / off) | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.29 | Praca w układzie pionowym | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.30 | Wejścia sygnałowe DVI-D x 1, Display Port x 1 | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.31 | Wyjścia sygnałowe (loop through) Display Port x 1 (do połączeń szeregowych) | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.32 | Cyfrowa częstotliwość odświeżania 31 - 100 kHz / 59 – 61 Hz, W trybie synchronizacji klatek: 59 – 61 Hz | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.33 | USB: Funkcje 1 upstream, 2 downstream; Standard 2.0 | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.34 | Zasilacz AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.35 | Maksymalny pobór mocy 79 W | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.36 | Typowy pobór mocy 38 W | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.37 | W trybie oszczędzania energii Poniżej 1 W | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.38 | Zarządzanie energią DVI DMPM, Display Port 1.2a | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.39 | Stabilizacja jasności | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.40 | Predefiniowane tryby pracy CAL Switch | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.41 | Digital Uniformity Equalizer | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.42 | Certyfikaty i standardy: CE (Medical Device Directive), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3(B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.43 | Dołączone akcesoria Kabel zasilający, kable sygnałowe (DVI-D - DVI-D, Display Port – Display Port), kabel USB, płyta z oprogramowaniem instrukcja instalacji i obsługi w formacie PDF, instrukcja obsługi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | ZASILACZ UPS DO STACJI DIAGNOSTYCZNEJ |  |  |  |
| 4.44 | Urządzenie ochrony zasilania z wbudowaną ochroną przeciwprzepięciową zgodną z normą IEC 61643-1 oraz spełniający normy IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, Raport CB, znak CE1 w płaskiej obudowie z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym automatyczne wyłączenie systemu (uwzględniające zamknięcie badania) w przypadku braku zasilania | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.45 | Urządzenie musi posiadać minimum 4gniazda FR z podtrzymaniem bateryjnym (odpowiednio 6 i 11 minut dla obciążenia 70% i 50%) i 4 gniazda FR z zabezpieczeniem przeciwudarowym (spełniający normę IEC 61643-1) | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.46 | Funkcja odłączania urządzeń peryferyjnych w czasie czuwania. Możliwość montażu naściennego lub w szafie montażowej przy zastosowaniu dodatkowego zestawu montażowego. | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.47 | Gwarancja: komputer – 36 miesięcy monitory diagnostyczne – 60 miesięcy | TAK |  | Bez punktacji |
| 4.48 | Firma serwisująca monitory medyczne musi posiadać ISO 13485 na świadczenie usług serwisowych - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Całkowita liczba licencji na jednocześnie pracujących użytkowników systemu wynosi 3. Każdy z użytkowników ma jednoczesny dostęp do każdej z aplikacji klinicznych. | TAK |  | Bez punktacji |
| 6 | Licencja obejmuje wszystkie funkcjonalności systemu, z aplikacjami klinicznymi włącznie. Każdy jednoczesny użytkownik systemu musi mieć dostęp do tych samych funkcjonalności i aplikacji klinicznych w tym samym czasie. | TAK |  | Bez punktacji |
| 7 | System wspiera wirtualizację na platformie Vmware | TAK |  | Bez punktacji |
| 8 | Konfiguracja systemu i GUI: 1. System powinien umożliwić zalogowania się użytkownika w trybie pilnym. System blokuje część zasobów do tego celu. 2. System powinien mieć takie same ikony, przyciski we wszystkich aplikacjach. 3. Okno listy pacjentów oraz okno przeglądarki powinno zawierać przycisk umożliwiający pobranie starszych badań. Użytkownik powinien jednym przyciskiem pobrać poprzednie badania bez konieczności dodatkowego wyszukiwania badań w innych miejscach. 4. Przeglądarka aplikacji klinicznych powinna się wyświetlać równocześnie na dwóch monitorach diagnostycznych. Przeglądarka powinna wspierać 4x3 oraz 16x9 monitory. | TAK |  | Bez punktacji |
| 9 | System umożliwi zapisanie obrazów kluczowych zgodnie z standardem Key Object Selection Document (DICOM SOP 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59) | TAK |  | Bez punktacji |
| 10 | System umożliwia wybór danych, które mają być wyświetlone w przeglądarce. Można wybrać: pojedyncze badanie, wiele badań, wybrane serie z pojedynczego badania, wybrane serie z wielu badań. | TAK |  | Bez punktacji |
| 11 | Zdalny dostęp z pełną funkcjonalnością (również spoza sieci HIS) do konsoli lekarskiej | TAK |  | Bez punktacji |
| 12 | System pracujący w architekturze klient – serwer. | TAK |  |  |
| 13 | Producent, nazwa i wersja oprogramowania. | Podać |  | Bez punktacji |
| 14 | Serwer w obudowie rack o minimalnych parametrach: Zainstalowane dwa procesory sześciordzeniowe osiągające min. 18000 pkt. w teście Passmark. RAM: 4x 8GB HDD: 3x 1,2 TB SAS 10k 2,5 in | TAK, podać konfigurację serwera |  | Bez punktacji |
| XI | APLIKACJE KONSOLI LEKARSKIEJ ZAINSTALOWANE NA POZIOMIE SERWERA |  |  |  |
| 1 | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Query / Retrieve - Storage Commitment | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Archiwizacja badań pacjentów na CD-R w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | SSD (Surface Shaded Display) | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | VRT (Volume Rendering Technique) | TAK |  | Bez punktacji |
| 6 | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości. | TAK |  | Bez punktacji |
| 7 | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | TAK |  | Bez punktacji |
| 8 | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. | TAK |  | Bez punktacji |
| 9 | Analiza badań perfuzyjnych, a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: - relMTT (relative Mean Transit Time) – relCBV (relative Cerebral Blood Volume) – relCBF (relative Cerebral Blood Flow). | TAK |  | Bez punktacji |
| 10 | Aplikacja do analizy perfuzji T1, pozwalające uzyskać pomiary wzmocnienia względnego, wzmocnienia maksymalnego, czasu do wykrycia wartości szczytowej (TTP) i prędkość napływu środka kontrastowego. | TAK |  | Bez punktacji |
| 11 | System wyposażony w aplikację służącą do łączenia wielu obrazów w jeden widok na potrzeby przeglądania skanów pozyskanych przy użyciu kilku aparatów. Aplikacja do badania całego ciała, angiografii MR, całego kręgosłupa w celu uwidocznienia całego centralnego układu nerwowego. | TAK |  | Bez punktacji |
| 12 | System wyposażony w aplikację pozwalającą na obliczanie nowych obrazów w oparciu o wybraną sumę czasów echa. Aplikacja optymalizująca kontrast chrząstki w obrazowaniu kolana w badaniach wysokiej rozdzielczości. | TAK |  | Bez punktacji |
| 13 | System wyposażony w pakiet aplikacji do oceny badań dyfuzji MR. Narzędzie musi pozwalać na przeprowadzenie analizy charakterystyki dyfuzji w udarach i innych chorobach, z uwzględnieniem parametrów ADC, eADC i FA. | TAK |  | Bez punktacji |
| 14 | System wyposażony w aplikację umożliwiającą wykonanie obliczeń subtrakcji dla badań dynamicznych, jak również pozwala na obliczenie współczynnika transferu magnetyzacji środka kontrastowego (MTC) dla obrazów na podstawie odpowiedniego zestawu obrazów wejściowych. Można zdefiniować współczynniki ważenia, które mają wpływ na subtrakcję lub wynik MTC.. | TAK |  | Bez punktacji |
| 15 | Dedykowana aplikacja do śledzenia progresji zmian nowotworowych w oparciu o obrazy różnych modalności: 1. System umożliwi system śledzenia przebiegu zmian nowotworowych używając modalności: PET/CT, SPECT/CT, MR, CT. System powinien umożliwić wyświetlenie na jednym oknie minimum czterech badań. 2. Funkcja śledzenia zmian nowotworowych powinna automatycznie dokonać fuzji. 3. Aplikacja umożliwia śledzenie zmian rozmiaru, kształtu i parametrów funkcjonalnych zmian patologicznych, zachodzące w czasie. 4. Aplikacja obsługuje wyniki przyrostowe: można załadować uprzednio zapisane wyniki pacjenta i wykorzystać je w ramach nowego badania. 5. Można ładować i wyświetlać co najmniej 8 wolumetrycznych zestawów danych uzyskanych przy użyciu różnych metod obrazowania, w tym TK, MR i NM (łącznie z metodami PET, PET/TK i SPECT). Wymagana obsługa danych pochodzących od trzech największych producentów aparatów: GE, Philips, Siemens. 6. Ustawienia wstępne w aplikacji określają sposób obliczania i wyświetlania wyników segmentacji i śledzenia. Poszczególni użytkownicy mogą tworzyć ustawienia wstępne dla własnego użytku; użytkownicy mają także uprawnienia do tworzenia ustawień wstępnych w celu udostępniania ich wszystkim użytkownikom. 7. System śledzenia zmian nowotworowych powinien zawierać automatyczne pomiary progresji zmiany, które automatycznie dokonują obliczenia zgodnie z kryteriami: -WHO -RECIST 1.0 -RECIST 1.1 -CHOI -PERCIST -mRECIST | TAK, podać listę kryteriów obliczeń |  | Wszystkie wymagane kryteria (WHO, RECIST 1.0, RECIST 1.1, CHOI, PERCIST, mRECIST) – 20 pkt Min. kryteria: WHO, RECIST 1.0, RECIST 1.1, PERCIST– 5 pkt Tylko kryteria: WHO, RECIST 1.1– 0 pkt (wymaganie graniczne, niespełnienie powoduje odrzucenie oferty) |
| 16 | System umożliwiający śledzenia zmian onkologicznych tego samego pacjenta, w wielu badaniach, również z różnych modalności jednorazowo, bez konieczności przełączania się pomiędzy badaniami). System umożliwiający wyrównanie FOV z wszystkich badań jednym przyciskiem. | TAK |  | Bez punktacji |
| 17 | Pakiet do analizy pomiarów serca (morfologia, funkcja, perfuzja, późne kontrastowanie) w pełnej opcji. Względna perfuzja mięśnia sercowego z segmentacją. Tryb wyświetlania ClNE dla dynamicznej prezentacji ruchów serca. Analiza i pomiar przepływów. (podać nazwę oferowanego rozwiązania) | TAK |  | Bez punktacji |
| 18 | Tworzenie sprawozdań w celu wydruku na papierze wyników klinicznych ze stacji lekarskiej, włączając wyświetlanie obrazów kluczowych i ramek wyników. Sprawozdanie dostępne dla rozpowszechnienia zwykłego na papierze lub elektronicznego do lekarzy kierujących, pacjentów lub zapisów lekarskich. Każde sprawozdanie nadaje się do edycji; istnieje możliwość łatwego tworzenia nowych domyślnych szablonów oraz włączenia ich do konfiguracji systemu. Sprawozdanie do zapisu, jako plik PDF w celu transmisji cyfrowej lub do wydruku na papierze. | TAK |  | Bez punktacji |
| 19 | Możliwość eksportu danych w formacie gotowym dla drukarek 3D (min. format STL) z poziomu przeglądarki dla TK oraz dedykowanych aplikacji kardiologicznych dla TK i MR | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 PKT |
| XII | NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE SYSTEMU MR (jeśli niezbędne jest doposażenie lub wymiana obecnych akcesoriów) |  |  |  |
| 1 | Zestaw fantomów do kalibracji systemu MR | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Kamera video i monitor do obserwacji pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
| XIII | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 1 | Uzupełnienie helu w magnesie do maksymalnego poziomu zalecanego przez producenta, gwarantującego bezpieczną i prawidłową pracę aparatu. Uzupełnienie przed przekazaniem uruchomionego aparatu zamawiającemu (w cenie oferty). | TAK, |  | Bez punktacji |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie drukowanej lub w wersji elektronicznej na płytach CD (wraz z dostawą aparatu) | TAK, |  | Bez punktacji |
| 3 | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po uruchomieniu systemu dokumentację powykonawczą wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami i atestami | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Wykonawca (na własny koszt i we własnym zakresie) dokona wymaganych pomiarów pola elekromagnetycznego dostarczy Zamawiającemu (wraz z dokumentacją powykonawczą) plan pomieszczenia wraz z zaznaczonymi strefami oraz dokona oznakowania stref w całej Pracowni | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Sprzęt fabrycznie nowy z bieżącej produkcji, nie starszy niż 2018 rok | TAK |  | Bez punktacji |
| 6 | Wykonawca przeprowadzi: - sprawdzenie układu wody lodowej, - sprawdzenie układu klimatyzacji (sterownia, pracownia, maszynownia), - sprawdzenie klatki Faraday’a. Po wykonaniu weryfikacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający wykonanie prac i sprawność sprawdzonych elementów. | TAK |  | Bez punktacji |
| XVI | SZKOLENIE |  |  |  |
| 1 | Instruktaż stanowiskowy z zakresu obsługi oferowanego systemu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego przez Specjalistę Aplikacyjnego oraz Inżyniera serwisu dla lekarzy i techników wskazanych przez Zamawiającego. Instruktaż w wymiarze min. 10 dni po min. 6 godzin każdy w terminach uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. | TAK |  | Bez punktacji |
| XVII | SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |
| 1 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5. | TAK, Podać okres |  | Bez punktacji |
| 2 | Okres gwarancji – min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru na aparat rezonansu magnetycznego. Gwarancja na stacje lekarskie (m.in. komputery, monitory) zgodnie ze specyfikacją opisaną w Punkcie X. | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji min. 12 m-cy. | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy max. 24 h | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego wyposażenia. | TAK |  | Bez punktacji |
| 6 | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej i dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej | TAK |  | Bez punktacji |

Data……………………

……………  (podpis wykonawcy)

|  | INNE WYMAGANIA: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czas reakcji (przyjęcie zgłoszenia, podjęcia naprawy) serwisu gwarancyjnego nie może przekraczać 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max 48 godzin w dni rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 6 dni roboczych rozumiane, jako dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
|  | Gwarancję przedłuża się o okres przerwy w eksploatacji związany z naprawa urządzenia. | TAK |  |
|  | Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie pracy lub raporcie serwisowym. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji naprawy techniczne lub wynikające z wad ukrytych tego samego podzespołu powodują wymianę podzespołu na nowy. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej nieodpłatnie (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | TAK |  |
|  | Wykonawca wykona bezpłatne okresowe przeglądy, w terminach zalecanych przez producenta urządzenia, oraz wykona bezpłatny przegląd pod koniec okresu gwarancyjnego (30 dni przed upływem okresu gwarancji). | TAK | Podać ilość zalecanych przez producenta przeglądów |
|  | Wykonawca w porozumieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego sporządzi harmonogram przeglądów. Przeprowadzenie przeglądu Wykonawca potwierdzi protokołem i przekaże go Zamawiającemu | TAK |  |
|  | Wraz z aparatem instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Szkolenie/ instruktaż personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi przeprowadzone w miejscu instalacji systemu. | TAK |  |

Miejscowość ....................................... data ...................................................

...................................................................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)