Oświadczenie Wykonawcy – szczegółowy zakres usług*

Oferujemy

świadczenie usług serwisowych urządzeń

- tomograf komputerowy Somatom Definition AS (plus stacja robocza syngo MM Workplace)

- rezonans magnetyczny Magnetom Aera

- lasery LAP PICTOR 3D

Zamówienie realizowane będzie w okresie 36 miesięcy licząc od daty udzielenia zamówienia

Szczegółowy zakres usług serwisowych:

- Tomograf komputerowy Somatom Definition AS (plus stacja robocza syngo MM Workplace nr seryjny 66833)

- Przeglądy okresowe:

  - Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta – dwa razy do roku TK, stacja raz w roku (w szczególności czynności wymagające użycia kodów serwisowych) zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM;

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego;

  - Kontrola występowania usterek zewnętrznych;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła;

  - Smarowanie ruchomych części mechanicznych;

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego;

  - Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego;

  - Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja przeglądów.

- Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych:

  - Sprawdzenie jakości obrazu;

  - Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów;

  - Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Zdalna diagnostyka:

  - Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń;

  - Utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usług zdalnej diagnostyki łącznie z pokryciem kosztów użytkowania linii telekomunikacyjnej, jeżeli Zamawiający nie udostępni własnego łącza internetowego;

  - Standaryzacja bezpieczeństwa przetwarzanych danych, zgodnie z certyfikatem ISO / IEC 27001:2013 w celu ujednolicenia poziomu zarządzania bezpieczeństwem informacji w podmiotach realizujących zadania publiczne, zgodnie z §1 ust.1 pkt 3 w związku z §20 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności - dotyczy aparatury wyposażonej w funkcję zdalnej diagnostyki.

- Naprawy:

  - Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera;

  - Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych 
w wyniku naturalnego zużycia części;

  - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie;

  - Dokumentacja interwencji serwisowych.

- Części zamienne:

  - Obsługa serwisowa obejmie dostawę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.tj. Zestaw Szczotek węglowych, Filtr do szafy zasilającej PDC, Filtr do komputera IRS, Baterie UPS w PDC;

  - Obsługa serwisowa nie obejmie dostawy części zamiennych.

  - Upgrade oprogramowania redukującego zniekształcenia obrazu pochodzącego od elementów metalowych.

- Obsługa serwisowa:

  - Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu;

  - Wykonawca zapewnia możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji;

  - Wykonawca zapewnia pracę inżyniera posiadającego certyfikat ze szkolenia serwisowego wydany przez producenta lub autoryzowany przez producenta ośrodek szkoleniowy serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych to jest, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

  - Wykonawca zapewnia doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) i porady przez telefon, w tym jedno na rok stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie przez specjalistów aplikacyjnych przeszkolonych u producenta aparatu.

- Raportowanie czynności serwisowych:

  - Po wykonaniu naprawy, konserwacji Wykonawca zobowiązuje się wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem, czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wpis w paszporcie technicznym powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta aparatów objętych umową w terminie 30 dni od daty wystawienia wpisu pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Po wykonaniu przeglądu Wykonawca zobowiązuje się wystawić Certyfikat potwierdzający sprawność urządzeń oraz oklejenia sprzętu naklejką z datą wykonania przeglądu oraz datą jego ważności. Certyfikat powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta aparatów objętych umową, w terminie 30 dni od daty wystawienia Certyfikatu pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Wykonawca  zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kopię dokumentów potwierdzających umocowanie do dokonania wpisu w paszporcie technicznymi i wystawienia Certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń w terminie 7 dni od daty wezwania na nr tel. _______________lub e-mail: ______________ pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 30 dni po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Wykonawca ma obowiązek pozostawienia kopii wszystkich raportów serwisowych u użytkownika oraz przesłania jego skanu na adres e-mail ……………………. Certyfikat potwierdzający sprawność urządzenia winien być przesłany na adres szpitala z dopiskiem „……………………………………..”. **

- Rezonans magnetyczny Magnetom Aera nr seryjny 41688

- Przeglądy okresowe:

  - Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta – dwa razy do roku (w szczególności czynności wymagające użycia kodów serwisowych) zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM;

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego;

  - Kontrola występowania usterek zewnętrznych;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła;

  - Smarowanie ruchomych części mechanicznych;

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego;

  - Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego;

  - Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja przeglądów.

- Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych:

  - Sprawdzenie jakości obrazu;

  - Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów;

  - Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Zdalna diagnostyka:

  - Proaktywne monitorowanie (stała i bieżąca analiza) parametrów przesyłanych przez aparat do serwisu w celu zapobiegania sytuacjom krytycznym związanym z nagłą awarią aparatu, przestojem spowodowanym zatrzymaniem jego pracy oraz zachowaniem bezpieczeństwa danych pacjentów tj. zdalny monitoring trendów, który polega na czasowej obserwacji poszczególnych elementów (np. układu kriogenicznego – poziom ciekłego w dłuższym wymiarze czasu. Powyższe wymaga ciągłego utrzymania połączenia aparatu z systemem zdalnej diagnostyki;

  - Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń;

  - Utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usług zdalnej diagnostyki łącznie z pokryciem kosztów użytkowania linii telekomunikacyjnej, jeżeli Zamawiający nie udostępni własnego łącza internetowego;

  - Standaryzacja bezpieczeństwa przetwarzanych danych, zgodnie z certyfikatem ISO/IEC 27001:2013 w celu ujednolicenia poziomu zarządzania bezpieczeństwem informacji w podmiotach realizujących zadania publiczne, zgodnie z §1 ust.1 pkt 3 w związku z §20 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności - dotyczy aparatury wyposażonej w funkcję zdalnej diagnostyki.

- Naprawy:

  - Obsługa serwisowa nie obejmie napraw.

- Części zamienne:

  - Obsługa serwisowa obejmuje dostawę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów, w tym części istotnych dla bezpieczeństwa tj. Adsorber oraz Coldhead;

  - Obsługa serwisowa nie obejmuje dostawy części zamiennych.

- Obsługa serwisowa:

  - Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu;

  - Wykonawca zapewnia możliwość korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji;

  - Wykonawca zapewnia pracę inżyniera posiadającego certyfikat ze szkolenia serwisowego wydany przez producenta lub autoryzowany przez producenta ośrodek szkoleniowy serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych to jest, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

  - Wykonawca zapewnia doradztwo w zakresie aplikacji (w tym pomoc w optymalizacji działania urządzenia) i porady przez telefon, w tym jedno na rok stacjonarne (w miejscu instalacji sprzętu) szkolenie z aplikacji zainstalowanych w aparacie przez specjalistów aplikacyjnych przeszkolonych u producenta aparatu.

- Raportowanie czynności serwisowych:

  - Po wykonaniu naprawy, konserwacji Wykonawca zobowiązuje się wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem, czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wpis w paszporcie technicznym powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta aparatów objętych umową w terminie 30 dni od daty wystawienia wpisu pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Po wykonaniu przeglądu Wykonawca zobowiązuje się wystawić Certyfikat potwierdzający sprawność urządzeń oraz oklejenia sprzętu naklejką z datą wykonania przeglądu oraz datą jego ważności. Certyfikat powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta aparatów objętych umową, w terminie 30 dni od daty wystawienia Certyfikatu pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Wykonawca  zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kopię dokumentów potwierdzających umocowanie do dokonania wpisu w paszporcie technicznymi i wystawienia Certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń w terminie 7 dni od daty wezwania na nr tel. _______________lub e-mail: ______________ pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 30 dni po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Wykonawca ma obowiązek pozostawienia kopii wszystkich raportów serwisowych u użytkownika oraz przesłania jego skanu na adres e-mail ……………………. Certyfikat potwierdzający sprawność urządzenia winien być przesłany na adres szpitala z dopiskiem „……………………………………..”.**

- Lasery PICTOR 3D nr seryjny 065314-001

- Przeglądy serwisowe:

  - Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM – 1 raz do roku;

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego;

  - Kontrola występowania usterek zewnętrznych;

  - Inspekcja zużycia części;

  - Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła;

  - Smarowanie ruchomych części mechanicznych;

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego;

  - Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego;

  - Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych;

  - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy;

  - Dokumentacja przeglądów.

- Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych:

  - Sprawdzenie jakości obrazu;

  - Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów;

  - Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Naprawy:

  - W każdym roku obowiązywania kontraktu ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje możliwość skorzystania z jednej niezaplanowanej wizyty inżyniera serwisu;

- interwencja na wezwanie: praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera, diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części;

- kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie i jego gotowości do pracy, dokumentacja czynności serwisowych na karcie pracy;

- liczba interwencji wynosi maksymalnie jedna na zainstalowane urządzenia.

- Części zamienne:

  - Obsługa serwisowa nie obejmie dostawy części zamiennych.

- Obsługa serwisowa:

  - Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu;

  - Wykonawca zapewnia pracę inżyniera posiadającego certyfikat ze szkolenia serwisowego wydany przez producenta lub autoryzowany przez producenta ośrodek szkoleniowy serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych to jest, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

- Raportowanie czynności serwisowych:

  - Po wykonaniu naprawy, konserwacji Wykonawca zobowiązuje się wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem, czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wpis w paszporcie technicznym powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta aparatów objętych umową w terminie 30 dni od daty wystawienia wpisu pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Po wykonaniu przeglądu Wykonawca zobowiązuje się wystawić Certyfikat potwierdzający sprawność urządzeń oraz oklejenia sprzętu naklejką z datą wykonania przeglądu oraz datą jego ważności. Certyfikat powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta aparatów objętych umową, w terminie 30 dni od daty wystawienia Certyfikatu pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Wykonawca  zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kopię dokumentów potwierdzających umocowanie do dokonania wpisu w paszporcie technicznymi i wystawienia Certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń w terminie 7 dni od daty wezwania na nr tel. _______________lub e-mail: ______________ pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 30 dni po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Wykonawca ma obowiązek pozostawienia kopii wszystkich raportów serwisowych u użytkownika oraz przesłania jego skanu na adres e-mail ……………………. Certyfikat potwierdzający sprawność urządzenia winien być przesłany na adres szpitala z dopiskiem „……………………………………..”.**

* 	-  Zaznaczyć właściwe. Załącznik podlega modyfikacjom w zakresie odpowiednim do

oferowanej części zamówienia.

**	- uzupełnia Wykonawca