Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Sprzęt | Liczba kpl |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do wideo endoskopii wysokiej rozdzielczości | 1 |  |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………. |  |
| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |  |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024r |  |  |
|  | Procesor obrazu |  |  |
|  | Centrala dedykowana do pracy z endoskopami elastycznymi takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, bronchoskopy w tym endoskopy ultrasonograficzne |  |  |
|  | Obrazowanie w świetle białym do standardowej diagnostyki |  |  |
|  | Obrazowanie wąskopasmowe w celu wykrywania i oceny potencjalnych zmian chorobowych |  |  |
|  | Obrazowanie auto-fluorescencyjne |  |  |
|  | Obrazowanie ze wzmocnieniem tekstury i koloru w celu poprawy możliwości diagnostycznych Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania naczyń krwionośnych i lokalizacji miejsc krwawienia |  |  |
|  | Obrazowanie z funkcją rozjaśniania ciemnych obszarów z jednoczesnym zachowaniem poprawnego kontrastu. |  |  |
|  | Budowa gniazda umożliwiająca przyłączanie endoskopów jednym ruchem |  |  |
|  | Brak potrzeby regulacji balansu bieli dla wybranych endoskopów |  |  |
|  | Dotykowy panel sterujący. |  |  |
|  | Regulacja jasności panelu sterującego minimum 8. Stopniowa Parametr Oceniany |  |  |
|  | Przycisk podglądu wykonanych zdjęć w celu przywołania zapisanych obrazów |  |  |
|  | Główne wyjście wideo 4K (12G-SDI) |  |  |
|  | Pomocnicze wyjścia wideo: 3G-SDI, Composite |  |  |
|  | Główne wejścia wideo w celu podłączenia aparatu USG lub RTG: SDI |  |  |
|  | Pomocnicze wejścia wideo: SDI, Y/C |  |  |
|  | Możliwość zapisu ustawień dla min. 10 użytkowników |  |  |
|  | Możliwość regulacji koloru, min. 8 poziomów. |  |  |
|  | Automatyczna kontrola wzmocnienia kiedy dystalny koniec endoskopów jest daleko od obserwowanych obiektów |  |  |
|  | 2 stopniowa regulacja kontrastu |  |  |
|  | Automatyczna regulacja jasności obrazu z możliwością dodatkowej ręcznej regulacji. |  |  |
|  | Regulacja jasności 17 stopniowa na skali -8 do +8 |  |  |
|  | Trzy tryby przesłony: auto, średni, szczytowy |  |  |
|  | Funkcja poprawy obrazu 8. stopniowa w 2 trybach: tryb wzory i kontury oraz tryb drobniejsze części struktury |  |  |
|  | Elektroniczne powiększenie minimum 2 stopnie. Parametr Oceniany Parametr Oceniany |  |  |
|  | Funkcja PIP, POP |  |  |
|  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. |  |  |
|  | Funkcja zapisu czasu rozpoczęcia i zakończenia badania |  |  |
|  | Funkcja sterowania magnetycznym systemem pozycjonowania endoskopów |  |  |
|  | Wyświetlanie danych pacjenta: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia |  |  |
|  | Format zapisu obrazów: TIFF, JPEG |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna |  |  |
|  | Gniazdo pamięci przenośnej na froncie urządzenia |  |  |
|  | Zintegrowane, 5 ledowe źródło światła |  |  |
|  | Wbudowana pompa insuflacyjna |  |  |
|  | Możliwość komunikacji z insuflatorem CO2 z możliwością wyboru podawania gazu lub powietrza |  |  |
|  | Możliwość 4 trybów insuflacji: wyłączona, niska, średnia, wysoka |  |  |
|  | Kompaktowa obudowa o wymiarach nie przekraczających: 400 x 220 x 580 mm (szer/ wys/ głęb.) |  |  |
|  | Waga max. 20 kg |  |  |
|  | W zestawie : butelka do insuflacji 1 szt., dedykowana pamięć przenośna 1 szt., nasadka balansu bieli 1 szt., kabel wideo 12G-SDI 1 szt. |  |  |
|  | Programowalne przyciski funkcyjne: endoskop: do 5 , panel dotykowy – 3 podstawowe + 10 indywidualnych, klawiatura – 4, przycisk nożny 2. |  |  |
|  | Monitor medyczny |  |  |
|  | Przekątna ekranu minimum 30 ” Parametr Oceniany |  |  |
|  | Technologia panelu: LCD TFT z aktywną matrycą |  |  |
|  | Podświetlenie: LED |  |  |
|  | Rozdzielczość: 3840 × 2160 |  |  |
|  | Proporcje ekranu: 16:9 |  |  |
|  | Jasność: 450 cd/m |  |  |
|  | Kąt widzenia: 178° |  |  |
|  | Kontrast: 1000:1 |  |  |
|  | Wejścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2, Display Port ×1, HDMI ×1 |  |  |
|  | Wyjścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2 |  |  |
|  | Wejścia sygnału 2K: 3G-SDI ×1, DVI-D ×1 |  |  |
|  | Wyjścia sygnału 2K: 3G-SDI ×1 |  |  |
|  | Dodatkowe funkcje: wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP) |  |  |
|  | Funkcja klonowanie zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor. |  |  |
|  | Funkcja skalowania obrazu HD do rozdzielczości 4K |  |  |
|  | Wbudowany zasilacz monitora |  |  |
|  | Waga maks. 12 kg |  |  |
|  | Pompa płucząca |  |  |
|  | Funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał Water Jet endoskopu |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do oferowanego wózka endoskopowego |  |  |
|  | Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego jak i sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu. |  |  |
|  | Regulacja mocy przepływu – 9 stopni |  |  |
|  | Maksymalny przepływ 600 ml/min. Parametr Oceniany Parametr Oceniany |  |  |
|  | Pojemnik na wodę 2 l |  |  |
|  | Videogastroskop 2 sztuki |  |  |
|  | Kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy - uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu |  |  |
|  | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor) |  |  |
|  | Gastroskop Wideo HDTV z dodatkowym kanałem do spłukiwania. |  |  |
|  | Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 10,5 mm Parametr Oceniany Parametr Oceniany |  |  |
|  | Kanał roboczy o średnicy 2,8 mm |  |  |
|  | Pole widzenia min. 140° |  |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min. Góra: 210°, Dół: 90°, Lewo: 100°, Prawo: 100° |  |  |
|  | Długość robocza sondy endoskopowej maks. 1030 mm |  |  |
|  | Kanał irygacyjny Water Jet |  |  |
|  | Uchwyt z min. 4 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora |  |  |
|  | Aparat o klasie szczelności min. IPX7. |  |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny. |  |  |
|  | Endoskop wyposażony w układ pamięci RFID przechowujący informacje o endoskopie i przekazujący je do systemu wizyjnego |  |  |
|  | Podwójna głębia ostrości; 2-6 mm oraz 5-100mm |  |  |
|  | Videogastroskop zabiegowy |  |  |
|  | Kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy - uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu |  |  |
|  | Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor) |  |  |
|  | Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowanie dichromatyczne |  |  |
|  | Średnica sondy endoskopowej maks. 10,9 mm |  |  |
|  | Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 10,0 mm |  |  |
|  | Kanał roboczy Videogastroskopu zabiegowego o średnicy min. 3,5 mm Parametr Oceniany |  |  |
|  | Pole widzenia min. 140° |  |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu min. Góra: 210°, Dół: 90°, Lewo: 100°, Prawo: 100° |  |  |
|  | Długość robocza sondy endoskopowej maks. 1030 mm |  |  |
|  | Kanał irygacyjny Water Jet |  |  |
|  | Uchwyt z min. 4 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora |  |  |
|  | Aparat o klasie szczelności min. IPX7. |  |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny. |  |  |
|  | Videokolonoskop 3 sztuki |  |  |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV |  |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. |  |  |
|  | Grubość sondy endoskopowej – maks. 12,8 mm |  |  |
|  | Kanał roboczy – min.- 3,5 mm |  |  |
|  | Zginanie końcówki Endoskopu: G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o |  |  |
|  | Pole widzenia – min. 170o |  |  |
|  | Kanał irygacyjny |  |  |
|  | Ilość przycisków w głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora – min. 4 szt. |  |  |
|  | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu |  |  |
|  | Przełożenie rotacji sondy wokół własnej osi przeciwdziałające zapętlaniu sondy - identyczne na całej długości sondy. Przeniesienie siły 1:1. Sekcja pasywna około segmentu zginalnego ułatwiająca wprowadzanie kolonoskopu do jelita. |  |  |
|  | Długość sondy roboczej Videokolonoskopu – min. - 1650 mm Parametr Oceniany |  |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających. |  |  |
|  | Typ konektora – jednogniazdowy |  |  |
|  | Insuflator CO2 |  |  |
|  | Kompaktowy rozmiar umożliwiający ustawienie na wózku endoskopowym. |  |  |
|  | Regulowany system podawania gazu |  |  |
|  | Minimum trzy stopnie ustawienia czasu podawania gazu |  |  |
|  | Butelka woda-gaz kompatybilna z oferowanym procesorem umożliwiając insuflację CO2 |  |  |
|  | Zawór woda-gaz min 3 szt. |  |  |
|  | Wózek medyczny |  |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą czterech kół |  |  |
|  | Wieszak na dwa endoskopy |  |  |
|  | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka |  |  |
|  | Przegubowe ramię na monitor umożliwiające optymalne jego umieszczenie |  |  |
|  | Transformator separujący umożliwiający podłączenie 12 urządzeń |  |  |
|  | 4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości dwóch środkowych |  |  |
|  | Waga wózka maks. 85 kg |  |  |
|  | Wymiary wózka maks. wys. 1400mm, gł. 680mm, szer. 680mm |  |  |
|  | Uchwyt na dren do płukania |  |  |
|  | Dodatkowe, boczne uchwyty |  |  |
|  | 4 koła samonastawne o średnicy 125mm. |  |  |
|  | Uchwyt na butlę CO2 |  |  |
|  | Szafa do przechowywania endoskopów |  |  |
|  | Przechowywanie endoskopów w czystości mikrobiologicznej przez minimum 160 h Parametr Oceniany |  |  |
|  | Funkcja suszenia endoskopów w ciągu max 120 minut |  |  |
|  | Bezprzewodowe zaczytywanie endoskopów, kompatybilność z zaoferowanym oprogramowaniem |  |  |
|  | Bezprzewodowe zaczytywanie personaliów użytkowników szafy oraz kontrola dostępu. |  |  |
|  | Automatyczna blokada drzwi po zamknięciu. |  |  |
|  | Wysyłanie raportu do zaoferowanego systemu archiwizacji. |  |  |
|  | Kompaktowe nie większe niż wymiary: Szer./ Głęb./ Wys. : 1280 mm / 470 mm /2130 mm |  |  |
|  | Osiem stanowisk na wideoendoskopy giętkie z przyłączami do gastroskopów, kolonoskopów. |  |  |
|  | Zasilanie powietrzem klasy medycznej z sieci szpitalnej |  |  |
|  | Panel LCD informujący o aktualnym statusie endoskopów |  |  |
|  | Automatycznie uruchamiane oświetlenie szafy po otwarciu drzwi |  |  |
|  | Wewnętrzny wentylator o parametrach przepływu 15m3 / h |  |  |
|  | Współpraca z powietrzem o parametrach: 3-8 bar, Punkt rosy -43° |  |  |
|  | Podłączenie do zasilania 230 V, zasilanie powietrzem: gwint ½” |  |  |
|  | System do opisywania i archiwizacji badań endoskopowych dedykowany dla pracowni endoskopowej |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy, skonfiguruje pakiet oprogramowania komputerowego przeznaczony do: - wspomagania pracy pracowni endoskopowej, - wspomagania procesu diagnozy wykonanych badań, - tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta. oraz przeszkoli niezbędny personel i administratorów. |  |  |
|  | Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać przegląd i analizy na stacji roboczej wyników z urządzeń obrazujących (np. z: endoskopu, USG, kolposkopu, gastroskopu ) oraz urządzeń pomiarowych w szczególności urządzeń medycznych dostarczonych przez Wykonawcę. |  |  |
|  | Oprogramowanie zainstalowane na stacji roboczej powinno umożliwiać otrzymywanie, wysyłanie, przetwarzanie oraz archiwizację wyników badań. |  |  |
|  | Stacja robocza, umożliwiająca instalację oprogramowania wraz z drukarką laserową kolorową i monitorem |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji poziomu dostępu każdego użytkownika |  |  |
|  | Dokumentacja badań medycznych – kartoteka pacjentów. |  |  |
|  | Archiwizacja, przeglądanie i analiza zdjęć, sekwencji wideo z urządzeń medycznych w szczególności urządzeń medycznych dostarczonych przez Wykonawcę. |  |  |
|  | Możliwość nagrywania notatek głosowych |  |  |
|  | Zaznaczanie na schemacie anatomicznym miejsca zrobienia zdjęcia oraz pobrania wycinków |  |  |
|  | Kontrola ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop |  |  |
|  | Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością: -edycji -wyborem procedur do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia -Wyborem zdjęć zarejestrowanych podczas badania -wyborem kodów i procedur miedzy innymi: ICD10, ICD9 |  |  |
|  | Nagrywanie na nośnikach CD/DVD, Pendrive, wybranych obrazów, sekwencji wideo i opisów badań z wybranej wizyty. |  |  |
|  | Udostępnianie pacjentom wyników z wizyty na CD/DVD, Pendrive. |  |  |
|  | Raport z wizyty w wersji elektronicznej i papierowej – wydruk zestawienia zdjęć z opisami. |  |  |
|  | Bezpieczeństwo danych dzięki możliwości archiwizacji. Archiwizacja danych na: CD/DVD, dyskach twardych, serwerach plików. |  |  |
|  | Wydruk raportu zawierający wybrane dane medyczne (obrazy i klatki) z opisem oraz danymi pacjenta. |  |  |
|  | Poufność danych dzięki systemowi uprawnień użytkowników oraz szyfrowaniu plików multimedialnych. |  |  |
|  | Obsługa w języku polskim |  |  |
|  | Wprowadzanie, edycja i przeglądanie danych osobowych. |  |  |
|  | Informacja o datach wizyt, wykonanych badaniach, zapisanych zdjęciach i filmach. |  |  |
|  | Przeszukiwanie bazy danych wg kryteriów: data, nazwisko, PESEL, numer karty pacjenta, słów zawartych w diagnozie. |  |  |
|  | Możliwość eksportowania oraz importowania zdjęć w znanych formatach: BMP, JPG, PNG |  |  |
|  | Możliwość eksportowania oraz importowania filmów w znanych formatach: AVI, MPG2, |  |  |
|  | Podstawowe przetwarzanie obrazu (jasność, kontrast, wstawianie opisów, znaczników, elementów graf.). |  |  |
|  | Zaawansowane przetwarzania obrazu wykonywanie obliczeń i pomiarów, szacowanie odległości, pola powierzchni, obwodu, średnicy, cyrkularności obiektów na obrazie, kwantyfikacja i kwalifikacja obszarów obrazu. |  |  |
|  | Zapis filmu cyfrowego na dysku twardym komputera, a następnie jego edycja (wybrane klatki). |  |  |
|  | Integracja z systemami szpitalnymi typu HIS/RIS/PACS przez protokoły medyczne HL7, DICOM 3.0 |  |  |
|  | Przesyłanie zleceń z proponowanego oprogramowania, które będzie obsługiwało pracownie do szpitalnego systemu HIS (AMMS) |  |  |
|  | Aktualizację i dostosowywanie systemu do obowiązujących przepisów, regulacji prawnych. |  |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |  |
|  | Praca w sieci w standardzie DICOM |  |  |
|  | Zamawiający wymaga integracji w zakresie komunikacji DICOM dostarczonej aparatury do posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS firmy Pixel Technology. Zamawiający nie posiada wolnych licencji na podłączenie urządzeń oraz nie będzie pośredniczył w negocjacjach pomiędzy Wykonawcą a Producentem systemu RIS/PACS |  |  |
|  | Bezterminowa licencja integracyjna dla każdego dostarczonego urządzenia przez Wykonawcę. Licencja ta musi zostać przekazana Zamawiającemu protokolarnie wraz z potwierdzeniem |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |  |
|  | W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia |  |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |  |
|  | Wykonawca zapewni pełną ochronę endoskopów od wszystkich ryzyk również od uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika – min. 24 m-ce |  |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |  |
|  | Na czas przedłużającej się naprawy powyżej 7 dni roboczych Wykonawca zapewni każdorazowo urządzenie zastępcze o parametrach niegorszych niż zainstalowany sprzęt, urządzenie musi zostać dostarczone najpóźniej na 8 dzień roboczy po przekazaniu uszkodzonego urządzenia do serwisu |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |  |
| - Parametry Oceniane |  |  |  |
|  | Regulacja jasności panelu sterującego minimum 8. Stopniowa - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Elektroniczne powiększenie minimum 2 stopnie. - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Przekątna ekranu minimum 30 ” - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Maksymalny przepływ 600 ml/min. - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 10,5 mm - najniższa wartość: 10 pkt, - wartość najwyższa: 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie: wartość najniższa punktacja = --------------------- x 10 wartość oferowana |  |  |
|  | Kanał roboczy Videogastroskopu zabiegowego o średnicy min. 3,5 mm - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Długość sondy roboczej Videokolonoskopu – min. - 1650 mm - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |
|  | Przechowywanie endoskopów w czystości mikrobiologicznej przez minimum 160 h - najwyższa wartość: 10 pkt, - wartość najniższa: 0 pkt. - pozostałe proporcjonalnie: wartość oferowana punktacja = --------------------- x 10 wartość najwyższa |  |  |

„Niniejszy dokument powinien być podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym”