Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 523/2019/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /FORMULARZ CENOWY

Tytuł zamówienia: „Dostawa, wniesienie, montaż fabrycznie nowego zaawansowanego  symulatora urazowego z zestawem sterującym i zestawem wymiennych ran do Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Fabrycznie nowy zaawansowany symulator urazowy, nadający się do ćwiczeń z zakresu TCCC. Symulator pozwala na wykorzystanie go w realistycznych scenariuszach traumatycznych wypadków. Przeznaczony do ćwiczeń scenariuszy urazów z zakresu medycyny pola walki, medycyny katastrof, poparzeń, masowych wypadków, ciężkich urazów wielonarządowych i ciężkich obrażeń miejscowych zarówno w pomieszczeniach, jak i w terenie. Zaawansowany symulator urazowy w wersji podstawowej zawiera: Całkowitą amputację prawej kończyny dolnej z systemem aktywnego krwawienia oraz systemem reakcji na założenie opaski uciskowej. Częściową amputację lewej kończyny górnej z systemem aktywnego krwawienia oraz systemem reakcji na założenie opaski uciskowej. Zdrową kończynę dolną lewą. Zdrową kończynę górną prawą. Dodatkowe wymagane elementy wymienne do zaawansowanego symulatora urazowego: Kończyna górna lewa bez uszkodzeń – 1 sztuka. Kończyna dolna prawa bez uszkodzeń – 1 sztuka. Ramię prawe ze złamaniem zamkniętym – 1 sztuka. Fantomy ran zakładane na pozoranta z własnym systemem krwawienia kompatybilne z zaawansowanym manekinem urazowym: Częściowa amputacja prawego ramienia – 1 sztuka. Częściowa amputacja prawej nogi – 1 sztuka. Częściowa amputacja prawego ramienia z wystającą kością ramieniową – 1 sztuka. Złamanie otwarte ręki z przemieszczeniem – 1 sztuka. Rana postrzałowa krocza, zakładana jak pielucha z raną wlotową i wylotową- męska – 1 sztuka. Wytrzewienie- bez możliwości upchnięcia jelit w ranie – 1 sztuka. Otwarta rana czepca głowy z otarciem z odkrytą czaszką – 1 sztuka. Rozszerzony zestaw operacyjny w skład którego wchodzą: baterie oraz ładowarka, zbiorniki na sztuczną krew, zbiornik ciśnieniowy, zawór do butli powietrznej z przewodem oraz pozostały niezbędny asortyment do prawidłowej obsługi symulatora, co najmniej 125g pudru do rozrobienia sztucznej krwi, Szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja minimum 24 miesiące. Cechy: Wytrzymałość na upadki i przeciągnięcia. Malowana proszkowo rama stalowa i stalowe stawy- umożliwiające przeciąganie w celach ćwiczenia procedur ewakuacji. Ważący do 80 kg. Sprawna wymiana kończyn . Wytrzymałość zmiażdżenia kończyn masą minimum 2500 kg. Możliwość założenia jednej pary kajdanek na kończyny górne za plecami symulatora. Kompresor umożliwiający realistyczne oddychanie. Możliwość zakładania rurek nosowo- gardłowych, ustno- gardłowych oraz nadgłośniowych metod udrażniania dróg oddechowych. Realistyczny dwustronne unoszenie się i opadanie klatki piersiowej z niezależną kontrolą każdego płuca. Możliwość zdalnego sterowania częstości oddechów w trybach wolny, normalny i szybki. Możliwość pomiaru tętna na tętnicach szyjnych oraz promieniowych. Możliwość zdalnego sterowania częstości tętna oraz ciśnienia tętniczego krwi. Dyskretne podświetlenie oczu symulatora nie przeszkadzające w prowadzeniu ćwiczeń w warunkach ograniczonego oświetlenia. Możliwość kontroli aktywnego krwawienia poprzez założenie opasek uciskowych. Możliwość założenia packingu do ran aktywnie krwawiących. Realistyczna miękka tkanka skóry. Możliwość ćwiczenia wykonywania konikopunkcji z opcją wymiennej tkanki skóry. Możliwość odbarczenia odmy opłucnowej w linii środkowo- obojczykowej w 2/3 międzyżebrzu oraz w linii środkowo-pachowej w 5/6 międzyżebrzu. Symulacja trzeszczenia kości. Możliwość wykonania wkłucia doszpikowego - domostkowo i do kości ramiennej. Ramię z możliwością zakładania wkłuć dożylnych. Możliwość przesyłania wielu ścieżek głosowych. Wbudowana karta SD przechowująca minimum 10 GB ścieżek głosowych. Możliwość zdalnej zmiany ścieżki głosowej za pomocą tabletu do 45 metrów. Wymagania techniczne tabletu kompatybilnego z zaawansowanym symulatorem urazowym: - rozmiar ekranu minimum 10 cali - rozdzielczość minimum 1800 × 1200 - wyświetlacz minimum 217 pikseli ( proporcje 3:2) - dotyk: minimum 10- punktowy wielodotykowy - grafika: maksymalna częstotliwość dynamiczna układu graficznego 850 MHz, maksymalna pamięć wideo układu graficznego 16 GB, częstotliwość podstawowa układu graficznego 300 MHz, Obsługa DirectX* 12, Obsługa OpenGL* 4.4, - typ procesora: minimum dwurdzeniowy, - CACHE: 2 MB, - częstotliwość procesora: 1.60 GHZ, - dysk SSD: minimum 128 GB, - przednia oraz tylna kamera, - zainstalowany najnowszy system operacyjny dający możliwość podłączenia się do domeny opartej na Windows Serwer 2013, - pozostałe wymagane parametry: Bluetooth, WiFi, - waga: maksymalnie 600 g. Szkolenie z obsługi, konserwacji oraz funkcjonowania przedmiotu zamówienia w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. |  |
| Wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………