Postępowanie nr: 05 Z TP 21

Bydgoszcz, dnia 06.05.2021r.

E.ZP.261.10.2021

# Do Wykonawców

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na dostawę aparatu RTG i USG.

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”):

Pakiet 1 – Aparat RTG przyłóżkowy, cyfrowy

Pytanie nr 1

Dotyczy: Załącznik nr 1-1 do SIWZ, Pakiet nr 1, pkt. 19

| 19 | Prędkość obrotów anody ≥ 8000 obr/min | TAK podać |
| --- | --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści najwyższej jakości cyfrowy aparat RTG renomowanego producenta, który wyposażony jest w lampę RTG o prędkości obrotów anody równej 3800 obr./min?

Oferowany zakres jest w zupełności wystarczający i w żaden sposób nie wpływa na zdolności diagnostyczne aparatu RTG. Należy również zaznaczyć, że lampy RTG o takich parametrach z powodzeniem stosowane są w aparatach RTG stacjonarnych, które znacznie bardziej obciążone są pracą, niż aparaty RTG przyłóżkowe.

Odpowiedź:

Aparaty stacjonarne w zdecydowanej większości mają prędkość wirowania anody minimum 8000 obr./min i w związku z powyższym Zamawiający wymaga minimum takiej prędkości wirowania, dodatkowo dzięki większej prędkości wirowania generowane ciepło jest lepiej rozkładane na anodzie, co przekłada się na dłuższą żywotność lampy RTG. 
W związku z powyższym Zamawiający utrzymuje zapisy bez zmian.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Załącznik nr 1-1 do SIWZ, Pakiet nr 1, pkt. 45

| 45 | Kratka przeciwrozproszeniowa nakładana na detektor | TAK |
| --- | --- | --- |

Czy w zamian za fizyczną kratkę przeciwrozproszeniową Zamawiający dopuści kratkę przeciwrozproszeniową w postaci dedykowanego oprogramowania, które przetwarza obraz do postaci o tak wysokiej jakości, jak przy użyciu tradycyjnej, fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej, redukując tym samym otrzymywaną dawkę promieniowania RTG dla pacjenta?

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że proponowane rozwiązanie znacząco poprawia jakość pracy technika obsługującego aparat, ponieważ odciąża go od dodatkowych czynności związanych z nakładaniem kratki na detektor.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga dostarczenia kratki przeciwrozproszeniowej 
w postaci dedykowanego oprogramowania. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje wymóg dostarczenia fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Załącznik nr 1-1 do SIWZ, Pakiet nr 1, pkt. 16

| 16 | Wielkość największego ogniska ≤ 1.3 (aparat nie będzie wykorzystywany do zdjęć dzieci) | TAK | TAK | Wielkość największego ogniska < 1,0 – 10 pkt >1,0 - ≤ 1.3 - – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie punktacji z w/w parametru. To nie wielkość ogniska wpływa na jakość uzyskanych zdjęć. Zdjęcie uzyskane z ogniska o wielkości 0,9 (parametr punktowany) nie będzie różnić się od zdjęcia uzyskanego z ogniska o wielkości 1,0 (parametr bez punktów). W związku z tym zapis w obecnej formie nie ma merytorycznego uzasadnienia.

Jeśli Zamawiający podtrzyma zapis bez zmian prosimy o merytoryczne wyjaśnienie dlaczego ten parametr jest punktowany, jak wpływa na jakość uzyskanych zdjęć i na jakiej podstawie przyjął takie, a nie inne  kryteria punktowania.

Odpowiedź:

Mniejsze ognisko ma mniejszą powierzchnię z jakiej emitowane jest promieniowanie X 
co pozwala uzyskać większą rozdzielczość zdjęć RTG. Zamawiający nie usunie punktowanego parametru.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią Modyfikacji IV z dnia 06.05.2021 r.

Obowiązujący wzór Opisu przedmiotu zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu 
do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

Pytanie nr 4

Dotyczy: Załącznik nr 1-1 do SIWZ, Pakiet nr 1, pkt. 47

| 47 | Ilość możliwych do wykonania zdjęć na jednym ładowaniu baterii detektora | TAK | TAK | ≥ 1000 – 10 pkt < 1000 – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie punktacji z w/w parametru. Należy zauważyć, że:

- Aparat jezdny pomiędzy badaniami zawsze podłączony jest do ładowania, aby akumulatory napędu były zawsze gotowe do pracy. To powoduje jednoczesne ładowanie baterii detektora.

- Porównując rozwiązania różnych producentów średnio na jednym naładowaniu baterii można zrobić 200 ekspozycji. Dla aparatu przyłóżkowego 200 ekspozycji to bardzo dużo i w praktyce nigdy się  nie zdarza, aby taką ilość robić dziennie, a nawet tygodniowo.

- W zestawie oferowana jest zapasowa bateria wraz z nastołową ładowarką. Jest to dodatkowe zabezpieczenie na wypadek, gdyby bateria w detektorze była rozładowana (mało prawdopodobne ze względu na ładowanie całego aparatu pomiędzy ekspozycjami)

Biorąc pod uwagę powyższe punktowanie tego parametru nie ma uzasadnienia merytorycznego i zwracamy się do Zamawiającego o usuniecie punktacji w/w parametru.

Odpowiedź:

Ilość możliwych do wykonania zdjęć jest pewną miarą pojemności baterii, którą Zamawiający przyjął do oceny, ponieważ bateria z czasem może tracić swoją pojemność Zamawiający wymaga od nowego aparatu określonej dużej pojemności wyrażonej w ilości badań możliwych do wykonania na jednym ładowaniu. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 5

Dotyczy: Załącznik nr 1-1 do SIWZ, Pakiet nr 1, Detektor Cyfrowy

W punkcie 24 Zamawiający punktuje antybakteryjną powłokę na obudowie aparatu. Integralną częścią aparatu jest detektor. To właśnie detektor  ma bezpośredni kontakt z pacjentem. Dlatego też

zwracamy się do Zamawiającego o dopisanie następującego parametru:

| ….. | Warstwa antybakteryjna na detektorze zgodna z normą ISO22196. Detektor wyposażony w warstwę antybakteryjną na etapie produkcji detektora, nie dopuszcza się ingerencję w detektor i nakładanie warstwy za pomocą preparatów firm trzecich. | TAK/ NIE |  | Tak– 10 pkt Nie – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Biorąc pod uwagę istniejący zapis w punkcie 25 (Antybakteryjna powłoka na obudowie aparatu) oraz fakt, że to właśnie detektor ma bezpośredni kontakt z pacjentem dopisanie wyżej zaproponowanego parametru jest w pełni uzasadnione.

Odpowiedź:

Detektory w aparacie mobilnym z założenia są dezynfekowane po każdym pacjencie, więc nie ma uzasadnienia wprowadzanie zaproponowanego zapisu. Zamawiający nie wprowadza zaproponowanego zapisu.

Pytanie nr 6

Dotyczy: Załącznik nr 1-1 do SIWZ, Pakiet nr 1, Detektor Cyfrowy

Zwracamy się do Zamawiającego o dopisanie następującego parametru:

| ….. | Wodoodporność detektora – klasa min IPX6 | TAK/ NIE |  | Tak– 10 pkt Nie – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zaproponowany zapis ma uzasadnienie merytoryczne ponieważ:

- Klasa wodoodporności IPX6 zabezpiecza detektor przed zalaniem poprze krew, mocz oraz inne płyny ustrojowe

- Biorąc pod uwagę obecną sytuację pandemiczną związaną z COVID-19 oraz obowiązek dezynfekcji również urządzeń, wodoodporność IPX6 pozwoli technikowi na swobodną dezynfekcję detektora bez obaw, że go zaleje, a co za tym idzie uszkodzi oraz da pewność, że detektor został skutecznie zdezynfekowany i jest bezpieczny dla kolejnego pacjenta

- W sytuacji, gdy dojdzie do zalania detektora wodoodporność IPX6 daje możliwość uniknięcia awarii, uszkodzenia, a nawet zniszczenia detektora, na czym powinno zależeć Zamawiającemu dbając o tzw. dobrze pojęty interes.

Mamy nadzieję, że powyższe argumenty są dla Zamawiającego wystarczające, aby dopisać wyżej zaproponowany parametr.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza dodatkową punktację za wodoodporność detektora jak poniżej

| 47a | Wodoodporność detektora – klasa min IPX6 | TAK/NIE | - | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią Modyfikacji IV z dnia 06.05.2021 r.

Obowiązujący wzór Opisu przedmiotu zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu 
do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

Pytanie nr 7

Dotyczy: Załącznik nr 1-1 do SIWZ, Pakiet nr 1, pkt. 43

| 43 | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora ≥ 100 kg, | TAK podać |
| --- | --- | --- |

Zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację w/w parametru i nadanie mu następującej treści:

| 43 | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora ≥ 100 kg, | TAK podać |  | ≤ 300kg– 0 pkt. > 300kg– 5 pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jest to kolejny bardzo ważny parametr, który zabezpiecza Zamawiającego przed ewentualnym uszkodzeniem detektora, ponieważ:

- Im większa odporność na maksymalne obciążenia, tym większa odporność na uszkodzenia podczas ewentualnego upadku detektora – takie sytuacje się zdarzają

- Aparaty jezdne wykorzystywane są do diagnostyki osób leżących. Niestety pacjenci są coraz ciężsi, dlatego też maksymalne obciążenie detektora jest parametrem bardzo istotnym i znaczącym

- Należy również zwrócić uwagę na fakt, że producenci detektorów podając wartość maksymalnego obciążenia, podają ją dla detektora umieszczonego na równej i twardej powierzchni. Wiadomym jest, że umieszczając detektor pomiędzy pacjentem, a materacem powierzchnia ta nie jest ani stabilna, ani równa, ani twarda co znacznie zmniejsza faktyczne  maksymalne obciążenie detektora. Duża wytrzymałość detektora rozwiązuje ten problem, a co najważniejsze technik nie musi się martwić o to, czy uszkodzi detektor robiąc badanie pacjentowi.

Mamy nadzieję, że powyższe argumenty, które wskazują na polepszenie pracy technika oraz na bezpieczeństwo użytkowania są dla Zamawiającego wystarczające, aby zmodyfikować w/w zapis i nadać mu proponowaną treść.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Opisu przedmiotu zamówienia w p. 43 jak poniżej

| 43 | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora ≥ 100 kg, | TAK podać | - | ≥ 300 kg – 5 pkt < 300 kg – 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią Modyfikacji IV z dnia 06.05.2021 r.

Obowiązujący wzór Opisu przedmiotu zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu 
do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

Pytanie nr 8

Dotyczy: Załącznik nr 1-1 do SIWZ, Pakiet nr 1, Detektor Cyfrowy

Zwracamy się do Zamawiającego o dopisanie następującego parametru:

| ….. | Detektor posiada funkcję wewnętrznej pamięci obrazów ( min 100 zdjęć) umożliwiającą wykonanie zdjęcia na dowolnym aparacie RTG oraz wyposażony w licznik zdjęć umieszczony w obudowie detektora informujący o ilości zdjęć zapisanych w pamięci detektora. | TAK/ NIE |  | Tak– 10 pkt Nie – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zaproponowany powyżej zapis pozwala na użycie oferowanego detektora z każdym dowolnym aparatem RTG i zrobieniem zdjęcia wykorzystując pamięć detektora. Jest to bardzo przydatna funkcjonalność w sytuacji awarii innych urządzeń/detektorów RTG, które posiada Zamawiający. Należy zauważyć, że jest to zapis opcjonalny, więc w żaden sposób nie ogranicza konkurencji, natomiast znacząco przyczynia się zaoferowania przez producentów lepszej klasy urządzeń, na czym na pewno Zamawiającemu zależy.

Odpowiedź:

Z uwagi na fakt, że zdjęcie jest natychmiast po ekspozycji transmitowane z detektora do stacji akwizycyjnej nie ma potrzeby posiadania pamięci wewnętrznej detektora. Zamawiający nie wprowadza dodatkowego zaproponowanego parametru.

Pytanie nr 9

Dotyczy: Załącznik nr 1-1 do SIWZ, Pakiet nr 1.

| 63 | Raport dawki w formacie DICOM zgodnie z dyrektywą EUROATOM 2013/59 | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiającemu chodzi o możliwość wyświetlenia dawki każdorazowo po projekcji 
i zapisu w tagach DICOM ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wraz z każdym badaniem generowany był dodatkowy plik DICOM SR (Structure Report) zgodny ze standardem DICOM, w którym zapisywane będą informacje o dawce dla pacjenta i plik ten będzie archiwizowany razem z badaniem w PACS.

Pytanie nr 10

Pakiet 1, Przedmiot zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy, cyfrowy, pkt 9

Czy Zamawiający dopuści maksymalną wartość prądu lampy (możliwego do uzyskania 
w aparacie) ≥ 320 mA?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu z maksymalną wartością prądu lampy (możliwego do uzyskania w aparacie) ≥ 320 mA.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią Modyfikacji IV z dnia 06.05.2021 r.

Obowiązujący wzór Opisu przedmiotu zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu 
do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

Pytanie nr 11

Pakiet 1, Przedmiot zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy, cyfrowy, pkt 18

Czy Zamawiający dopuści pojemność cieplną kołpaka ≥ 500 kHU?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza pojemności cieplnej kołpaka 500 kHU, gdyż jest to pojemność cieplna nie wystarczająca do długotrwałej pracy aparatu.

Pytanie nr 12

Pakiet 1, Przedmiot zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy, cyfrowy, pkt 19

Czy Zamawiający dopuści prędkość obrotów anody ≥ 4200 obr/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza prędkości obrotów anody 4200 obr/min.

Pytanie nr 13

Pakiet 1, Przedmiot zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy, cyfrowy pkt 31

Czy Zamawiający dopuści maksymalną możliwą do uzyskania wysokość ogniska lampy nad podłogą ≥ 195 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania maksymalnej wysokości ogniska lampy nad podłogą ≥195 cm.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią Modyfikacji IV z dnia 06.05.2021 r.

Obowiązujący wzór Opisu przedmiotu zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu 
do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

Pytanie nr 14

Pakiet 1, Przedmiot zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy, cyfrowy pkt 58

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym program pokazuje informacje o zdjęciach odrzuconych ale nie wygeneruje z tego raportu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza braku możliwości generowania raportu o zdjęciach odrzuconych.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią Modyfikacji IV z dnia 06.05.2021 r.

Obowiązujący wzór Opisu przedmiotu zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu 
do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

Pytanie nr 15

dot. par. 6 ust. 7 projektu umowy.

Wykonawca zwraca się o usunięcie z projektu umowy par. 6 ust. 7 Uzasadnienie: Wykonawca wyjaśnia, iż w uwagi gabaryt, proces instalacyjny etc. dostarczenie sprzętu zastępczego jest fizycznie niemożliwe (jeżeli chodzi o RTG)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie postanowienia.

Pytanie nr 16

dot. par. 8 ust. 3 projektu umowy.

Wykonawca wnosi o zmianę treści par. 8 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu brzmienia:

"3. Maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 15% ceny netto wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 5 ust. 1."

Uzasadnienie: Wykonawca wyjaśnia, iż określenie sumy kar umownych na poziomie 20% stanowi o rażącym wygórowaniu tych kar.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 17

Dotyczy rozdziału X SWZ – Przedmiotowe środki dowodowe

Czy Zamawiający w pkt. X.3 SWZ jako „Dokument potwierdzający spełnianie wymagań określonych w Opisie przedmiotu zamówienia” uzna oświadczenie dystrybutora potwierdzające spełnienie parametrów technicznych niewyszczególnionych w katalogach firmowych lub folderach lub specyfikacji technicznej?

Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w SWZ. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej producenta itp. oferowanego sprzętu.

Odpowiedź:

Przez dokument potwierdzający spełnianie wymagań określonych w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający ma na względzie oświadczenie Wykonawcy, wystawione 
np. na podstawie posiadanego pisemnego oświadczenia dystrybutora potwierdzające spełnienie parametrów technicznych niewyszczególnionych w katalogach firmowych lub folderach lub specyfikacji technicznej.

Pytanie nr 18

Dotyczy rozdziału X SWZ – Przedmiotowe środki dowodowe

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów określonych w X.2 i X.3 SWZ tylko dla pozycji OPZ - załącznik nr 1-1 do SWZ w punktach, gdzie wymagane są „Potwierdzenie parametru granicznego” i „Potwierdzenie parametru punktowanego”? Czy w pozostałych punktach OPZ, gdzie Zamawiający wpisał znak „-“, nie jest wymagane potwierdzenie parametrów, dokumentami określonymi w X.2 i X.3 SWZ i tym samym nie wymagane jest załączenie ich do oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga załączenia do Oferty dokumentów określonych w X.2 i X.3 SWZ 
dla wszystkich parametrów określonych w Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 19

Dotyczy formularza ofertowego- Załącznik nr 2 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza ofertowego przez Wykonawców (wzór poniżej), jeżeli zajdzie taka potrzeba w pakiecie nr 1 i wycenę przedmiotu zamówienia w rozbiciu kwoty na dwie stawki VAT: 8% oraz 23% - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatku VAT?

Pakiet 1

cena netto ........................................ zł + 8 % VAT

cena brutto ........................................ zł

słownie cena brutto (............................................................................................................)

cena netto ........................................ zł + 23 % VAT

cena brutto ........................................ zł

słownie cena brutto (............................................................................................................)

RAZEM:

cena netto ........................................ zł

cena brutto ........................................ zł

słownie cena brutto (............................................................................................................)

Uzasadnienie:  Proponowana zmiana ma na celu umożliwienie Wykonawcy prawidłowe wystawienie faktury VAT zgodnie z art. 106 e ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm), który nakłada obowiązek wskazania na fakturze stawki podatku, a ze względu na fakt, iż na przedmiot zamówienia składa się wyrób medyczny oraz inne niezbędne wyposażenie, które objęte jest dwiema różnymi stawkami podatku VAT tj. 8% i 23% , Wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić na fakturze pozycje cenowe z odrębnymi stawkami podatku VAT, składające się łącznie na wynagrodzenie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający zgodnie z pkt. IV.3 SWZ wymaga zaoferowania wyrobu medycznego spełniającego wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.), lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG(Dz. Urz. UE L 117 z 5 maja 2017 r., str. 1 ze zm.).

Pytanie nr 20

Prosimy o informację w obecnej sytuacji epidemiologicznej Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z Wykonawcą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78 Kodeksu Cywilnego ? Lub też złożenie podpisu chociaż przez jedną ze stron podpisem kwalifikowanym.

Jeżeli Zamawiający nie zgadza się na takie rozwiązanie prosimy o wskazanie uzasadnionej potrzeby Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

Dotyczy umowy § 8 ust. 1 - Kary umowne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,1 % ceny brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki? Pozostawienie kar na bardzo wysokim poziomie spowoduje niepotrzebny duży wzrost ceny ofertowej z uwagi na konieczność wkalkulowania ewentualnego ryzyka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 22

Dotyczy umowy § 8 ust. 2 - Kary umowne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary do 200 zł za każde naruszenie, gdyż kara w wysokości 500 zł jest drastycznie wysoka? Pozostawienie kar na bardzo wysokim poziomie spowoduje niepotrzebny duży wzrost ceny ofertowej z uwagi na konieczność wkalkulowania ewentualnego ryzyka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 23

Dotyczy umowy § 8 ust. 3 oraz ust. 4 - Kary umowne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,1 % ceny brutto rzeczy, w której ujawniono wadę za każdy dzień zwłoki? Pozostawienie kar na bardzo wysokim poziomie spowoduje niepotrzebny duży wzrost ceny ofertowej z uwagi na konieczność wkalkulowania ewentualnego ryzyka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 24

Dotyczy umowy § 8 ust. 6 - Kary umowne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,1 % ceny brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki? Pozostawienie kar na bardzo wysokim poziomie spowoduje niepotrzebny duży wzrost ceny ofertowej z uwagi na konieczność wkalkulowania ewentualnego ryzyka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 25

Dot. Zapisów SWZ, załącznik nr 1-2 pkt. 34 dla pakietu nr 2:

| 34 | Podłączenie i pełna integracja aparatu z systemem RIS/PACS funkcjonującym u zamawiającego. | TAK |
| --- | --- | --- |

Uprzejmie prosimy o informację, wraz z podaniem danych teleadresowych dostawcy systemu, jaki system RIS/PACS posiada  Zamawiający. Czy Zamawiający posiada niezbędne licencje systemu RIS/PACS, umożliwiające podłączenie wymaganego urządzenia zgodnie SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada system IMPAX w wersji 6.7.0.2530. Dostawcą systemów RIS i PACS jest AGFA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa. 
Nie jest wymagane wykupienie licencji, ale Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną integrację z systemem RIS/PACS.

Pytanie nr 26

Dot. Zapisów SWZ, załącznik nr 4 Umowy § 6 ust. 4:

Zamawiający wymaga:

4. „W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt naprawy aparatury, w szczególności napraw uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji bez względu na przyczynę powstania tych uszkodzeń(…)”

Prosimy o odstąpienie od tego wymogu.

Gwarancja nie może obejmować jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych. Zamawiający wymaga by wykonawca objął gwarancją uszkodzenia, za które również wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia § 6 ust. 4 w sposób następujący:

„4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt naprawy aparatury, z wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń powstałych w wyniku: eksploatacji niezgodnej z jej przeznaczeniem, naruszenia zasad instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, samowolnych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Zamawiającego, zdarzeń losowych tzw. siły wyższej (np. pożar, powódź, zalanie). Wykonawca jest zobowiązany w ramach gwarancji przekazać Zamawiającemu aparaturę w stanie pełnej gotowości do pracy. W okresie gwarancji Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zapewni wykonanie prac i dostawę wszelkich części zamiennych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie aparatury.”

Pytanie nr 27

Dot. Zapisów SWZ, załącznik nr 4 Umowy § 6 ust. 6, 12:

Zwracamy się z prośbą o uściślenie w/w zapisów następująco:

„Wykonawca wymieni nieodpłatnie Sprzęt na wolny od wad po trzeciej istotnej naprawie, tego samego istotnego podzespołu sprzętu, wyłączającej aparat z eksploatacji.”

Wyjaśniamy, że producent, po stwierdzeniu uszkodzenia wymienia uszkodzony podzespół na nowy, co gwarantuje pełną sprawność całego urządzenia. Nie ma więc podstaw do wymiany i producent nie wymienia całego systemu na nowy aparat usg, po trzeciej naprawie, 

tj. czwartym uszkodzeniu tego samego istotnego podzespołu, gdy aparat nie wykazuje żadnych wad i pracuje bezawaryjnie.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na w/w zapis.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcia postanowień § 6 ust. 6 i 12 i nanosi odpowiednio zmianę numeracji ustępów kolejnych.

Pytanie nr 28

Dotyczy zał. nr 4, Umowa, §1 ust. 4 pkt 2)

Czy Zamawiający dopuszcza oprogramowanie kliniczne urządzenia w postaci graficznego interfejsu użytkownika powszechnie wykorzystywanego w urządzeniach medycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowień § 1 ust. 4 pkt 2  w sposób następujący:

„2) zainstalować wszelkie wymagane oprogramowanie niezbędne do uzyskania wymaganych funkcjonalności przedmiotu umowy;”

W związku z powyższym  Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania oprogramowania klinicznego urządzenia w postaci graficznego interfejsu użytkownika powszechnie wykorzystywanego w urządzeniach medycznych.

Pytanie nr 29

Dotyczy zał. nr 4, Umowa, §6 ust. 6 i 12

Prosimy o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Odpowiedź: 
Zamawiający wyrażam zgodę na usunięcia postanowień § 6 ust. 6 i 12 i nanosi odpowiednio zmianę numeracji ustępów kolejnych.

Pytanie nr 30

Dotyczy zapisów SWZ

Prosimy o informację kto jest dostawcą systemów RIS i PACS działających w szpitalu. Czy Zamawiający dysponuje wolnymi licencjami PACS i RIS na których będzie można przyłączyć do systemu aparat RTG.

Odpowiedź:

Dostawcą systemów RIS i PACS jest AGFA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa. Nie jest wymagane wykupienie licencji, 
ale Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną integrację z systemem RIS/PACS.

Pytanie nr 31

Dotyczy zał. nr 4, Umowa, §8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu 6 w brzmieniu: „Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. 
W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.“

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 32

Dotyczy zał. nr 4, Umowa, §9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu: „Zamawiający są uprawnieni do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy w przypadku każdego rażącego naruszenia umowy przez Wykonawcę, za jakie uważa się w szczególności opóźnienie w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy powyżej 30 dni w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 bez konieczności uprzedniego wyznaczenia terminu dodatkowego po uprzednim wezwaniu do należytego, w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczeniu terminu dodatkowego.“

Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należytą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 33

Dotyczy zał. nr 4, Umowa, §11 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Administratora za naruszenie postanowień niniejszej Umowy przez innego przetwarzającego.

Wykonawca może zlecić podprzetwarzającym realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych w imieniu Zamawiajacego.

Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, 
w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Wykonacy, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Wykonawcę, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

Wykaz podprzetwarzających, którym Wykonawca obecnie zleca czynności, jest dostępna pod adresem ……………….

Zamawiajacy niniejszym upoważnia Wykonawcę do zlecania czynności podmiotom ujętym 
w wykazie jako podprzetwarzającym.

Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje 
się za zatwierdzone, jeżeli Wykonawca poinformuje Zamawiającego o takim fakcie 
z wyprzedzeniem, a Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do Wykonawcy w formie pisemnej, 
w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

Po zgłoszeniu zastrzeżeń Wykonawca może według własnego uznania:

a) zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub

b) podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Zamawiającego , które wyeliminują jego zastrzeżenia .

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Wykonawca stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Wykonawca w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

W przypadku, gdy Wykonawca zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Zamawiający niniejszym udziela Wykonawcy pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Ponadto, Zamawiający udziela Wykonawcy wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych. Oznacza to, że Wykonawca jest uprawniony do działania w imieniu Zamawiającego oraz podprzetwarzającego.

Wykonawca jest również uprawniony do wykonywania praw i uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu standardowych klauzul ochrony danych wobec podprzetwarzającego.“

Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń (które mogą mieć siedzibę poza EOG) – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o dodanie następujących zapisów, które oddają faktyczny model oczekiwanych przez Państwa usług serwisowych:

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 11 ust. 10 w sposób następujący:

„10. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Administratora za naruszenie postanowień niniejszej Umowy przez innego przetwarzającego.

Wykonawca może zlecić podprzetwarzającym realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych w imieniu Zamawiającego. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Wykonawcy, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Wykonawcę, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

Wykaz podprzetwarzających, którym Wykonawca obecnie zleca czynności, jest dostępna pod adresem ………………. Zamawiajacy niniejszym upoważnia Wykonawcę do zlecania czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.

Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Wykonawca poinformuje Zamawiającego o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do Wykonawcy w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

Po zgłoszeniu zastrzeżeń Wykonawca może według własnego uznania:

- zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego lub

- podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Zamawiającego, które wyeliminują jego zastrzeżenia.

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Wykonawca stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Wykonawca w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

W przypadku, gdy Wykonawca zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Zamawiający niniejszym udziela Wykonawcy pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Ponadto, Zamawiający udziela Wykonawcy wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych.

Oznacza to, że Wykonawca jest uprawniony do działania w imieniu Zamawiającego oraz podprzetwarzającego. Wykonawca jest również uprawniony do wykonywania praw i uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu standardowych klauzul ochrony danych wobec podprzetwarzającego.“

Pytanie nr 34

Dotyczy SWZ – pkt X

Dokument potwierdzający spełnianie wymagań określonych w Opisie przedmiotu zamówienia (złożyć w przypadku, gdy dokumenty wskazane w pkt. X.2 SWZ nie potwierdzają spełnienia postawionych wymagań).

Czy Zamawiajacy potwierdza, że powyższym dokumentem jest także oświadczenie Wykonawcy, który posiada pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Przez dokument potwierdzający spełnianie wymagań określonych w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający ma na względzie oświadczenie Wykonawcy, wystawione 
np. na podstawie posiadanej pisemnej autoryzacji producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego przedmiotu zamówienia.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Opisie przedmiotu zamówienia), o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych 
dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.