## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
946185 |  | Dostawa sprzętu medycznego do Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3073269 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 3073270 | Termin realizacji | ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 3073271 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1711151 | KARDIOMONITOR | Parametry techniczne: Ekran: 15.6-calowy kolorowy ekran TFT, rozdzielczość: 1366 x 768; Liczba śladów: 10 przebiegów. I / O LAN: 1 standardowy port RJ45 WLAN: IEEE 802.11b / g / n USB: 2 złącza USB SD: 1 gniazdo karty SD VGA: 1 złącze monitora VGA Wyjście: 1 złącze dla wezwania pielęgniarki, wyjście analogowe Defib Sync EKG Rodzaj 3 odprowadzenia, 5 odprowadzeń, 12 odprowadzeń Przebieg EKG: 2 kanały, 7 kanałów, 12 kanałów Czułość wyświetlacza: 2,5 mm / mV (× 0,25), 5 mm / mV (× 0,5), 10 mm / mV (× 1,0), 20 mm / mV (× 2,0) Prędkość przesuwu fali: 6,25 mm / s, 12,5 mm / s, 25 mm / s, 50 mm / s Pasmo Tryb diagnostyczny: 0,05 Hz ~ 100 Hz Tryb monitorowania: 0,5 Hz ~ 40 Hz Tryb chirurgiczny: 1 Hz ~ 20 Hz Tryb silnego filtra: 5 Hz ~ 20 Hz CMRR> 100dB Wycięcie: Filtr wycinający 50/60 Hz można włączyć lub wyłączyć Różnicowa impedancja wejściowa> 5 MΩ Zakres napięcia polaryzacji elektrody: ± 400 mV Wyjściowy czas powrotu do zdrowia <3 s po defibrylacji (w trybie monitorowania i operacji) Sygnał kalibracji: 1 mV (szczyt - szczyt), dokładność ± 3% RESP Metoda pomiaru: klatka piersiowa elektryczna bioimpedancja Szybkość: 0-150 uderzeń / min Przewód pomiarowy: I, II Wzmocnienie fali: x0,25, x0,5, x1, x2 Impedancja oddechowa: 500–4 000 Ω Zysk: 10 stopni Szybkość skanowania: 6,25 mm / s, 12,5 mm / s, 25 mm / s TEMP Dokładność ± 0,1 ° C lub ± 0,2 ° F (bez sondy) Zakres pomiarowy: 5 ~ 50 ° C (41 ~ 122 ° F) Kanał: dwa kanały; Rozdzielczość: 0,1 ° C Parametry: T1, T2 i TD SpO2 Zakres pomiarowy: 0-100% Rozdzielczość: 1% Dokładność: ± 2% (70-100%, dorośli / dzieci); ± 3% (70–100% noworodków); 0–69% nieokreślony Częstotliwość odświeżania: 1s Puls: Zakres: 30 ~ 254 uderzeń / min Rozdzielczość: 1 bpm Dokładność: ± 2 bpm (bez ruchu); ± 5 uderzeń / min (ruch); Częstotliwość odświeżania: 1s NIBP Metoda pomiaru: automatyczna metoda oscylometryczna Tryb pracy: ręczny, automatyczny, ciągły Jednostka miary: do wyboru mmHg / kPa Typowy czas pomiaru: 20 ~ 40 s Typ pomiaru: skurczowy, rozkurczowy, średni Zakres pomiarowy (mmHg) Zakres ciśnienia skurczowego: Dorośli 40–270 Pediatryczny 40–230 Noworodek 40-135 Zakres ciśnienia rozkurczowego: Dorośli 10–210 Pediatryczny 10-150 Noworodek 10–95 Zakres średniego ciśnienia: Dorośli 20–230 Dzieci i młodzież 20-165 Noworodek 20-105 Dokładność pomiaru Maksymalny średni błąd: ± 5 mmHg Maksymalne odchylenie standardowe: 8 mmHg Rozdzielczość: 1 mmHg Interwał: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 minut Zabezpieczenie przed nadciśnieniem: Oprogramowanie i sprzęt, podwójne zabezpieczenie Zakres ciśnienia w mankiecie: 0-280 mmHg Środowisko operacyjne Zasilanie: 100–250 V AC, 50/60 Hz Temperatura: 0–40 ° C Wilgotność: <80% Zakres pacjentów: dorośli, dzieci, noworodki Bateria zapasowa: Standardowo 2-3 godziny (2.600 mAh), opcjonalnie 3-5 godzin (4.800 mAh) | 3 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1711152 | DEFIBRYLATOR AED | Parametry techniczne: Wersja – półautomatyczny Fala defibrylacji - dwufazowa adaptacyjna Energia wstrząsu - dzieci 50J / dorośli: 50-150J Czas ładowania do wstrząsu - < 4 s Wsparcie RKO - Komendy głosowe, Tekst na wyświetlaczu, Wizualizacja na wyświetlaczu, Metronom Wsparcie RKO - Komendy głosowe, Tekst na wyświetlaczu, Wizualizacja na wyświetlaczu, Metro nom Wyświetlacz / ekran – LCD Zasilanie – bateria Pojemność baterii - 125 wstrząsów lub 8 godzin ciągłej pracy Okres trwałości baterii - 4 lata Okres trwałości elektrod - 2 lata Tryb dziecięcy - z użyciem elektrod pediatrycznych Język komunikatów - j. Polski Komunikacja - Przechowywanie danych - Ciężar - 1,4 kg Wymiary - 18,5 x 24 x 6 cm Stopień ochrony IP – IP55 Zakres temperatury pracy - 0 to 50°C Gwarancja producenta - 8 lat Wyposażenie dodatkowe - apteczka AED | 2 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 1711153 | ZGRZEWARKA JAŁOWA | Typ urządzenia - Zgrzewarka szczękowa Proces walidacji - x Mikroprocesor sterujący – Wyświetlacz 4,3 " ekran dotykowy Wprowadzanie danych - hawo AppCtrl Interfejsy -1 x RS 232, 4 x USB, 1 x Ethernet Czas zgrzewania - 3 – 6 s (monitorowany) Temperatura zgrzewania - maks. 220 °C / 428 °F (monitorowane) Stałe ciśnienie kontaktowe (monitorowane) Szerokość szwu zgrzewającego - 10 mm Długość szwu uszczelniającego - maks. 250 mm Uszczelnienie szwu - płaskie System zgrzewający – stale podgrzewany Przyłącze sieciowe - 100 – 230 V, 50/60 Hz Moc - 100 W Wymiary długość x szerokość x wysokość - 42 x 360 x 220 mm Waga - 6,6 kg Obudowa -Stal nierdzewna AISI 30 AKCESORIA dokumentacja procesu hawo Oprogramowanie komputerowe ProDoc hawo SealCheck hawo Intelligent Scan skaner kodów kreskowych Drukarka etykiet | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 946185 | Warunki postępowania | formularz ofertowy Sprzęt medyczny.pdf
2 | 946185 | Warunki postępowania | umowa Sprzęt medyczny.pdf
3 | 946185 | Warunki postępowania | zał. 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -Sprzęt medyczny.pdf
4 | 946185 | Warunki postępowania | Zapytanie ofertowe - sprzęt medyczny.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel………..........&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>